第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 简要用途 | 交货期 | 预算 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射透射电子显微镜 | 1套 | 本系统主要用于各种材料高分辨快速成像和化学分析，系统由电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。 | 合同生效后18个月 | 850 万元 | 中国科学院金属研究所 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

投标方应遵守项目的标准规范和本文件的要求。投标方应对所报价的技术与设计、设备和材料的供货以及施工安装等承担全部责任。

1、投标要求

1.1投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包  场发射透射电子显微镜

1、设备名称、数量及预算：

1.1  设备名称：场发射透射电子显微镜

1.2  数量：1套

1.3  预算：850万元

2、采购产品功能

主要功能：本系统主要用于各种材料高分辨快速成像和化学分析，系统由电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。

3、主要技术指标：

3.1分辨率：

3.1.1 点分辨率：≤0.25nm

★3.1.2信息分辨率：≤0.12nm

3.2加速电压：

3.2.1加速电压：20kV-200kV；配置200KV合轴文件

3.2.2加速电压全程范围内切换仅需通过软件完成

3.3电子枪：

★3.3.1超稳定高亮度电子枪： 1.8x 109A/cm2 srad (@200Kv)

3.4束流和束斑：

3.4.1总的电子束束流：> 50nA

3.4.2束流/束斑尺寸≥1.5nA @ 1nm(all @ 200 kV)

3.5放大系统：

3.5.1 TEM 放大范围：25×–1.50M

3.6 电子衍射

★3.6.1 最大会聚角 (CBED) ：100mrad

3.6.2最大衍射角：200mrad

  - 相机长度：最小 ≤ 14mm；最大 ≥ 5700 mm

  - 物镜：

★3.8.1物镜具有宽阔的极靴空间，大于5mm，具备扩展EDX的三维分析能力，保证样品杆或原位样品杆充足的旋转角度

★3.8.2要求提供恒功率透镜设计

3.9样品台：

3.9.1 五轴样品台，可存储和复位5维 (x, y, z, , ) 坐标

3.9.2样品移动范围：X, Y ± 1mm； Z: 0.375 mm,  样品台回复精度  0.5m (x，y),

3.9.3 最大测角器（样品台）倾斜角度：±90°

3.9.4完全计算机控制，全对中，高稳定性

3.10扫描透射(STEM)：

★3.10.1分辨率：≤0.16 nm

★3.10.2探头：16分割高灵敏STEM探测器，高角环形暗场探头（HAADF）STEM模式可选四个不同的探测器（BF, DF1,DF2,HAADF），可同时采集4x幅来自不同角度的电子信号，明场（BF），环形明场（ABF），环形暗场（ADF）和大角度环形暗场（HAADF）的图像

3.10.3 智能扫描技术DCFI (Drift Corrected Frame Integration)

3.10.4 STEM放大倍数范围290x - 330Mx

3.10.5 STEM、CCD、EDS，同时采集数据功能和能谱分析功能，实现多维快速化学分析和成像。控制软件具有可进行在线或后续的离线分析，实现在同一点的多种模式或手段的综合分析

3.10.6 具有IDPC实时成像技术

3.11能谱仪(EDS) 技术规格

★3.11.1 Super-X EDS 系统，4探头 SDD 对称、无窗设计、遮板保护

★3.11.2有效探测器面积：120 mm²

3.11.3 EDX 立体角 (srad) ：0.9

3.11.4 能量分辨率 136 eV，Mn-Kα 和 10 kcps（输出）

3.11.5快速 EDS 成分图像素驻留时间低至 10μs

3.12相机:

★3.12.1 具有4,096 x 4,096像素及14um14um像素尺寸，可以采集大面积的图像

3.12.2具有大的动态范围可以满足拍摄衍射花样，最高读取速度≥512x512 @ 25fps

4. ★配置要求（本条投标文件中应提供应答但不用提供彩页证明资料）

4.1 TEM/STEM主机			       1套

4.2 主机系统工作站			       1套

4.3稳压电源、循环冷却水、压缩机、电子枪不间断电源（UPS）及透射电镜正常工作所必需的外围附属设备等：           1套

4.4 不小于24寸液晶显示器	2台

4.5 智能相机			  1台

4.6 CMOS相机			  1套

4.7 电制冷能谱仪系统	        	  1套

4.8 STEM全部探头套件		   1个

4.9 低倍景双倾样品杆                        2个

4.10 高清晰低背景双倾样品杆	    1个

4.11 能谱仪离线定量软件		    1套

4.12 主机系统离线软件	       	1套

4.13无油真空系统		       	1套

4.14 空气压缩机		           	1台

4.15 系统冷却单元		       	1台

5. 技术文件

5.1 原产地证明文件

5.2 随机产品使用说明书、维护保养手册等

6. 安装调试

厂家免费负责仪器的安装、调试，根据技术协议内容验收合格

7.保修期

安装验收合格后，厂家提供主机1年，其他附件1年的免费保修

8. 售后服务

要求生产厂家在中国设有固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

要求在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

9. 技术培训

现场基本操作培训：由中标方安装人员对采购方使用人员进行安装现场培训，培训时间不低于3个工作日，培训应使采购方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、结果分析、仪器基本维护等。