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第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	X射线单晶衍射仪
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
X射线单晶衍射仪


（1） 技术要求：
1. 项目概述：
X 射线衍射晶体结构测定是人们认识物质微观结构的最重要的途径和权威方法。通过测定晶体结构，可以获得有关键长、键角、扭角、天然小分子的绝对构型和构象等等大量微观信息并研究其规律，从而进一步阐明物质的性质和结构-功能关系，为化学、药学、生命科学等学科的发展提供基础。这其中单晶结构分析应用范围十分广泛，凡是可获得单晶体的样品均可用于分析。单晶结构分析是有机合成、不对称化学反应、配合物研究、矿物结构以及各种新材料结构与性能关系中不可或缺的最直接、最有效、最权威的方法之一。设备主要用于测定各种无机物、有机物的晶体结构，进而获得样品的晶胞参数、键长、键角、构象、氢键、分子间堆积作用等信息。

2. 技术规格：
2.1 工作条件
2.1.1 工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz，单相。
2.1.2 环境温度：18～28℃。
2.1.3 相对湿度：20%~ 80%。
2.1.4 仪器运行的持久性：可连续运行。
2.2 X射线发生器及光路部分
2.2.1 Cu光源部分
*2.2.1.1 功率≥50W。
2.2.1.2冷却方式：风冷。
2.2.1.3 Cu光源类型：微焦斑X射线Cu光源 。
2.2.2 Mo光源部分
*2.2.2.1功率≥80W。
2.2.2.2冷却方式：风冷。
2.2.2.3 Mo光源类型：微焦斑X射线Mo光源。 
2.2.2.4 Mo光源和Cu光源软件自动切换，都配备多层膜光学镜。
*2.2.2.5 Mo靶和Cu靶必须具有独立发生器，互不影响。
#2.2.2.6 有安全保护机构，X射线防护符合ISO 9001国际标准。
2.2.3 测角仪部分
2.2.3.1 测角仪采用光学编码器方式。
2.2.3.2 φ轴：360°旋转，重复精度≤0.001°。
2.2.3.3 ω轴：-270°～270°旋转，重复精度≤0.0002°。
2.2.3.4 Kappa：-175°～175°旋转，重复精度≤0.001°。
#2.2.3.5 球差保证：对心以后，任何移动，球差不超过7微米。
2.3 探测器	
2.3.1探测器类型：CMOS-CPAD单晶面探仪。
*2.3.2探测器窗口尺寸：≥140×100 mm²，与芯片等大1:1耦合。
2.3.3 探测器可移动距离范围：35～240 mm 。
*2.3.4无光纤传导, 无盲区。
2.3.5单光子检测效率：0.99。
*2.3.6制冷方式：风冷。
2.3.7 Shutterless技术，无读出时间，帧与帧之间无停顿。
2.3.8具有光子计数和电荷积分混合计数模式。
2.4 应用软件
2.4.1 主机控制、维护基本软件。
2.4.2 使用图形用户界面的单晶帧数据获取和成像软件。
2.4.3 面探测器数据收集整体方案最优化组织软件。
2.4.4 正版的商业版晶体结构最新分析软件包，具备晶体结构解析及精修所需要的所有功能。
2.5 低温系统
2.5.1 提供液氮低温系统。
2.5.2 控温范围：80K～500K。
2.5.3 控温精度：0.1K。

3. 产品配置要求
4.1  产品主体部分说明: 包含并不限于以下：
· 单晶衍射仪主机机柜 1台
· 高压发生器 2台
· Cu靶光管 1支
· Mo靶光管 1支
· Kappa 测角仪 1台
· 二维探测器 1台
· 液氮低温系统 1套
· 控制系统与分析软件系统 1套
4.2 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

（二）质保及售后服务：
1 设备安装调试
仪器到货前，中标人需提供详细的场地要求条件。仪器到货后，由招标人与中标人约定安装时间，不超过仪器到货后二周内。设备安装调试一周内完成。安装完成后由中标人与中标人约定应用培训，不超过安装后二周内。
2  技术培训
投标人负责对招标人相关人员的培训内容包含如下: 
提供现场应用培训，内容包含并不限于以下内容
1）设备的基本原理、组成和功能培训
2）操作工人的设备使用培训
3）设备保养和维修培训
4）提供3人以上培训，指导招标人相关人员能够熟练使用投标产品
3 质保期：1年，从验收合格之日起，整机质保1年，光管与探测器质保三年，保修期内，对设备本身的问题，除人为因素及不可抗力损坏外，全部免费维修。
4 维修响应时间：接到招标人服务请求后，投标人将在4小时内作出响应，3个工作日内到达。

（三） 订货数量：
1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交付时间：自合同签订之日起6个月内交付到货并验收合格。
交付地点：江西赣州，中国科学院赣江创新研究院用户现场

（五）付款方式：                                         
国产设备：合同签订后，乙方向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金到款后,甲方向乙方支付合同总额的80%作为定金，乙方向甲方交付货物（包括有关技术资料）并经甲方验收合格且乙方向甲方提供正规合法发票后两周内，甲方向乙方支付剩余货款。履约保证金验收合格后凭用户签字的验收单无息返还。
进口设备：采用100%不可撤销信用证方式付款，即90%货款凭发货单据支付，10%货款凭用户单位签字盖章的验收报告支付。
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