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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	热电离质谱仪
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
热电离质谱仪


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 电源：独立动力电源，380V/220V±10%，50Hz交流电；
[bookmark: _Hlk243862969]1.2 实验室温度：18℃-24℃（波动±1℃/H）；相对湿度：50-60%；
1.3 地线要求：独立地线，接地电阻小于1欧姆,相当于零地电压小于0.4V；
1.4 要求投标者提供适合仪器正常工作的水循环冷却系统，工作温度范围15～40℃；
仪器可连续运行。

2. 设备用途：
2.1 本设备主要应用于土壤、海水等地质环境样品中痕量放射性同位素比值（236U/238U、90Sr/88Sr、135Cs/133Cs、137Cs/133Cs等）的高精度分析方法建立及其应用，支撑放射性污染物迁移行为等研究。本设备通过加热灯丝带产生高温使样品蒸发电离，在电场内加速后通过磁质量分析器使不同质荷比的离子分离进入法拉第杯和离子计数器进行检测。要求具备多接收检测器组合，实现所有待测离子的平行检测，提高检测效率和同位素比值分析精度；同时，为实现超高精度测量，需完全消除静态多接收检测时法拉第杯的增益校正误差；所有法拉第杯位置均可移动调节和精准物理定位，有利于实现不同体系的同位素研究，提高测量稳定性；超低丰度同位素需使用离子计数器接收，并应用阻滞过滤器消除高丰度、邻近质量数同位素的拖尾效应，提高丰度灵敏度。

3. 技术规格：
3.1系统组成
3.1.1具有正负离子测定功能
3.1.2能确保测试性能参数的真空系统
3.1.2.1离子源室真空由前级机械泵、分子泵和冷阱组成，须具备快速抽真空的能力；
3.1.2.2分析器室和检测器室各具备一个≥40L/s的离子泵；真空度要求：离子源室≤ 5×10-8mbar（冷阱），分析室和检测器室≤ 5×10-9 mbar；
3.1.2.3放大器室处于真空状态；
3.1.2.4离子源室与分析室之间有自动隔离装置；
3.1.2.5由计算机自动读取各部分真空值，高/低真空具备检测指示；
3.1.2.6具备自动启、停、意外状况下保护真空控制系统功能。
3.1.3扇形磁场分析器
3.1.3.1 ≥450的分辨率；
#3.1.3.2质量测量范围：3～310 m/z；
3.1.3.3磁场极性由计算机控制翻转，可适应正负离子检测；
3.1.4接收器：
★3.1.4.1接收系统：配置8个可移动的法拉第杯，定位精度<5um，能够将法拉第杯精确对准不同色散度的离子束。确保能够灵活覆盖从锂到二氧化铀的同位素测量，同时针对不同同位素体系实现高可靠性和高精度的接收器重新定位，切换不同同位素体系时省时省力；配置1个固定中心通道可采用双检测模式，即可在法拉第杯和SEM之间切换，实现所有待测离子的平行检测，提高检测效率（现场验收）；
3.1.4.2 法拉第杯：使用固体石墨上加工而成，非石墨涂层设计的全石墨法拉第杯，减少二次电子的溢出，消除法拉第杯杯系数，没有杯因子；
3.1.4.3 可以根据实际检测的需求，配置1010Ω/1011Ω/1012Ω/1013Ω等不同的放大器；
3.1.5放大器系统：
3.1.5.1同时安装10个放大器，包括8个1011Ω和2个1013Ω高阻放大器。
★3.1.5.2放大器通过继电器矩阵与法拉第杯依次连接，测量中所用到的所有法拉第杯均可依次连接到所选择的放大器上，继电器矩阵可以使法拉第杯与其中任意一个放大器连接，法拉第杯与放大器的连接通过软件实现，不需要打开放大器室，破坏放大器室真空。所有信号均用同一组放大器测量并被用于同位素比的计算，抵消放大器增益的微小变化，消除不同放大器之间的校准偏差（现场验收）。Sr、Nd同位素比值测试的内外精度得以≤5ppm（现场测试）；
#3.1.5.3放大器系统无需交叉校正，减少同位素比值的检测时间；
3.1.5.4法拉第杯检测信号范围：信号强度5 fA-0.5 nA（即相当于1011Ω放大器信号强度0.5 mV-50 V；使用1010Ω放大器，最大测量信号强度为500 V）的离子流均可采用高灵敏度和高稳定性的法拉第杯进行测量；
3.1.5.5配置阻滞过滤器：丰度灵敏度：237U<0.02 ppm；
#3.1.5.6放大器室恒温精度：±0.01℃/h；
3.1.6样品加载系统
3.1.6.1具有≥20个样品位的样品转盘及其相应支撑架；
3.1.6.2样品转盘在不破坏分析室真空情况下，可单独取出。
#3.1.6.3≥10 kV加速电压；
3.1.6.4样品离子束宽窄可通过变焦透镜系统调节
3.1.6.5自动环节控制、信号处理；
3.1.6.6计算机控制样品带电流调节系统、预热带控制系统。
3.1.7内置烘烤装置，可以分别对离子源和整个分析系统进行烘烤。
3.1.8具有带温测定装置。测温范围优于700℃～2400℃，精度优于1℃
3.1.9具有液氮冷阱装置
3.1.10离子源和分析室之间具有自动隔离阀装置，停电等紧急情况时会自动关闭，维持分析室和检测器室的高真空。
#3.1.11循环水冷装置同时满足磁铁和分子泵的冷却。
3.1.12数据处理系统
3.1.12.1仪器专用软件运行的工作站：主机；内存32GB；硬盘1 TB SSD；配套显示器及键盘、鼠标。
3.1.12.2 工作站操作系统兼容仪器控制和分析软件。 
3.1.12.3仪器控制，参数优化、状态监控、样品测试控制、数据处理的全套软件安装包。
3.1.12.4整套数据采集和处理软件，可同时监视仪器各种工作参数，可作内标修正，可作在线与离线数据处理，可实现单杯、多杯跳扫测量等。
3.2技术指标
#3.2.1内精度：Sr：87Sr/86Sr≤5ppm (SRM 987，500 ng，1 RSE)；
Nd：143Nd/144Nd≤5ppm (JNdi-1，300 ng，1 RSE)；
#3.2.2外精度：Sr：87Sr/86Sr≤5ppm (SRM 987，500 ng，1 RSD)；
Nd：143Nd/144Nd≤5ppm (JNdi-1，300 ng，1 RSD)；
#3.2.3准确度 : Sr：87Sr/86Sr=0.710220-0.710260 (SRM 987，500 ng)；
Nd：143Nd/144Nd=0.512090-0.512115 (JNdi-1，300 ng)；
3.2.4真空度：离子源≤5×10－8mbar（冷阱）；
分析室≤5×10－9mbar；
3.2.5半峰高稳定性 (系统稳定性)：±30 ppm/30 min
★3.2.6丰度灵敏度：
      不带过滤器≤2ppm(用238U对质量数237U拖尾检查)
      带过滤器≤20ppb (用238U对质量数237U拖尾检查)
#3.2.7 接收器质量色散范围：17%（静态接收模式，无需变焦），6Li和7Li变焦透镜色散范围：＞10%
3.2.8离子光学放大倍数：2
3.2.9法拉第杯放大器：
3.2.9.1放大器动态范围：正离子模式50V，负离子模式12V@1011Ω放大器（可选1010Ω、1012Ω、1013Ω放大器）
#3.2.9.2噪声 ≤ 2×10－16 A(针对1011Ω，4s积分时间)
3.2.9.3信号衰减 ≤ 10ppm/2s，≤ 2ppm/8s（1011Ω）
3.2.9.4漂移 ≤ 1×10－16 A/h
3.2.10离子计数器：
#3.2.10.1暗流噪声 ≤ 10 cpm
3.2.10.2效率：无过滤器：95%；
有过滤器：93%
#3.2.11增益稳定性：≤10ppm/24hr
3.2.12峰型和套峰：包括但不限于Li, Sr, Nd, U, Pb的质量校正
3.2.13法拉第杯峰平坦度：质量宽度超过400ppm时≤50ppm
3.2.14磁场稳定性：≤25ppm/30min  

4. 产品配置要求
4.1  产品主体部分说明
4.1.1热电离质谱仪主机系统，包括（热电离离子源动态变焦透镜系统，多接收系统，8个可移动法拉第杯，1个中心通道法拉第杯和SEM，8个1011Ω和2个1013Ω高阻，增益校正板，矩阵式放大器，）一套；
4.1.2 仪器工作站和数据处理系统 一套；
4.1.3 主机用冷却循环水机 一套；
4.1.4 冷阱（包含2套液氮储存装置） 一套；
4.1.5 去气装置 一套；
4.1.6 参考光学高温计 一套；
4.1.7 样品带成型和焊接装置 一套；
4.1.8 点样装置 一套；
4.1.9 样品架  两套；
4.1.10 铼带  三套（1M/套）
4.1.11 高纯铼带 二套（1M/套）
4.1.12 单带（已焊接好）一套；
4.1.13 高纯单带（已焊接好）一套；
4.1.14 单带支架 一套；
4.1.15 1010Ω放大器 二套；
4.1.16 阻滞过滤器 一套
4.1.17 待机一小时UPS 一套
4.1.18 提供8Bar压力的活塞式空压机 一套
4.1.19 零备件和消耗品包 一套
     
   
5.  技术文件：
5.1 请参考总则第1.2条。
5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：
1 设备安装调试
1.1 安装：供方负责系统内所有设备的现场安装；供方在甲方收到货后10个工作日内完成设备现场安装。
1.2调试：供方负责系统内所有设备、仪表的调试、质量监控等，包括现场数据的采集及设备工作调试。
1.3验收：正常运行、达到设计要求，双方对设备进行验收。
2  技术培训 
2.1 供方应对甲方至少2个相关人员进行免费技术培训，培训包括货物的基本原理、操作及货物维护保养知识，培训使上述相关人员完全掌握相关原理和知识以及具备独立操作仪器进行样品测试和方法开发的能力为止，并提供全套培训资料。
3 质保期 
设备验收合格后1年
4 维修响应时间 
即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决则48小时内到达现场，120小时内修复；质保期内如未按时修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保采购人正常工作。质保期内，所有质量故障由中标人提供维修（消耗品除外），并提供至少1次上门巡检服务，巡检中发现的设备故障响应时间应符合上述售后服务响应时间中的要求。
5 要求卖方提供的其它技术服务内容
质保期后，中标人应提供终身服务和响应服务，更换零配件以优惠价格供应。
工作站操作系统和仪器控制软件终身免费升级。

（三） 订货数量：
 热电离质谱仪 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货期：合同签订后360天内到货
交货地点：中国科学院地球环境研究所指定地点

（五）付款方式：
货款分三次付清。
第一次付款为总金额的40% ，合同签订后5个工作日内支付。
第二次付款总金额的50% ，收到卖方提供发货通知3个工作日内支付。
第三次付款总金额的10% ，设备安装验收后90个工作日内支付。

（六）执行的相关标准
[bookmark: _GoBack]  产品应满足相关国家标准及行业标准。
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