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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1套
	合同签订后100天内
	中国科学院青海盐湖研究所或指定地点



注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度≤90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
本设备用于盐湖样品、环境样品和地质样品中微量/痕量挥发性/半挥发性有机物的准确定量/定性分析。
1.工作条件
1.1电源:220V，50Hz
1.2温度:操作环境20˚C -35˚C
1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 
2.性能指标
2.1气相色谱仪
2.1.1柱箱	
2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C
2.1.1.2程序升温：32梯度/33平台程序升温
2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C ≤220秒 
2.1.1.4升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加
2.1.1.5控温准确性： ≤0.01℃
2.1.1.6气相主机触摸屏操作界面： ≥6.5 英寸彩色触摸屏三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户可实现远程操作和监控仪器。
#2.1.1.7仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间（提供官方证明材料）
2.1.1.8软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作。
2.1.1.9具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。
#2.1.1.10操作者可以从仪器工作站软件看到载气、电力消耗的详细实时记录，实时查询气体、电力的消耗量，可以避免由于不必要的漏气造成的成本的增加。（需提供仪器载气和电力消耗的详细实时记录表实际应用图片）
2.1.1.11柱温箱内置智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱，智能灯亮度可调（提供智能灯亮度调节功能证明）
2.1.2流路控制系统
2.1.2.1最大压力设定范围：0-100 psi
2.1.2.2压力设定精度：≤0.001 psi
2.1.2.3流量设定范围：0-1250 mL/min
2.1.3.惰性分流/不分流进样口
2.1.3.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi
2.1.3.2最高使用温度400˚C
#2.1.3.3最大分流比设置不小于12300:1（提供软件证明截图）
2.1.3.4 具有载气反向吹扫功能和色谱柱反向清洗功能
2.1.3.5 在质谱端保持真空的情况下，具备安全地安装更换色谱柱的机械装置，可实现真空锁定功能
2.2 多功能进样系统：具备自动液体进样、自动顶空进样和固相微萃取进样功能
2.2.1 液体进样功能
2.2.1.1 软件端可对进样量、取样速度、进样速度、进样前后停滞时间、进样针进样前后洗针次数、样品润针次数等参数进行设定
2.2.1.2 配备样品瓶瓶底探测功能，样品量极微也可取样分析；适配尖底≤2 mL 样品瓶，≤5 μL 液体样品可完成 3 次 1 μL 进样
2.2.1.3 2 mL 样品瓶位数：≥162 位
2.2.1.4 标配 10 μL 进样针；可选 0.5 μL、1.0 μL、5 μL、10 μL、100 μL 等规格
2.2.1.5 可智能识别并追溯记录进样针使用时长与次数，实现耗材管理与维护提醒
2.2.2 顶空进样
2.2.2.1 采用顶空气密针进样，无定量环与传输线死体积，可避免交叉污染
2.2.2.2 气密针清洗：惰性气体自动吹扫清洗
2.2.2.3 软件控制实现顶空样品重叠进样
2.2.2.4 标配 2.5 mL 顶空气密针，注射体积 250 μL–2500 μL
2.2.2.5 顶空样品处理量：≥45 位 10/20 mL 样品瓶
2.2.2.6 顶空注射器加热温度：40–150 ℃
2.2.2.7 可智能识别并追溯记录进样针使用时长与次数，便于耗材更换与维护
2.2.3  SPME 固相微萃取模块
2.2.3.1 同一序列可调用不同 SPME 方法，支持方法开发与参数优化，具备重叠进样能力
2.2.3.2 可智能识别并追溯记录萃取头使用时长与次数，便于耗材管理与维护
2.2.3.3 纤维萃取头老化：配置 SPME 专用萃取头老化装置
2.2.3.4  6 位加热搅拌器温度：35–200 ℃，步进 1 ℃
2.2.3.5  6 位加热搅拌器振荡速率：250 rpm–750 rpm，±1 rpm可调；间歇启停时间可设定
2.3 独立自动吹扫捕集
2.3.1 适用于饮用水、污水、地下水样品中挥发性有机物（VOCs）前处理；符合国家水质监测标准及 USEPA 相关规定；高浓度样品符合 EPA5021 方法；符合中国环境 GB-5749 方法
2.3.2 环境要求：操作温度 10–30 ℃；储存温度 - 20–60 ℃；相对湿度 10–90%
2.3.3 底盘和样品盘可承受 pH 1–10 溶液腐蚀
2.3.4 系统结合电子质量流量控制器（MFC）与可视化软件，全程监控运行，保证处理效果最优
2.3.5加热样品管路：针对活性、极性或高沸点组分，使用惰性气体填充气路；采用管路及接头，防止腐蚀并减少组分损失
2.3.6 电子质量流量控制器（MFC）：气体流速控制范围 5 mL/min–500 mL/min，各阶段独立控制；记录进样及泄漏测试压力
2.3.7 水分管理：具备水分去除方案； U 型捕集管与吹扫干燥程序可去除捕集阱 98% 水汽，不影响极性化合物
2.3.8 捕集阱规格：EPA 标准尺寸 0.123”±0.002（外径）×12”（长）×0.010”（壁厚）；U 型设计。捕集管温控：90 秒内由室温升至 350 ℃；250 ℃降至 40 ℃（可至 20–22 ℃）。外部传输管线：室温–300 ℃；进样组件：室温–100 ℃；冷凝装置：室温–250 ℃
2.3.9 自动进样器
2.3.9.1 样品类型：液体（饮用水、废水）
2.3.9.2 样品瓶：84 位 40 mL 样品瓶
2.3.9.3 XYZ 轴机械臂取样，平稳精准、低噪音；全封闭样品处理与制冷，避免样品损失。
2.3.9.4 内标置于防紫外棕瓶，PEEK密封帽防止吸附与交叉污染
2.3.9.5 进样管路：PEEK/EPDM/Ultem 涂层电磁阀；液体输送 1/16”（0.16 cm）PEEK 管线；高温清洗，加热至 90 ℃对全管路清洗
2.3.9.6 进样环：PEEK 材质，多种规格可选
2.3.9.7 样品冷却：按 EPA 方法冷却至 4 ℃
2.3.9.8 可抽出式管路箱，便于观察硬件状态
2.3.9.9 配套软件可同时控制自动进样器与吹扫捕集，操作简便
2.3.10 泄漏测试界面：实时显示测试过程与剩余时间；状态测试界面显示加热器、LED 灯等部件信息；结果存入软件历史记录
2.4质谱部分
2.4.1质量数范围：10-1050 m/z              
2.4.2仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准）：氦气做载气，IDL(MRM): ≤2.0fg，以氦气做载气，10fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得， EI MRM 信噪比：1 µL 100 fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于15000:1 (RMS)
2.4.3扫描速度：≥20000u/sec
2.4.4动态范围：>1 × 107 响应
2.4.5质量稳定性达到 ±0.1u/24h
2.4.6分辨率：0.4~4amu分辨可调 
2.4.7碰撞池碰撞气：氮气或氩气，碰撞气流量可调；碰撞能量 0~ 60 eV 可调
#2.4.8氦气消除气体流量范围在0.5-5.0 ml/min可调，消除载气氦气所带来的背景噪音干扰（提供该功能的软件界面截图）
2.4.9扫描速率：扫描速率：≥800 个 MRM/秒，最小 SRM 扫描时间：≤0.5ms
#2.4.10无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA（提供灯丝电流设置软件界面截图）
#2.4.11最大离子化能量：≥250eV（提供证明材料）  
2.4.12离子源:配置EI源，独立控温，最高温度：≥350˚C  
#2.4.13质量分析器能独立温控，实现热清洁，免于人工维护，如不满足该指标需额外提供八套四极杆质量分析器以供维护时更换使用（提供MS1四极杆和MS2四极杆温度设定软件界面截图）
#2.4.14质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速：360L/S
2.4.15扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描
2.4.16 四极杆质量分析器应具备单位质量分辨能力
#2.4.17 同时具备增益因子和EM电压两种设置，增益因子设定范围:0.1-100(提供具有增益因子设置软件截图作为证明材料）
2.4.18 具有早期维护监测功能和质谱泄露测试功能
★2.4.19 为保证整套系统的兼容稳定性以及售后服务的可靠性，质谱仪与气相色谱仪所有模块必须为同一制造厂商生产提供（不接受贴牌产品），售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家工程师进行
2.5数据处理系统
2.5.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，工作站包含基础的采集、定性分析、定量分析软件部分，定量分析软件采用批处理分析模式，具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能；采集软件具备自动根据响应级别计算并设定驻留时间功能
2.5.2通用谱库: 最新版本NIST谱库和化学结构式库， 
2.5.3 具备快速判定功能，内置数据库，直接在定量结果界面显示食品环境、农残、环境污染物、法医毒物和代谢物等行业国标限值并标注结果是否超标，提供判读结果软件界面截图
2.5.4可实现质谱单独的水和空气的检测，检测是否漏气
2.5.5报告模板可定制，具备基于 Excel 或 PDF 的两种形式
2.5.6数据可追溯，包括活动日志、审计跟踪等
2.5.7具有保留时间锁定功能
2.5.8软件具备分析方法一键生成功能，无需进样优化离子对及碰撞能量
2.5.9 计算机：CPU I5、16G 内存或以上，1T 固态硬盘，23 寸以上显示器，黑白激光打印机具有扫描、复印、自动双面打印等功能
2.5.10远程便携式数据控制系统，实时监控仪器状态及远程数据传输
2.5.11质谱软件可同时控制质谱、气相色谱及多功能进样系统
2.5.12具备审计追踪功能，支持接入 LIMS 系统
3、仪器配置
3.1、气相色谱主机 1 套 
3.2、串联质谱主机（EI 源） 1 套 
3.3、分流/不分流毛细管柱进样口 2 套 
3.4、质谱工作站 1 套 
3.5、不泄真空换色谱柱模块 1 套 
3.6、多功能进样系统（包含液体自动进样器、顶空进样器、固相微萃取仪） 1 套 
3.7、20ml 顶空瓶（带盖）300 个 
3.8、40ml 吹扫进样瓶（带盖）300 个 
3.9、独立自动吹扫捕集仪 1 套 
3.10、EI 灯丝 3 个 
3.11、安装工具包 1 套 
3.12、最新NIST谱库及方法包 、农药残留/环境污染物数据库及方法包各1套
3.13、吹扫进样针3 套 
3.14、2mL 透明样品瓶（带盖）1000 个、2mL 棕色样品瓶（带盖）1000 个 
3.15、衬管 20 个 
3.16、O 型圈 20 个 
3.17、色谱柱螺帽，带锁定环 2 套 
3.18、不粘连进样隔垫 200 个 
3.19、真空泵油 3L 
3.20、反吹装配工具 1 套 
3.21、调谐标准品及农残/环境污染物标准品各1套
3.22、非极性色谱柱 1 根（-1）；中等极性色谱柱2 根（-5，-1701）；极性色谱柱1根（-WAX）等 
3.23、多功能进样器配套进样针:10μL 进样针 3 根，顶空进样针 3 根，惰性萃取针 3 根 
3.24、仪器操作及数据控制系统 1 套 1 套 
3.25、氮气、氦气钢瓶及减压阀 各 1 套 
3.26、符合气质要求的实验室电路及气路系统 1 套
3.27、SPME 专用萃取头：聚二甲基硅氧烷 (PDMS) -7 µm、PDMS- 30 µm、PDMS-100 µm、聚丙烯酸酯 85 µm和碳（宽范围）95 µm厚度各一支
4、技术服务和培训
4.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过技术指标验收，供应商必须更换一套新的符合技术性能的仪器设备，否则将退货.
4.2 所提供设备的生产厂家提供售后服务、零配件供应、维修服务、专业培训。保证所供设备至少 10 年的正常使用寿命，常用零备件及消耗品供应周期不大于1周。
4.3 该套设备要求无偿现场安装调试及现场培训，并提供2 人及以上培训中心免费培训。保修期 1 年，终生负责维修。要求生产厂家设有固定维修站及维修人员，仪器出现故障，要求生产厂家必须在4小时内响应，24 小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在 1 周内保证恢复仪器正常运转
4.4 厂家须具有完善的售后服务标准化体系。
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