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1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1套
	合同生效后三个月内。
	采购人指定地点

	2
	超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1套
	合同生效后三个月内。
	采购人指定地点



注：
1、 投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。


二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时未派人到场, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由买方及卖方在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包  气相色谱-三重四极杆质谱联用仪
（一）、技术部分
1. 工作条件：
1.1. 工作电压：（220±10%）V，50-60 Hz；
1.2. 环境温度：在5℃-40℃范围内；
1.3. 环境湿度：在80% 相对湿度(RH)范围内；
2. 设备用途：
通过气相色谱分离出复杂基体样品中的痕量有机化合物目标组分，并通过三重串联四极杆质谱进行化合物定性及定量分析，可进一步可延伸至痕量多目标组分的快速筛查和结果确证工作，广泛应用于食品安全，环境保护，毒品分析，生物标志物和代谢物分析，高功能新材料和化学品的研究和开发，毒性生物标记物的发现，医疗领域中诊断标记等不同领域。
3. 技术规格：
3.1. 主机性能
3.1.1. ▲保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min 
3.1.2. 峰面积重现性<0.5% RSD
3.1.3. 压力设定值和控制精度：≤0.001 psi
3.1.4. ★最多可安装≥8个EPC模块，可控制多达≥19个EPC通道，EPC采用微通道设计（非传统气阻设计），可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，延长使用寿命
3.1.5. 可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件；
3.1.6. 彩色触摸屏具有高灵敏度，为方便实验操作，佩戴橡胶手套时也可完成触控，无需手写笔；
3.1.7. ▲配置7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件；
3.1.8. 可通过移动终端的浏览器页面输入IP地址直连仪器，无需打开工作站软件，即可完成方法和序列的编辑和运行
3.2. 柱温箱
3.2.1. 操作温度：室温以上5˚C至450˚C；
3.2.2. 温度设定：1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C；
3.2.3. ★最大升温速度：≥120˚C/min，可根据应用需求扩展至≥600 ˚C/min（须提供技术证明文件，加盖制造商公章）；
3.2.4. 程序升温：≥19 阶,20个温度平台，可程序降温；
3.2.5. 稳定性：< 0.01˚C/1 ˚C；
3.2.6. 手拧式柱螺帽设计：更换和安装色谱柱手拧即可完成无需工具；一次性安装保证密封性不受柱温箱温度变化-影响；
3.3. 分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能）
3.3.1. 最高温度≥400°C；
3.3.2. 扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝；
3.3.3. 压力范围：0–150psi，电子控压精度：≤0.001 psi；
3.4. 大体积多模式程序升温分流/不分流进样口
3.4.1. 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi；
3.4.2. 最高使用温度450˚C, 采用液氮 (可冷却至-160˚C) 或干冰冷却 (可冷却至-70˚C)
3.4.3. 进样口可以程序升温阶数10阶
3.4.4. ★最大升温速率：最大升温速率880˚C/min
3.4.5. 进样模式：热不分流模式、冷不分流模式、溶剂放空模式
3.5 氢火焰离子化检测器
3.5.1. 电子压力控制气路；
3.5.2. 最低检测限：<1.2 pg碳/秒；
3.5.3. ★采样频率：≥800Hz；
3.6 串联四极杆质谱仪
3.6.1. 质量数范围至：10-1000 m/z；                    
3.6.2. 质量轴稳定性：≤ ± 0.10u/24小时  
3.6.3. 扫描速率：最大不低于20000u/sec
3.6.4. 分辨率：0.4-4am，可调
3.6.5. 灵敏度：
3.6.5.1. EI MRM模式：100fg八氟奈（OFN）, 信噪比＞15000:1(272-222)
3.6.5.2. EI 全扫描：1pg八氟萘（OFN）, RMS信噪比＞1500:1（扫描范围50-300amu）
3.6.5.3. IDL指标：10fg八氟奈（OFN）连续8次进样，峰面积精度在99%置信水平下，相当于IDL小于4.0 fg (使用实验室现有条件和常用色谱柱，无需特殊色谱柱，为仪器安装验收指标)；
3.6.6. MRM扫描速率：不少于800个MRM/秒
3.6.7. 最小离子驻留时间：0.5ms
3.6.8. ★高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-290A
3.6.9. ★离子化能量：10-300eV连续可调；
3.6.10. 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C  
3.6.11. ★四极杆质量分析器：主四极杆为石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)，终身免维护；若主四极杆无法控温或者为廉价的金属设计，则需额外提供10套四极杆系统作为备用四极杆；
3.6.12. 采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”，碰撞能范围0-60eV
3.6.13. 检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰
3.6.14. 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，抽速大于300L/sec
3.6.15. 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C
3.6.16. 具备早期维护预警功能（EMF）	
3.7 液体自动进样器
3.7.1. 进样器盘位数（2mL样品瓶）： ≥50位,3个自清洗位； 
3.7.2. 液体进样量范围：介于0.1－10μL之间
3.7.3. 具有重叠进样功能，即上一个样品开始运行后，下一个样品即可准备好进样；
3.8 软件及谱库
3.8.1. 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现；
3.8.2. 气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件；
3.8.3. 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能；
3.8.4. 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作；
3.8.5. 通用谱库:谱库EI 谱库套装，其中有26.7万个化合物的30.7万幅谱图以及8.2万多个化合物的气相色谱保留指数，带工厂原装光盘；
3.8.6. 品牌电脑，其配置不低于：CPU: (New core 3.2G /8M /65W )/内存：4G (DDR3-1600 )/硬盘：500G/光驱：DVD 刻录光驱/Linux，21寸液晶宽屏16:9 LCD/VGA接口/250nits/1000:1/5ms；

4. ★产品配置要求
4.1 产品主体部分说明
4.1.1. 气相色谱仪主机1个
4.1.2. 分流/不分流进样口1个；
4.1.3. 多模式进样口1个；
4.1.4. 质谱接口1个；
4.1.5. 氢火焰离子化检测器1个；
4.1.6. 微板流路控制模块1个；
4.1.7. 串联四极杆质谱检测仪1台（含EI+CI双离子源）；
4.1.8. 原装NIST谱库1套（带光盘）；
4.1.9. 液体自动进样器1个；
4.1.10. 软件及化学工作站1套；
4.1.11. 数据处理系统1套；

5. 选购附件、备件及消耗品
5.1. 气质专用色谱柱3根，超高惰性分流衬管（直型）2包（5个/包），超高惰性不分流衬管2包（5个/包），超高惰性分流衬管（单细锥）2包（5个/包），O型环3包（10个/包），透明样品瓶300个(含盖+垫)，棕色样品瓶300个（含盖+垫），毛细柱密封垫3包（10个/包），质谱端低流失密封垫3包（10个/包），手拧式柱螺帽1个，质谱接口手拧式柱螺帽1个，氦气过滤器1套（一个大的过滤器和一个小的），低流失进样隔垫2包（50片/包），1/8英寸接头1个，机械泵油5瓶，EI离子源灯丝4根，液体自动进样针2包（6根/包），安装工具包1套，MSD清洗和维护工具包1套；

（二）、商务部分
6.  技术文件：
无特殊要求
7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。
7.2  技术培训
7.2.1. 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 ★保修期
仪器在调试通过后提供保修服务，仪器质保期5年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。
7.4 维修响应时间
维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容
软、硬件升级：供应商应免费向用户提供自验收之后未来5年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
8. 订货数量：
1套
9. 目的港：
CIP 广州机场。
10. 交货地点：中国科学院广州地球化学研究所内甲方指定地点
11. 交货日期：
合同生效后三个月内。
12. ★付款方式：
关境外产品：
合同签订后开具100%信用证（L/C），发货后凭厂商出具的产品合格证、发货单据及中国海关进口货物报关单议付30%，货物开箱清点后凭用户签字确认的开箱记录表议付30%，技术验收后凭技术验收合格报告议付40%。
关境内产品：全部货物交货到采购人指定地点，并完成安装、调试及验收合格后30日内支付100%货款
13. ★报价方式：
13.1 本项目允许采购进口产品。中华人民共和国关境外提供的货物和服务的以外币或人民币报价。如果用人民币投标报价，则用人民币支付。若以外币报价，则以开标当日中国银行总行首次发布的响应货币对人民币的现汇卖出价折算，签订合同的价格即为开标当日中国银行总行首次发布的响应货币对人民币的现汇卖出价折算的人民币价格，为固定不变价。
价格包括：
（1）CIP价
（2）其他伴随服务费用：
1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及竞争性磋商文件要求提供的其它服务。
3）外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。
4）按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。
13.2国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用。
国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用。
13.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
13.4根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外部分进口商品加征关税的系列公告，中标供应商提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内，加征的关税由中标供应商支付，采购人不负责加征的关税。响应供应商在响应时应充分考虑到上述风险。


第2包 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
（一）、技术部分
1. 工作条件：
1.1. 工作电压：（220±10%）V，50-60 Hz；
1.2. 环境温度：在20℃-35℃范围内；
1.3. 环境湿度：在80% 相对湿度(RH)范围内；
2. 设备用途：
超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪主要用于复杂样本中的目标痕量组分的快速分离与准确定量分析。其中超高液相色谱能够有效地将复杂待测样本中的成分分离开，三重四极杆质谱检测器在多反应监测模式下可以实现复杂样品中痕量或微量目标物的准确定量。
3. 技术规格：
3.1. [bookmark: _Hlk194350624]二元高压梯度混合泵 
3.1.1. ★串联式双柱塞往复泵，20-100 uL自动连续可变冲程，齿轮传动，非皮带传动；
3.1.2. 流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min；
3.1.3. ▲流量精度：≤0.07 %RSD；
3.1.4. 压力范围：0 – 1200bar/14500psi或更高；
3.1.5. 梯度洗脱：0 – 100 %；
3.1.6. 混合精度：< 0.15 %RSD；
3.1.7. 内置真空在线脱气机；
3.2. 超高效自动进样器
3.2.1. 压力范围： 0 – 1200bar/14500psi或更高；
3.2.2. ★样品容量：≥130位2 mL样品瓶；
3.2.3. 进样范围：0.1 – 20 L，改变进样体积无需更换定量环；
3.2.4. 进样精度：< 0.25 % RSD；
3.2.5. ▲交叉污染度：< 0.005 % ；
3.2.6. ★控制功能：自动洗针、柱前自动衍生程序，柱前样品自动稀释、 自动混合，取样及进样速率；
3.3. 多功能柱温箱 
3.3.1. 温控范围：室温以下10 -100°C
3.3.2. 控温准确度：≤± 0.5°C
3.3.3. 柱箱容积：可同时放入4根250mm色谱柱；
3.3.4. [bookmark: _Hlk194351335]可实现色谱柱反冲功能；
3.4. 三重串联四极杆质谱仪
3.4.1. 离子源
3.4.1.1. 独立ESI源，采用热喷射流离子聚焦技术；
3.4.1.2. 铰链开合式喷雾室设计，更换方便，清洗简便；
3.4.1.3. 垂直于毛细传输管的正交喷雾口设计，喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染；
3.4.1.4. 反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率，适应很宽的HPLC流速；
3.4.2. ★四极杆质量过滤器：可控温至100度，双曲面金属四极杆；
3.4.3. 碰撞反应池：90度弯曲六极杆恒压线性加速碰撞反应池，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性；
3.4.4. 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气；
3.4.5. 检测器系统：高能打拿极加最新一代长寿命电子倍增器设计；
3.4.6. 真空系统：配备分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵，带有差动抽气真空系统；
3.4.7. 检测性能：
3.4.7.1. ★质量范围： 母离子单电荷 m/z 5-2,800；
3.4.7.2. 最大扫描速率： ≥17,000 amu/s；
3.4.7.3. 动态范围： > 6×106 ；
3.4.7.4. ▲ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 850,000:1 
3.4.7.5. IDL仪器检出限 4.0 fg（以10 fg利血平柱上进样重复性计算），要求提供官方技术支持文件；
3.4.7.6. ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 850,000:1 
3.4.7.7. IDL仪器检出限 4 fg（以10 fg氯霉素柱上进样重复性计算）；
3.4.7.8. 正负模式切换时间：≤ 25 ms；
3.4.7.9. 质量轴稳定性：≤±0.1 amu/24 hours；
3.4.7.10. 质量准确度：≤0.1 amu；
3.4.7.11. 可同时做≥500个MRM离子对检测；
3.4.7.12. ★MRM最小驻留时间：≤ 0.8ms；
3.4.7.13. 碰撞反应池离子清除时间：< 1 ms；
3.5. 质谱工作站软件
3.5.1. 一套软件控制所有的液相部分和质谱部分，可以实现数据采集、数据分析、液相和质谱同步控制，在线监测、反馈显示和序列采集；
3.5.2. ▲一键触发式的全自动调谐系统：内置调谐液，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤；
3.5.3. 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量；
3.5.4. 自动时间编程功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入；
3.5.5. ▲同时定量和定性确认：MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索；
3.6. 数据处理系统
3.6.1. 服务器级工作站：Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500 GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Windows 操作系统，24”液晶显示器；
3.7. 氮气发生器
3.7.1. 氮气发生器流量高达35L/Min
3.7.2. 氮气发生器压力高达116 psi
3.7.3. 提供纯度高达99.5%的实验室级氮气
3.7.4. 可触摸屏为用户提供彩色操作界面
3.7.5. 在线监测和系统诊断


4. ★产品配置要求
4.1 产品主体部分说明
4.1.12. [bookmark: _Hlk194350993]超高效二元高压梯度泵1套（内置脱气机，含四路溶剂扩展阀，超洁净管线工具包）；
4.1.13. 超高效自动进样器1套；
4.1.14. 超高效柱温箱1套；
4.1.15. 三重四极杆质谱仪1套（ESI,APCI）；
4.1.16. 数据处理系统1套；
4.1.17. 软件操作系统1套；

5. 选购附件、备件及消耗品
5.1.超高压色谱柱3套（含保护柱1套），液相快速手拧接头（热交换器到色谱柱）2个， 液相快速手拧接头（色谱柱到检测器）2个，用于流动相瓶子的安全瓶盖4个，机械泵泵油3瓶，泵密封圈5个，两通2个，雾化器1套，透明样品瓶300个，棕色样品瓶300个，碰撞气用综合捕集阱1个，干燥气用综合捕集阱1个，毛细管接头工具包1套。

（二）、商务部分
6.  技术文件：
无特殊要求
7.  技术服务：
7.1 设备安装调试
7.1.1 仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。
7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。
7.2  技术培训
7.2.2. 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
7.3 ★保修期
仪器在调试通过后提供保修服务，仪器质保期5年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，用户可用人民币结算。
7.4 维修响应时间
维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。
7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容
软、硬件升级：供应商应免费向用户提供自验收之后未来5年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
8. 订货数量：
1套
9. 目的港：
CIP 广州机场。
10. 交货地点：中国科学院广州地球化学研究所内甲方指定地点
11. 交货日期：
合同生效后三个月内。
12. ★付款方式：
关境外产品：
合同签订后开具100%信用证（L/C），发货后凭厂商出具的产品合格证、发货单据及中国海关进口货物报关单议付30%，货物开箱清点后凭用户签字确认的开箱记录表议付30%，技术验收后凭技术验收合格报告议付40%。
关境内产品：全部货物交货到采购人指定地点，并完成安装、调试及验收合格后30日内支付100%货款
13. ★报价方式：
13.1 本项目允许采购进口产品。中华人民共和国关境外提供的货物和服务的以外币或人民币报价。如果用人民币投标报价，则用人民币支付。若以外币报价，则以开标当日中国银行总行首次发布的响应货币对人民币的现汇卖出价折算，签订合同的价格即为开标当日中国银行总行首次发布的响应货币对人民币的现汇卖出价折算的人民币价格，为固定不变价。
价格包括：
（1）CIP价
（2）其他伴随服务费用：
1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及竞争性磋商文件要求提供的其它服务。
3）外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。
4）按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。
13.2国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用。
国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等所有相关费用。
13.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
13.4根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外部分进口商品加征关税的系列公告，中标供应商提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内，加征的关税由中标供应商支付，采购人不负责加征的关税。响应供应商在响应时应充分考虑到上述风险。

