第六章 技术要求

第1包  活细胞分析仪

1. ★主要用途和要求：

应用于基础研究领域，结合其实时、长时间观察、自动分析的特点，可实时观测多组细胞生长过程，满足高通量需求，方便多人同时开展不同的实验；同时仪器兼容各种培养容器，可获得每个时间点的照片、数值、曲线、影像等资料，为细胞生长发育、肿瘤研究、免疫研究、干细胞研究、药物评价、基因编辑与转染效率分析等多种应用提供丰富可靠的数据支持。

2.工作条件：

2.1功率：100-240 VAC，50/60Hz。

2.2运行环境：控制器：0℃-33℃；主机：0℃-42℃。

3.主要技术指标：

3.1、硬件要求

3.1.1明场相差光源：LED光源。

3.1.2荧光光源：LED光源。

3.1.3相机：高灵敏度CMOS成像系统。

#3.1.4显微成像部分：设备内置在培养箱内进行成像工作，监控过程无需让细胞离开培养箱，实现长时间动态显微成像的功能（需提供机器在培养箱内工作的实物照片和官方网站截图证明）。

3.1.5物镜规格：4倍、10倍、20倍，3镜头物镜转盘可自动切换。

3.1.6像素分辨率：4倍镜≥2.9μm/像素；10倍镜≥1.3μm/像素；20倍镜≥0.7μm/像素。

3.1.7至少具备绿色和红色两个荧光通道，至少覆盖以下波长范围（需提供软件功能截图证明）：

绿色荧光通道：激发波长445-480nm，发射波长505-540nm；

红色荧光通道：激发波长570-605nm，发射波长：625-700nm。

3.1.8输出图片格式：至少包含JPEG、PNG、TIFF。

3.1.9输出视频格式：至少包含WMV、AVI、MPEG-4。

3.2.0数据分析控制器：主机系统自带数据分析控制器，控制器存储容量≥27TB，≥20核处理器，处理器内存≥64GB内存（需提供机器实物照片和官方网站截图证明）。

★3.2.1仪器通量：具备≥6个板位载架，可同时拍摄6块板等多种细胞培养容器，无需额外配备机械臂等传输部件（需提供机器实物照片和官方网站截图证明）。

3.2.2实验通量：≥6组独立实验同时进行，不同板位可选择不同的实验、不同的拍照倍数、拍照频率和成像通道，软件自动切换不同物镜，无需手动操作。

★3.2.3耗材兼容性：除了支持普通微孔板、培养皿、载玻片等细胞培养耗材之外，必须支持T-50、T-100和T-225三种类型的细胞培养瓶（需提供软件功能截图证明）。

3.2.4成像方式：拍照通过物镜转盘移动进行样品扫描成像，成像过程中无需移动样品，避免样品挪动对细胞状态和对焦的影响。

3.2.5全孔成像功能：适用于6-384孔板及35mm培养皿，支持全视野成像。

★3.2.6封闭式样品舱：样品板载架内置于成像主机中，样品板放入后主机可以关闭舱门，避免样品裸露在培养箱中受到交叉污染，防止误操作和外界光线干扰（需提供机器实物照片和官方网站截图证明）

3.3、软件要求

3.3.1程序随机添加功能：具备，长时间拍摄的过程中可以随机插入另一个拍摄任务。

#3.2明场与荧光通道Overlay叠加功能：支持，软件内置Overlay分析功能，图像分析时，可以将任意通道图片叠加显示和分析，无需借助第三方软件（需提供软件功能截图证明）。

3.3标准操作分析软件无安装限制：可安装在用户任意电脑中，可保证10人以上同时远程控制，实现远程数据查看及分析，无需借助第三方软件。

3.4细胞直径可测范围：3-180μm，可提供；直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。

3.5程序全程可视化，同时允许可针对实际情况直接编辑更改并优化程序，满足特殊需求。

#3.6 EC50/IC50值自动计算功能：支持，软件内置EC50/IC50计算功能，直接分析生成浓度反应曲线，并自动计算EC50/IC50值，无需借助第三方软件（需提供软件功能截图证明）。

3.7分析和成像同步性：分析与成像同步进行，不需等待成像完成后再开始分析。

3.8软件自动分析细胞增殖、凋亡、毒性的变化与趋势，报告基因的分析等。

3.9明场成像下能够分析细胞汇合度、细胞团数量等指标。

3.10荧光成像时，可自动计算荧光细胞数目、荧光强度、每个细胞荧光强度、荧光面积。软件基于不同的算法可对无标记和荧光标记的细胞、克隆、斑块或球体进行识别；被识别的目标将被软件沿轮廓勾勒标记。

4.质保期与保修期

4.1质保期：≥12个月 整机质保，免上门服务费，至少1次巡检保养服务

4.2保修期：≥12个月 免上门服务费，配件优惠折扣，至少1次巡检保养服务

4.3公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速（24小时）。

5.安装要求：

5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计

6.数量：1套

7.到货地点：北大医学部（泰州）医药健康产业创新中心

8.到货日期：合同签订后90天（国内供货）

9. ★所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页

10.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；

“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数。

（三）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标（以#号指标为重点验收指标）。

培训：

4. 安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行现场免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。

5. 投标人应向采购方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标人拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

（四）维修服务体系：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。