第4章 [bookmark: OLE_LINK1]项目需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]交货期
	交货地点

	1
	X射线透视运动摄影系统
	1套
	合同签订后2个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	2
	蛋白纯化仪
	1套
	合同签订后1个月内交货
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	3
	多功能植物表型分析平台
	1套
	合同签订后1个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	4
	非对称场流分离检测仪
	1套
	合同签订后2个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	5
	高光谱三维扫描仪
	1套
	合同签订后3个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	6
	高级光合荧光测量系统
	1套
	合同签订后1个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	7
	根系表面成分分析仪
	1套
	合同签订后2个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	8
	海量数据高可靠性存储系统
	1套
	合同签订后1个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	9
	流变动态结构解析仪
	1套
	合同签订后1个月内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	10
	全自动多功能基因检测系统
	1套
	合同签订后7日内交货
	中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点

	11
	植物工厂
	1套
	合同签订后2个月内交货
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点



二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  设备可在0℃-45℃温度下正常开机运行。能够连续正常工作24小时以上。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体要求



[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]第一包 X射线透视运动摄影系统
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	X射线透视运动摄影系统
	1
	套
	否
	382
	382
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	X射线透视运动摄影系统
	1
	套

	二
	数据处理系统
	1
	套

	三
	成像模块
	1
	套

	四
	配套实验室改造
	1
	次


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	针对小型蜥蜴动物类群（体长约6-20cm），采用放射成像双系统，同时采集正/侧位X射线图像，可用于颈部、膝盖，髋，踝等关节的轮廓成像及骨关节运动部位的动态图像。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	X射线透视运动摄影系统

	
	
	▲1
	系统支持正侧位双平面同步静态或序列图像采集功能。数字平板探测器：两套动态平板探测器；采样存储速率：≥50 fps，满足不同运动模式下脊柱及关节运动的数据采集。有效探测器尺寸/ X射线敏感区域：≥2800×2800像素 / ≥280mm×280mm。像素大小：≤140µm×140µm。（提供印刷材料证明）

	
	
	▲2
	系统支持透视功能。透视连续工作时间≥10分钟。透视图像空间分辨率：空间分辨率≥1.0lp/mm; 序列图像空间分辨率：空间分辨率≥2.0lp/mm; 满足运动过程中高质量逐帧图像数据采集、储存和分析。系统具备动态影像的运动分析功能。连续点片最大采集矩阵≥2500*2500。（提供印刷材料证明）

	
	
	3
	系统采用四立柱式可移动设计，手动调整球管和平板探测器上下运动和 0°/-15°/ 45°旋转。

	
	
	4
	实验室环境防辐射按GBZ130-2020设计施工。（验收时，提供现场检测后的辐射屏蔽检测报告）

	
	
	▲5
	高压发生器：两套高压发生器；管电压范围：40kV–150kV。管电流范围：10mA–1000mA。加载时间范围：10ms–5000ms。电流时间积范围：0.1mAs–630mAs。最大管电流下最高管电压：1000mA，≤80kV。输出标称电功率：≤80kVA。输出最大电功率：≤80kVA。最大脉冲频率：≥50 f/s。最大逆变频率：≤300kHZ。双焦点设计小焦≥0.6×0.6mm、大焦≤1.2×1.2mm。透视最小管电流≤5mA
，脉冲透视管电流调节范围≥（5~160）mA。（提供印刷材料证明）

	
	
	▲6
	球管：两套球管；球管标称电压：≥150kV。球管热容量≥400KHU。连续热耗散：≤450W。球管类型：旋转阳极。球管旋转阳极最高转速≥10000 r/min。具有自动亮度控制功能（ABS）；具有硬件电离室自动曝光控制（AEC）功能。（提供印刷材料证明）

	
	
	7
	限束器：两套限束器；最大射野：≥25cm×25cm @90cm。最小射野：≤3cm×3cm @100cm。固有滤过：1.0 mmAl，@70kV。附加滤过：0.1mm、0.2mm。对准提示：激光定位灯。定位方式：定位中心点。激光功率：≤3mW。激光波长：≤650nm。扇形角：60~120。

	
	
	8
	图像处理系统性能指标：连续工作时间≥8小时；CPU≥四核3.2GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；显示器像素≥1280*1024像素。

	
	
	9
	软件功能：图像采集处理系统，用于X射线透视运动摄影系统X光影像的后处理软件，主要功能包含，双平面影像的测量标注；序列图像管理：序列影像采集、序列视频保存、序列视频回放、序列视频截取；采集模式支持部位单双平面成像、静态成像、动态成像。图像采集后具备多种后处理功能、测量功能、显示布局调整功能、标注功能、导出功能。支持图像数据信息管理及分析。支持脊柱和关节的运动分析功能及参数记录。协助成都生物研究所开发专门小型动物所需的三维图像MPR/MIP/VR等功能。

	
	
	10
	滤线栅：≥1套；材料: 铝基。焦距: ≤1800mm。

	
	
	11
	远端控制器：曝光控制及指示装置。输入电压：≥DC 24V。

	
	
	12
	输入电压：交流 380/400/440/480 VAC，3L+N+PE。

	
	
	13
	电源频率：≥50/60 Hz +/- 1HZ。

	
	
	14
	输入功率：≥130kVA。

	
	
	15
	X光强度剂量可调节，自定义管电压/管电流/曝光时间。

	
	
	16
	系统支持单帧正、侧位同步拍摄，一次摆位，完成正侧位两幅单拍图像总的采集时间≤5秒。

	
	
	成像模块

	
	
	1
	高强度UVB紫外LED透射光源，系统可设置紫外光源关闭时间。配备温度监测模块，光源过热时自动关闭，避免设备损坏

	
	
	▲2
	模块宽度≤320mm，仪器高度≤300mm，仪器重量≤5kg。（提供实物图片作为证明）



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后2个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期三年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

第二包 蛋白纯化仪
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	蛋白纯化仪
	1
	套
	否
	44
	44
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	双系统泵
	1
	套

	二
	紫外、示差、pH、电导、温度检测器
	1
	套

	三
	系统压力、柱前柱后传感器
	 1
	 套

	四
	入口阀、柱位阀、进样阀、出口阀
	 1
	 套

	五
	组份收集器
	 1
	 套

	六
	层析软件
	 1
	 套

	七
	温控系统
	1
	 套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	用于开展蛋白质、多糖、多肽等生物活性物质的高效分离、纯化、组分分析等相关研究。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	高精度梯度泵系统

	
	
	▲1
	配备双泵四泵头结构，钛合金泵头。

	
	
	2
	流速范围0.001- 36 mL/min（准确度± 1.5%，精密度0.5% RSD）；压力上限20 MPa。

	
	
	3
	支持线性、等度及阶梯梯度在线编程，满足微量至克级生物分子分离的精准控速需求。

	
	
	多模式高灵敏度检测器组

	
	
	▲1
	集成紫外四波长检测（200 - 600 nm，噪音±0.2 mAU）、示差检测（0.0025μRIU噪音（纯水体系，时间常数3.0 sec，室温25℃，A模式）），支持同步监测四波长吸光度及折射率变化。

	
	
	2
	结合pH、电导、温度多参数在线反馈，全面解析分子理化特性。

	
	
	3
	示差检测模块，折射率范围：1-1.75 RIU。

	
	
	智能压力自适应控制系统

	
	
	1
	内置0 - 20 MPa压力传感器，搭载超压保护算法；超压时自动下调流速至预设阈值，避免层析柱损伤，保障敏感生物分子（病毒、蛋白复合物、多糖、肽）纯化过程稳定性。

	
	
	全自动流路切换与柱位管理

	
	
	▲1
	柱阀支持五柱位切换、正/反流控制；配置柱前、柱后压力监测（需提供制造商公开发布的印刷资料），配套11通道双缓冲液入口阀（含气泡监测）和在线混合器（0.6-5 mL可选），实现复杂纯化策略（如多步洗脱、柱再生）的无缝衔接，消除死体积干扰。

	
	
	高通量数据整合与收集平台

	
	
	1
	配置2通道出口，支持大体积组分收集。

	
	
	2
	组分收集器兼容384样本（规格覆盖5 mL容器至96孔板）。

	
	
	▲3
	配套智能软件（CAN通信协议）实现方法模块化编辑（具有阶段属性和文本结构两种编辑模式）（两种编辑模式需提供设备控制软件截图）。

	
	
	4
	具备实时数据采集备份（层析软件可直接备份数据至SQL数据库）。

	
	
	5
	具备实时数据控制（流路图上可实现一步切阀及一键紫外清零）（需提供设备控制软件截图）。

	
	
	▲6
	具备实时过程监测（运行方法时可实时显示文本结构编辑模式下的所有TEXT 指令）（需提供设备控制软件截图）。

	
	
	7
	具备电子签名管理，确保从纯化到结果分析的全流程可追溯性。

	
	
	▲8
	设置垂直游标时，可输入横坐标值，准确定位（需提供设备控制软件截图）。

	
	
	▲9
	仪器控制界面、数据处理界面、报告界面均可添加文本框对实验过程进行说明，并可以移动至指定位置（需提供设备控制软件截图）。

	
	
	温控系统

	
	
	1
	双门层析柜，控温4℃；控湿范围 35% - 80%。

	
	
	层析柱

	
	
	 1
	 配套实验室常规/常用层析柱。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后1个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。



第三包 多功能植物表型分析平台
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	多功能植物表型分析平台
	1
	套
	否
	42
	42
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	植物图像分析仪
	1
	台

	二
	增强型小麦亩穗数测量分析仪
	1
	台

	三
	稻谷穗形粒数考种仪
	1
	台

	四
	小麦穗形粒数考种仪
	1
	台

	五
	自动考种分析及千粒重仪
	1
	台

	六
	大米外观品质检测仪
	1
	台


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	/

	2
	性能指标
	多功能植物表型分析平台

	
	
	一、植物图像分析仪

	
	
	1
	配光学分辨率9600×4800dpi、A4加长的双光源彩色扫描仪，反射稿扫描为A4加长幅面35.6 cm×21.6 cm，透扫幅面为30 cm×20 cm，最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。配大景深的1400万像素彩色成像高拍仪，带移动电源辅助背光源板（最大测量面积为350*245mm幅面），可野外背光照明4小时，自动标定和自动图像校正。

	
	
	2、
	植物根系测量分析
（1）根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布。
（2）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等，及其分布参数。
（3）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
（4）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。
（5）具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。
（6）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。
（7）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。还可用辅助背光源灯板来拍照分析根系。
（8）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。
（9）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分粗细、长、弧长、玄高等参数。
（10）能自动测量各种粒的芒长。
（11）能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。

	
	
	3、
	植物叶测量分析
（1）可一键化拍照测量野外活体叶面积。
（2）可全自动地大批量分析计算叶面积。分析小至1mm ^2的叶片，分析误差＜0.5%、测量中的分析时间＜2秒。
（3）可同时分析多片叶的叶面积、周长、最大叶长、最大叶宽、矩形度、凹凸比、球状性、形状系数、病斑面积、虫洞叶面积、虫洞数量、虫损叶面积（含分析2/3以上叶片被严重虫损的虫损叶面积），以及单叶的叶孔洞、形状系数、锯齿数、叶柄长宽等参数，并标记叶片边缘以便核对正确性。
（4）可多片测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”，分析叶片叶色（具有按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版的比色特性）。
（5）可分析作物冠层。
（6）可交互进行植物相关的各种尺寸、角度测量。

	
	
	4、
	各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。

	
	
	5、
	仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

	
	
	6、
	具有AI助手，以便熟悉相关检测规范和概念。

	
	
	二、增强型小麦亩穗数测量分析仪

	
	
	1、
	升降可调4球式面积标定组件外观轻巧、携带方便、支撑安放稳固。

	
	
	2、
	面积标定组件沿其杆中心间距各为780mm和1100mm可换（以便计数结果的交叉验证），标定高度在580-1500mm可调。

	
	
	3、
	任意手机即可拍照，且拍摄成像视角能被自动矫正，避免了拍照形变误差。

	
	
	4、
	照片导入电脑后大批量自动数穗分析，也可在安卓手机拍照直接分析或批量处理。

	
	
	5、
	全自动智能计数拍照范围内的麦穗数、麦穗数平均值和按标定面积自动估算亩穗数。

	
	
	6、
	具有遮挡率和灵敏度补偿特性，对小麦在杨花期、灌浆期、半成熟期的数麦穗误差<±4%，可缩放图像查看和点击修正，以达100%正确数穗。

	
	
	7、
	自动导出生成EXCEL格式报表，支持数据的进一步筛选、编辑和分享。

	
	
	三、稻谷穗形粒数考种仪

	
	
	★1、
	由LED照明的800万像素自动对焦拍摄箱体和穗枝放置板组成。

	
	
	★2、

	一键化自动分析获得谷穗的一级枝梗及对应一级枝梗下的二级枝梗的各枝梗长、对应各级穗粒数、着粒密度及各平均值等。

	
	
	★3、
	一键化按枝梗拓扑序列来定位的自动分析耗时<12秒。

	
	
	★4、
	鼠标点击确定对应枝梗上的秕谷粒后，自动算出各枝梗结实率及总结实率。

	
	
	★5、
	自动数粒误差<±2.0%，极少量添加、删除修正，可达100%正确。各级枝梗长的自动测量误差<±1.5mm，可鼠标编辑修正以接近100%正确。

	
	
	★6、
	操作人性、简洁、智能，可查看和保存结果标记图，数据可导出至EXCEL表，并可分享至QQ和微信等通讯工具。

	
	
	四、小麦穗形粒数考种仪

	
	
	1、
	由LED照明的800万像素自动对焦拍摄箱体和麦穗放置板组成。

	
	
	2、
	按分枝序列来定位一键化自动分析20个小麦穗的各穗粒数、穗长穗宽、及各穗平均值等。

	
	
	3、
	自动数粒误差<±2.0%，极少量添加、删除修正，可达100%正确，麦子的穗长穗宽尺寸可编辑。

	
	
	4、
	自动分析20个小麦穗各项参数的总耗时<20秒。

	
	
	5、
	操作人性、简洁、智能，可查看和保存结果标记图，并导出至EXCEL表。

	
	
	五、自动考种分析及千粒重仪

	
	
	▲1、
	配大景深的1400万像素分辨率的彩色数码拍摄仪，及超薄的背光光源板，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径0.25～20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选，再分别计数分析。配上下LED双光源彩色扫描仪，能自动聚焦、亮度可调，实现600dpi以上光学分辨率的均匀背光、暗视野成像，最大色彩深度48位。 

	
	
	▲2、

	全自动数粒速度：1200～20000粒/分钟，数粒误差≤±0.1~0.4%，极少监视修正即达100%正确。全自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。适用于各类农作物实粒种子的自动精确考种、各类粮库的虫口自动计数，以及出苗数分析，显示和输出计数结果。能大批量自动分析成像后的种粒图片。 

	
	
	▲3、
	能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数（长、宽、长宽比、面积、周长、圆度、等效直径等），并排序输出。配有种子厚度定位板，可自动测量被测种粒的各粒厚度参数。各类种粒的各尺寸测量误差≤±0.1mm。具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习，并实现自动分类的特性，以及品种比对特性。扫描仪配置颜色校准模块，图像颜色符合国际颜色标准，具有按英国皇家园林协会RHS比色卡的比色特性。 

	
	
	▲4、
	辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。 

	
	
	▲5、
	分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 

	
	
	▲6、
	具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。分析过程为电脑控制，高效、准确、简便易用，一键化操作的计数分析与千粒重测量，屏幕一点，结果即现。具有软件的许可和认证，内置支持网上在线升级的模块。 

	
	
	▲7、
	具有AI助手，以便熟悉相关检测规范和概念。

	
	
	六、大米外观品质检测仪

	
	
	1、
	配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像。透扫幅面30 cm×20 cm，最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。

	
	
	2、

	可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、可直接检测大米透明度的国标等级、黄粒米、大米颜色黄度指数和大米白度测定、杂质量、异品种粒、不完善粒（未成熟粒），及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的裂纹率，糙米胚芽率。

	
	
	3、
	自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02；整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%）。

	
	
	4、
	可自动一次性测量分析30g以上黑米样品的：黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率，完全符合NY/T 832-2004标准中相关这几项的检测指标。

	
	
	5、
	可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354-2018大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、大米粒型分类判定LS/T6116-2016、粮食行业标准 大米LS/T 3247—2017、GB/T 35881-2018粮油检验 稻谷黄粒米含量测定图像分析法等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比。

	
	
	6、
	具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。

	
	
	7、
	各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。

	
	
	8、
	具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率达100%。

	
	
	9、
	仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。

	
	
	10、
	具有AI助手，以便熟悉相关检测规范和概念。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后1个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期为三年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。超出三年的保修期以后，维修配件按照维修配件原价的7折收取。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
8) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第四包 非对称场流分离检测仪
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	非对称场流分离检测仪
	1
	套
	否
	195
	195
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	生物大分子分离系统
	1
	台

	二
	多角度激光光散射仪
	1
	台

	三
	光散射数据采集分析软件
	1
	套

	四
	多角度激光光散射仪专用工具箱
	1
	个


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	分离并检测生物大分子的分子量，尺寸，聚集态，构象等与生物大分子性质密切相关的理化指标，用于生物大分子表征、蛋白质功能解析等相关研究。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	生物大分子分离系统

	
	
	▲1
	宽域分离能力：分离范围1 nm - 1 μm，适用样品包含蛋白质、病毒、纳米颗粒等生物大分子及合成材料；可搭配多种预切滤膜（5-30 kD）与分离通道，适配复杂样本分级需求。

	
	
	2
	生物大分子分离模块性能：采用高精度流量计控制流速，流速范围0-8.0 mL/min。

	
	
	3
	分离通道压力：＜30 bar，配置过压释放阀保护系统。

	
	
	▲4
	兼容水相/有机相，耐受pH范围：pH 2-12。

	
	
	5
	实现温和无固定相分离，避免生物活性分子变性或损伤。

	
	
	6
	高效动态分离：动态分离流速范围0-10 mL/min（压力<30 bar），兼容水相/有机相溶剂，耐受pH 2-12，采用无固定性温和分离模式，避免生物活性分子变性或损伤。

	
	
	多角度激光光散射仪

	
	
	★1
	检测角度（探头个数）≥18个，激光光源功率≥120 mW。

	
	
	2
	配备检测池在线超声清洗功能与动态光散射（DLS）扩展接口。

	
	
	▲3
	支持20 mL及其他规格光散射瓶单机测定Mw、Rg、A2。

	
	
	▲4
	分子量Mw检测范围200-109 Da，尺寸/回旋半径（Rg）测定范围10-500 nm。

	
	
	5
	检测灵敏度≤500 ng（BSA牛血清白蛋白标准品/PBS水溶液流动相）。

	
	
	6
	支持绝对分子量、分子构象及聚集态解析。

	
	
	7
	智能检测与扩展性：采用以太网数据传输，确保数据传输稳定性及数据高通量分析；设备配备系统状态智能检测功能，实时监测设备状态，确保实验数据的可靠性。

	
	
	▲8
	免标样校正与安全防护：无需标准品即可完成仪器校正；内置过压释放阀；通道具备耐酸碱特性（无金属活性位点），保障极端条件（如抗体偶联药物分析）下的实验稳定性。

	
	
	9
	系统校正与安全防护：无需标准品/对照品即可完成仪器校正；设备配备漏液报警、室内有机蒸汽超标报警系统，保障设备和实验人员安全。

	
	
	10
	设备具备断电保护系统，确保设备断电后再通电时不会自启，防止突然供电损伤设备。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后2个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第五包 高光谱三维扫描仪
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	高光谱三维扫描仪
	1
	套
	否
	164
	164
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	可见近红外高光谱成像仪主机
	1
	台

	二
	近红外高光谱成像仪主机
	1
	台

	三
	可见近红外消色差成像镜头
	1
	个

	四
	近红外成像镜头
	1
	个

	五
	三维激光相机
	1
	台

	六
	室内成像暗柜
	1
	台

	七
	分析软件
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	集成400-1700 nm光谱成像与三维点云建模技术，通过电控平移台连续扫描植被叶片、种子及昆虫样本，获取毫米级空间立方体光谱数据，用于植物三维成像，并解析叶绿素含量、水分胁迫指数、氮磷代谢等关键生理参数，支持植物健康监测、物种光谱数据库构建及植物生理指标动态评估，为生物多样性监测保护提供非破坏性原位检测与自动化分类决策。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	可见近红外及近红外高光谱成像模块

	
	
	▲1
	成像方式：支持内置推扫和外置推扫两种方式。

	
	
	2
	双波段协同光谱覆盖：可见近红外模块（400-1000 nm）与近红外模块（900-1700 nm）双波段协同，覆盖植物叶绿素、水分、木质素等关键生理参数的光谱特征区间，其中可见近红外光谱分辨率≤2.5 nm（FWHM），近红外光谱分辨率≤5 nm，支持亚纳米级差异检测。

	
	
	3
	高精度无损成像能力：可见近红外模块采用2048×2048像素sCMOS探测器，光谱通道≥1600，单幅图像分辨率≥1600×1400，结合≤0.6 nm光谱采样率，可解析叶片表面0.1 mm级纹理差异；近红外模块配备640×512像素InGaAs探测器，支持640光谱通道，单幅图像像素不低于640×600；适用于植物组织内部木质化程度量化分析，满足生物样本非破坏性原位监测需求。

	
	
	▲4
	可见近红外光谱波段（软件可调）：≥150/300//600/1000；近红外光谱波段：光谱波段：≥512。

	
	
	▲5
	标准高反射比校正白板，光谱范围：400-2500 nm；反射比：≥0.98(@400 nm波长)、≥0.98（(@1000 nm波长）、≥0.97(@1700 nm波长)、≥0.90（@2500 nm波长）（提供第三方检测机构检测报告）。

	
	
	6
	可见近红外最小光谱采样间隔：≤0.6 nm；近红外最小光谱采样间隔：≤1.6 nm。。

	
	
	7
	内置电控机械快门，无需扣上镜头盖自动完成暗背景采集；（提供软件功能实现截图，不提供视为不满足）。

	
	
	8
	可见近红外最大DN值上限：≥65000；近红外最大DN值上限：≥16000（提供符合空间通道数和光谱通道数要求下测试的最大DN值数据截图证明，不提供视为不满足）。

	
	
	▲9
	野外适应性硬件设计：内置推扫成像无需外置组件，44°视场角（可见近红外）与40°视场角（近红外）适配植被冠层三维建模；双模块均支持≥80Wh电池供电（续航2小时）和220V电源供电，配备自动对焦、曝光及扫描速度匹配功能，可应对雨林、高原等复杂生境的动态光照条件。

	
	
	▲10
	数据采集及预处理软件：相机参数设定与控制；光谱与影像数据查看功能；具备镜头校正、均一性校正、反射率校正功能，且能实现批处理；单波段灰度图像动态预览功能，可切换每波段时间间隔（ms）具备高光谱相机厂家软件著作权（提供详细的软件功能截图，不提供视为不满足）。

	
	
	▲11
	分析功能：提供光谱角匹配，可设置光谱角度；截取指定波段数据：进行下限波长和上限波长、波形相似度匹配；可设置相似度，截取指定波段数据：可实现主成分分析（PCA）功能，选择输出主成分的数量、波段运算；可提供多种植被指数计算功能：提供至少25种常用植被指数在高光谱图像上计算方法，包含但不限于归一化植被指数（NDVI）、比值植被指数（RVI）、增强植被指数（EVI）、大气阻抗植被指数（ARVI）、红边归一化植被指数（NDVI 705）、改进红边比值植被指数（MSRI 705）、改进红边归一化植被指数（mNDVI705）、光化学植被指数（PRI）、结构不敏感色素指数（SIPI）、类胡萝卜素反射指数（CRI1）、花青素反射指数2（ARI2）、调整土壤亮度植被指数（SAVI）等，且可通过密度分割实现高光谱图像分类，高光谱图像数据分析软件需在同一款软件下完成。

	
	
	12
	具备自动电控调焦功能，获取清晰图像，无需手触碰镜头调节图像采集清晰度。

	
	
	▲13
	高光谱成像可实现高度上下变化，以适应植物和种子的不同测量需求。

	
	
	三维激光相机

	
	
	1
	运行环境湿度：传感器可在非冷凝环境中正常运行。

	
	
	▲2
	测距误差：X,Y:0.5 mm@1.2 m；1 mm@2 m；Z:0.2 mm@1.2 m；0.4 mm@2 m。

	
	
	3
	激光等级：Class 2。

	
	
	4
	波长：638 nm。

	
	
	▲5
	三维激光成像单元成像暗室配备旋转单元，设备侧面安装，以获取完整植株三维结构。

	
	
	分析与控制工作站及软件

	
	
	▲1
	图形工作站及数据储存器；提供台式工作站各1套；处理器：酷睿Core i7及以上；内存总容量：不小于128G；显卡内存：不小于24G；工作站储存器总容量：不少于20 TB。

	
	
	2
	智能化数据分析系统：软件集成种子纯度、发芽率、健康度等20+参数算法，支持小麦整株等作物高光谱分析，结合升级的三维激光扫描成像单元，可实现植株三维结构的测量和分析；动态范围≥16 bits（可见近红外）与≥14 bits（近红外），确保高反差样本（如昆虫体表与植被背景）的细节保留。
软件能直接获取：种子尺寸、颜色、性状、数量等。通过模拟计算获取种子纯度、发芽率、种子活力预测、种子健康度、种子疾病、种子成熟度、种子寿命，种子分类等参数，适配小麦整株高光谱分析。

	
	
	自动传送系统

	
	
	1
	材质：铝型材双带式传送系统，由挤压阳极氧化铝组成；传送带，由抗静电的聚酰胺（PA）涂层织物组成；耐蚀钢材或者不锈钢作为紧固件和连接件。

	
	
	2
	操作温度：-5～+60°C。

	
	
	3
	相对湿度：5～95%，不结露。

	
	
	4
	可升级性：传送系统为模块化配置，并能够在后续进行升级扩展。

	
	
	传送车

	
	
	1
	材质：金属材质。

	
	
	2
	设计：上下两侧平板式设计，四角由铝合金柱固定。

	
	
	成像暗房

	
	
	1
	全场景适配配置：标配室内成像暗柜与均匀光源；专业设备箱保障野外运输稳定性，结合USB3.0/Type-C多接口兼容性。
配置1个成像暗房，可同时容纳激光三维扫描单元和高光谱成像单元，可测量植物高度不高于120 cm（含盆），植物冠幅不大于50 cm。

	
	
	2
	成像暗房高度不小于2.5 m。

	
	
	▲3
	配备自动隔档装置，以消除不同背景光源对不同成像单元测量的影响。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后3个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第六包 高级光合荧光测量系统
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	高级光合荧光测量系统
	1
	套
	否
	76
	76
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	四通道主机
	1
	台

	二
	测量头
	1
	台

	三
	圆形叶室3cm²（含10个叶室保护片）
	1
	套

	四
	狭长叶室4cm²（含10个叶室保护片）
	1
	套

	五
	宽叶叶室8cm²（含10个叶室保护片）
	1
	套

	六
	复合荧光光源
	1
	只

	七
	光源支架
	1
	只

	八
	供电单元（充电器，电源适配器等）
	1
	套

	九
	充电电池
	4
	支

	十
	配套试剂
	1
	套

	十一
	CO2小钢瓶
	100
	只


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	利用气体交换技术测量植物叶片光合速率、蒸腾速率、呼吸速率等，结合荧光附件同步测量气体交换和叶绿素荧光；单独测量叶绿素荧光的诱导曲线、光响应曲线、淬灭分析、暗弛豫等；单独测量光合速率、蒸腾速率、呼吸速率，以及CO2响应曲线、光响应曲线、温度响应曲线、湿度响应曲线等，可自定义产生新的自动测量曲线。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	高级光合荧光测量系统

	
	
	▲1
	主机系统：4通道绝对开路式非扩散红外CO2/H2O分析器，为减少环境对分析器的干扰，分析器位于主机内部。

	
	
	▲2
	操作界面：≥32GB闪存；内置微电脑处理器：≥486SX/33MHz；透放射式彩页触摸屏：≥640×480dots；有效显示面积：≥13cm×10cm；背光可调，可在任何环境下清楚显示参数；USB转接口，两个用户可编程模拟输入通道，用户可以根据自己的需求编制光合测量程序；可一次显示≥24个参数或各种响应曲线；电脑接口：2个USB接口。

	
	
	3
	程序测定：野外既可以在自然光下测定，也可以便捷的控制微环境包括温度、光照、CO2浓度和流速，湿度等。

	
	
	4
	曲线测量：CO2响应曲线、光响应曲线、光诱导曲线、温度响应曲线、湿度响应曲线等，可自定义产生新的自动测量曲线

	
	
	▲5
	CO2测量范围：≥0-5000ppm，测量精度：≤0.5ppm（全量程），分辨率：≤0.01ppm； （需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告）

	
	
	6
	CO2控制特点：小钢瓶CO2注入系统（控制CO2浓度），密封性极佳，一次没有用完可以密封保存待后续使用。控制范围：0～2000ppm；

	
	
	7
	H2O测量范围：≥0-75000ppm，测量精度：≤±50ppm（全量程），分辨率：≤1ppm。

	
	
	8
	H2O控制：减湿（干燥）与加湿功能（0-100%RH）。

	
	
	9
	温度控制：温度探头：≥4个。Tleaf：热电偶直接接触测定叶片温度；Tcuv：测定下部叶室温度，Tamb：测定环境温度；Ttop：测定上部叶室温度。

	
	
	10
	控温模式：≥4种。控制叶室温度、控制叶片温度、跟随环境温度、特定差值跟随环境温度，叶室控温范围：低于环境温度10℃-50℃。

	
	
	▲11
	光强控制：≥3个光量子探头，叶室外环境光量子探头，叶室内叶片正面光量子探头，叶室内叶片背面光量子探头。测定范围≥0～2500μmolm-2s-1。

	
	
	12
	光强控制模式：≥5种。控制叶片上部光强、控制叶片下部光强、控制环境光强、叶片上部跟随环境光强、叶片下部跟随环境光强

	
	
	13
	叶室气流流速：≥0～1500μmols-1

	
	
	▲14
	荧光模块：包含测量光，红光LED，红光和蓝光光化光LED，强度红光≥3000μmolm-2s-1，蓝光≥600μmolm-2s-1；组合光最大可调范围限定为≥3000μmolm-2s-1。饱和光≥12000μmolm-2s-1，包含远红光LED，光电二极管检测器，可同步测量气体交换和叶绿素荧光。适配于3、4、8cm2叶室。

	
	
	15
	测量和计算的参数：气体交换参数：参比室和样品室的CO2绝对值，参比室和样品室的H2O绝对值，流速，环境气压，叶室温度，叶片温度，荧光参数（与调制荧光附件连用时）：Fo，Fm，Fm'，F，Fo，Fv/Fm，ΔF/Fm'=Y(II)，qP，qL，qN，NPQ，Y(NPQ)，Y(NO)，rETR等。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后1个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

第七包 根系表面成分分析仪
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	根系表面成分分析仪
	1
	套
	否
	76
	76
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	多通道提取单元
	1
	套

	二
	精密数字液位计
	1
	个

	三
	蓄液瓶（100个）
	1
	套

	四
	营养缓冲液存储瓶
	4
	个

	五
	土壤抽液头
	1
	套

	六
	控制软件
	1
	套

	七
	读取数据软件
	1
	套

	八
	传感器
	1
	套

	九
	一体化原位根系表面成分收集器
	100
	套

	十
	拉曼光谱
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	采用往返式伸缩真空泵，蠕动泵抽取真空原理，利用自动化技术进行负压的控制、时间的控制、容积的控制，可全自动提取土壤、根系分泌物的溶液。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	根系表面成分分析仪

	
	
	▲1
	多通道智能控制：系统≥32路独立通道（16+16通道），每通道配置动力泵与压力传感器，支持APP（Windows/Android/iOS）远程设定或设备触摸屏两种方式设定抽取速率、运行方向及停止条件（液位满/空）；GPS数据与卫星地图（Google/Baidu等）实时联动，实现野外原位精准采样。

	
	
	★2
	高精度液位监测：采用32级数字液位计（间隔≤5 mm），自动记录液位变化时间戳；蓄液瓶容积≥100 mL，液位误差≤0.01 mL，保障根系分泌物定量采集可靠性。

	
	
	3
	全流程安全防护：管道堵塞/折叠时自动停泵，同步触发蜂鸣器与APP报警；蓄液瓶满/营养液空时设备自锁，防止爆管与数据中断；支持10000次任务队列脱机运行。

	
	
	▲4
	环境参数同步采集：集成三合一土壤传感器（电导率±0.02 S/m、含水量±0.03%、温度±0.1℃），无线传输距离10米；数据关联GPS坐标（内置原厂模块），测量数据可绑定坐标，构建根系-土壤互作时空数据库。

	
	
	5
	具有读取操作指令数据、液位变化数据和内置GPS数据、预设执行任务的功能。数据可实时查看和保存，并可通过软件查看土壤和GPS数据。

	
	
	6
	可自定义抽取时长、分泌物收集量，一键完成采集。

	
	
	7
	便携高效设计：配置10000 mAh可更换锂电池（续航≥20 h），兼容直流12-24V与交流电源 ，搭配孔径0.1-0.2 μm定制化取样器及拉曼探头（150-3400 cm-1），满足极端环境下的生物多样性原位监测需求。

	[bookmark: _Hlk213148676]
	
	▲8
	一体化原位根系表面成分收集器：包含根系生长导引模块、根系独立生长模块，配合过滤网、注液口，以及专用取气（液）口；配备过滤孔径为0.1–0.2 μm的定制化取样器，可连续收集>100 mL，含根系独立生长模块与取样器，支持原位连续动态采集，避免交叉污染；搭配专用注液口与取液口，配置专用取气口。

	
	
	9
	检测分析：拉曼光谱覆盖150-3400 cm-1范围，分辨率≥11 cm-1，可识别分泌物特征化学键与官能团信号；原位采样设计避免了样品脱离原生环境后的降解与变性，根系分泌物特征化学键与官能团信号的半定量分析营养交换状况。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后2个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第八包 海量数据高可靠性存储系统
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	海量数据高可靠性存储系统
	1
	套
	否
	281
	281
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	存储节点
	3
	台

	2
	计算节点
	4
	台

	3
	防火墙
	1
	台

	4
	调度软件
	1
	套

	5
	必要配件
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	支持构建覆盖环境组、功能分子、基因组、表观组、转录组、蛋白组、表型组等多模态生物-环境数据库，数据平台支持PB级存储能力，把散落在各个团队的重要数据高可靠地存储起来。不仅作为平时科学研究的重要数据，而且为联合实验室和国家积累重要的生物数据资源。能够进行本地基因组分析，识别基因组中的结构元素如基因、启动子、增强子等，并预测基因功能及变异效应，为基因资源挖掘提供重要线索。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	总体性能

	
	
	★1
	存储系统总裸容量＞2PB（按硬盘厂商标称十进制容量计算）；在满足本项目数据冗余、数据保护机制及分布式存储正常运行条件下，用户实际可用存储容量＞1PB；系统单精度浮点总峰值性能＞34.4 TFLOPS；双精度浮点总峰值性能＞17.2 TFLOPS；计算系统可提供总容量不小于6TB的内存；防火墙吞吐量≥60Gbps，最大并发会话数≥1200万，每秒新建链接数 ≥50万，IPSEC隧道数≥8000条

	
	
	2
	授权正版调度软件

	
	
	3
	支持科学计算仿真、生物信息类、生态地理信息类专业软件不少于20种

	
	
	▲4
	所投产品应为原厂配置（非样机），所含硬件应为原厂正品配件

	
	
	5
	采用并行架构，配备高性能处理器，支持多用户、多任务并行访问

	
	
	▲6
	采用冗余架构、数据校验机制，确保数据安全

	
	
	系统存储性能

	
	
	★1
	3个节点：每个节点配置2颗高性能处理器，单颗核心数不小于28，主频≥2.2GHz；每个节点配备256GB高速内存；每个节点配备2块480GB SATA SSD硬盘；2块7.68TB NVMe SSD硬盘；36块20T NL_SAS 硬盘

	
	
	2
	每个存储节点配置不少于2个25GE以太网接口（含光模块）、1个200Gbps高速网络接口及2个1GE以太网接口；200Gbps接口应与本项目高速互联网络兼容，并配备实现系统正常互联所需的适配器、模块或线缆

	
	
	3
	配备高性能分布式存储软件

	
	
	4
	冗余电源、冗余风扇

	
	
	系统计算性能

	
	
	★1
	双路CPU节点数4个；4个计算节点总内存≥6TB，且任一计算节点内存≥1TB；每个节点配置2颗CPU；单颗核心数不小于30，主频≥2GHz；每个计算节点至少配置1个千兆以太网管理接口，并配置不少于1个200Gbps高速互联适配卡，支持InfiniBand或性能不低于其的高速互联方式；配备实现节点接入高速互联网络所需的接口模块、线缆等配套附件

	
	
	2
	每个节点应配置满足操作系统、系统软件部署、计算任务运行及本地数据临时存储需要的本地高速存储资源，并具备相应的硬盘管理、数据保护或等效可靠性保障机制

	
	
	3
	配备冗余电源

	
	
	4
	采用并行架构

	
	
	防火墙

	
	
	★1
	8个10/100/1000M以太网电口，4个1G SFP光口，6个扩展卡槽，4个万兆光口板（带4个万兆多模光模块），2个40G光口板；原厂软硬件三年质保，带三年IPS+AV+URL及应用特征库升级许可；IPSec吞吐量≥14Gbps，SSL VPN用户数≥400个；防火墙吞吐量≥60Gbps，最大并发会话数≥1200万，每秒新建连接数≥50万，IPSec隧道数≥8000条。【需提供制造商公开发布的印刷资料〔产品彩页或Datasheet〕或检测机构出具的检测报告作为证明材料，证明材料须明确体现所投产品型号及上述相关技术指标。】

	
	
	2
	双电源，交流220V供电

	
	
	3
	设备应配置满足上述性能要求所需的内存及存储资源

	
	
	4
	支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略

	
	
	调度系统

	
	
	1
	实现用户基于web方式的计算任务的提交、管理、数据维护，计算过程中的图形收敛曲线的查看等功能。管理员的实时集群监控、计算任务管理、用户管理、权限管理、作业调度等功能。

	
	
	2
	支持Slurm、LSF、OpenLava、SGE等一种或多种主流调度器

	
	
	3
	支持Windows操作系统、Linux操作系统及国产操作系统



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后1个月内交货
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足7×24小时售后服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期三年（技术性能指标表中有另行规定的从其规定）（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。
10) ★提供原厂或原厂授权服务机构的上门技术支持。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第九包 流变动态结构解析仪
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	流变动态结构解析仪
	1
	套
	否
	69.5
	69.5
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	[bookmark: OLE_LINK8]流变动态结构解析仪主机含操作软件
	1
	套

	1
	[bookmark: OLE_LINK9]流变测试系统
	1
	套

	1.1
	流变测试主机及软件
	1
	套

	1.2
	帕尔贴控温系统
	1
	套

	1.3
	测量转子系统
	1
	套

	1.3.1
	上测量平行板
	1
	个

	1.3.2
	下板
	1
	个

	1.4
	无油空气压缩机（含减压过滤阀）
	1
	套

	1.5
	恒温循环器
	1
	套

	2
	[bookmark: OLE_LINK10]分子官能团测试系统
	1
	套

	2.1
	分子官能团测试系统主机及软件
	1
	套

	2.2
	智能透射附件
	1
	[bookmark: OLE_LINK31]套

	2.3
	衰减全反射附件
	1
	套

	2.4
	红外专用谱图库（10万张）
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	该设备可广泛应用于微生物来源生物大分子、生物复合材料及生物流体的性能测试与研究，能够在动态剪切、拉伸等外场作用下实现流变行为与结构变化的同步测量与分析，支持跨尺度数据获取与处理，从宏观力学性能到分子链构象变化建立精准关联解析，为材料设计与性能提升提供可靠技术支撑。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	流变动态结构解析仪

	
	
	一、流变测试部分

	
	
	1
	轴承类型：空气轴承。

	
	
	★2
	马达类型：拖杯马达。

	
	
	▲3
	高精度流变驱动系统，专利拖杯马达与空气轴承（马达惯量≤10⁻⁵ kg·m²）。

	
	
	▲4
	最大旋转速度：≥1500 rpm （可提供转速≥4500 rpm选项）。

	
	
	▲5
	转子材质：钛合金，低惯量；金属氧化物陶瓷杆。

	
	
	6
	振荡模式最小扭矩：≤0.01 μNm。

	
	
	7
	角位移分辨率：≤12 nrad。

	
	
	8
	扭矩分辨率：≤0.1 nNm，满足微生物胞外多糖等软物质的超低扭矩（≤0.01 μNm）振荡测试需求。

	
	
	9
	最大扭矩：≥200 mNm。

	
	
	10
	最小旋转速度：≤10-8 rpm。

	
	
	11
	宽域动态响应能力：频率范围10⁻⁶–100 Hz，法向力控制0.01–50 N（分辨率≤0.001 N），适配微生物膜、生物凝胶等复杂流变行为的多尺度力学表征。  

	
	
	▲12
	马达最大升降行程： ≥240 mm。

	
	
	▲13
	原位结构-性能联用接口：支持傅里叶红外与拉曼光谱同步联用，实时解析剪切/温度场下微生物代谢产物的化学键演变与结构重组机制。

	
	
	二、分子官能团测试部分

	[bookmark: OLE_LINK30]
	
	▲1
	高灵敏红外光谱检测：配置高速动态准直干涉仪（调整频率≥13万次/s），光谱分辨率达0.25 cm-1，覆盖7800–350 cm⁻¹（可扩展至27000 cm⁻¹），精准捕获微生物特征官能团信号。 

	
	
	★2
	干涉仪：磁浮式平面镜干涉仪，具备实时动态调整功能，动态调整频率≥13万次/秒，非角镜或空气轴承（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告）。

	
	
	3
	信噪比：>55000：1（峰-峰值，4 cm-1分辨率，1 min扫描，DTGS检测器）。   

	
	
	4
	全光谱范围线性度（ASTM标准）：优于0.1 %。

	
	
	▲5
	光源：中远红外光源，对针定位设计；更换光源无需打开光学仓。

	
	
	6
	分束器：镀锗的KBr分束器。

	
	
	7
	检测器：配置DLaTGS检测器。

	
	
	8
	波数精度：0.005 cm-1。

	
	
	▲9
	快速动态响应与扩展性：红外光谱快速扫描≥40张谱图/秒（16 cm⁻¹分辨率），结合镀金光学系统与双检测器，实现微生物样本的高通量原位流变分析。

	
	
	10
	光学系统：永久准直光路设计，运行期间无需人工调整。

	
	
	11
	干燥性能：独立密封光学仓防潮设计，配置湿度指示计；采用分子筛干燥剂，支持重复使用且容易更换；光路及样品仓具备吹扫功能。

	
	
	▲12
	激光器：半导体激光器。

	
	
	★13
	仪器必须支持与流变仪联用，实现流变特性与结构变化的同步测量。

	
	
	14
	操作软件：适配设备软件最新专业版操作系统，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。全部汉化界面，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，具备故障指示及故障问题解决方案提示功能。

	
	
	15
	高级ATR校正软件，支持自动校正峰高变形、峰位漂移以及非极化的影响。

	
	
	16
	化合物分析软件和红外谱图库：软件支持混合物或污染物样品光谱自动分离、组分鉴别、不同组分相对含量比例计算；兼容多种红外光谱格式，支持联网检索光谱对应化学结构。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后1个月内交货
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（其中干涉仪、光源、激光器质保10年）（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。



第十包 全自动多功能基因检测系统
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	全自动多功能基因检测系统
	1
	套
	否
	107
	107
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	全自动多功能基因检测系统主机（内嵌电脑、显示器、鼠标键盘；分析与控制软件）
	1
	套

	二
	仪器放置桌
	1
	台


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	系统包含DNA提取、PCR体系构建、封膜、PCR扩增、光学检测等模块，可进行全自动制板、SNP分型检测和实时荧光定量PCR分析，适用主流的KASP和Taqman等分子检测技术，无需人工干预；（此项不计为打分项）

	2
	性能
指标
	硬件技术指标

	
	
	▲1
	单板样本量可检测1-384个样本，单板位点数1-32个位点，支持3μL-25μL体系，可进行384样本板分液和体系配置；（需提供加盖制造商公章的公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告佐证。

	
	
	▲2
	单台设备一体落地式设计，至少包含DNA提取和纯化、PCR体系构建（三个可独立工作的三合一移液头模块协同完成样本添加、试剂添加）、封膜模块，PCR扩增（单次最大支持384样本）及光学检测复合模块，各模块有机嵌入在一个物理腔体内，非多轴机械臂跨模块串联转运或流水线式拼接集成方式，以提升实验效率。可实现全自动完成制板，扩增及荧光数据读取与分析，无需人工干预。（需提供加盖制造商公章的设备整机以及局部实拍图片佐证）

	
	
	★3
	DNA通量：提纯模块采用滤芯吸附法提纯核酸以保障核酸浓度和纯度，单次提取最大上样量≥96样本，靠DNA提纯、样本添加、试剂添加三合一移液头模块单轮可提取≥12个样本，单轮提纯时间＜10min；（需提供加盖制造商公章的公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告佐证）

	
	
	4
	PCR反应模块温度范围：3-105℃，平均升温速率≥5℃/s；控温精度：≤0.1℃；温度准确性：≤0.5℃；平均降温速率≥5℃/s，温度均匀性≤1℃；PCR产物可低温保存，具有温度梯度功能；qPCR样本检测重复性Ct值CV≤3%，样本线性相关系数R2>0.98；

	
	
	5
	支持原始样本上机裂解，提取核酸可转移至保存板进行2-8℃的低温冷藏；提取模块，试剂位与样本位均配有制冷模块。

	
	
	6
	光学检测采用高清晰LED光源，使用CCD全场扫描技术，扫描时间只需3-5秒钟即可采集所有信号。波长范围：激发光 455nm-640nm，检测光 510nm-675nm；可精确检测低至 3μL 反应体系的荧光信号；

	
	
	7
	兼容Taqman、KASP、PARMS等多种主流荧光终点法检测的实验数据，支持烘干模式下的SNP分型实验；荧光通道数：≥4通道，至少包含FAM、HEX、ROX，CY5；

	
	
	▲8
	仪器采取为一体机设计并采取分区设计，PCR前处理区和PCR区域独立，由舱门隔断，设备占地尺寸≤1550mm(W)*800mm(D)，最大限度节省落地空间；仪器带有紫外消毒功能，可由操作人员自行设定紫外消毒时间；仪器带有高效空气过滤器（HEPA），对仪器内部空气进行净化后排出。（需提供加盖制造商公章的设备整机以及局部实拍图片佐证）

	
	
	9
	封膜模块：自动热封膜模式，热封时间<5秒/板，可有效地避免高温对反应体系带来的影响，热封温度：170±2℃；常温手动封膜：可提供适合各种类型的高透膜和压敏膜，铝膜及高中低三种通气率的透气膜；

	
	
	▲10
	提纯实验产生的废弃Tip头，通过退Tip头位置滑落进外接的垃圾桶或垃圾袋，退Tip头位置仅在退头时打开，有效避免气溶胶污染；（需提供加盖制造商公章的设备整机以及局部实拍图片佐证）

	
	
	11
	样本移液范围：1-15μL，样本加样方式：接触式加样，10μL CV≤3%；

	
	
	12
	试剂移液范围：1-800μL，试剂加样方式：非接触式加样，10μL CV≤3%；

	
	
	▲13
	构建体系时靠DNA提取和纯化、样本添加、试剂添加三合一移液头模块完成。样本添加采用12根金属钢针接触式移取核酸到384反应板，试剂添加采用4根金属钢针非接触式喷射PCR Mix试剂，节省Tip头的使用；（需提供加盖制造商公章的设备整机以及局部实拍图片佐证）；

	
	
	14
	通过核酸清洗剂清洗以及纯水清洗，有效避免反应体系构建过程中的污染问题；

	
	
	软件技术指标

	
	
	1
	可以对每个实验建立项目管理，可以显示反应板、样本、引物等名称；

	
	
	2
	可显示分型的伞形聚类图和扩增曲线图；

	
	
	3
	软件配有完整的项目管理模块，可实现多用户数据共享，条形码追踪管理，数据结果可方便地导出；

	
	
	▲4
	分型聚类图可进行圆点大小、颜色、亮度的调整设置，并可方便的使用框选、圈选功能对要调整的点选中；（需提供加盖制造商公章的公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告佐证。

	
	
	▲5
	支持通过主机内置唯一软件调度各模块独立使用或者功能组合使用，可独立使用或者组合使用实现以下功能：样本提纯、试剂分装、热封、qPCR 等。（需提供加盖制造商公章的公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告佐证。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后7日内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求1小时内，到场响应时间要求8个小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理，需提供承诺函，并加盖原厂制造商公章）。保修期外，所有零配件按照7折供货。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件终身免费升级服务。
8) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。


第十一包 植物工厂
1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	植物工厂
	1
	套
	否
	53
	53
	工业


2、 技术部分
★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	数量
	单位

	一
	40GP集装箱箱体
	1
	台

	二
	恒温空调
	1
	台

	三
	超声波加湿设备
	1
	台

	四
	LED专用生长灯
	40
	套

	五
	立体种植架
	10
	套

	六
	新风系统
	1
	套

	七
	供水过滤系统
	1
	套

	八
	控制系统
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围和要求
	植物工厂通过精准的水肥管理、立体栽培和环境控制系统，具备优良的隔热性、密封性和可移动性，适用于户外气候的人工调控栽培试验，可实现作物全周期智能化快速栽培。（此项不计为打分项）

	2
	性能指标
	箱体

	
	
	▲1
	箱体类型：40英尺定制高柜集装箱；箱体状态：全新箱。

	
	
	2
	箱体外部尺寸：12192 mm×2438 mm×2896 mm（高柜）；箱体内部尺寸：11588 mm×2290 mm×2547 mm（高柜）（尺寸均允许偏离±5%）。

	
	
	3
	容积≥67.9 m³；箱体占地面积≥29.7 m²；箱体内部面积≥26.5 m²；箱体自重4160 Kg（允许偏离±5%）。

	
	
	4
	最大载重≥29440 Kg；最大堆码重量≥216000 Kg。

	
	
	▲5
	功能分区：种植区、智能水肥区、环控设备区；设备安装形式：内嵌式，禁止外挂。

	
	
	6
	设备间隔断材质：聚氨酯保温板，双面彩钢；保温隔断厚度≥85 mm（不含面板）；防火等级：A1；导热系数≤0.04W/m.K。

	
	
	7
	地板材质：不锈钢防水地板；厚度≥1.0mm。

	
	
	8
	门厚度大于50mm，聚氨酯保温层，双层彩钢厚度≥0.3 mm。

	
	
	9
	门锁内有防锁死功能。

	
	
	▲10
	保温门含有圆形双层钢化玻璃保温观察窗，防雾工艺处理，观察窗直径≥300 mm，配套专用活动遮光板。

	
	
	温控系统

	
	
	1
	空调外机压缩机制冷量≥12KW，制热量≥15KW。

	
	
	2
	空调外机采用冷热双模热泵主机，能效比≥2:1。

	
	
	3
	空调压缩机工作环境温度-30℃-40℃，冷凝散热风扇支持风量智能调控。

	
	
	4
	内机采用优质铜管，6排14孔，有效长度1000 mm，铜管φ9 mm，壁厚≥0.4 mm。

	
	
	▲5
	翅片采用亲水箔波纹翅片，翅片厚度≥0.18 mm，翅片间距≥3.5 mm；防结霜设计。

	
	
	6
	设备钣金采用≥1.5 mm厚度镀锌板。

	
	
	7
	风机采用低噪音离心风机。

	
	
	8
	配备3KW PTC辅热系统，PTC表面控温温度≥85℃，电辅热器件采用翅片传热结构，具备防干烧功能。

	
	
	▲9
	空调控制主板支持RS485信号通信功能，支持联控功能和轮值功能。

	
	
	10
	循环模式：风道采用顶置送风风道，风道采用不锈钢材质，外敷保温棉保温隔热处理。

	
	
	▲11
	出风风口采用不等距微孔设计。

	
	
	12
	保温处理：横向风道橡塑保温，厚度≥15 mm，外敷铝箔。

	
	
	13
	精准环境调控能力：配备工业级环控系统。温度调控范围：光期温度18-24℃、暗期16-20℃， 温度均匀性±1.5℃。支持中-克跨气候区植物生境模拟，满足植物快速繁育需求。

	
	
	湿度控制系统

	
	
	1
	加湿方式：超声波雾化加湿。除湿方式：冷凝除湿或新风换气。

	
	
	▲2
	雾化管道：PVC雾化管，有防滴水和冷凝水回收设计。

	
	
	3
	出雾位置：通道侧向出雾；加湿量≥12L/H。

	
	
	4
	采用不锈钢雾化板，雾化粒径≤5 um，灌胶防水处理，质保2年。

	
	
	5
	雾化风扇采用防水轴流风扇，DC48V，防水等级IP68，支持手动调速。

	
	
	▲6
	雾化盒采用304不锈钢材质，雾化箱和电源箱一体化设计，风扇采用翻板设计。

	
	
	7
	湿度调控范围30-90%RH（±5%精度）。

	
	
	二氧化碳管理系统

	
	
	▲1
	采用气罐钢瓶添加CO2，CO2浓度范围0-5000 ppm（±20 ppm误差），支持中-克跨气候区植物生境模拟，满足植物快速繁育需求。

	
	
	2
	气罐容积≥40 L。

	
	
	▲3
	CO2管理系统配套气罐、加热式减压阀、流量计、高压电磁阀、送气管路、循环风机。

	
	
	4
	CO2调节阀：额定流量0-25 m³/h，输入额定压力15 Mpa，输出额定压力0.15 Mpa。

	
	
	5
	流量计采用防爆玻璃设计。

	
	
	6
	CO2调节阀具有加热功能。

	
	
	新风系统

	
	
	▲1
	排风方式：主动式底侧排风，外配套防反转联动式自垂百叶，并且配套废气能量回收系统。

	
	
	▲2
	进风处理：初效、活性炭、HEPA高效过滤棉三合一板式过滤器。

	
	
	3
	新风进风量≥900 m³/H。

	
	
	▲4
	新风采用管道式送风方式。

	
	
	生长灯

	
	
	▲1
	光谱可调LED光源系统：配置384支多光谱LED灯管（含红660 nm、蓝450 nm、远红及紫外波段），单层光照强度≥150PPFD，包括小麦生长专用LED生长灯，发光强度支持线性调节，调节范围0-100%，并且支持分层独立控制和调节。光谱比例可调，适配不同植物光照需求（如苔藓弱光、阳性乔木强光），寿命≥3万小时，IP65防水。

	
	
	2
	电气参数：200W/220V。

	
	
	3
	LED植物灯连接方式：防水快插。

	
	
	▲4
	全功率情况下，灯下垂直高度100 cm，PPFD≥500 umol/(㎡▪s)，光合光子通量效率≥2.5 umol/s/W。

	
	
	▲5
	驱动方式：LED灯具采用恒流隔离电源驱动，PF≥0.95，电源效率≥92%。

	
	
	种植架

	
	
	▲1
	结构材料：采用镁铝合金轻质金属材料，种植水盘采用ABS材质，一体模具成型，定制版采用ABS材质，一体成型。

	
	
	2
	高密度模块化栽培架构：四层栽培架（9单元/组），单元尺寸1200×820 mm，层间高度≥1000 mm（高度可调）。支持植物分层管理（如濒危种质顶层保存、修复物种中层扩繁），年处理量超5000株。

	
	
	▲3
	底角采用可调底脚，灵活调节水平度。

	
	
	▲4
	种植模组安装尺寸：满足产量要求，通道宽度≥80 cm。

	
	
	5
	生长间距及数量：符合小麦生长空间要求。

	
	
	6
	种植方式：水培种植，支持DFT / NFT栽培模式。

	
	
	▲7
	水路循环方式：营养液循环主路采用并联循环方式，层间采用串联循环模式，营养液底部统一回收。

	
	
	▲8
	配套种植架9组，营养液循环控制，支持分组供液控制。

	
	
	控制系统

	
	
	▲1
	智能营养液动态监测：集成EC（1-20000 μs/cm，±1%误差）、pH（0-14，±0.15误差）、溶氧（0-20 mg/L，±3%误差）传感器，实时调控DFT/NFT栽培模式。
舱外传感器：温度、湿度、二氧化碳三合一环境传感器，数量≥1个。
测试参数：温度测量范围：-40~125℃；温度测量误差：±0.3℃。
          湿度测试范围0~100%RH；湿度测量误差：±3%RH。
          二氧化碳测试范围0~10000PPM；测量误差：±50 ppm。

	
	
	2
	舱内传感器：
温度传感器：防水型，数量≥3个，温度测量范围：-40~125℃，测量误差：±0.3℃。
湿度传感器：防水、防凝露型，数量≥3个，湿度测试范围0~100%RH，测量误差：±3%RH。
二氧化碳传感器：防水、防凝露型，数量≥3个，二氧化碳测试范围0~10000PPM，测量误差：±15 ppm。
营养传感器：浸水型，数量≥1个，测量范围：0~65535 us/cm，测量误差：±50 us/cm。

	
	
	▲3
	系统基于单片机开发。控制系统具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统。

	
	
	▲4
	5G远程智能管控：系统支持本地控制终端、远程APP控制终端和云端服务器数据存储。支持APP远程控制光周期、温湿度及营养液流量，异常报警响应≤1秒，配备双500万像素摄像头及1T存储硬盘，实现生长过程全追溯。

	
	
	5
	通信方式：支持RS485、RS232、CAN其中两种及以上通信接口。

	
	
	6
	联网方式：支持有线、无线、蓝牙其中两种及以上联网方式。

	
	
	▲7
	系统界面：
    生产监控界面，舱体内部、外部环境温度、湿度、二氧化碳参数，设备各动作单元运行情况及参数设定，通过界面显示参数能够直观检查设备运行正常与否。
    参数设定界面，显示各参数的设定运行设定模式及使能控制。
    数据校准界面，能对温度、湿度、系统时间设置等进行纠偏校准。
    历史趋势界面，能实时监测数据运行，形成历史趋势图形。
    数据查询界面，能够查看不少于7天以上的温度、湿度、二氧化碳等历史记录，并可通过云端服务器查看、下载不少于30天的历史运行数据。

	
	
	8
	控制方式分手动模式和自动模式：
手动模式下可以控制空调、新风、加湿、光照等系统执行单元；
自动模式选定种植品种后自动记录生长天数及系统自动运行对应的阶段性控制参数。

	
	
	▲9
	光照-温度联锁功能，温度超过上限温度时自动关灯，同时推送预警信息到终端系统。

	
	
	▲10
	新风-空调联动节能功能，室外温度与设定工作温度差值超过控制阈值，可通过新风空调联动降温。

	
	
	11
	环境参数越限预警，当环境参数超过设定阈值，现场控制端会发出蜂鸣警报，并推送报警信息到移动控制终端。

	
	
	12
	触控屏： 屏幕尺寸＞12英寸，分辨率≥1204×768，亮度≥350 cd/㎡，对比度≥1000:1。
安装位置：安装作业门同侧面板，配置透明防水防尘罩，防护罩带锁。

	
	
	▲13
	配备独立控制柜，一体化控制，含电气集中控制空气开关和分路空气开关，并且控制柜面板配置执行单元运行指示灯和手自动切换开关。

	
	
	14
	空气开关采用D型空气开关，适用于动力负载。

	
	
	15
	电控箱配置智能电表，支持本地查看和远程移动端查看设备能耗，并显示累积运行能耗。

	
	
	16
	电控箱面板配置各单元运行指示灯和自动手动切换开关。

	
	
	配套装配要求

	
	
	1
	供水要求：供水至少经过二级过滤，初级为PP棉过滤，二级为超滤过滤。
作业区配套不少于1套不锈钢阀门，不少于1套手动微雾喷淋装置，快接接口，方便植保用水和舱体清洗。

	
	
	2
	电气要求：线路采用预埋处理和阻燃线管处理，电气线材不得裸露。

	
	
	3
	工作照明：种植区配套工作照明灯，舱内作业内任意点光照度≥1000Lux。

	
	
	4
	装配要求：种植作业区内部环控设备不得外置，所有环控设备需整体钣金包覆，进排风口、雾化管道、风道除外。

	
	
	▲5
	视频监控：高清视频监控系统，配备不少于2个摄像头，摄像头像素≥500万像素；存储硬盘容量≥1TB。



三、商务条款
1. ★交货地点：中国科学院成都生物研究所所内甲方指定地点
2. ★交货期：合同签订后2个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1)本项目不允许采购进口产品。
2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4）投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
合同签订后15个工作日内向乙方预付合同金额的40%；货物送达指定地点初验收合格并完成设备安装、调试和培训后15个工作日内支付30%，交货前，乙方需按照采购文件技术指标逐项出具实测报告，加盖乙方公章，作为到货申请进度款的必备资料，未提交合格实测报告视为未按合同约定交付货物，甲方有权拒绝支付当期款项，且不承担任何违约责任；安装调试培训完成后，设备进入为期一个月试运行期，试运行期结束后经技术验收合格并通过最终验收后15个工作日内支付合同总价款的30%尾款。
5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★承诺保修期外，所有零配件按照7折供货。
8) ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。
9) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。
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