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一、采购清单

	包号
	产品名称/标的名称
	数量
	单位

	01
	超高效纳流液相色谱
	1
	套


二、设备功能需求及技术参数
▲（一）实质性要求：
	序号
	实质性要求

	1
	用途
超高效纳流液相色谱仪，作为质谱分离设备使用，应用于蛋白质组学中蛋白鉴定、翻译后修饰和蛋白定量研究。

	2
	配置
1、超高效纳流液相主机 1套
2、超高效纳流液相自动进样器 1套
3、柱温箱 1套
4、可视化显示器 1套
5、超高效纳流液相离子源 1套
6、软件系统 1套
7、色谱柱 20根


（二）参数要求：
	
	1纳流泵 

	1. 
	1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵； 

	2. 
	1.2 ★压力范围：150 MPa， (1500 bar，21,750 psi)；若不满足需加配2套超高效纳流液相色谱用于提高分离效率

	3. 
	1.3 可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量；

	4. 
	1.4 ★流速范围：100 nL/min–100 µL/min；若不满足需加配2套超高效纳流液相色谱用于提高分离效率

	5. 
	1.5 泵溶剂通道：2 个（每个泵一个）； 预校准：100% 乙腈、100% 水、80/20 乙腈/水 (%, v/v)、90/10 甲醇/水 (%, v/v)；（注意：有指导的定制溶剂校准程序可用于校准其他溶剂）

	6. 
	1.6 泵对系统梯度的延迟体积：<25 nL；

	7. 
	1.7生物兼容性：兼容；

	8. 
	1.8 梯度延迟体积：<0.5 µL (20 µm 内径管路，纳流/毛细流 direct injection进样方式)；<2.0 µL (50 µm 内径管路，微流 direct injection进样方式)；

	9. 
	1.9 pH 范围：2-10

	10. 
	1.10用户界面（系统控制器和显示器）：系统监控；直接系统控制；在系统中诊断和故障排除； 

	11. 
	1.11 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测；

	12. 
	1.12环境操作条件：温度5–35 °C；20-80% 相对湿度 (非冷凝) ；最大限度海拔 2000 m；

	
	2自动进样器 

	13. 
	2.1进样体积范围：标配: 0.01–25 μL, min 步长 0.01 μL  ；

	14. 
	2.2自动进样器控温：4–40 ℃, 在 <80% 相对湿度下，低于环境温度 ≥23 K；

	15. 
	2.3样品盘温度稳定性：±1 °C；

	16. 
	2.4 样品盘和容量：1.5ml样品瓶最多能放216个；可支持3个及以上96孔板和384孔板；

	17. 
	2.6 瓶底检测技术：有, 带有样品瓶底部检测和推荐样品瓶，可以吸取3µL中的2.5µL；

	18. 
	2.7 有SmartInject 技术，带主动压力监测；

	19. 
	2.8进样方式：带loop环内联的直接进样；带有离线loop环的直接进样；Trap-and-elute 进样，带有反吹或前冲洗脱；加热的trap-and-elute 进样，带反吹或前冲洗脱（需要带一个 2 位 6 通切换阀的柱温箱） 

	
	3柱温箱 

	20. 
	3.1 温控范围：最低: 高于室温5 K；最高: 80℃；

	21. 
	3.2 温度精度：±0.1 K；

	22. 
	3.3 加热时间：从 35 °C 到 65 °C ±1 K≤ 12 分钟；

	23. 
	3.4 温度准确度：±0.5 K （在 50 ˚C 设定点）；

	24.  
	3.5 柱容量：最大可用线性色谱柱加上接头长度为：300 mm；

	25. 
	3.6 切换阀：可选配，在柱温箱内，接地；最多 2 个阀门；

	
	4纳流离子源

	26. 
	4.1★有光源、摄像头、显示器等便于监测喷雾状况；可以从上下-左右-前后三个方向调节喷雾位置。

	27. 
	4.2可直接连接不锈钢发射器，具有快速灵活地离子化途径。

	28. 
	4.3每个套件都包含立即安装所需的所有附件和工具。使用灵活的直连适配器，可以轻松地组建所有在线纳升应用程序，与在线纳升LC分离技术兼容。

	29. 
	4.4开放式离子源，自制色谱柱可与之匹配，采用高压液体接头连接器和易于操作的零死体积连接。


▲三、商务要求（实质性要求）
	序号
	商务要求

	1
	交付时间:合同签订后90个自然日内，未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的,每延迟一天，中标供应商应向医院支付本项目合同货款总价的0.5‰的违约金，延期30日,医院有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。

	2
	交付地点:医院指定的地点

	3
	付款方式:
中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票,并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
医院方在货到验收合格，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后:30日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。
不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。


	4
	保密:双方均同意对合同执行期间对方提供的资料信息以及履行合同过程中获知的技术信息、财务信息、患者信息及其他未公开信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由违约方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、调查费等)。

	5
	验收方案
l、中标供应商将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标供应商承担。医院方验收合格前中标供应商负责本项目相关产品的安全;凡因包装、运输及储存不当造成货品损失的，由中标供应商全部负责。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。同时中标供应商必须清理设备外包装等垃圾，由此产生的费用由中标供应商承担。
2、中标供应商所交的设备不符合合同约定的，医院有权要求中标供应商达到合同要求，并且中标供应商需向医院支付合同总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。
3、开箱验收时必须有医院使用科室、医学装备保障部和中标供应商代表在场，按合同点货。
4、中标供应商需提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划痕、无碰撞痕迹、产权清晰。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准，中标供应商应按医院要求的时间内补充和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，交付、验收期限不顺延。
5、中标供应商负责仪器的安装调试，正常运行后并负责出具安装报告，报告上应有医院使用科室、医学装备保障部、中标供应商代表的签字。
6、中标供应商负责对医院技术人员进行技术培训（可多次培训），并出具培训报告，由医院被培训的人员签字和中标供应商代表签字;中标供应商将安装验收报告、培训报告、合格证或报关单（仅限于进口设备）交医院医学装备保障部后视为验收合格。(培训费用包含在报价内)
7、中标供应商应配合因医院科室变动、医院搬迁等造成的设备使用地址搬动。
8、未尽事项以医院装备部《验收依据审核制度》、《设备安装、验收制度》解释为准。

	6
	质保需提供原厂质保，提供生产厂家授权函或国内总代承诺函（仅限于进口设备）。

	7
	从设备安装调试验收合格之日起计算，整机免费质保期:_≥1_年(不在整机质保范围内的明细,需要在合同中明确;如未明确视为均在质保范围内）。

	8
	项目中涉及的软件，需提供终身软件维护服务，包括升级，开放接口等，其费用包含在报价中。


四、项目售后服务：
	序号
	售后服务要求

	1
	质保期内，中标供应商对设备质量出现问题的设备承诺三包（包修、包换、包退)，费用由中标供应商承担。如设备中标供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，无法满足正常使用的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。

	2
	在质保期内，若中标供应商接到医院方维保、报修通知后4小时内未响应，每延迟1小时，中标供应商将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金;延迟达10小时的，医院有权委托第三方进行维保，由此产生的全部费用由中标供应商承担;如中标供应商2次出现未响应的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。


五、项目其他要求
供应商需提供制造厂商综合情况、履约能力、售后服务等证明材料，具体要求详见评分标准。

注：1、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标要求。2、“▲”为实质性要求，不满足做无效投标处理，“★”为重要参数，不满足做重点扣分处理。

