第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温扫描隧道显微镜 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 高温扫描隧道显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作电压220V、50Hz，温度：5-30oC，相对湿度：<40%。

1.2 地面震动：< 3 µm/s (0…3 Hz),  < 10 µm/s (3…9 Hz),  < 30 µm/s (10 Hz以上)

- 设备用途：

催化反应通常发生在较高温度，在高温条件下催化剂结构往往会发生变化，检测温度引起的结构演变过程，对于理解催化剂稳定性，获得催化剂构效关系十分重要。高温STM设备，可以实现样品在高温条件下的原位检测，获得样品在不同温度下的结构动态演变信息。

- 技术规格：

3.1 腔体结构

*3.1.1 配置不锈钢STM分析腔，配备分子泵、机械泵、真空规等泵抽系统，背景真空优于1*10-9 mbar

*3.1.2 配备不锈钢快速进样室，配备泵抽系统，背景真空优于5*10-8mbar

3.2 高温扫描头

3.2.1 扫描头集成在分析腔上，设计包含弹簧悬挂和涡流阻尼系统，以隔绝噪音。

#3.2.2 可进行液氮降温及辐照加热，工作温度范围不小于150K—1300K，可实现在不同温度下实时得到STM图像。

#3.2.3 扫描头温度达到平衡后，读数精度的长期稳定性（T＞180K）：≤±2K/h

*3.2.4最大扫描范围不小于1.0 μm x 1.0 μm。

3.2.5  X/Y方向的补偿范围：≥±1000nm。Z方向≥±150nm。

#3.2.6 图像漂移速率（室温以下）：≤0.05nm/min (垂直方向)，≤0.15nm/min (水平方向)。

#3.2.7扫描头机械稳定性（针尖固定位置不动，在恒压恒流模式下，Z中噪音的峰峰值：≤ 5 pm。

3.3 STM控制器

3.3.1 匹配前放增益1V/nA。

3.3.2 隧穿电流范围：不小于0.01nA–50nA。

#3.3.3 具有快速扫描功能，数据获取速度：不低于1000000像素/秒。

3.4 针尖刻蚀离子源

3.4.1用于针尖原位处理，离子能量范围最大：不小于5 keV。

3.4.2离子束流（Ar气）最大值：≥ 20 μA。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

4.1.1 STM分析腔

4.1.2 快速进样室

4.1.3 STM高温扫描头

4.1.4 STM控制单元

4.1.5 数据处理系统

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 针尖刻蚀离子源

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 为方便买方设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合用户提供安装条件，电气要求等。

1.1.2 仪器到达用户使用现场后，由中标人派出工程师与用户共同开箱清点验收后免费安装、调试。

1.1.3 由厂家工程师负责设备的安装调试，实现各项技术指标达到投标要求。

1.2  技术培训

1.2.1 在仪器安装完成后，由中标人派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，参加培训的人员数量由用户自行确定。

1.3 保修期：1年

1.4 维修响应时间：质量保证期间如货物出现质量问题，中标人应在接到采购人通知后4小时内响应，3天内确定维修方案，7天内免费派人维修，如遇重大故障，国内工程师无法解决的，需1个月内跟工厂确定维修方案。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：软件终身免费升级

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地：

用户指定地点

- 交货日期：

签订合同后10个月内交付

- 执行的相关标准：

执行制造商出厂标准

- 预期交货情况

除人力不可抗力原因外（战争、洪水、地震、出口审核等），中标人逾期交货的，每延迟7个日历日，中标人需向招标人支付合同总额0.5%的违约金，违约金上限为合同总额的5%。中标人在合同约定的交货日期届满后10周内仍不能交货的，招标人有权解除合同，中标人应向招标人退还已支付货款。