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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	液相色谱仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 液相色谱仪

（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1工作电压：单相AC 220V (±10%)，50Hz (±1%)
1.2环境温度：4C~40 C
1.3相对湿度：20~80% 

2. 设备用途：
该仪器可应用于复杂混合物的分离、定性和定量分析，具有高分离效率、高灵敏度、适用范围广、分析速度快、低样品消耗的特点。该仪器可与质谱联用，实现化合物结构与性质鉴定。仪器包括高压输液泵、进样系统、色谱柱、柱温箱、检测器、色谱处理系统等组成，分别实现提供稳定流动相流速，支持等度/梯度洗脱、精确引入样品至色谱柱、样品分离、控制色谱柱温度以提高分离重现性、检测分离后的组分信号、采集，处理色谱数据，生成报告的功能。

3. 技术规格：
3.1 高压恒流泵：
3.1.1采用小凸轮驱动的浮动式柱塞杆设计，极大降低输液脉动，提高流量精度；双泵头设计大大减少泵的压力脉动，增加了输液稳定性；
3.1.2蠕动泵自动清洗柱塞杆功能，可设置不同的清洗方案，实现自动在线清洗；柱塞杆自动缩进，方便更换密封圈；
3.1.3过程检测和报警功能，实时显示运行参数；
★3.1.4可设置的流量范围0.001~9.999mL/min，增量为0.001mL/min；
3.1.5压力范围：0~42MPa；显示压力误差：≤0.5MPa；可设定上下限，可自动报警；
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3.2 二极管阵列检测器
★3.2.1波长范围：200-800nm
3.2.2光源：氘灯，钨灯
3.2.3信号数量：≥6
3.2.4基线噪音：±5*10-6AU
#3.2.5基线漂移：0.0001AU/hr
3.2.6最大采样速率：20Hz
3.3 色谱柱温箱： 
3.3.1色谱工作站反控版柱温箱，实时温度显示
3.2.2控温范围：室温至100℃
3.2.3上限温度保护：110℃
3.4 自动进样器： 
3.4.1进样体积设定范围：0.1至100uL，增量0.1uL；
3.4.2处理的样品数：≥96（1.5mL样品瓶）
#3.4.3进样体积重现性：RSD≤0.25%（10uL进样时）
3.4.4交叉污染：小于0.01%
3.4.5重复进样次数：1－30次/样品
3.4.6最大允许压力：35MPa
3.5整机性能
★3.5.1定性重复性：RSD≤0.1%
★3.5.2定量重复性；RSD≤1%
3.5.3输液泵、柱温箱、检测器等均具有实时漏夜报警监测功能障；
3.5.4色谱工作站全反控所有模块（泵、检测器、柱温箱、自动进样器）操作模式，仪器的运行参数和状态，均可控制和监测；
#3.5.5整机配脱气机模块，有效避免进样器或梯度混合等产生的气泡；
3.5.6 整机输液模式：二元四路高压梯度输液模式，可有效解决低压梯度混合易产生气泡及二元高压梯度不能测样后自动洗柱的问题；
#3.5.7 带有质谱软件，软件界面直观、易操作，可实现数据的在线分析；内置分析工具；数据存储格式除支持cdf格式，同时也支持一些其它格式；
3.6 氮气发生器
#3.6.1 内置由两台空气压缩机并联集成的超空压系统，进气压力≥145psi，输出压力≥116psi，能够完全满足多级质谱气源要求（提供相关证明材料）
#3.6.2 氮气流速、纯度：流速范围0-24L/min，纯度符合质谱使用要求，具有液质厂家认可（提供相关证明材料）
3.7  仪器扩展性能：
3.7.1仪器可扩展适配蒸发光散射检测器，工作站对蒸发光散射检测器能完全反控，内置数据库管理数据，可实现审计追踪，保证数据的安全可靠性，符合相关法规；
3.7.2仪器可扩展适配激光诱导荧光检测器，工作站对激光诱导荧光检测器能完全反控，内置数据库管理数据，可实现审计追踪，保证数据的安全可靠性，符合相关法规；
#3.7.3仪器可扩展适配质谱检测器，可实现审计追踪，保证数据的安全可靠性，符合相关法规。

4. 产品配置要求
高压恒流泵，2台；
混合器，1台；
自动切换阀，2套；
在线脱气机，1台；
二极管阵列检测器，1台；
色谱柱，1根；
柱温箱，1台；
自动进样器，1台；
工作站，1套；
溶剂托盘，1套；
氮气发生器，1台。

（二）质保及售后服务：
1 设备安装、调试和验收 
1.1 卖方应在合同生效后的1个月内到向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。
1.2 仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后2周内卖方进行安装调试，并在1个月内完成所有技术指标。若1个月内无法达到技术指标，买方有权退货，此时卖方必须全额退回买方已支付的款项，同时承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
2 质量保证：卖方保证所提供产品是全新的、其功能与指标满足制造商的技术标准，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。
3 技术培训：卖方设备安装调试完成后，应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于10个工作日。
4 保修期：卖方提供壹年的免费保修（验收合格签字次日起不少于12个月）。如因客户原因未能及时安装调试，保修期从到货之日计起不少于18个月。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
5 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修；需要现场维修的，卖方工程师应尽快到达仪器现场；当设备故障严重时，须在五个工作日内到现场解决问题。
6 软、硬件升级：仪器在保修期内，或保修期外，卖方应免费向用户提供仪器软件升级服务，与之相关的硬件升级收取成本费。

（三） 订货数量：
液相色谱仪，1套。

（四）交货日期：
合同生效后1个月内。

（五）交货地点（项目现场）：
福建省福州市闽侯县上街镇高新大道8号中国科学院海西研究院工作区

（六）付款方式：                                         
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
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