品目名称：AED除颤仪

技术参数具体内容：

一、实质性要求（★）

1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、AED设备与配备4合1急救配件包一体设计包含：（一次性手套、呼吸膜、安全剪刀、剃毛刀）

3、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

二、一般指标性参数（●）

1、	物理参数/性能

1.1重量（含电池和除颤电极）≤1.6Kg；

1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5米跌落冲击

1.3与机器一体的提手：具备

2、环境参数

2.1工作温度范围至少满足-10℃－50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少可工作60分钟

2.2	存储温度-40℃－+70℃

2.3防尘防水级别≥IP55

显示/操作

3.1通过按键实现成人/儿童模式一键切换：具备且可根据病人类型切换提示信息

3.2有按压节拍器进行按压频率提示：100-120次/分钟

3.3 中英文双语一键切换

3.4 彩色LCD显示屏≥4英寸动画指导用户执行急救操作

4、除颤性能

4.1智能双相波技术：具备且支持成人及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行补偿

4.2输出能量：成人最高除颤能量≤150J

4.3充电至最高能量150J≤7s。

5、除颤电极片

5.1成人儿童一体化电极片：具备，且具有电极片粘贴方式示意图。

5.2电极片有效期：≥4年。

5.3具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。

6、电池

6.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年

6.2在常规条件下可支持最高能量电击次数≥200次

6.3电池使用寿命≥5年

6.4低电量报警后可实施电击次数（最高能量）≥30次

7、系统自检

7.1用户自检：具备，用户可根据设备语音提示进行设备检测

7.2电池接电自检：具备，初次安装电池时，系统会立即进行电池接电自检。

7.3开机自检：具备

7.4每日自动检测：具备，且可根据用户要求设定自检时间进行自动检测

7.5设备状态指示灯：具备且根据自检结果显示设备状态。

7.6 开机后会自动检测电极片插头是否插入，如未插入，会通过语音和屏幕进行

明确提示插入电极片插头

设                    8、其他功能

8.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、急救数据（包含分析开始时间、结束时间，分析结果，CPR开始时间、结束时间，患者阻抗数据）

8.2可通过外部闪存设备导出抢救记录数据。

8.3主机设备支持无线数据传输功能，可将自检数据远程传输到远程管理平台