第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线粉末衍射仪 | 1 | 详见采购需求 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 X射线粉末衍射仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 电力供应：三相380V/220V，50Hz；

1.2 工作温度：10°C-40°C；

1.3 相对湿度：≤75％；

1.4 仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作。

- 设备用途：

X射线粉末衍射仪可用于粉末或块状晶态试样的物相定性定量分析、平均晶粒尺寸、结晶度分析和介孔材料的孔结构研究。可对无机材料、金属材料、有机材料、复合材料，电池材料、有机化学，药物化学，天然产物等进行物相组成的定性与定量分析、微量样品分析。具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高，能得到有关晶体完整性的大量信息等优点，可探究材料本身形成机理和材料微观结构在宏观的特性表现等分析。

- 技术规格：

3.1 X射线光源

3.1.1 X射线发生器部分

＃ 3.1.1.1 最大输出功率：≥3kW。

3.1.1.2 额定电压：≥60kV。

3.1.1.3 额定电流：≥60mA。

3.1.2 X射线光管部分

3.1.2.2 焦斑大小：≤0.4×12 mm2。

3.1.2.3 点线焦斑可以切换，无须校准。

3.1.3 电流电压稳定度：优于±0.001% (外电压波动10%时)。

＃3.1.4 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标；防护罩外任何一点的X射线泄露小于0.2 μSv/h（最大功率时）（在投标文件中提供制造商公开发布盖章证明）。

＃ 3.1.5 X射线快门技术采用非气动快门，无需外接空气压缩机保证整个安全连锁装置性能稳定。

3.2.1全能矩阵探测器

* 3.2.2有效探测器面积:  ≥380mm2。

3.2.3最大计数率：  ≥  2 x 1013 cps（全探测器）。

3.2.4 99%线性范围：  ≥   3 x 1011 cps（全探测器）。

3.2.5提供的探测器需适合小角和广角测试，小角最小从0.3度开始。

＃ 3.2.6 子探测器个数：≥ 65000个。

3.2.7 背景≤0.1cps。

3.2.8 可以实现不同维测试时时转换，无需手动跟换探测器。

3.2.9 探测器自身能量分辨率：≤380eV，光路中无需插入滤光片或者单色器即可有效去除Kβ，可以处理布拉格二维数据。

＃ 3.2.10 配置去荧光模式：在Cu光源下，光路中无需任何单色器即可有效去除含Fe/Co/Ni/Mn等元素的荧光背底。

3.3高分辨测角仪

3.3.1扫描方式：θ/θ方式；伺服马达驱动+双光学编码器。

3.3.2 2q转动范围：-110°~168°。

3.3.3 最小步进：≤0.0001°。

3.3.4角度重现性：±0.0001°。

* 3.3.5测角仪半径≥300mm，以保证拥有超高分辨率。

3.3.6 实现自动化调节光路，保证开机时最佳光源，保证整机重现性。

3.4光路部分

3.4.1 所有附件均采用模块化设计，安装、拆卸方便。

3.4.2 所有附件智能芯片识别、双光学编码自动精确定位，自动调节光路。

3.4.3 配有防散射单元等，降低低角度背景。

3.5基本光学部分

3.5.1光学系统包括：光源，光路自动调节系统，索拉狭缝，发散狭缝，防反射狭缝，接收狭缝，探测器光路部分等。可以有效抑制kβ。

* 3.5.2配置自动狭缝单元，提供发散狭缝，防反射狭缝，接收狭缝三狭缝系统，调节范围0.05mm-20mm，0.01mm一个步长，无需手动更换狭缝。

3.6样品台、样品架

3.6.1标准样品台：1套。

3.6.2常规样品架：≥120片样品架。

3.7 配置高精度多功能样品台

3.7.1高精度多功能样品台。

3.7.2测量角度：小于等于 0.1°。

* 3.7.3高精度马达自动控制Z样品台；-9mm-1mm,步长：0.001mm。

3.8 配置多功能光路系统

3.8.1增加平行光路模块，可以满足平行光与聚焦光自动切换。

3.8.2 光路可以实现对块状、粉末、薄膜等测试。

3.9配置电池附件

3.9.1 配置电池测试附件，可以在任意充放电原位过程进行晶型结构表征。

3.9.2 正极可以配置铝箔进行实验分析，从而降低后期成本。

3.10仪器控制和数据采集系统和冷却系统

3.10.1 配套系统控制终端：数据处理及试验机控制使用品牌计算机。

3.10.2 仪器控制和数据采集软件。

3.10.3循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行，控温精度优于±0.5 °，进水温度可调，有过热保护。

3.11软件部分

3.11.1数据处理软件:包括定性分析软件、无标样定量分析软件、结构精修及粉末衍射解结构软件、物相检索软件等；

3.11.2提供人机guidance软件，智能语音指导试验人员硬件设施的搭载。

3.11.3配置专业软件可以满足地矿行业分析。

#3.12仪器制造商必须满足相关国际安全标准ISO9001和ISO14001（在投标文件中提供加盖制造商公章的证明资料复印件）。

#3.13 X射线类产品，必须提供由环保部门颁布符合上述仪器电流电压要求下的豁免证书。

- 产品配置要求

4.1 X射线衍射仪主机，1台

4.2自动狭缝单元，1套

4.3样品架，120片

4.4仪器操作软件，1套；数据处理软件，一套。

4.5电池附件，1套

4.6 冷却循环水装置，一台

4.7 随机配备校正样品

4.8 配备仪器专用维修工具，1套。

4.9品牌电脑，一台

4.10激光打印机一台

- 技术文件：

仪器使用和维护说明书，软件使用说明书。

（二）质保及售后服务：

1. 仪器自技术验收合格之日起，整机质量保证期一年，质保期内配件及服务均免费，质保期外终身提供维修服务。

- 培训、安装、技术文件：免费国内培训用户操作人员2人，免费安装调试及现场培训、同时提供有关的全套技术文件；

*3. 技术服务：制造商或代理商在国内要有维修中心，要有专职XRD的维修工程师，要有备品备件库。在提出维修要求后，能在2小时内做出维修响应，2个工作日内到达用户现场；

（三） 订货数量：

1套

- 交货地点：

中国科学院新疆理化技术研究所（新疆乌鲁木齐市新市区科学二街181号）

（五）交货日期：

供货周期：合同签订后10个月内交货。