# 第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述（本项内容仅供投标人知晓，无须投标人在投标文件中应答）

四川大学华西第四医院拟采购鼻阻力仪、耳鼻咽喉科诊疗台(含内窥镜图像处理系统），本项目为2个包。

采购包1：鼻阻力仪

采购包2：耳鼻咽喉科诊疗台(含内窥镜图像处理系统）

## ★二、项目清单

| ## 包号 | ## 序号 | 货物名称 (标的名称) | ## 数量 | ## 计量单位 | ## 所属行业 | ## 单价最高限价 ## （万元） | ## 最高限价（万元） | ## 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 鼻阻力仪 | 1 | 台 | 工业 | 35 | 35 | 是 |
| 2 | 1 | 耳鼻咽喉科诊疗台(含内窥镜图像处理系统） | 2 | 台 | 工业 | 20 | 40 | 是 |

## 三、技术参数要求

采购包1：鼻阻力仪

1.技术部分：

1.1 压力测量及流量测量误差≤±3%。

1.2 压力测量范围0~800Pa, 流量测量范围0~800ml/s。

1.3特定压力75Pa/100Pa/150Pa/300Pa下，鼻腔流量值及阻力值。

▲ 1.4连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值。

1.5 4相位鼻阻力 左右鼻顶点阻力值。

1.6 4相位鼻阻力 左右鼻有效阻力值。

1.7 4相位鼻阻力 有效总阻力值。

1.8  Rohrer（罗雷尔）系数值（k1/k2值）。

1.9 鼻阻力后端测试总阻力值。

1.10 鼻分配比率（鼻中隔偏率值）。

1.11 左、右鼻腔呼吸总容量值（呼吸一次或者一定时间内均可）。

1.12 左右鼻腔鼻峰流速值。

- 2.软件及其它功能：

2.1 鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度级别（轻/中/重度）功能。

2.2 鼻阻力可采用呼吸面罩进行诊断测试和采用橄榄头进行筛查检查。

2.3 鼻阻力测试鼻塞，胶布，橄榄头可选。

▲2.4 具备“四象限鼻阻力”功能。

▲2.5 具备2010年 最新标准“4相位鼻阻力”功能。

2.6鼻阻力具有两种方法：前端测量和后端测量。

2.7具有两种检测技术检测鼻阻力：特定压力75/100/150/300Pa检测法和连续压力Broms检测法。

2.8具备批量处理功能 。

2.9数据输出共享功能，至少可供Word、Excel等其它软件直接统计及分析。

★3. 配置清单	：

| 编号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鼻阻力仪主机 | 1台 |
| 2 | USB信号采集分析线 | 1条 |
| 3 | 压差测量管 | 1条 |
| 4 | 三头流量连接器 | 1套 |
| 5 | 橄榄头测试套件 | 1套 |
| 6 | 鼻阻力仪测试软件 | 1套 |
| 7 | 鼻塞 | 100个 |

采购包2：耳鼻咽喉科诊疗台(含内窥镜图像处理系统）

一、耳鼻咽喉科诊疗台

▲1.主操作台：

台面尺寸：2020㎜（长）×900㎜（宽）×780㎜（高）±20mm；环保型水晶大理石台面。

2.无油超静音正压泵：

功率：100W独立正压泵，正压泵周围有封闭式噪音隔离装置能减低压力泵噪音及振动。

3.无油超静音负压泵：

功率：250W  独立负压泵，负压泵周围有封闭式噪音隔离装置能减低压力泵噪音及振动。

▲4.静音仪：内置式

5.喷枪：喷雾量≤20ml/min 正压0.1Mpa 可调，无滴水现象。

6.吸枪：吸枪负压≥600mmHg，有吸力调节指孔，吸力可调，有延时断开功能，阻塞机率极低。

7.吹枪：吹枪压力0.01~0.15Mpa

8.预热除雾装置： 功率450W自动、手动双重功能，时间1-99秒之间可调节。

9.万向冷光照明灯：功率24V， 灯泡50W，聚光、无辐射，可调节亮度。采用三关节方向转动悬臂，全方位任意伸缩，准确定位。

10.电气自动控制系统：

11.主副吸引瓶：2500ml的2个、1000mL的2个，收集污液，防回流装。

12.机械臂及立柱：机械臂可±180°旋转，上下移动范围≥300㎜，用于调整照明灯的位置，立柱可供一些选配功能支架的安装。

13.吸引头：Ø2、Ø2.5、Ø3、Ø3.5与吸枪配合使用

14.具有键盘托盘

▲15. 电动诊疗椅：尺寸:790mm（长)730mm（宽）1260mm（高）±20mm ，人造皮革（PU）。皮面材料是人造皮革（PU)。

16.医生椅:尺寸：640（长）640mm（宽）720 mm（高）±20mm皮面材料是人造皮革（PU）。

二、医用内窥镜摄像系统（含主机和摄像头）

1.高清摄像头：1/2.8CMOS  成像器件

2.摄像头防水等级：≥IPX8

3.抗干扰处理，可解决高频电刀产生的干扰纹

4.水平分辨率：≥1100TVL（1080P）

▲5.有效像素：≥1920(H)x1080(V)

6.扫描方式：逐行扫描

7.白平衡:自动/手动/一键白平衡

8.亮度：ODS可调

9.具有白平衡、影像亮度、锐利度、影像冻结、数位放大、语言选择等功能

信噪比:≥50dB

10.视频输出接口：HDMI*4、VGA*1

三、LED医用内窥镜冷光源

1.采用LED发光组件.

2.寿命长；LED发光寿命长达≥2万小时，无需更换灯泡.

3.色温：3000K～7000K，无杂光

4.光输出孔：直径为（10±0.30）mm

5.整机功率：60VA

6.输出总光通量≥100 lm

7.显色指数≥90

四、显示器

1. 液晶屏≥21英寸

▲2.分辨率：≥1920×1080

3.色彩：1670万

4.对比度：1000:1

5.可视角度89/89/89/89(Typ)

6.响应时间：≤14ms

7.★配置单：

| 序号 | 配 置 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻咽喉科诊疗台 | 1 |
| 2 | 电动诊疗椅 | 2 |
| 3 | 医生椅 | 2 |
| 4 | 观片灯 | 1 |
| 5 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 |
| 6 | LED医用内窥镜冷光源 | 1 |
| 7 | 监视器 | 1 |
| 8 | 支撑架 | 1 |
| 9 | 鼻窦镜 | 1 |
| 10 | 耳内窥镜 | 1 |
| 11 | 喉镜 | 1 |

## ★四、商务要求（“9.”仅适用于采购包1，其余各条各包均适用）

1.交货时间：自合同签订之日起30日内。

2.交货地点：四川大学华西第四医院。

- 3.支付方式：采购合同签订生效后，完成交货、安装调试并验收合格后支付至合同金额的100%。

4.验收方法和标准：

（1）验收组织方式：自行验收

（2）履约验收时间：全部设备调试完毕后7个工作日内进行验收。

（3）验收组织的其他事项：供应商仅在完成设备安装、调试、使用培训待设备能正常使用后方可提出验收申请。

（4）技术履约验收内容：按照招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（5）商务履约验收内容：按照招标文件商务要求及供应商响应商务要求内容进行验收。

（6）履约验收标准：按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

（7）履约验收其他事项：双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件和供应商投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库 (2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

- 5.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

6.质量保修范围和保修期：质保期不低于5年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：所有投标产品整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

7.安装调试：

（1）中标人负责设备安装、调试。

（2）货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在总价格中。

（3）中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，维修技术人员能完成常见故障的维修排除。

8.违约责任与解决合同纠纷的方式（以下甲方是指采购人，乙方是指中标人）：

（1）违约责任

1）甲方无正当理由拒收设备的，甲方应向乙方偿付合同款总额30%的违约金。

2）甲方无正当理由未按时向乙方支付货款的，每逾1日，向乙方偿付应付款总额万分之二的违约金。

3）乙方所交设备品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

4）乙方不能或不能完全履行合同时，乙方向甲方偿付合同款总额30%的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方同意将违约金数额调整为甲方损失。

5）乙方逾期交货时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额万分之二的违约金。逾期交货超过15天的，甲方有权单方解除合同。

6）乙方提供的设备不符合合同规定的，甲方在代保管期内实际发生的保管等费用及因采购方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

7）在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。

8）在产品验收合格后不按合同第二条约定履行售后服务，乙方赔偿甲方合同款总额20%的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方同意将违约金数额调整为甲方损失。

9）乙方应保证所售设备的合法合规性，保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。

（2）解决合同纠纷的方式

1）甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，如有违背，承担违约责任。

2）本合同执行过程中的有关争议协商无效而产生的纠纷，由甲方所在地法院审理。

9.专用耗材：

## 供应商提供的设备如涉及专用耗材，供应商须提供专用耗材清单及单价（不同设备分别提供，保证最低价，格式详见附件1），采购人在有采购专用耗材需求时按照清单中的单价进行结算，供货期限为签订合同后三年。若未提供专用耗材承诺函，视为该设备无专用耗材。（提供专用耗材清单及专用耗材承诺函（详见附件1）并加盖投标人公章，否则视为无效投标。不涉及专用耗材的不提供）

## 五、其他要求（各包均适用）（本项内容对应招标文件第七章 评标办法 3.11.2.2综合评分明细表，不提供不影响投标文件的有效性）

1.投标人针对本项目提供项目实施方案，包括①工作安排（包含工作时间节点安排、工作阶段划分、工作程序）②项目组织方案③管理方案④安全保证措施⑤产品使用培训及日常维保方案。

- 2.投标人针对本项目提供售后服务方案，包括①售后服务人员配置②项目培训方案③维修响应时间及备货措施④后期维护措施承诺。

- 3.投标人提供2022年1月1日（含）至递交投标文件截止之日的类似项目业绩。

- 注：1.本章标注“★”的内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

- 2.本章技术参数中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。

- 3.本章技术参数要求中标注“▲”的为本次招标项目的重要性条款。投标人需提供国家认可的第三方检验机构出具的检验报告或厂家公开发布的彩页资料或重要功能截图予以佐证（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为“▲”负偏离。

- 附件1：专用耗材承诺函（仅适用于采购包1）

四川大学华西第四医院、四川思渠国际招标有限公司：

我公司所投       设备涉及专用耗材，现提供专用耗材清单及单价，我公司承诺：采购人在有采购专用耗材需求时按照清单中的单价进行结算，供货期限为签订合同后三年。若未提供专用耗材承诺函，视为该设备无专用耗材。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                        （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：       年     月     日

专用耗材清单

投标设备1名称：XX

| 序号 | 专用耗材名称 | 注册证号 /备案证号 | 制造商家 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 是否挂网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |