东方国际招标有限责任公司

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	400MHz核磁共振谱仪
	1套
	详见具体技术规格


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 400MHz核磁共振谱仪
技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。
设备用途：

2.1 用于氟氮功能分子的结构鉴定、相关反应条件筛选和机理研究。基于三共振探头的应用，实现对¹H、¹⁹F等核的独立及同步去耦，有效简化谱图，显著提升信号强度与谱图解析效率。同时，借助多位自动进样器的高通量性能，加速氟氮功能分子的快速结构表征，大幅提高相关分子的合成效率及反应条件筛选的速度。

技术规格：

#3.1 频率分辨率：≤0.01 Hz

#3.2 相位分辨率：≤0.006度

*3.3 脉冲发射功率：质子≥100W，多核≥330W

*3.4 高中频频率：≤877.5MHz

#3.5 数字分辨率：≥14bit

#3.6 采样谱宽：≥2MHz

#3.7 变温范围：-150℃—+200℃，精度±0.1℃

*3.8 梯度场强度：≥50G/cm

#3.9 梯度场功率放大器输出电流：≥10A

#3.10 液体三共振探头灵敏度：

1H≥360（0.1% EB）

13C≥200(ASTM)

31P≥130(0.0485% TPP)

15N≥25(90% Formamide)

19F≥400(TFT)

#3.11 1H线型：不旋转≤ 0.8/7/14 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)

#3.12 调谐：支持自动调谐

*3.13 控制及数据处理软件
NMR控制及处理软件包终身免费使用，免费升级；支持中英双语言；具备自动相位和自动基线校正功能；支持一维及多维核磁实验

#3.14 磁场强度：9.39特斯拉

#3.15 低温匀场线圈：≥9组

#3.16 室温匀场线圈：≥32组

*3.17 液面计：置于磁体顶端的外置液氦及液氮监视器

#3.18 自动进样器：60位

#3.19: 不间断电源：3KW，1小时

#3.20 空压机：产气量≥400L/min

#3.21 液氮液氦氮气氦气：安装所需的高纯99.999%液氮液氦氮气氦气

产品配置要求

4.1 400MHz核磁共振谱仪 1套
5. 选购附件、备件及消耗品

无     

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。
（二）质保及售后服务：

*1.原厂售后服务承诺函：

产品的两年免费保修、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函；

2.安装调试要求：

协助用户进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供NMR实验室建设安装资料并作相应指导；提供全部安装工具，免费安装调试至达标。

*3.质保期内售后服务要求：

原厂保修服务：制造商承诺所有硬件两年免费保修、所有软件免费升级，8小时内作出应答，如电话指导、网上诊断；必要时，将在48小时内到达现场排除故障。

4.质保期后售后服务要求：

制造商承诺所有硬件过两年免费保修期后按不高于原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）。响应速度同保修期响应速度。

5.培训：

提供2天/2人的现场基础培训，使用户能掌握核磁的基本操作和仪器的日常维护；质保期内，再为用户提供1次2天/2人的现场高级培训或厂家培训。

（三） 订货数量：

 一套。
（四） 交货地：

 上海市徐汇区零陵路345号。
（五）交货日期：

   所有产品交货日期为合同签订之日起5个月内。
（六）执行的相关标准

   例如：产品应满足相关国家标准及行业标准。或具体列举出执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

26

