采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。

5.本章中标注“★”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

6、采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 2 | 交货期 | 详见投标供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期（如有） | 详见投标供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

- 货物需求

## （一）货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为节能产品 |  | 是否为优先采购环境标志产品 | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 强制采购 | 优先采购 |  |  |  |
| 1 | ▲多功能原子力显微镜 | 1台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 货物 | / |

- 技术参数

1.主要功能：要求能够准确地观测样品表面微区(纳米及亚微米尺度)三维形貌；同时可对样品表面物理化学特性进行研究，能测试多种材料表面电学特性、表面电势、磁场力、静电力、摩擦力、压电力等性质。

2.设备组成：

2.1高速控制器系统

2.2原子力显微镜主机

2.3 XYZ三轴闭环扫描器

2.4探针支架

2.5 200mm马达自动控制样品台

2.6辅助光学系统，含高分辩CCD系统

2.7 一体式防震台

3.设备技术参数∕指标：

3.1扫描器：

3.1.1 XYZ 三轴闭环扫描器，XY方向不小于90微米，Z方向不小于10微米。

★3.1.2要求具备全探针扫描技术的扫描器，扫描过程中由扫描器带动探针进行XYZ三个方向的移动，而样品为完全静止状态，以保证大样品测试的安全和稳定。

3.1.3 Z方向噪声水平: 开环控制<0.3 Å，闭环控制<0.35 Å。

3.1.4 XY方向噪音水平: 开环控制< 0.1nm, 闭环控制< 0.15nm。

3.1.5进针方式: 智能自动进针方式，马达加压电陶瓷自动探测的智能进针模式。

3.2 AFM控制系统及功能：

3.2.1智能扫描功能，自动设定扫描，用户只需要选择扫描速度及扫描范围，系统即可自动调整反馈，无需寻找共振峰, 无需调整反馈参数gain值。

3.2.2控制器内置三个锁向放大器，控制器反馈响应时间不超过2微秒。

3.2.3数据采样率达到50MHZ，控制器共有11个DAC 和 11个ADC。

3.2.4标定探针的弹性常数，Thermal Tuning 频率达到 2MHZ。

3.2.5每条扫描线可获得数据点≥ 16,000。

3.2.6系统可实现抬高模式的控制，用于表面磁学、电学特征的表征。

3.2.7力谱线测试模式: 可同时测试表面的力曲线的阵列, 同时得到表面力的谱图, 最大取点密度: 256×256 。

3.2.8控制精度：控制器应在XYZ三个轴上都有三个独立的16位DAC位的数模转换器（共9个），用来控制扫描尺寸、扫描形状和偏移量。

★3.2.9提供智能扫描模式：采用以正弦波驱动压电陶瓷管做力曲线的皮牛级力作反馈进行表面成像，且力曲线频率不低于2000Hz。

★3.2.10提供扭转共振模式：使用具有双压电陶瓷的探针支架来实现扭矩共振模式，监测悬臂梁扭矩共振扭转幅度或扭矩共振相移信号。

3.2.11 提供面内和面外压电显微镜模式：具备形貌，面外和面外压电信号同时实时扫描成像功能，不需要在单条线扫描两次。

3.2.12 提供压电极化翻转曲线测试功能，可进行单点或者多点阵列式的测试。

3.3系统配套部分：

3.3.1 放大范围：285 -1285倍，180-1465µm 视场范围，自动聚焦及缩放，≤1.5µm分辨率，计算机控制照明，彩色CCD摄像头。

3.3.2防震：一体封闭式隔音及防电磁屏蔽装置，气浮防震台，带自动充气泵。

★3.3.3全自动可程序控制高精度样品台：样品尺寸≥200mm，样品高度≥15mm。样品台可高精度程序控制，提供真空吸附的功能，并可以360度旋转。

“★”重要指标，不满足将被否决；供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品说明书或彩页或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

一般指标为评分项，提供参数响应表。

## 三、供货要求及售后

1.技术文件∕资料：电子版和纸质版使用说明书各一份。

2.安装、培训

厂家负责免费安排安装、调试、培训，并承担由此发生的一切费用,并提交经买方签字认可的安装调试报告。

3. 售后服务: 设备出现故障时，厂家保证在接到用户通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案，如有必要48小时内派出维修人员到达现场进行服务。

4. 质量保证:设备保修期自最终验收协议签署生效之日起一年。

5.厂家在国内需要具备固定的维修地点及培训中心，并能提供备件供应。

## 四、报价要求

总价报价，详见投标人须知前附表相关内容。