项目需求书

| 名称 | 基本要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘直读仪 | 1.检测原理：光散射法，泵吸式采样方式； 2.量程：0-150mg/m3； 3.分辨率：0.001mg/m3，提供仪器显示界面截图； 4.测量精度：±10%； 5、续航能力：＞8h； 6、显示屏：双屏显示，主屏为触摸式液晶屏； 7、数据存储：＞1万条； 8.防爆型式：本安防爆，Exib IIC T4/ExibD 21 T130℃；Exib I Mb防爆认证，提供防爆合格证复印件； 9.防护等级：防护等级IP68，提供检测报告； 10、显示内容：TWA数值、平均值、实时曲线、历史曲线，可对检测数据进行实时曲线显示，提供仪器界面显示照片截图； 11、粒径：可更换多种粒径切割头，可分别对PM2.5、PM10或TSP等多种粒径进行测量，提供仪器界面显示照片截图； 12、传输方式：RS485，云平台远程传输； 13、主要配置：测试主机、粉尘切割器、滤膜、硅油、硅油刮板、便携箱。 14、内置40mm采样夹，可通过采样法，进行粉尘实际修正系数。 15、提供省市级计量院出具的计量证书。 | 1 | 工作场所监测 |
| 个体粉尘采样器（防爆） | 1.流量范围：1000-5000ml/min； 2.流量精度控制：优于设定值的±5%； 3.电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于8小时； 4.抗阻力能力：2000ml/min流量和25KPa阻力下，流量误差优于±5%； 5.显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等； 6.实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积； 7.采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式； 8.防爆等级：Ex ia IIB T5 Gb、Ex Ib I Mb，具有矿用产品安全标志证书，提供防爆合格证及矿用产品安全标志证书； 9.防护等级：IP54，提供检测报告扫描件； 10.具有计量器具型式批准证书（CPA）。 11.配相关耗材滤膜、滤膜夹 12.提供省市级计量院出具的计量证书。 | 5 | 工作场所监测 |
| 粉尘采样器 | 1、流量范围：5-30L/min； 2、流量精度控制：优于设定值的±5%； 3、电池续航：最大流量及4KPa阻力下连续运行时间大于4小时； 4、抗阻力能力：15L/min流量和6.6KPa阻力下，流量误差优于±5%； 5、显示内容：采样流量、采样阻力、采样体积、采样时间、电池剩余采样时间、环境温度、压力、标准状态下的采样体积等； 6、实时温度压力补偿：采样时每秒采样体积转换为标准体积（20℃、101.3KPa），而后累加得到总标准体积； 7、采样模式：手动、定时、定容、编程四种采样模式； 8、防护等级：IP54，跌落：1.5m，提供检测报告扫描件； 9、防爆等级：Ex ia IIB T4 Gb、Ex Ib I Mb，具有矿用产品安全标志证书，提供防爆合格证及矿用产品安全标志证书； 10、具有电磁抗干扰性，提供检测报告复印件 11、具有计量器具型式批准证书（CPA）。 其中一台配六级微生物采样装置 12、提供省市级计量院出具的计量证书。 | 4 | 工作场所监测 |
| 赶酸仪 | 1.电源.AC 220 V，50 ~ 60 Hz； 2.功率:3000W； 3.尺寸: 535x290x305mm（长X宽X高） 4.重量.27Kg； 5.最大样品位数40 位； 6.孔径.29mm； 7.孔深.170mm； 8.温控范围.室温—200℃； 9.控温精度. ±0.5℃； 10.孔间温差. ±0.5℃； 11.控温时间. 0 - 999 分钟； | 1 |  |
| 一氧化碳、二氧化碳检测仪二合一分析仪 | - 测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR） 2.采样方式：内置泵吸式 3.测量范围：0~50.0×10-6CO，0~0.500%CO2或0~200.0×10-6CO，0~1.000%CO2 4.分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2 5.重 复 性：≤1% 满刻度 6.零点漂移：≤±2% 满刻度/h 7.跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h 8.线性偏差：≤±2% 满刻度 9.温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃ 10.一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度 11.预热时间：≤30min 12.响应时间：CO：t0～t90≤45S；CO2：t0～t90≤15S 13.流量范围：（0.5-1.2）L/min 14.标准配置：主机、取样器、电池、充电器、技术文件、便携箱 15.供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 16.外形尺寸：260×210×90（mm） 17.重 量：≤3.5kg - 18.提供省市级计量院出具的计量证书。 | 1 | 教学环境监测 |
| 环境级剂量率仪 | *仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式 1.检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv *3.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h 短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h 脉冲辐射的环境剂量率当量：0.1μv/h - 10 Sv/h *4.最小脉冲时间：10ns *5.能量范围 ：0.015 –10MeV 6.137Cs能量响应灵敏度 from 15 keV to 60 keV ±35% from 60 keV to 3 MeV ±25% from 3 MeV to 10 MeV ±50% 7.137Cs灵敏度 70 cps/μSv h-1 8.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1 9.操作模式设置时间：1min 10.连续操作时间 交流电或直流电 不少于24h 内置蓄电池 不少于24h 11.操作温度范围 ： -30 - +50℃ 12.操作温度范围内补偿误差 ±10% 13.相对湿度(+ 35°C) ≤95% *14. 可依据不同场景或平台手动选择不同的统计算法及自动记录，该算法可以编辑（PF.1-PF.8）。 *15. 测量过程中可以使用重滤过保护帽屏蔽可能存在的伴生β射线源。 16.防护等级 IP54 17.重量： 0.9 kg 18.尺寸： 233×85×67 mm *19. 需出具原厂家或总代理针对本项目授权 20.提供省市级计量院出具的计量证书。 | 1 | 工作场所监测 |