第五章 60厘米大视场望远镜组件

采购及技术要求

注：1.本章技术要求内容中带有“★”标记的条款，投标人应完全满足。否则将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。

2.技术参数中要求的证明材料需在技术条款偏离表中注明页码。

1 范围

根据项目需求，采购方拟采购1批60大视场望远镜组件，以支撑相关研究试验活动。采购方负责将所列采购的全部设备及材料，按照采购方的要求完成组装、集成、安装、接线调试及整体系统联调，并承担安装所需辅材、人工及技术服务，确保系统正常投入使用。

本任务书规定了望远镜材料在设计、材料、制造、测试、检验、运输、安装和验收等方面的最低要求。

2 投标要求

投标人应具有良好的商业信誉和业绩。

投标人应能对望远镜及配套设备/材料/系统进行设计、制造、集成。

投标人应对所提供的图纸、资料、检验报告、认证证书的真实性、准确性负责。

投标人应能对现场进行技术服务，应具备现场安装调试的能力。

投标人必须对任务书逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。

投标人对任务书要求的技术指标，应写出具体技术参数并做出详细说明并提供佐证资料，不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。如有异于本技术条件要求的，应编制技术偏离表，并论述理由。

3 工期及地点要求

投标人需制定详细的项目进展计划，包括设计、制造、运输和安装。项目总工期为2个月，交付地点为阿里（工作海拔：≥5400米）。

投标人编制运输、现场施工专项方案时，须充分考量现场低压、低温、大风、缺氧、山区道路运输限制等极端工况，方案中单独列明高原施工安全保障、设备防护专项措施。

4 费用说明

投标报价需包含所有货物、货物运到项目现场、以及安装调试达到技术和使用要求的所有费用及税费。

5 技术要求

5.1 系统指标

5.1.1 主焦望远镜系统指标

★1)主镜口径：≥600mm；

2)遮拦比：≤45%；

★3)观测波段：覆盖450nm~900nm；

★4)光学视场：≥3°×3°；

5)焦面尺寸：直径≥86mm；

6)像质：工作温度范围内，通过自动调焦实现视场范围内80%能量集中在30‌μm×30‌μm以内；

7)焦面仪器适配性：后截距≥5cm，最大载重：≥10kg；

8)调焦：电动调焦，望远镜调焦范围覆盖由工作温度变化导致的焦距变化范围，调焦精度能保证望远镜在工作温度范围内的像质要求；

9)镀膜：主镜镀反射膜，成像波段范围内，平均反射率≥86%；透镜镀增透膜，成像波段范围内，平均透射率≥96.5%；

10)消像旋：消旋位置精度≤5″（60s曝光），消旋角度≥±90°；

11)渐晕：≤5%。

12)杂散光：

a)在目标与光轴夹角≥5°，PST（点源透过比）≤1×10-2；

b)在目标与光轴夹角≥20°，PST（点源透过比）≤1×10-3；

c)在目标与光轴夹角≥40°，PST（点源透过比）≤1×10-5；

d)在目标与光轴夹角≥60°，PST（点源透过比）≤2×10-6。

13)鬼像：鬼像与目标像在探测器上的照度比≤1×10-8。

14)跟踪性能

a)转动范围：方位轴系：±270°，俯仰轴系：0°~90°；

b)跟踪最大角速度：方位轴系≥10°/s，俯仰轴系≥10°/s；

c)保精度跟踪角速度：方位轴系0.0001~3.5°/s，俯仰轴系0.0001~3.5°/s；

d)跟踪最大角加速度：方位轴系≥3°/s2，俯仰轴系≥3°/s2；

e)保精度跟踪角加速度：方位轴系：2°/s2，俯仰轴系：2°/s2；

f)重复定位精度：RMS≤10″；

5.2分项材料要求

| 序号 | 材料名称 |  | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主焦望远镜光学元件 | 主镜组件 | 主镜通光≥600mm RMS≤16nm | 1 | 套 |
|  |  | 透镜组件 | 匹配主焦光路，实现光学校正 | 1 | 套 |
|  |  | 主镜支撑 | 采用9点浮动支撑、3点平衡锤设计 | 1 | 套 |
|  |  | 镜筒机构件 | 重量：≤650kg | 1 | 套 |
|  | 主焦望远镜调焦、消旋机构 | 调焦消旋系统 | 控制方式：电动 调焦范围：≥±4mm 消旋角度：≥±90° | 1 | 套 |
|  | 望远镜配套支撑结构件 | 基座组件 | 重量：≤700kg | 1 | 套 |
|  |  | 方位轴系 | 轴系精度：等于或优于5‌μm | 1 | 套 |
|  |  | 水平轴系 | 轴系精度：等于或优于5‌μm | 1 | 套 |
|  |  | 电机 | 类型：力矩电机直驱 | 2 | 套 |
|  |  | 编码器 | 分辨率：等于或优于0.014″ | 2 | 套 |

5.3其他要求

5.3.1 可靠性

平均故障间隔时间MTBF：≥200h；

平均故障恢复时间MTTR：≤1h。

5.3.2 维修性

能远程对各分系统、各功能单元或插件板进行故障诊断，并给予报警；对需要经常检测的电路，在合适位置设置相应的测试点；设备的结构设计及零部件布局应便于维修和更换零部件。

5.3.3 安全性

要求设备具有误操作保护等安全保护措施及功能；关键区域具备警示标识。

5.3.4 外观要求

外形结构应布局合理，美观大方，标志清晰直观，表面处理牢固，无破损脱漆现象。外观设计依据采购人要求而定。

5.3.5 备品备件

每台设备中的自研电路板，相同备份一块；同类备份件应具有互换性。

5.3.6 环境要求

1）环境温度条件：-35℃-+45℃；

★2）工作海拔：≥5400米。

3）整机所有光学、机械、电控元器件选型必须满足高原低压、低温长期服役要求，投标文件须提供全套元器件耐高低温选型清单。

5.3.7 安装要求

投标人负责现场安装并完成调试，并提供必要的连接控制机房到望远镜的线缆，包括网线、串口线、光纤等。

6 服务要求

6.1 技术支持

投标人应能对现场进行技术支持，投标书中应说明其维护服务能力和维护服务方式。

6.2 培训

投标人应对用户人员进行全面的技术培训。使相关维护人员达到能独立进行管理、运营、故障处理、日常测试维护等工作，以便投标人所提供的设备能够正常、安全地运行。

投标人应列出详细的培训计划。

6.3 售后服务

在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，投标人应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务，质保期3年。

投标人在质保期内提供产品的技术支持。接用户反馈信息24小时内答复或派出维修人员，一般问题72小时内解决，重大问题一周内解决。

质保期满后提供终身成本价维修、原厂配件供应服务。