第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 气体稳定同位素质谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第22包 气体稳定同位素质谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1电源：380V和230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）

1.3相对湿度：20-80%

- 设备用途：

用于高精度测定同位素13C. 15N, 18O,34S, 29Si, 30Si, 35Cl, 37Cl, 丰度比，主要包括：主机、连续流万用接口、元素分析仪、气相色谱仪接口、多用途在线气体制备和导入系统等。

- 技术规格：

3.1 主机：

3.1.1离子源：高灵敏度电子轰击源

3.1.2离子源室：为无焊缝整块不锈钢，可烘烤到90℃

3.1.3真空系统：带有TMH260 涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统

3.1.4离子光学：90度优质聚焦，扇形电磁铁，对所有离子束都能达到近100%的传输率，对N2，CO2，SO2，Ar，Kr，Xe的有效半经为不小于40cm, 对H/D 的偏半径为不小于15cm；

*3.1.5多元素多用途接收器：具有多个法拉第杯组合的选择，其中五个法拉第杯可同时接受离子束，即CO2，N2O（44，45，46），O2（32，33，34），N2，CO（28，29，30），SO2（64，66），可以以静态模式检测；可额外增加法拉第杯用于高精度测定m/z47、48、49，即Clumped Isotope分析。

3.1.6放大器装于隔离室中保护真空以降低噪声；放大器放大因子可以计算机控制选择切换。

3.1.7每个法拉第接收杯可同时安装两个不同放大器高阻，且软件自动切换高阻。

3.1.8软件可以自动识别和控制外围设备（如EA/GC /多用途样品制备系统等）

3.1.9电气部份：采用内部总线的模块设计。 电子学模块通过-专门设计的光纤接口和计算机联接。所有离子源参数可以由数据系统控制。

3.1.10计算机系统：主流品牌，随机带。

3.1.11软件：用于数据采集，处理和仪器控制的多任务软件。

3.2 连续流万用接口：

3.2.1 万用接口功能包括：所有参考气体的智能连接、自动样品识别、样品气体和参考气体的自动稀释；

3.2.2 可以同时连接5路参考气：C，N，O，S，H的连续测定，不需要手工交换气路，方便操作，节约气体；

3.2.3 参考气自动稀释：根据样品气的信号强度，将参考气自动稀释至任意预设的信号强度，以获得最高的同位素比测定精度；

3.2.4 具有自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正；

3.2.5 自动监测所有气体的线性、稳定性参数；

3.2.6 可以在15分钟内完成2种参考气的线性测定（每种参考气至少7个数据点），并在20s内切换进行样品测试；

#3.2.7 万用接口采用独立于质谱仪主机的设计，维护时无需关泵关机，可同步运行其它外围设备；

3.3元素分析仪：

3.3.1 元素分析仪与稳定同位素比质谱仪联用，精确和准确测定固体和液体样品中的C、N、S、O、H同位素比值，并且可以同时获得元素百分含量；

3.3.2 采用两套自动控温并联的反应模块，安装在一台元素分析仪上，可测定CNSHO五种元素的同位素；

3.3.3 同时安装双反应器，一个快速燃烧反应器用于测定固体样本中的C，N，S，另一个高温转化反应器用于测定固体或液体样本中的H，O；

#3.3.4 元素分析仪同时安装一台固体和一台液体自动进样器，自动进样器大于100位；

*3.3.5 测试时无需更换反应管及任何其他硬件，在一个样品分析序列中实现固体CNS和液体OH的自动切换，切换时间小于20s；

3.3.6 元素分析仪可以同时安装一个程序升温色谱柱和一个恒温色谱柱；对于程序升温色谱柱，可以在2min内升温至240℃以上，10min内完成一次NCS分析；

#3.3.7 元素分析仪内置He节约模块，可以降低He消耗量；

3.4气相色谱仪接口：

3.4.1 气相色谱高温转化单元与稳定同位素比质谱仪联用（GC-IRMS），正确和高精度在线测定有机混合物中单个组分13C/12C, 15N/14N, D/H或18O/16O同位素比；

#3.4.2 氧化燃烧管和高温裂解管并联安装在气相色谱高温转化单元内，由软件控制的四通阀自动切换选择需要的反应模式，即从CN模式切换去H/O模式为自动；

3.4.3 快速完成氧化燃烧管和高温裂解管的切换，切换时间小于20s；

*3.4.4 在样品分析序列中，具有随时进行反应管再生的功能，即氧化燃烧管的再氧化和高温裂解管的涂碳；在其他前处理装置的运行中，可同时后台运行反应管的再生功能；

3.4.5 采用零死体积、内壁惰性光滑无粘滞设计的微通道接口连接GC色谱柱与高温转化单元；确保同位素不分馏、分析结果准确性和高度重现性，并且不会影响色谱分离效果，确保最优化的峰形；

#3.4.6同位素质谱仪与气相色谱仪、高温转化单元以及相应控制软件为同一品牌，以保证联用技术的稳定性、软件硬件的兼容性和维护的便捷性；

3.5多用途在线气体制备和导入系统

用于水平衡，碳酸盐，溶解无机碳，空气中二氧化碳，氧气，氮气等样品制备，并引入至同位素比质谱仪中；

3.5.1 单次采样可多次定量环进样，连续采集样品片段；

3.5.2 具有自动峰高认定和自动稀释功能，以获得最大的样品量动态范围；

#3.5.3 带有大于90位、用户可编程、温度可控的自动进样器；

3.6痕量气体预浓缩装置

3.6.1 用于测定自然浓度和同位素自然丰度下N2O 和CH4 的同位素特征；

3.6.2只需不超过100mL 的空气样品量，就可以实现高精度测定自然浓度（CH4 : 1700 ppb; N2O : 330 ppb）下CH4 的13C/12C 和N2O 的15N/14N 和18O/16O;

3.6.3可以使用带有阀门的样品瓶手动导入样品气体。

3.7技术指标：

3.7.1质量数范围：1～130 amu，同时，恒定10kV加速电压；

#3.7.2质量分辨率： > 200（10 % 峰谷）；

#3.7.3绝对灵敏度：800 分子/离子(连续流模式)；

3.7.4离子源线性：δ13C的变化小于0.02‰/nA；δ18O的变化小于0.03‰/nA；

3.7.5连续流样品消耗（CO2）小于0.06 nmol/s，产生5nA=1.5V @m/z 44

3.7.6.H3+因子：<10ppm/nA稳定性好于0.03ppm/nA/h

3.7.7峰顶平坦度：好于2x10-4

3.7.8丰度灵敏度：质量数44在质量数45处的贡献小于2x10-6

#3.7.9加速电压：10KV

3.7.10. 分析器有效半径：

CNOS不小于40cm

H/D 不小于15cm

3.7.11.  放大器输出范围 ：0-50V(高阻放大器为3X108欧姆)

3.7.12. 连续流参考气精度（1σ，峰高信号：5nA）

δ13C-CO2: 1σ<0.06‰；

δ18O-CO2: 1σ<0.06‰；

δ15N-N2: 1σ<0.06‰；

δ34S-SO2: 1σ<0.1‰；

δ2H-H2: 1σ<0.2‰

3.7.13. 元素分析仪及其接口：

外精度

13C: (50ug)：0.10‰

(5 ug)：0.2‰

15N: (50ug)：0.15‰

(10ug) ：0.4‰

18O: (50ug苯甲酸)：0.4‰

H/D: (25ug苯甲酸)：3‰

18O: (0.5ul H2O)：0.2‰

H/D: (0.5ul H2O) ：2‰

元素浓度：

C：1%

N：1%

3.7.14 多用途在线气体制备和导入系统基本性能

#3.7.14.1 多用途在线气体制备和导入系统的参考气线性：

δ13C-CO2: <0.02‰/nA；

δ18O-CO2: <0.02‰/nA；

δ2H-H2: <0.2‰/nA

3.7.14.2 多用途在线气体制备和导入系统与同位素质谱仪联用外精度：

水平衡：

δ18O: 1σ<0.1‰ (0.5ml H2O)（DELTA Q：＜0.08‰）；

δ2H: 1σ<2‰ (0.2ml H2O)；

碳酸盐 (100μg)：

δ13C: 1σ<0.1‰;

δ18O: 1σ<0.1‰；

3.7.15气相-同位素质谱联用的外精度

δ13C: 1σ<0.2‰ @10ng C；

δ15N: 1σ<0.5‰ @50ng N；

δ18O: 1σ<0.8‰ @80ng O；

δ2H: 1σ<2.5‰ @30ng H；

痕量气体预浓缩装置与同位素质谱仪联用外精度：

3.7.16供试样品为具有自然痕量气体浓度和同位素自然丰度的100mL空气。

外精度（N=5）        浓度（PPM）    δ (‰ )

CH4中的13C/12C      1.7              0.5

N2O中的15N/14N      0.33             0.5

N2O中的18O/16O      0.33             1.0

*4. 产品配置要求

4.1 主机

4.1.1稳定同位素比质谱仪主机（包括控制和数据采集处理系统、计算机、打印机、标配备件及起始工具包等）及零备件包，1套；

4.1.2 H/D 接收器系统（两个法拉第杯），1套；

4.1.3差分抽气系统，1套；

4.1.4连续流样品制备装置接口，1套；

4.1.5动态快速燃烧和高温裂解一体化元素分析仪，元素分析仪C、N、S、H、O零备件和消耗品包，元素分析仪的液体进样组件(自动进样器)，硫组件，液体自动进样器，1套；

4.1.6专用气相色谱仪， N、O选件， C、H选件， C、H零备件包，液体自动进样器，1套；

4.1.7多用途样品制备装置（包括酸泵、可加热样品盘），碳酸盐选件及备件包，零备件包，铂黑棒2包(50/包)，双冷阱，1套；

4.1.8痕量气体预浓缩装置：CH4/N2O痕量气体预浓缩装置，1套。

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 15kV A两小时UPS电源，1套；

4.2.2载气及参考气并配置钢瓶减压阀、不锈钢气路管线等，1套，包含：

He（99.996%） 150bar

CO2（99.995%） 60bar

N2（99.999%）150bar

H2（99.995%）150bar

O2（99.996%） 60bar

CO（99.996%）150bar

He中1%H2（99.999%）混合气150bar

He中1%CO2（99.995%）混合气150bar

CH4（99.995%）150bar

SO2（99.98%） 4bar

CO \SO2\H2 采用8L钢瓶，其他采用40L钢瓶；

4.2.3静音空压机，流量50L/min，最大压力：0.8MPa，储气罐：24L，噪音水平：40dB，1套；

4.2.3标准物质（C、N、H、O）1套.

5.  技术文件：

5.1为便于买方设备的安装前期工作的顺利进行，中标人须在合同生效后30天内向买方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

5.2厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。厂商须免费为购买方提供仪器使用期内应用软件升级服务，并优惠提供必要的硬件升级。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 供货商在接到用户安装通知后，须在10工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在40工作日内安装、调试完毕；

1.1.2 安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成；

1.1.3 安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

1.1.4 对使用人员要由厂商提供不少于10工作日的本地培训(可以和安装调试同时进行)。

1.1.5 投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权；

1.1.6 卖方须提供该设备出厂质量检测标准、试验方法和验收标准；

1.1.7 质量符合买方要求，并符合厂家规定的各项检测标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收；

1.1.8 验收合格后，提供保修保证书及服务卡。

1.2 技术培训

1.2.1 在仪器使用3-6个月后，卖方与用户协商，由卖方派高级应用人员在用户处进行仪器操作、仪器维护、软件应用的深入培训，并解答有关在仪器使用过程中遇到的问题；

1.2.2 卖方应定期举办培训班，由高级应用人员培训讲解，该培训班对用户免费.

1.3 保修期

1.3.1 仪器自验收签字之日起，保修期2年，仪器终生维修；

1.3.2 卖方在中国设有保税库、办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。

1.4 维修响应时间：供货商在接到用户维修申请后72小时内派维修工程师到现场维修。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。保修期内，由于仪器设计缺陷或仪器本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，供货商保证免费更换全新的仪器(如有新型号同类仪器，均免费更换)。

1.5 厂商须提供为保证仪器设备正常运行和维护所需要的专用工具、常用消耗品等。并在标书中列明常用消耗品，易损材料等数量、单价供买方选购参考。

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地点：

新疆乌鲁木齐，用户指定地点。

（五）交货日期：

合同后4个月。