[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	傅里叶红外气体分析仪 
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为≤90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
（一）、项目用途
适用于工业应用、催化过程研究、科学研究、生物气体分析仪、气体杂质测定。尤其在催化剂的研究、开发、生产及应用过程中扮演着至关重要的角色。它主要用于实时监测反应过程、评价催化剂性能、诊断失活原因以及优化运行条件。
（二）、技术要求
1 主机性能参数：
#1.1光谱范围：4500–800cm-1 
★1.2分辨率：优于1cm-1，连续可调，调节精度优于0.1cm-1，最高分辨率和调节精度需提供软件证明截图。
[bookmark: _Hlk224551193]★1.3分束器：采用防潮硒化锌分束器，保修十年。不能用溴化钾分束器替代，需提彩页证明。
#1.4气体池光程：≤5m。
1.5光学部件：具备镀镍气体池与镀金反射镜，可测量腐蚀性气体。
[bookmark: _Hlk224551022]#1.6干涉仪：采用镀金立体角镜的迈克尔逊干涉仪，透过率重复性应不大于 0.5 %，波数重复性应不超过 0.5 cm-1，无需额外增加机械装置进行调整，需提供干涉仪构造图和实物照片证明。
[bookmark: _Hlk224550999]★1.7检测器：数字化电制冷MCT检测器，内置24位高速Delta-SigmaTM 型A/D转换，直接输出数字信号。需提供彩页证明。
#1.8采用适用高湿环境的硒化锌窗片，防潮性能好。
#1.9气体池与红外光谱仪主机集成一体，安装于不大于19寸工业机箱中，光路完全优化，保证最高光通量。
#1.10温度范围： T<191°C
1.11压力范围：<2 bar
1.12具有智能的内部温度、内部压力感应接头
#1.13气体池有进气口和出气口，且为横向进气，确保气体池的置换效率。
[bookmark: _Hlk224551300]★1.14专用的混合气体分析软件包，≥300种高分辨率气体谱库（分辨率优于0.06cm-1,且不断更新），最多可同时分析超过25种混合气体。需提供可测气体清单和软件功能截图。
1.15网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。
#1.16全中文红外控制及数据处理软件：提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析。具有中文谱图对比软件、中文内置曲线分峰拟合软件、中文内置H2O/CO2自动补偿软件、中文自检软件：在线诊断，直接给出仪器状态提示，可以快速地排查仪器异常原因。
1.17系统须内置全中文的自动检测程序，包括：中文版OQ程序，中文版PQ 程序。
2 气体专用分析软件：
[bookmark: _Hlk224551325]★2.1对目标气体的分析，需采用谱形拟合算法，对特征区域除目标气之外所有干扰气体同步进行峰型匹配，精准拟合每种组分的谱图及其对总谱贡献，不采用CLS、PLS、输入检量线数学模型分析或非线性最小二乘法等任何基础型定量方式。需提供软件截图进行说明。
#2.2气体专用软件可定性定量气体光谱库：除部分特殊气体，所供气体红外谱图需达到≤0.06cm-1的分辨率，以实现最精准气体分析（谱图必须为该设备供应厂商原厂所测得，非第三方授权或测试所得，并提供谱图及分辨率证明数据），大于250种定量谱库，分辨率达0.06cm-1，且不断更新，根据用户需求可后续添加新谱图。
#2.3气体浓度单位可选ppm，百分比，Dynamic。
[bookmark: _Hlk224551337]★2.4气体分析软件带有独立光谱分析窗口,供客户随时查看总谱图，目标气特征区，特征区匹配拟合谱，目标气纯谱，标准参考谱等。需提供软件截图进行说明。
2.5气体分析软件允许用户建立自己的独有的气体模型。
#2.6气体分析软件带有时间轴序列，实时监测各种组分浓度值与拟合度的动态变化。需提供软件截图进行说明。
★2.7红外分析软件需将任意组分的真实谱图单独提取并显示，要求提取的谱图只包含目标组分的光谱信息，无其他任何组分的信号叠加，以便操作人员将其与标准谱图进行比对分析。需提供软件截图进行说明。
3 售后服务：
3.1仪器安装、验收：必须由仪器制造厂商技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。
3.2技术培训：现场对用户进行技术培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 
3.3质保期：主机质保一年。
4 商务要求
4.1报价包括：所有设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场调试完成的最终价格。
4.2交货时间：合同签订后120个日历天内交货并完成安装调试。
4.3交货地点：采购人指定地点。
4.4免费质保要求：本次采购的设备须提供不少于1年的免费质保，质保期后设备零部件需进行更换的其零部件的价格不高于当时的市面平均价格，终身维修，质保期后仍提供优质售后服务。
4.5故障响应要求：提供全年7×24小时响应，48小时专业技术人员上门服务；
4.6备品备件服务要求：常备备品备件，及时给用户提供所需要的备品备件。
4.7培训要求：提供至少2-3人就仪器使用方法及理论知识的培训，为期2-3天的时间。 
4.8安装调试服务要求：专业的原厂技术工程师提供免费安装调试。
4.9其他售后要求：提供技术服务方案，提供在采购人售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。
4.10付款方式：对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
4.11验收要求：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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