| 项目编号 |  |  | 2022-JK15-W1123 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  | 实验室洁净系统 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  | 1套 |  | ☑国产 □进口 |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  | 35万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1905为P2实验室及P2实验室前室，P2实验室需求较前室为稳定负压状态，室内洁净度尽量考虑无硬性规定，室内要求密闭状态不产尘，室内不允许有木制家具。实验室水电需合理布局。 1917为无菌实验室及无菌实验室缓冲间以及一间常规理化区。无菌实验室需求较缓冲间为稳定正压状态。室内要求至少十万级洁净度。室内要求密闭状态不产尘，室内不允许有木制家具。实验室水电需合理布局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描 述 |  |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 |  | 洁净送风单元（含高效过滤器） |  |  |  | 5 | 套 |  |
| 2 |  | 净化彩钢板 |  |  |  | 174.96 | m² |  |
| 3 |  | 成品净化门 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 4 |  | 成品净化门 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 固定窗 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 6 |  | 不锈钢门套 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 7 |  | 不锈钢传递窗 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 地面 |  |  |  | 67.6 | m² |  |
| 9 |  | 实验室边台(含水电配件) |  |  |  | 22.4 | 米 |  |
| 10 |  | 不锈钢更鞋柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 排风机 |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 12 |  | LED净化照明灯 |  |  |  | 11 | 套 |  |
| 13 |  | 紫外线灯 |  |  |  | 11 | 套 |  |
| 14 |  | 开关、插座、线缆等 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 15 |  | 给排水系统 |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 实验椅 |  |  |  | 40 | 套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 洁净送风单元（含高效过滤器） |  |  | 高效过滤器除尘效率 ≥99.99%@0.3μm，需提供高效过滤器检测报告。 |  |  |  |
| ＃2 | 净化彩钢板（含铝型材等配件） |  |  | 50mm厚，硫氧镁净化板，需提供板材检验报告，产品耐火性能 |  |  |  |
| ＃3 | 成品净化门（含五金配件） |  |  | M0921平开 |  |  |  |
| ＃4 | 成品净化门（含五金配件） |  |  | M0921推拉 |  |  |  |
| 5 | 固定窗 |  |  | 1200*800，成品可视窗 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢门套 |  |  | 宽250mm，需提供不锈钢材料检测报告 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢传递窗 |  |  | 500*500mm，需提供不锈钢材料检测报告 |  |  |  |
| ＃8 | 地面 |  |  | 2mm厚PVC地面，需提供材质检验报告 |  |  |  |
| ★9 | 实验台（含水电配件） |  |  | 全钢结构，柜体采用1.0厚冷轧钢板，表面经环氧树脂喷涂。台面采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板. 边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度为25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内;台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。台面材料须满足或优于以下参数及要求： 1. 化学性能要求:耐化学腐蚀性能优越，提供常规至少80种化学试剂的检测报告，检测方法参照GB/T 17657-2013，其中包含常规试剂37%盐酸、50%硝酸、98%硫酸、次氯酸钠、磷酸、氢氟酸、氢溴酸等酸碱试剂，同时须提供常规 49 种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010 第 2.1 节； 2. 化学物排放：提供参照California section 01350-2017《用环境舱测试与评估室内材料挥发性有机化合物释放的标准方法》 ISO16000-9-2006《室内空气.第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定.释放试验室法》检验的检测报告，要求TVOC 浓度≤0.07mg/m³，不得检出苯、甲苯及二甲苯； 3. 环保性能要求：提供SEFA、FSC、PEFC认证证书、以及甲醛检测合格报告（检测方法：气候箱检测方法，测试结果≤0.06mg/m³） 4. 物理性能，提供国家级测试机构出示的型式检验报告。要求燃烧性能：国家标准（GB/T8624-2012）达到B1级； 5.抗菌性能要求：需符合SGS国际通用标准，参照ISO22196:2011测试方法进行检测：大肠杆菌的抗菌活性值≥6.0；金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.4；肺炎克雷伯氏菌的抗菌活性值≥5.7；粪链球菌的抗菌活性值≥2.6；肠沙门氏菌肠亚种的抗菌活性值≥4.1。 6.*台面板材背面带有清晰可见的荧光防伪标识且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪 必须满足或优于以上技术指标的检测报告复印件并加盖公章，及厂家投标授权书原件和十年质保服务承诺函原件并加盖公章。 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢更鞋柜 |  |  | 304不锈钢材质，规格：550*300，需提供不锈钢材料检测报告 |  |  |  |
| ＃11 | 排风机 |  |  | 3台 ，风量1200-2600m3/h(箱式静音排风机），需提供第三方或出厂检验报告 |  |  |  |
| 12 | LED净化照明灯 |  |  | / |  |  |  |
| 13 | 紫外线灯 |  |  | / |  |  |  |
| 14 | 开关、插座、线缆等 |  |  | 开关、插座，规格220V 16A及220V10A |  |  |  |
| 15 | 给排水系统 |  |  | 根据现场原管道材料、管径配置。 |  |  |  |
| 16 | 实验椅 |  |  | 液压杆可调节座椅高度，带靠背，软皮，5脚滚轮 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。