采购需求
采购清单

	标项
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	多离子源-多检测器飞行时间二次离子质谱
	1.1 分析用Bi/Mn离子源：

1.1.1 Bi液态金属团簇离子枪，可以提供BiMn分析离子束

▲1.1.2 加速电压：30 keV

1.1.3 离子束流：＞40nA

★1.1.4 最大重复速率：50 kHz (对于所有操作模式)

1.1.5 脉冲宽度：≤0.7ns(FWHM)

★1.1.6 脉冲离子束流：≥40 pA

1.1.7 最小脉冲束流直径：≤50 nm（高分辨成像模式）；

≤0.5um（高质量分辨率模式）

1.1.8 可以提供快速成像模式，最小束斑直径：≤90nm @ 350pA DC

★1.1.9 可以提供Delayed Extraction模式，最小束斑直径：≤90nm @ 350pA DC，质量分辨率（m > 50 u）: > 9000 (FWHM)

1.2 G-SIMS分析：

1.2.1 软硬件上支持G-SIMS分析，可以对有机大分子进行G-SIMS分析，可以实时改变G参数，改变分子离子峰和碎片峰比值，有助于有机大分子判定。

1.3 剥离用EI离子源：

▲1.3.1 气体电离离子源（EI源），可以对O或Ar气体电离的离子源

1.3.2 离子束能量范围：最小≤100eV；最大≥2.0keV

★1.3.3 在2KV束流电压下束流密度：≥48mA/cm2
1.3.4 最小束斑直径：＜10 um

1.4 剥离用Cs离子源：

▲1.4.1 溅射剥离用Cs离子源

1.4.2 离子束能量范围：最小≤100eV；最大≥2.0keV

1.4.3 在2KV束流电压下束流密度：≥12mA/cm2
★1.4.4 最小束斑直径：＜5 um

1.5 Gas Cluster离子源：

▲1.5.1 Ar离子团簇离子源

1.5.2 离子加速电压：2～20 keV (剥离源模式)

1.5.3 最大离子束电流：＞10nA@ 10 keV, 50um

1.5.4 Ar离子大小：1000-5000个Ar离子，团簇大小可调节

★1.5.5 最小离子束斑：＜5um

1.6. Ar离子团簇分析离子源：

1.6.1 Ar离子团簇离子源可以用作分析源

1.6.2 离子加速电压：10～20 keV

★1.6.3 一次离子脉冲宽度 < 20 ns。

1.6.4 Ar离子大小：1000-5000个Ar离子，团簇大小可调节

1.7 质量分析器：

1.7.1 质量分析器类型：非线性反射式质量分析器，具有3米飞行路径。

★1.7.2 低质量时质量分辨率(SiH+：29amu)：≥17000 (半峰宽；100%传输率)

★1.7.3 高质量时质量分辨率(＞200amu)：≥26000 (半峰宽；100%传输率)

★1.7.4 分析绝缘体时质量分辨(on PET：104amu)：≥18000 (半峰宽；100%传输率)

1.7.5 质量范围：1～12000amu以上

1.7.6 质量精度：< 1 mu for m< 100 u; < 10 ppm for m > 100 u

1.7.7 探测极限：ppm – ppb量级

1.7.8 灵敏度> 8.0×108 Al+/nC @ 7000（FWHM）

★1.7.9 线性响应范围内最大计数率 > 1×106 次/秒

1.8 可用于分析绝缘材料

1.8.1 包括电中和枪

1.8.2分析绝缘体时质量分辨(on PET：104amu)：≥18000 (半峰宽；100%传输率)

1.9 真空系统要求：

1.9.1 配备磁悬浮涡轮分子泵，无油机械泵，主分子泵的抽速≥340l/s

★1.9.2 主分析室烘烤后系统极限真空5.0×10 -10Torr

1.9.3 具有主分析室和快速进样室内烘烤系统

1.10 样品台要求：

1.10.1 自动五轴超高真空样品台

★1.10.2 标准样品台倾斜角度：-15º<α<+45º

1.10.3 样品移动范围：X：=90 mm；Y：=125 mm；Z：=25 mm

1.10.4 有Endless Rotation功能，能够360°连续旋转

★1.10.5 样品电位接地，方便对生物样品等非导体进行电荷补偿

1.11 样品温度要求：

1.11.1 在分析期间能加热和冷却样品：-150℃～600℃，精度在±1℃内

1.11.2 在快速进样室配备加热和冷却装置，样品上温度范围-150℃～600℃，精度在±1℃内。

★1.11.3 在可控变温区间内，实现连续变温，不更换样品托。

1.12 样品表面气体喷嘴：

1.12.1 在样品测试过程前和测试过程中，可以对样品表面通微量气体（氧气或Ar气），用于提高二次离子产额

1.12.2 通入气体选择和切换可以通过软件自动完成，管路中残余气体清洗也可以自动完成

1.13 样品自动测试导航：

1.13.1 可以拍摄和导入样品托的高分辨数字照片，用于样品自动批量测试中的精确定位和导航

1.14 保护气氛下样品传输

1.14.1 提供惰性气体保护条件下样品传输装置，保证空气敏感样品的传输和测试

★1.15 高性能Orbitrap 质谱仪

1.15.1 质量分辨率 （200u）> 240,000

1.15.2 质量范围：50 u – 6000 u

1.15.3 质量精度：< 1 ppm (RMS)

1.15.4 最大扫描速率：18 Hz
	1台
	允许进口


二、投标报价
1、投标报价应为人民币报价且应在项目预算之内，安装、调试、检验、培训及技术服务费用分项报价并计入总价。

①、不管是否为进口产品，投标人均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。 

②、中标商与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。 

③、如需采购方办理进口及减免税手续，由采购方指定外贸代理机构办理，代理费包含在中标商人民币报价中，如不能办理免税，相关税费由投标人承担。代理费相关事宜详细说明如下:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均包含在中标商人民币报价中。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额按下表费率包干计算：

	代理金额(单票)
	招标代理公司所有项目

	1.4万USD以下
	

	［1.4-5)万USD
	2.0%

	［5-10)万USD
	1.5%

	［10-20)万USD
	1.2%

	［20-50)万USD
	0.7%

	50万USD及以上
	0.5%


以上费率不含额外代收费。额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）、将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）、货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）、海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。 

4）、特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）、因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用包含在中标商人民币报价中，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。 

三、付款方式

（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经用户签收后，凭用户签收单支付90%货款（如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还）；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。
货款由需方负责支付，需要供方开具对应金额的发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19 0422 0104 0000 014

行号：103331004223

（2）境外供货的设备：

境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款；外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同按合同付款。

履约保证金账户：

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

银行账号：19 0422 0104 0000 014
履约保证金
无
五、服务要求

1、交付时间 

合同签订后24个月内。

2、交货方式
CIP杭州机场。

3、质保期

整机保修3年（项目验收合格后开始计算）。 

4、服务标准

4.1
质量保证：所供货物为符合国家技术规范和质量标准的合格产品且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和采购人认可的有关国际标准并符合采购人的采购需求。

4.2
质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

4.3
质保期满后，中标人应对仪器提供终生服务，并且提供广泛而优惠的技术支持和备件成本价格供应。 

4.4
服务效率：7x24小时电话支持，中标人接到用户故障信息后4小时内回复，根据协商时间到达现场，排除故障，免费更换损坏零件。

4.5软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。
5
其他技术、服务要求

5.1
技术支持

中标人应及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料；

5.2
培训

在用户现场对用户的仪器操作、维修和电气人员免费进行技术培训。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间均不少于5个工作日。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。
5.3
安装调试（若需要安装调试）

（1）安装地点：采购人指定地点；

（2）安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失；

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

（4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

（5）中标人免费提供合同货物的安装服务，安装调试过程所产生的所有费用（包括但不限于安装调试工程师的交通、住宿费用等）由供应商承担；

（6）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（7）投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

（8）中标人应提供与设备交付、质检、使用、安装调试等相关的必要文档资料，如：设备交付清单、用户手册、测试报告证明、系统硬件清单、信号列表、硬件板卡说明文档、软件清单、软件技术说明文档、软件安装与操作手册、系统各部件合格证书、售后保修单，等。所述资料的费用包含在投标费用当中，资料应完整、清楚，足够支持现场安装调试、技术培训、用户操作及基本的运维。

6
交货、验收要求

6.1
到货验收：1）设备到货后，设备采购方负责检查设备包装是否完好，防震标签是否完好，负责清点件数，并负责提供设备保管场所，但是设备供应商必须在现场确认，如无法来现场，需要出示正式的委托函；2）在设备到货后，采购方负责把设备搬运到安装现场，设备供应商需提供必要协助，为安装提供方便；供应商在签订合同后提供设备准确详细的Layout、防震要求和动力需求（如种类、用量、接口形式）等信息；3）供应商人员设备到货后，如果紧急需要，可商议后根据安排和需要赶到现场安装调试。 

6.2
终验收：试验大纲由采购方提供，具体验收试验的内容和方案由中标人提供；按用户方与中标人最终协商达成的验收条件和方法作为标准进行验收；中标人需要保证验收技术资料的完整性，全部技术资料在归档后组织验收；投标人提供测试报告证明，提供的产品符合技术协议规定的各项要求，并由买卖双方签署验收报告后，验收方告完毕。

6.3
验收依据

（1）合同、招标文件文件、投标文件；

（2）中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

（3）中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

6.4
验收合格的条件

（1）所供货物符合产品标准和及合同的要求；

（2）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

（3）合同中规定的所有货物和材料均已交付；

（4）所供货物已通过使用单位组织的验收；

（5）所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。




