中国科学院南京地理与湖泊研究所

多接收电感耦合等离子体质谱仪

采购项目

招  标  文  件

招标编号：OITC-G250363801

采购人：中国科学院南京地理与湖泊研究所

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年12月

# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多接收电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体规格要求

多接收电感耦合等离子体质谱仪

1、整体技术要求

1）MC-ICP-MS主机技术参数

#1.1 离子透镜系统：离子加速电压≥9 KV；

#1.2 质量色散（即同时测定质量范围）≥22%；

1.3 质量数范围：4-310 amu；

1.4 分辨率

#1.4.1 低分辨：≥450（10%峰谷），100%传输效率；

1.4.2 中分辨：≥7000（Redge 5%, 95%），20%传输效率；

1.4.3 高分辨：≥9000（Redge 5%, 95%），10%传输效率；

1.5 法拉第杯检测器-1011 Ω电阻

1.5.1 法拉第噪音：≤20μV（5秒积分时间）；

1.5.2 放大器RC衰减（Tau）：2秒后＜10ppm；

1.6 放大器线性范围：1011 Ω：100 V（0-1 nA）；1013 Ω：1 V（10 kcps-10 pA）；

1.7 法拉第杯峰的相对平行度：±250ppm范围内＜10-4；

#1.8 1013 Ω放大器响应时间：Tau校正前：8秒内<100 ppm；Tau校正后：2秒内<100 ppm；

1.9 离子计数器噪音（Dark noise）：<6 cpm；

1.10 丰度灵敏度(237U)

1.10.1标准模式：丰度灵敏度@m-1＜5ppm；

1.10.2 RPQ或其它模式：丰度灵敏度@m-1＜0.5ppm；丰度灵敏度@m-2＜1ppb。

1.11 信号稳定性：<2%/h；

1.12 系统稳定性：<50 ppm/h；

1.13 质量歧视稳定性：RSD <100 ppm/h（235U/238U）；

1.14 湿法进样灵敏度（100 μL/min湿法进样）

1.14.1 Li≥15V/ppm；

1.14.2 Fe≥10V/ppm（中分辨模式，20%传输效率）；

1.14.3 Sr≥40V/ppm；

1.14.4 Nd≥45V/ppm；

1.14.5 Hf≥45V/ppm；

1.14.6 Pb≥50V/ppm；

1.14.7 U≥50V/ppm。

1.15 干等离子体灵敏度（100 μL/min，膜去溶进样）

#1.15.1 Li≥1000V/ppm；

1.15.2 Fe≥80V/ppm（中分辨模式，20%传输效率）；

1.15.3 Sr≥900V/ppm；

1.15.4 Nd≥700V/ppm；

1.15.5 Hf≥1000V/ppm；

1.15.6 Pb≥1200V/ppm；

1.15.7 U≥1200V/ppm。

1.16 外精度（10次测试相对标准偏差RSD, 100 ppb浓度溶液湿法测试）

1.16.1 δ7Li/6Li≤0.2‰；

1.16.2 87Sr/86Sr≤15ppm；

1.16.3 143Nd/144Nd≤15ppm；

1.16.4 176Hf/177Hf≤15ppm；

1.16.5 Pb: 207Pb/206Pb≤15ppm; 206Pb/204Pb≤50ppm；208Pb/206Pb≤20ppm

1.16.6 U: 235U/238U≤0.02%；234U/238U≤0.1%；

1.16.7 39K/41K≤50ppm。

1.17 准确度

1.17.1 87Sr/86Sr (SRM 987)：0.71022-0.71030；

1.17.2 Pb: 207Pb/206Pb (SRM 981 + TI corr.): 0.9145-0.9146；206Pb/204Pb (SRM 981 + TI corr.): 16.926-16.934；208Pb/206Pb (SRM 981 + TI corr.): 2.1660-2.1664。

1.18 锂/硼测试：低分辨率可以完全消除14N2+离子对7Li+和40Ar4+对10B+的干扰；

2）气相色谱联用系统技术参数：

1.19气相色谱与主机间的联用组件：温度范围：50℃-350℃；

1.20 气相色谱

1.20.1 柱温箱工作温度范围：室温以上至450℃；温度设定点分辨率：0.1℃；最大加热速率：100℃/min；柱温箱降温速率（22℃环境温度）：从450℃降至50℃≤4 min；

1.20.2压力流量控制：具有一键锁定功能，保证保留时间稳定性；分流比：最高12500:1；压力范围：0-1000kPa（0-145psi）；模式：恒定压力、恒定流量、程序压力、程序流量，同时具有载气节省和隔垫吹扫功能；

1.20.3 自动进样器不少于100位；进样精度：RSD<0.3%；交叉污染：<0.001%；进样针体积范围：1μL-100μL；

1.20.4 FID检测器：最高操作温度：≥450ºC，设置精度0.1ºC；数据采集频率： ≥250Hz；

1.20.5 ECD检测器：最高操作温度：≥400ºC；数据采集频率：≥250Hz。

# 2、系统硬件技术要求

# 2.1进样系统：包括高稳定性旋流雾化室、PFA雾化器、四路气体流量控制器、多通道微型蠕动泵；可与多种进样系统驳接，如激光烧蚀系统、自动进样器系统和气相色谱等。

# 2.2 离子源

2.2.1 ICP离子源使用一个水冷固态射频发生器；

2.2.2 等离子体矩管由石英制成。可通过软件实现矩管组件在X、Y、Z三方向灵活调节；

2.2.3 四路气体质量流量控制系统，提供等离子体气体控制，以及独立的进样系统所需的额外气体控制，如激光剥蚀系统。其中三路质量流量控制器（氩气流）用于标准雾化器和等离子体矩管，另外一路质量流量控制器可用于辅助进样系统的控制；

2.2.4 多通道蠕动泵控制器。其中一个通道用于排出雾化室中的废液，其余通道可用于其它目的。

2.3 双聚焦质量分析系统：包括静电场分析器和扇形磁场分析器；

2.4 检测器

2.4.1 配置10个及以上可移动法拉第杯或者20个以上固定法拉第杯；

#2.4.2 所有通道在不切换任何硬件的条件下，均可实现高信号强度（＞1.5nA）和低信号强度（＜0.15pA）的测量；

2.4.3 除所有法拉第杯标配1011Ω电阻放大器外，额外配置1010Ω电阻1个、低信号检测器5个以上（1013Ω电阻放大器或戴利检测器或离子计数器）；

2.5 真空系统：包括机械泵和多个涡轮分子泵组成的多级真空系统；

2.6 数据采集和处理系统：自动完成点火、调谐、套峰、放大器增益和噪声校正等；

2.7 循环水冷系统：水冷同时满足分子泵、ICP接口、负载线圈和RF发生器等的冷却。

2.8 气相色谱联用系统：

2.8.1 有成熟的商业化接口组件用于气相色谱与多接收电感耦合等离子体质谱仪主机之间的联接，提供国内用户案例证明材料；

#2.8.2 气相色谱及其联用组件可以由多接收电感耦合等离子体质谱仪主机软件完全控制，完成参数设定和数据采集处理，提供软件截图证明。

3、产品配置要求

3.1 满足上述参数的多接收电感耦合等离子体质谱仪主机1套；

3.2 配套水冷机1台；

3.3 自动进样器1套；

3.4 膜去溶系统1套；

3.5 调试安装耗材包、安装套件，专用工具包1套；

3.6 原装工作站1台；

3.7 气相色谱（带FID和ECD检测器）1台，气相色谱与主机间的联接组件1套；

3.8 UPS不间断电源1套。

三、质保及售后服务：

1、质保期：原厂质保3年（自设备验收合格之日起开始计算）；质保期内，免费升级控制和数据处理软件。

2、包装和运输要求：包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标供应商承担。

3、保险：设备在运输过程中的运输保险费用以及遭遇自然灾害和意外事故所造成的损失由供应商承担。

4、设备安装调试

投标人应负责将产品按签订合同时的具体要求、地点运送到最终目的地，在接到用户安装通知后应在30日内完成安装调试工作，直至通过验收。

5、售后服务响应要求：

5.1 在中国境内有专门负责设备安装、调试、维修、维护、使用等方面经验丰富的维修工程师和应用工程师；

5.2 协助采购人进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求；

5.3 在接到采购人通知后，安排工程师到现场安装调试，安装工具及工程师技术服务费用由供应商承担。

5.4 在采购人要求提供服务后，厂家技术人员应在2小时内响应，电话服务无法解决的，须在48小时内派专职技术人员到达客户现场检修仪器；

6、培训要求：安装调试过程中，安装工程师向采购人讲解仪器操作及注意事项；安装调试完成后，提供不少于5个工作日的现场培训，培训内容包括设备操作、维护、软硬件故障排除等；安装调试结束后应采购人需要，提供不少于15个工作日的应用拓展方法开发的技术支持。

四、订货数量：

多接收电感耦合等离子体质谱仪1套。

五、交货日期：

合同签订后一年内或者出口许可证批复后3个月内（进口设备以外贸合同签订时间为准）。

六、交货地点（项目现场）

到货中国科学院南京地理与湖泊研究所指定地点。

七、付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付或签订合同时约定根据采购进度支付70%，30%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付:

90%合同款凭甲方签字签章的送货签收单支付；

10%合同款凭甲方代表签字盖章的验收报告支付；

八、执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

九、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

1.1设备（含零备件）型号、规格、数量与供应商投标文件是否一致；

1.2设备外观质量、及包装是否完好；

1.3设备安装调试是否合格；

1.4设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

设备的技术性能指标不低于招标文件要求，具体以供应商的投标响应为准。