
[bookmark: _Toc129880039][bookmark: _Toc512937852][bookmark: _GoBack]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	宽能量谱带原位X射线吸收精细结构谱仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 宽能量谱带原位X射线吸收精细结构谱仪


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
见总则第3条。

2. 设备用途：
用于研究材料局域原子结构和电子结构，无需同步辐射光源情况下实现 XAFS 和 XES 测试，最多可同时获得 2 个金属元素氧化态、电子结构、对称性、配位数、配置种类原子间距等信息，具有双罗兰圆结构，可同时测试两个金属元素，XAFS 模式最低可测出 0.5%金属含量的样品（碳氮载体），配置有 XES 测试模式，采用XES 专用端窗型 X 射线源，无需与 XAFS 模式共用X 射线源。

3. 技术规格：
3.1 X射线光学系统 
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK108]#3.1.1 设备可实现最多同时测试2个元素，获得氧化态、电子结构、对称性、配位数、配置种类原子间距等信息。（须提供设备实物光路全景图，同时提供实测软件截图，证明可实现2个元素同时测）
★3.1.2 设备须配备双罗兰圆结构，XAFS模式下无需切换光源情况下由1个X射线源须可产生双束X射线利用双单色器提供两个能量单色X射线对样品中2个金属元素同时进行表征，同时对两个金属元素的局域结构进行分析（须提供设备实物光路全景图）。
3.1.3 采用高分辨罗兰环结构X射线单色器，罗兰圆直径≥500 mm，具备高精度控制系统，重复定位精度< ±1 μm，能自动校准，保证测试过程不会脱离罗兰圆，布拉格角范围：55°～85°，整个罗兰圆全布拉格角度行程运动范围，样品处光斑保持不动；
3.1.4 球面弯曲晶体配置预对准校正支架，能够实现快速更换（提供实物照片或测试数据进行证明）；
3.1.5 XAFS测试采用高功率X射线光源，备用靶材不少于2个，X射线源冷却方式为水冷；检测器处单色 X 射线有效计数率≥4×106 photons/sec@8 keV（需提供实测光通量数据）；
[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]★3.1.6 发射谱（XES）测试采用XES专用端窗型X射线源而非与XAFS同类侧窗型X射线源，避免削弱XES测试性能；（提供设备内部配置发射谱的光路全景实物照片以及厂商技术白皮书，证明XES使用专用端窗型X射线源而非侧窗型X射线源）
3.1.7 在光路上配备氦气腔体，减少空气对X射线吸收，氦气腔体采用异形优化结构，在不同布拉格角度（55°～85°）实现氦气通路比例大于80 %，在低能区范围，X射线通过效率>50 %@5keV；
3.2 XAFS功能 
3.2.1 能量范围：4.5keV～20keV。可测元素范围包含3d过渡金属K边，5d过渡金属L边，XAFS测试数据具有良好的信噪比，Cu foil测试时长≤15分钟，信噪比SNR>800（需提供可证实最低和最高能量的实际样品的测试数据证明）。
#3.2.2 能量分辨：0.5～1.5 eV（XANES），1.5～10 eV（EXAFS）（需提供不同布拉格角度下实测能量分辨数据，要求能量分辨@82°时≤1eV，@69°时≤3eV，@64°时≤5.2eV）； 
3.2.3 重复性：能量漂移≤50 meV@24 h，无需重复单色仪校准；
3.2.4 调节机构精度：能量扫描最小步长0.1 eV；
#3.2.5 具有极低检测限：最低能检测Ni、Co、Fe等元素0.5%含量或以下的EXAFS（碳氮载体）的样品（需提供仪器实测样品数据，其测试数据已在第三方渠道公开发表证明数据可靠有效或提供国家认可的具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告作为证明材料）；且在分子筛载体上可测试同等元素0.5%含量或以下的样品并获得EXAFS数据，且需在现场真实验收完成。 
#3.2.6仪器能够测出五元或以上的新型高熵催化剂材料的近边和扩展边，各组元含量<6%的高熵催化材料的EXAFS（碳氮载体，测试时间≤2小时）（需提供仪器实测样品数据，其测试数据已在第三方渠道公开发表证明数据可靠有效或提供国家认可的具有相应检测资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告作为证明材料）。   
3.3 XES功能
3.3.1 可测元素至少包含Fe、Co、Ni、Cu、Zn 等，最低测试含量低于0.1 wt%；
3.3.2 能量分辨：≤2.0 eV （7～9 keV）；X 射线发射谱（XES）核心-空穴生成速率≥10^11/s   
（7～9 keV）；
3.3.3 XES测试可在30分钟内获得Kβ2,5信号峰；
#3.3.4 XES模式可实现原位测试且数据质量可靠。（需提供其测试数据已在第三方渠道公开发表证明数据可靠有效）。 
3.4分析仪球面弯曲晶体
3.4.1 不少于 24 块 Johann 型球面弯曲的布拉格分光晶体，直径≥100 mm，曲率半径≥500 mm，表面误差PV值小于5微米（提供实测证明材料）；
3.4.2 球面弯曲晶体配置预对准校正支架，采用燕尾进行快速更换（提供实物照片或测试数据进行证明）。
3.5检测器 
3.5.1大面积硅漂移探测器，有效面积≥150 mm2，能量分辨≤140eV@2μs peaking time；
3.5.2配备低散射配件，有效降低无效噪声80 %以上。 
3.6控制及数据采集系统
★3.6.1 配置不小于9寸的真彩色触摸操作屏，使用人员能够直接在触摸屏设置相关参数，故障也能够直接在显示屏上显示；（须提供仪器全景图，包括仪器型号和屏幕）
3.6.2 控制软件模块可实现仪器全自动化控制，同时配备有高通量数据处理程序包，具有自动化处理多条谱图数据处理功能，已有软件在硬件支持的基础上，终身免费升级；3.6.3 单色器能自动校准，不少于8位全自动样品轮：具备多样品自动切换测试功能。 
3.7系统附件 
#3.7.1 配备一整套参比金属标准箔片（不少于22个，覆盖3d、4d和部分5d过渡金属元素）；
3.7.2 配置4个原位池：可实现二次电池、电催化原位池、流动相光催化实验方式与测试数据受到广泛认可（提供流动相光催化原位测试案例）；
3.7.3 配置X射线防护罩、状态指示灯、安全标志，具备紧急停机按钮和过载保护功能，确保操作安全，内置多级报警系统，包括辐射泄漏、超温、真空泄漏等报警功能，防护罩外X射线辐射瞬时剂量率小于0.5 uSv/hr（需提供具有相应证明资质的CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告），具有环境保护部门颁发的有效期内X射线设备使用豁免许可；
3.7.4 配置功率不小于2kW冷却水机 1套、不间断 UPS 电源1套，保证仪器无人值守自动化测试不受影响；
3.7.5 配套制样设备：分析天平 1台，量程不小于200 g，分度值0.1mg；压片机1套，包括：手动压力机1个（压力范围：0-24 T 表压：0-40 MPa，压力稳定性：≤1 MPa/10 min），手动压力机压料模具及载样片1整套，研钵（内径50mm，含棒）1个。
3.7.6 配置X射线实验室空间智能净化装置1套
3.7.6.1 配置空气质量检测：实时监测实验室空间内空气质量（PM2.5、PM10及臭氧浓度检测）；负氧离子模块：生成负氧离子并配合机器净化模块不间断地向实验室输送新鲜空气，改善室内空气质量；
#3.7.6.2 运行期间稳定的实测声压级≤ 60 dB（A），真菌总数和细菌总数消杀率不低于99%，且产品质量通过相关行业规定，机械强度、稳定性能和机械危险、泄露电流、电器强度等检验结果合格，投标文件中提供第三方带CMA标识的检测报告，中标后提供原件核查；
#3,7.6.3 实验室空间智能净化装置操控软件满足软件产品登记检测的要求，提供第三方带CMA标识的检测报告；
#3.7.6.4 X射线实验室空间智能净化装置可通过手机App实时远程在线查看运行状况，提供App下载页面和运行状态的截屏。正版软件能对温湿度、消杀效率等相关数据进行分析，提供数据查看截屏图片。

4. 产品配置要求
4.1  主要配置清单，包括但不限于以下部分：
（1）X 射线吸收精细结构谱主机系统1套
（2）XAFS模式X射线源1套
（3）大面积SDD探测器1个
（4）球面分析晶体24个
（5）XES模式专用X射线源1个
（6）全自动样品轮1个
（7）原位池4个
（8）水冷机1个
（9）UPS不间断电源1个
（10）制样工具包1套
（11）X射线空间消杀装置1套

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品
宽能量谱带原位X射线吸收精细结构谱仪易耗品：
（1）X射线靶材
（2）球面分析晶体
4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术文件：
5.1 中标人提供的货物须为全新的，整机无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
5.2 提供仪器设备的安装、操作手册、维修保养手册等技术文件，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

（二）质保及售后服务：
1 设备安装调试
负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训和 12 个月远程服务。
2 技术培训
提供技术服务，现场培训内容（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维修等），培训工作直至技术人员能独立操作为止。培训费用由中标人承担。
3 保修期：保修期为3年（自采购单位书面验收合格之日起计算）
4 维修响应时间：
中标人在接到用户维修电话后2小时内响应，6小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。
5 要求卖方提供的其它技术服务内容
要求卖方免费提供5年内 X射线靶材及更换，质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件 更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。

（三） 订货数量：
宽能量谱带原位X射线吸收精细结构谱仪：1套。

（四）交货日期：
自签订合同之日起70天内到货，安装调试完成。

（五）交货地点：
中国科学院山西煤炭化学研究所用户指定地点

（六）付款方式：                                         
[bookmark: OLE_LINK107]货到验收合格后支付货款90%；剩余10%验收合格后满一年支付。

（七）执行的相关标准
中标人提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。
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