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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	傅里叶变换红外光谱仪
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 傅里叶变换红外光谱仪 

1工作条件

1.1 工作电压：单相AC 220 V，50 Hz；
1.2 环境温度：20 ℃±5 ℃；
1.3 相对湿度：≤70%，无冷凝；

2仪器用途

本仪器为傅里叶变换红外光谱仪，用于有机、无机、高分子、复合材料、药物、化工原料等样品的定性鉴定、结构分析、定量检测；可完成透射、反射、衰减全反射（ATR）等多种测试模式，满足实验室常规分析与科研级高精度检测需求。仪器具备操作便捷、稳定性高、信噪比优异、软件功能完善等特点。
 
3技术指标

3.1 光学系统
光源：中红外光源。

3.2 检测器系统
3.2.1 标配 DTGS 检测器：室温工作，无需制冷，开机即可稳定使用，适用于常规样品检测。
#3.2.2 配置液氮制冷型 MCT 高灵敏度检测器：用于微量、弱信号样品的高灵敏度测试，满足痕量分析需求。

3.3 光谱性能
3.3.1 光谱范围：400 cm⁻¹～8000 cm⁻¹，标配 KBr 分束器、DTGS 检测器。
★3.3.2 最高分辨率：优于或等于0.1 cm⁻¹。
★3.3.3 信噪比：不低于60000:1（4cm⁻¹ 分辨率，1分钟，峰-峰值）。
★3.3.4 线性度：透射率线性误差优于 0.1% T（测试条件：4 cm⁻¹ 分辨率，空气背景，室温环境）。
★3.3.5 噪声性能：峰‑峰噪声小于 1×10⁻⁵ Abs（测试条件：4 cm⁻¹ 分辨率、扫描时间1 min、空气背景）。

3.4 扫描与控制
3.4.1 扫描速度：多档可调，支持快速扫描与高信噪比扫描模式。
3.4.2 扫描方式：连续扫描、单次扫描、重复扫描、背景自动采集。

3.5 软件与数据处理
3.5.1 原厂专业红外分析软件，全中文/英文界面，支持光谱采集、基线校正、峰检索、积分、定量计算、谱库检索。
3.5.2 支持数据导出：CSV、TXT、SPA、JPG、PDF等格式。
3.5.3 具备自定义报告模板、批量处理、多图谱对比功能。
#3.5.4 软件永久授权，提供安装介质与授权证书。
 
3.6 样品测试系统
#3.6.1 大空间样品仓，兼容透射、漫反射、ATR等采样附件。
3.6.2 标配标准样品支架，可快速更换样品。
3.6.3 支持常温/常规附件扩展，预留升级接口。
 
3.7 安全与保护
#3.7.1 具备过压、过流、光源过热自动保护。
#3.7.2 光学系统密封防潮设计。
#3.8不间断电源（UPS）：≥1kVA，在线式，满负载条件下后备续航时间不低于 1 小时，具备稳压、断电保护功能，保障仪器稳定运行及安全关机 
 

4产品配置要求

4.1 傅里叶变换红外光谱仪主机 1套
4.2 中红外光源组件 1套
4.3 高稳定光学平台 1套
4.4 DTGS检测器（室温） 1个
4.5 MCT检测器（液氮冷却） 1个
4.6 KBr分束器 1个
4.7 标准样品仓与样品架 1套
4.8 金刚石晶体衰减全反射（ATR）附件
4.9 原厂控制与分析软件 1套
4.10 电源线、数据线、连接线 1套
4.11 仪器防尘罩 1个
4.12 标准校准标样 1套
4.13 压片模具、样品池、干燥剂
4.14 液氮保温瓶、专用工具
4.15 不间断电源（UPS） 1套

 
5选购附件、备件及消耗品
5.1 投标人推荐的其它选件。

6技术文件
6.1 提供仪器操作手册、安装手册、维护手册全套纸质与电子版。
6.2 提供软件手册、软件安装包与备份。
6.3 提供出厂合格证、校准证书、原产地证明、报关文件。
6.4 提供全套电子版技术资料。

7. 技术服务
7.1 设备安装、调试和验收 
7.1.1 设备到买方现场后，由买方组织人员开箱验货，卖方应派检查人员到现场参加检验工作。如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合本招标文件规定的问题，买卖双方检验人员应作详细记录，并由买卖双方代表签字。
7.1.2 对不符合本招标文件规定的部分，卖方应无偿换货或补发短缺，并负担由此产生的所有费用及买方由此产生的利息和其它损失。
7.1.3 如买卖双方对货物质量、规格发生意见分歧，买方有权委托相关国家商检部门对货物进行复检，相关机构出具的检测报告即为买方向卖方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。卖方除承担上述条款所规定的费用外，还须承担货物检测费用。
7.1.4 卖方应在合同生效后的1个月内到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。
7.1.5 卖方必须提供设备现场安装及调试服务，并承担相应的全部费用。卖方或设备制造厂必须派遣称职的技术人员自带专用工具到买方现场负责设备安装和调试等工作，并有责任解答买方技术人员提出的问题。
7.1.6 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1个月内进行安装调试，直至通过验收。
[bookmark: _Hlk170895087]7.1.7 仪器到达买方现场后，买方提供常规的单相220V、50Hz电源和场地；卖方提供所有仪器的连接件和连接件电缆及各种必需的附件/软件进行安装调试，安装调试时不需要买方提供任何零配件的情况下完成所有系统技术指标。
7.1.8 卖方应对安装和调试工作进行详细记录，安装和调试工作结束后，由卖方人员在记录文件上签字并交买方备案。
7.1.9 验收应按有关标准、设备出厂检验标准、招标文件技术规格、合同及技术协议等作为标准进行验收。
7.1.10 仪器生产厂家授权的技术人员现场安装调试达到要求，方可进行验收。
[bookmark: _Hlk170895656]7.1.11 卖方提供仪器验收和校正的标样。
7.1.12 验收在买卖双方授权代表在场的情况下在买方现场逐台、逐项进行。卖方需提供工作报告以证明向买方提供的仪器符合本招标文件规定的各项要求。
7.1.13 买方有权邀请第三方机构到现场对仪器进行第三方计量检定，并出具计量检定报告。检定过程买卖双方必须同时参加，并对测试数据进行有效记录，经双方确认后形成有效验收文件。
7.1.14 若设备经检查或在运行时，发现与本招标文件提出的要求不相符，买方有权要求卖方减价、或无偿更换和退货，并保留向卖方索取利息及其它损失赔偿的权利。

7.2 技术培训：
7.2.1 卖方设备安装调试完成后，卖方应免费对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，时间不少于5个工作日。
7.2.2 卖方应根据仪器使用的实际需要，在投标文件中提出详细的培训计划，明确课程内容、课程教材、培训时间、地点、课时和培训人数等。
7.2.3卖方应对培训效果和质量负责，卖方应保证派有经验的工程技术人员担任教员，并保证买方人员在培训后能够独立地完成仪器操作和维护等工作。
7.2.4 仪器使用三个月后，根据买方具体使用情况，免费安排操作人员进行一次深度技术培训，培训时间不得少于3个工作日，解决设备使用过程中的问题。

7.3 质量保证及服务要求：
7.3.1卖方保证所提供产品是投标型号或优于它的新型号，必须是制造厂设计成熟的产品，应含有招标文件要求的设计和材料的全部最新改进，并且是全新的、未使用过的产品，无任何旧货或翻新的零部件和附件，并保证无条件满足中华人民共和国国家强制性执行标准，确保人身安全和劳动保护条件。
7.3.2 卖方保证所提供的产品完全符合满足合同签订时所提供的技术指标。
[bookmark: _Hlk170894806]7.2.3 质保期：卖方提供1年或1年以上的免费质保，质保期自仪器验收签字之日起计算。仪器质保期内任何由于产品质量问题导致的费用由卖方承担,包括：维修工程师的劳务和各种部件的维修及更换。
7.3.4 质保期外，针对用户的报修申请，卖方必须先安排售后服务人员到买方现场进行维修，买方有权在仪器恢复正常后再支付相关费用，且卖方或仪器制造厂应保证对买方所购仪器提供终生优惠的备件供应和及时的维修服务和技术支持。
7.3.5维修响应时间：在系统工作寿命内，任何硬件或软件出现异常或损坏，仪器供应商应在12时内做出响应，48小时内给出解决方案或72小时内到达用户现场排除故障。
7.3.6如果卖方接到故障信息后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.3.7 仪器供应商应提供免费的终身应用咨询、技术帮助。
7.3.8 软、硬件升级：应对设备软、硬件升级及能力扩展所需的软、硬件购置费予以最优惠价格供应。

8交货时间和交货地点
合同生效后3个月内交货至指定地点。
 
9 付款方式
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
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