- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市海淀区医学救援中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格， 充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.	监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

3.	促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的， 采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

4.	鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★根据《医疗器械经营监督管理办法》及《医疗器械监督管理条例》相关规定，投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

本项目适用制度《北京救护车管理办法》(京卫医字[2012]280号)。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）项目概况

新增购置全地形越野救护车1辆及车载设备经费（含车辆购置税、车船使用税、车辆全部保险、车辆上牌费用），车载设备（车载信息终端、计价器、行车记录仪）。年度出车80000人次；辖区内山区及极端天气波及地区急危重症患者呼叫满足率达到95%；急危重症患者呼叫满足率达到95%。

（二）采购需求

1. 投标产品整车或基型车已列入工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的车型相关证明文件复印件。

2. 投标产品整车或基型车已通过国家3C认证的相关证明文件复印件。

3. 投标产品整车或基型车排放标准符合国家正在执行的机动车排放标准规定。

4. 投标产品整车或基型车申请工信部《车辆生产企业及产品公告》时提交的。

5. 投标产品整车或基型车的检测报告复印件。

6. 需求明细详见下表：

| 包号 | 预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 315 | 铲式担架 | 1 |
|  |  | 履带式楼梯担架 | 1 |
|  |  | 输液泵 | 3 |
|  |  | 吸引器 | 1 |
|  |  | 内科诊箱 | 1 |
|  |  | 外科诊箱 | 1 |
|  |  | 转运呼吸机 | 1 |
|  |  | 除颤起搏器 | 1 |
|  |  | 电子血压计 | 1 |
|  |  | 全地形越野救护车(含担架车) | 1 |
|  |  | 喉镜 | 1 |
|  |  | 成人呼吸气囊 | 1 |
|  |  | 婴儿呼吸气囊 | 1 |
|  |  | 2L 氧气瓶 | 1 |
|  |  | 心电图机 | 1 |

（三）技术参数

一、全地形越野救护车招标参数

▲1.轴距 mm：≤3950（需提供公告证明文件）

▲2.车辆外型尺寸为：≤7880mm x 2550mm x 3800mm （长 x 宽 x 高）（需提供公告证明文件）

▲2.1医疗舱内尺寸为：≤5500mm x 2450mm x2100mm （长 x 宽 x 高）

3.整备质量kg：≥9600

4.满载总质量kg：≤10500

5.发动机

5.1涡轮增压中冷电控直喷式柴油发动机

5.2发动机排量:≥6.87L，

5.3最大扭矩范围：≥1150Nm

5.4最大功率：≥215kw

6.接近角/离去角：26/14°

6.1前悬/后悬（mm）：1520/2200,1720/2200

6.2最高车速（km/h）：≥110

6.3变速箱（手动自动一体变速器）：≥12速

7.底盘

7.1应可调节角度的方向盘，助力转向

7.2四轮独立螺旋弹簧套管减震，前后桥有稳定杆

7.3全时四轮驱动，前后桥均带差速锁

7.4应配有4通道ABS

7.5最小离地间隙:≥340mm

7.6涉水深度≥1米

7.7最大爬坡度≥45度

8.空调

8.1车辆的大功率暖气与冷气系统，前后车厢分开控制：空调自动温度控制。环境温度在-20℃情况下，启动加热系统应在15min以内使医疗舱温度≥16℃；环境温度在40℃情况下，应能使医疗舱温度低于环境温度8℃以上。制冷系统压缩机冷量≥10000大卡，医疗舱增加配套的冷凝器（制冷效果满足于用户当地夏天的使用需求）

8.2车辆医疗舱应有可控制的换气装置

9.其他

9.1电动车窗、中央电动门锁

9.2油箱最大容量应保证车辆连续行使≥500km

9.3司机气垫式座椅，副驾驶双座椅

9.4车身及医疗舱：厢体结构

▲9.5车厢采用常规型箱体方案，车内净高≥2080米

9.6厢体为铝合金（或钢）骨架，内外蒙皮为铝制板材，中间应为为现场发泡发温效果好的保温层，保证整车的强度和美观，表面蒙皮不平整度≤1%，车体应防尘、防雨、防潮、隔音、隔热，并有良好的防静电、抗电磁场干扰能力，整车具有较好的加工和安装精度。箱体顶部两侧应带有一定斜度。

9.7箱体重量轻，永不锈蚀，密封性好，适合潮湿地区使用，车门全部采用质量可靠门锁，全车箱门采用同一把钥匙

9.8车体后门为机械式上车梯，门梯采用铝制防滑板

10车内装修

10.1车内装饰材料全部应采用无污染、无异味的环保阻燃材料

10.2车内照明具备可拆卸的LED照明灯，功率≥45W

▲10.3整车外观采用烤漆工艺，合页为原色，为3D可调式铝合金设计(需提供合页证明材料），保证整车外观一致性，车体与车头均为白色。车身为白色，四周中、下部配有加宽红色反光彩带,并根据《北京市院前医疗急救服务条例》配套文件救护车标识规定喷涂

10.4车辆安装360°影像系统及行车记录仪

10.5驾驶室与医疗舱应配有通话系统。

▲10.6车顶前安装长排式闪光警灯（蓝色），厢体两侧前后安装方形蓝白警灯，后门上方左右安装蓝白警灯，长排警灯前部安装四盏高亮度大功率照明灯，右侧中门上方车顶处安装一个高亮度大功率照明灯，左侧后门上方安装一个高亮度大功率照明灯。（需提供实车图片）双电喇叭、警笛、麦克、警报声为慢速双音转换调，符合中国有关规定

10.7车辆电动绞盘上方格栅处应安装两个小爆闪警灯

10.8驾驶室两侧门，医疗舱后门为对开式，右侧中门玻璃为可开启式推拉窗，左侧前方安装一个方形玻璃窗。（需提供实车图片）车门关闭后车厢密闭。

10.9医疗舱的整体车身、侧面、前后端和车顶完全封闭，使车辆在各种环境下性能稳定，可有效防止外部噪音及粉尘进入车厢内。封闭层可防虫、防霉、阻燃无毒和不吸水。车身内部阻燃，易冲洗、消毒，并不易变质、变色

10.10医疗舱内均为过度圆角装饰。内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩，托架均紧贴舱壁安装，周围有保护措施，储物柜的材料防水。

▲10.11医疗舱左侧安装两个独立医护人员座椅（需提供实车图片）

▲10.12医疗舱电动担架舱前部安装一个朝后医护座椅（需提供实车图片）

11.医疗舱的布置安装要求

11.1医疗舱固定的医疗设备和消耗品安放位置，根据其相应的重要性及便于医务人员使用的原则安排。有关清理病人的呼吸道、呼吸、吸氧和负压吸引的设备均安装在离病人担架床头附近的位置。心电监护、输液装置安装在便于医务人员操作和观察的位置。医用消耗品、药品、器械等安放在相应的封闭橱柜和抽屉内。所有的医疗设备、消耗品及各类器具都装有固定设施。

11.2抽屉安装定位装置不能自行打开，带有安全锁的可封闭的药品柜（或抽屉）

11.3温度条件：全车及车载医疗设备在-32℃温度下存储，不会出现损伤和性能下降。车内的医疗设备，如复苏和吸引设备必须通过在车载12VDC电源下的冷冻测试。

11.4医疗舱有辅助供暖系统。（适于用户当地野外救援的使用）

▲11.5医疗舱内设有完备密闭式的供氧系统，满载情况测试至少存储和可供给≥60L医用氧气，氧气瓶分别放置在左侧后部及医疗舱中门后部位置，配置必须符合国家及本市第三方氧气机构认证合格的氧气瓶。（需提供实车图片）

11.6医疗舱侧壁带≥4个氧气快速接口，配套湿化瓶≥2个，位置在担架头部部位，为呼吸机配有快速接头、接口两套，与招标方要求的呼吸机相符。（需提供实车图片）

11.7医疗舱空间能满足车载医疗仪器设备装备，并配有专用的固定装置，包括但不限于：呼吸机、吸引器、除颤监护仪、心电图机、输液泵、推注泵、急救箱等

▲11.8在担架上方尽可能高的位置，安装密闭式输液系统。安装≥4套垂直输液器械。每个输液固定装置承受≥10kg，能够容纳≥2袋液体，每袋液体≥500ml。（需提供实车图片）

11.9医疗舱内应配置紫外线消毒灯，消毒装置及使用符合《消毒技术规范》

▲11.10医疗舱顶部左侧安装条形安全扶手（需提供实车图片）

12.供电系统

12.1车内的电源具备能满足多台电子医疗设备同时工作的电力供应，同时配备与医疗设备相匹配的电源插座。12V插座≥4个，220V插座≥6个，配有功率≥3000W(220V±10%，50HZ）的逆变器

12.2车辆配有外接电源配市电转换器220V±10%，50Hz，功率≥3000W，驻车时可使用外接电源，电源线长度≥30米，电流16安。

12.3医疗舱内照明系统可有效满足医务人员在舱内救治病人的需要。（医疗舱应配备≥8盏直流灯，≥3盏平板净化灯）（需提供实车图片）

12.4医疗舱应配备备用（≥2块）高容量免维护电瓶12V 130AH，安装在无需搬动蓄电池就可检验的位置。

12.5在附加电池装置中可做到车辆停驶时使用电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。车辆停驶时使用电瓶供电时间不小于4小时。

12.6线路中安装了过载保护器。在使用电瓶正极出线处安装专用保险丝盒，然后经保险丝盒后拉出供救护车专用设备连接柱，以保证随车医疗设备用电过载后保险丝能自动断开。

12.7救护车专用功能的电器系统与行车供电系统应该分离，设有电源总开关

12.8用电安全220V供电线路应有断电保护和接地保护，应符合交流工频三级移动电站的要求。

13.车载担架系统

13.1医疗舱左侧应安装1套改装厂自行设计的电动上下可升降，左右可移动担架平台

13.2医疗舱右侧应安装液压双层担架（需提供实车图片）

13.3上车担架

1.主要用于救护车转运病人，可单人操作自动折叠上下车 2.担架主要由高强度铝合金制成 3.四个轮子，直径≥200mm，轮子碰撞时具有吸震补偿的效果，前轮为固定轮，后轮为万向轮、可锁定为固定轮，带刹车片， 4.整体高度为三挡调节 5.后背可折叠竖立，方便进入狭小空间，折叠后长度≤1600mm 6.头部上车导轮为双头轮设计 7.头部靠背调仰角90度、脚部位置可调，带翻转式搁脚板 8.折腿机构采用空气弹簧回弹设计 9.伸缩式输液杆，螺杆式连接于担架，可固定输液泵、注射泵设备 10.承重：≥250Kg，自重：≤53Kg

14.转运呼吸机

1.适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2.驱动方式：气动电控 3.控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 4. 彩色液晶显示屏≥5英寸 5.电源：AC100V～240V，50Hz±1Hz；内置电池，续航≥4小时 6.具备窒息后备通气功能 7.具备手动通气和吸气保持功能 8.通气方式： VCV、PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV、CPAP、 Manual 9.参数设置： 9.1.潮气量设置范围：10-2000ml 9.2.呼吸频率设置范围：1-120bpm 9.3.可设置屏气时间：0-5s 9.4.压力控制水平：5-50cmH2O 9.5.呼气末正压：0-30cmH2O 9.6.具有流速触发和压力触发功能：压力触发灵敏度，-20cmH2O ~ 0cmH2O；流速触发灵敏度：2~30L/min 9.7.氧浓度：40%~100% ，连续可调 10.监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 11.呼吸波形监测：压力-时间波形、流速-时间波形 12.报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、分钟通气量下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 13.供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 14.安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式

15.微量泵（2个/车）

1.屏幕≥4.3寸触摸屏，全中文显示。（提供证明材料） 2.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 3.具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 4.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 5.可存储≥2100种药物。（提供检测报告证明） 6.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 7.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。 8.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 9. 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 10. 注射总量显示范围：0-9999.99ml。 11.注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 12. 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 13. 具有快进功能，快进速率0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。（提供检测报告证明） 14. 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。 15. 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消。 16. 事件记录功能：能够存储、回放超过≥2000个事件。 17. 电池工作时间：≥8h。 18. 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

16.输液泵

1. 输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3% 2. 模式：流速模式、点滴模式、时间模式 3. 适配输液器类型：所有厂家的输液器 4. 报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错 5. 加热温度可以设置25—40°C 6. 打开泵门，可以自动点亮照明灯 7. 防水等级：不低于IPX4 8. 外置电源：外置连接12V车载接口 9. 机器尺寸≤6,000cm3，机器净重≤1.8KG； 10. 双CPU设计，保证输液安全 11. 可以存储≥800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来

17.铲式担架

1.产品尺寸：长：2000mm±50m，宽：420mm±50mm，高≤70 mm。 2.折叠尺寸：≤1650×420×70mm。 3. 承重：≥155kg；自重：≤8.5KG。 4.担架长度根据病人身长可作三档调节。担架长度≥3档可调。 5.采用分离钢性结构，用于转送骨折及重伤病员。

18.履带式楼梯担架

1.材料采用高强度铝合金进行硬化和表面喷塑 2.供院前急救医疗机构、消防机构紧急救护下楼梯自动滑行 3.具有履带式结构，最少一个人就能进行操作 4.靠背根据人体身高，可进行调节升高 5.担架下楼梯时慢慢滑下，减轻操作人员劳动强度 6.担架共设有4个轮子，方便于在地面的移动 7.担架结构为可折叠，方便贮存及携带。 8.展开尺寸：≥125×48×126cm；折叠尺寸：≤105×62×30cm 9.自重：≤25KG；承重：≥220KG

19.除颤起搏器

1.具备手动除颤、心电监护、血氧、血压、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的总重量≤6kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ▲4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，最大除颤能量≥360J可通过体外电极板进行能量选择。 5.过体外电极板进行能量选择。 6.除颤充电迅速，充电至200J≤3s。 7.心电波形扫描时间≥10s，扫描长度≥100mm。 ▲8.可充电锂电池，一块电池可支持≥200次≥360J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥640×480像素，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13.配备≥50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电记录，延迟时间≥10s。 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 15.可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥150J）、屏幕、按键检测。 17.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 18.具备抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。 19.具备防尘防水性能，防护级别≥IP44。

20.心电图机

1.导联：12导联同步采集，3道记录，标准12导联。 2.定标电压：1mv±1%。 3.耐极化电压：±600mV。 4.记录速度：手动5、10、12.5、25、50 mm/s五档，自动，允差±2%。 5.频率响应特性：0.05~500Hz。 6.内部噪声：折合为输入端等效噪声电压≤15μVp-p 7.采样率：8000Hz/秒/通道。 8.记录道数：1CH、1 CH +1节律、3CH。 9.记录方式：可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录。 10.心律失常功能：可采集40秒~3分钟的3导联心律失常。 11.导联自动分析：内置自动分析软件。具备4级诊断，≥260种分析，可根据性别，年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析。 12.记录纸宽度≥60mm 13.液晶屏≥7英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息。屏幕分辨率≥800╳480像素。 14.网络功能：具有LAN接口，可有线连接网络，上传数据。无线WIFI。 15.主机尺寸≤长200mm╳宽250mm╳高75mm。 16.重量要求≤2.5Kg (含充电电池)。

21.吸引器

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3.抽气速率：≥20 L/min 4.噪声：≤65 dB(A) 5.贮液瓶：≥1000mL 6.输入功率：110VA 7.电源：可用AC 220V 交流电或车载12V电源，内置可充电电池 8.外包装尺寸：≤42㎝×22㎝×43㎝

22.喉镜

1.光源：白光，色温 ≥4500K 2.叶片:整体304不锈钢一次压制而成 3.每套配置大、中、小号叶片。 4.光导纤维管可拆卸。 5.光源位于手柄处 6.兼容性：可与其他品牌喉镜叶片通用 7、具备医疗器械产品注册证

23.成人呼吸气囊

1.设计用于对病患肺部保持呼气末端压力。 2.弹簧设计。 3.调节的终端正压阀，压力范围：5-20cmH2O。 4.成人型

24.婴儿呼吸气囊

1.设计用于对病患肺部保持呼气末端压力。 2.弹簧设计。 3.调节的终端正压阀，压力范围：5-20cmH2O。 4.婴儿型

25.2L氧气瓶

1.规格：2L（符合国标要求及本市第三方氧气公司安全标准要求）。 材质：钢制。

26.内科诊箱

定制

27.外科诊箱

定制

28.电子血压计

1.显示方式：数字显示方式 2.测量方式：波测定法 3.测量范围压力：0mmHg~299mmHg，0kPa~39.9kPa 4.外形尺寸：约宽≤105mm ×高80mm ×厚130mm 5.本体重量：≤250g (不含电池)

29.车载GPS

1、彩色液晶触摸屏≥8英寸，分辨率≥1280×320，支持≥5点触控；

2、操作系统：Android系统

▲3、定位模块：GPS+北斗双模

4、CPU处理器型号：内核数≥8核，主频≥2.0GHz

5、运行内存RAM≥2GB，机身存储内存ROM ≥32GB

6、使用互联网地图，可进行导航，并显示实时路况

7、数据通信频段支持：4G模块

8、具备车载通话和录音功能

9、免提语音电话，可语音呼叫

10、具有语音导航方式。

▲11、工作温度（包括显示触摸屏）：-20℃~+70℃；提供检测报告

12、贮存温度：-30℃~+80℃；工作湿度：20%~90%

13、电压范围：9V-16V宽幅电压；提供检测报告

14、能耗：低功耗电流＜5mA；工作电流＜600mA；

15、防护等级：不低于IP54

16、启动时间：从待机转到正常工作＜100ms

17、本车载终端整体一体机设计

30、计价器

1、救护车计价器完全符合国家计量检定规程及相关的要求

2、前面计价器：嵌入式设计并牢靠。安装长度，100-170mm之间，宽度：40-50mm之间。

3、计价器具有防作弊报警功能：异常信号无法进入计价器。

4、不移动计价器即可正面安装打印发票，前面出票

5、计价器显示：数字显示，显示内容至少包括：金额、单价、里程、等时及计价器状态等内容

6、维修或更换打印机需打开铅封。

7、具有打印发票、财控及IC卡管理等功能，预留与GPS终端产品、数据收集及管理、语音提示等标准接口，并可通过GPS锁死计价器无法工作以及通过GPS通信通道上传计价器内相关营运数据

8、打印发票打印内容应包括：单位名称、车号、电话、证号、日期、上下车时间、单价、里程、等待时间、合计金额；打印的发票规格、长度和确认打印的墨点符合财政部门的要求

9、具有数据采集功能，包括营运里程、营运金额、营运时间等

10、具有行业管理功能，管理部门可通过IC卡对财控计价器设置时限，超过时限管理部门未重新授权的，计价器应停止工作。管理部门可重新授权。

11、免费对计价器软件升级

12、时钟功能：计价器装有时钟芯片和电池，能记录日期和时间

13、热敏打印方式，打印格式可按具体要求进行调整

14、数据存储功能：计价器可存储≥1800条运营记录，≥140条日累计记录，以及总累计数据和计价器参数等，在计价器掉电情况下数据不丢失。

15、副屏：主副屏同步显示，副屏壁挂式安装，医疗仓可同时查看计价信息

16、可实现多人合乘功能并打出多人票据

31、行车记录仪

1、基本功能：内置GPS/电子狗/6轴陀螺仪

2、高清液晶显示屏 ≥3.5英寸，分辨率：≥2560×1600P

3、处理器：AV870BG或以上性能

4、镜头：光圈F≥1.8cm，1块红外滤光片，超广角≥139°

5、电源线：≥3.5米，阻燃材料

6、音频：内置全降噪麦克风及大功率扬声器

7、图像传感器：全高清图像传感器≥1/2.8英寸，像素点≤2um

8、电池容量：锂电池，容量≥450mAh

9、电源接口：5V直流输入、 USB接口

10、尺寸（长*宽*厚度）： ≤150mm×70mm×20mm(含镜头≤ 40mm)

11、配有专用固定支架

四、采购标的的验收标准

- 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

- 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。