
[bookmark: _Toc129880039][bookmark: _Toc512937852]   第八部分 采购需求
货物需求一览表

	[bookmark: _GoBack]包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	高频红外碳硫分析仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 高频红外碳硫分析仪

（一）技术要求：
1.设备名称：
高频红外碳硫分析仪

2.设备用途：
检测土壤中的碳硫含量。

[bookmark: _Hlk215336094]3.技术规格：
投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。
#3.1 分析品种：黑色金属、有色金属、各种合金、土壤、矿石（包含铜精矿、硫精矿、铅锌矿等）、硅材料、钛白粉及其他非金属材料。
★3.2 设备要求：红外分析仪及高频感应燃烧炉为一体化单元，不能是分体机；高频炉采用立式进样。
★3.3 分析范围：碳0.00035%-95%，硫0.00039%-47% 
#3.4 分析精度：C≤0.8% ，S≤1%。
#3.5 灵敏度：0.00001%。
3.6 功率：高频炉≥2.5KW，具备通过软件调节功率功能。
3.7 分析时间：≤60秒。
3.8 电容类型：高精度真空陶瓷电容。
3.9 气管气路：气路采用全镜面不锈钢管路，接头部件不锈钢接头。
3.10 除尘功能：智能化双区域全自动除尘。
3.11 渣尘分离装置：实现粗渣与粉尘分离。
3.12 检测配置：配置高碳池体、低碳池体、高硫池体、低硫检测池体，采用高灵敏度红外检测器。
3.13 控温装置：检测池体具有恒温控温装置。
3.14 尾气处理：具有尾气处理装置 。
3.15 使用气体：动力气及分析气体为单一气体，不使用额外气源。
#3.16 具有辐射屏蔽功能。 
3.17 检测能力：具备高低检测池自动切换功能。
3.18 软件功能要求
3.18.1 具备不间断监控红外仪状态，同时输出显示红外仪状态曲线和分析曲线在电脑屏幕上，并自动存储功能。
3.18.2 具备红外光强自动区分，高低池自动切换功能。
3.18.3 具备发生错误时自动报警及粉尘滤芯使用次数计数功能。
3.18.4具备数据实时保存和上传功能，每次分析完成后自动上传到数据库，也可采用Excel表格导出数据，自动生成操作日志

4、配置清单
碳硫分析仪主机：1套
工作站：1套
电子天平：1台，万分之一天平
吸尘器：1台
超声波清洗机：1台
耗材：随机配套备件耗材1批（包含但不限于坩埚3000只，钨粒助熔剂1kg，净化管2只，石英燃烧管2只，密封圈1套，氧气减压阀1只，尾气吸附剂4瓶，高效干燥剂4瓶，石英棉4包）

（二）质保及售后服务：
1.安装调试的要求
1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。
1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

2.技术培训
2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。
2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

3.质保期
提供4年的免费质保服务。包含维修工时费及维修所需的基本耗材，制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

4.售后服务
4.1 供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。
质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。
4.2 后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

（三） 订货数量：
1套

（四）交货地：
用户指定地点

（五）交货日期：
合同生效后2个月

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。

（七）验收要求：
[bookmark: _Hlk215335963]★1. 设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2. 技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。

（八）付款方式：
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
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