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1、 采购招标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（1） 采购招标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
（2） 为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
6. 实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2、 采购招标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
3、 采购招标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
（一）采购招标的数量：
	包号
	标的名称
	数量（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	SPECT/CT
	1
	否


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点
1. 采购项目（标的）交付的时间：接采购人通知30天内。
2. 采购项目（标的）交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
4、 采购招标的需满足的售后服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
3.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人投标时应提供详细的培训方案，对培训内容培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
6.投标时须提供有关其投标产品专业的维修团队的信息，包括维修机构名称、地址、维修工程师和联系方式、零备件的储备等。说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
8.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，提供质保期结束后延保服务收费标准，保证投标产品停产后10年的配件供应，并提供原厂维修配件明细表及报价单。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
1.质量保证期（保修期）及服务要求：自安装调试合格之日起6年。
5、 采购标的的验收标准
1.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
2.投标人应提供验收手册、技术资料、验收工具，并保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
3.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
4.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
5.货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。
6、 采购标的的其他技术、服务等要求
1． 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
2． 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
7、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
第1包  品目1-1  SPECT/CT
数量：1台/套
一、技术参数：
（一）、SPECT部分：
1、探头：
1.1、双探头，断层采集夹角：90°、180°。
1.2、探头有效视野, ≥530mm×380mm
1.3、晶体类型及厚度：NaI晶体≥3/8 英寸；或碲锌镉半导体≥5mm。
1.4、固有能量范围, 40～620KeV或35～585KeV。
1.5、光电倍增管（≥59 只/探头）或SIPM。
1.6、单光子最大计数率：≥460kCPS。
1.7、具备探头全自动归位功能。
1.8、具备旋转中心校正系统。
1.9、具备能量、线性及均匀度校正系统。
1.10、SPECT 三维重建空间分辨率（带散射、LEHR）：中心, ≤6mm；径向, ≤5.1mm；切向, ≤4.2mm。
2、准直器：
2.1、低能高分辨准直器：
2.1.1、系统灵敏度(NEMA标准、10cm处)：≥200cpm/μCi。
2.1.2、容积灵敏度（NEMA标准、99mTc）：≥12,000cps/(MBq/cm2) 。
2.1.3、孔数：≥ 140,000 孔/准直器(提供原厂Datasheet 证明)。
2.1.4、重量：≤30kg/个
2.2、高能准直器：
2.2.1、系统灵敏度(NEMA标准、10cm处), ≥135cpm/μCi。
2.2.2、准直器孔数：≥8,000 孔/准直器(提供原厂Datasheet证明)
2.2.3、准直器重量：≤125kg/个
2.3、中能准直器：
2.3.1、系统灵敏度 (NEMA标准、10cm处)：≥275cpm/μCi。
2.3.2、中能准直器孔数：≥14,000 孔/准直器(提供原厂Datasheet证明)。
2.3.3、中能准直器重量：≤65kg/个
2.4、准直器车：可同时存放两对准直器。
3、SPECT机架：
▲3.1、开放式三维自适应机架，探头在90°、180°夹角断层采集模式下，均可采用实时身体轮廓自动跟踪技术。
3.2、身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人最小距离：≤1.5cm。
3.3、180 度模式下双探头之间距离（带LEHR 准直器情况下）调节范围：20cm ～70cm.
3.4、机架旋转角度范围：≥540º；精度≤0.1°。
3.5、探头头尾角倾斜角度调节范围：不少于±15°。
3.6、SPECT探头连续最大转速：≤10s/圈。
4、SPECT采集：
4.1、具备平面静态采集模式、平面动态采集模式、平面门控采集模式6.3, 平面gated 采集, 提供
4.2、具备断层采集模式、断层门控采集、动态断层采集模式。
4.3、具备全身平面采集模式、全身断层采集模式。
4.4、具备列表采集模式。
4.5、具备回顾式心电门控功能。
4.6、全身扫描矩阵：256×512、256×1024、512×1024。
4.7、全身扫描长度：≥200cm。
4.8、SPECT探头可连续螺旋采集。
（二）、螺旋CT部分
1、机架孔径：≥70cm
▲2、探测器排数≥16排；CT层数≥32层。
3、高压发生器实际功率：≥32kW。
4、阳极实际热容量：≥3.5MHU。
5、最大管电流：≥240mA。
6、最大管电压：≥130kV
7、CT空间分辨率：≥14lp/cm@10%MTF
8、CT 重建视野：≥50cm。
9、CT 重建速度：≥25幅/s。
10、最薄重建层厚, ≤0.625mm。
11、最大SPECT与CT断层连续扫描范围：≥180cm。
12、CT螺旋连续扫描最大时间：≥100s。
（三）、检查床：
1、检查床最大承重：≥220kg
2、检查床最低高度：≤50cm
3、床位水平定位误差：≤1mm
4、检查床具备点源支架。
（四）、采集重建工作站：
1、一体化多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站,SPECT 和 CT 为同一系统采集。
2、CPU：主频≥3.5GHz；内存：≥32GB；硬盘：≥960GB；彩色液晶显示器≥23英寸。
3、具备DICOM3.0接口，开放存储、查询、传输、打印和工作列表协议。
4、具备自动语音系统及双向语音传输功能。
5、可一键完成SPECT/CT开关机。
（五）、原厂高级独立影像工作站： CPU主频≥2.7GHz；内存≥96GB；硬盘≥1.8TB；彩色液晶显示器≥23英寸。
（六）、SPECT 处理及显示软件包,：
1、具备2D感兴趣区(ROI)生成、处理及显示功能；具备3D 感兴趣区(VOI) 的生成、处理及显示功能。
2、可生成、计算、处理及显示各种曲线。
3、具备图像的电影显示功能。
4、具备全身断层采集与处理功能。
5、具备动态采集与处理功能。
6、具备滤波反投影和迭代法图像重建软件包。
7、具备运动伪影自动识别及校正软件。
8、具备全身骨骼（或局部）分析软件包。
9、具备肺通气和灌注分析软件包。
10、具备甲状腺摄取分数计算工具。
11、具备甲状旁腺成像分析工具。
12、具备胃排空指数分析工具。
13、提供食道运动分析工具。
14、胆囊排泄分数计算工具。
15、具备肾脏灌注和功能分析软件包。
16、具备心肌显像定量分析软件包。
17、具备心肌血流灌注分析软件包。
18、具备心血池处理软件(包括心脏收缩、舒张及运动功能)。
19、具备门电路心肌灌注断层显像质量控制软件。
20、具备心脏首次通过分析软件包。
21、具备心室壁运动动态显示功能。
22、具备动态肝胆时间放射性定量分析功能，可自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。
23、具备动态胃时间-放射性定量分析，可自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。
24、具备病人移动纠正技术。
25、具备多时间点疗效评估功能。
26、具备自动运动校正的迭代重建算法。
27、具备自动呼吸校正的迭代重建算法。
28、SPECT心脏成像技术：
28.1、具备4DM心脏后处理软件。
28.2、具备回顾式重建功能，采集完成后可调整参数多次重建。
28.3、具备心脏门控成像衰减校正技术。
28.4、具备心脏门控成像散射校正技术。
29、SPECT骨成像技术：
29.1、具备智能肋骨标记技术。
29.2、具备智能脊柱标记技术。
30、具备智能肺分割技术。
31、具备智能平面生成功能，可根据断层图像自动生成平面图像。
32、全身肿瘤负荷定量功能：
32.1、量技术支持≥15种核素
32.2、定量误差：≤10%（提供datasheet证明）；定量可重复性误差：≤10%（提供datasheet证明）。
33、具备智能病灶分割技术。
（七）、CT处理及显示软件包：
1、具备虚拟内窥镜功能。
2、具备3D彩色透视解剖图谱。
3、具备VRT容积再现功能。
4、具备CT造影剂追踪触发功能
5、具备自适应定位相调制功能。
6、具备自适应管电流调制功能。
7、敏感部位剂量控制技术（包括乳腺、甲状腺或眼晶状体等）。
8、具备基于数据域和图像域的迭代重建技术。
9、具备MPR、最大密度投影MIP、最小密度投影MinIP、表面三维SSD重建功能。
10、具备CT电影功能。
11、具备螺旋扫描降噪软件、运动伪影校正软件。
（八）、其他配置：
1、具备头托等固定辅具。
2、具备内置式心电门控。
3、具备四象限铅栅模型。
4、具备质控模型。
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