山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	非掺杂晶体生长设备主体
	晶体生长室包括主生长室、真空抽气室、左法兰盖、右法兰盖等部分。 主生长室为石英管密封结构，石英管石英纯度≥99.99%，左端与进气口连接，右端与真空抽气室连接。
	1套

	
	
	各法兰在内壁材料采用316L不锈钢，其他采用304L不锈钢。石英管、真空侧的各法兰间密封，均采用金属垫圈密封或差分抽气结构的氟橡胶圈密封。
	

	
	
	真空抽气室为双层水冷结构，氩弧焊接，表面进行特种工艺处理，内壁材料用 316L不锈钢，其他采用304L不锈钢。接口采用金属垫圈密封或氟橡胶圈密封。
	

	
	
	样品传动机构为滚珠丝杠移动控制，在程序中做动作关联和逻辑互锁。
	

	2
	掺杂晶体生长设备主体
	包括主生长室、左不锈钢腔室、右不锈钢腔室、左法兰盖、右法兰盖。主生长室为高纯石英≥99.99%制作的石英管，可实现掺杂生长。
	1套

	
	
	各法兰内壁材料均采用316L不锈钢，其他采用304L不锈钢。石英管密封、法兰密封采用金属垫圈或氟胶圈密封
	

	
	
	真空抽气室为双层水冷结构，氩弧焊接，表面进行特种工艺处理。
	

	
	
	样品传动机构为滚珠丝杠移动，手动滑动。
	

	3
	加热系统
	采用电阻丝加热，≥5段控温，炉膛采用开合式或闭合式，在炉口加有绝缘及隔热刚玉法兰，并伸出炉体15mm, 以阻止炉内热焰直接作用于炉体端盖的不锈钢环，防止其氧化和变形。
	1套

	
	
	热偶全部采用s型，数量≥6根。
	

	
	
	炉子用低压大电流供电；暂不用时，可设置炉温 500〜600℃ 自动保温，具备超温报警保护功能。
	

	
	
	控温精度≤±1℃，最高加热温度≥1150℃。
	

	
	
	功率部件由特种变压器、空气开关、交流接触器、保险、可控硅等组合而成。
	

	4
	真空系统
	具有真空泵及真空测量系统等部件。
	1套

	
	
	极限真空≤10Pa，可实现自动精确控压。
	

	5
	气路系统
	采用耐腐蚀的流量计，所有气路管道采用EP级316L不锈钢管，每路配有电磁阀、手阀，为耐腐蚀隔膜阀。
	1套

	
	
	气体有HCl、NH3和N2等。
	

	
	
	质量流量计均为全金属密封。
	

	6
	水路系统
	封闭式分水器，主进、出水分配管采用不锈钢管制成；左右密封法兰等关键的冷却水支路上都配有指示流量及指示温度的保护开关（电子开关，可以在计算机上查询水温，水流量），一旦超温或水流不足，有声光示警及自动保护功能，以防止损坏设备。
	1套

	7
	软件控制系统
	自控系统具备系统供电、泵和阀的抽真空操作、真空度采集、加热电源功率控制、MFC 控制及水冷系统报警灯功能。
	1套

	
	
	主要包括集成机柜、总控单元（总供电及声光报警）；泵阀操作单元和真空测量单元，加热及真空控制等。
	


