一、货物需求一览表
	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	交付地点

	1
	电源测控系统
	1套
	中标后按节点分批交货
	中国科学院电工研究所用户指定地点


注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
二、总则

1、投标要求

1.1 供应商在准备报价函时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2 供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3 供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准

2.1 除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在报价函中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，报价函中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3 为便于采购人进行接收货物的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给采购人，这些费用应计入投标价中。
2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。
2.6 在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有产品、货物和系统都应符合下列要求： 

3.1 适于在气温为摄氏-45℃～＋70℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
★3.2 适于在气温摄氏-40℃～＋60℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。

★3.3 可在极端电磁环境下高可靠性无故障运行，能够适应全系统工作时的电磁环境，实现现场实验电磁兼容。

3.4 适于在海拔0～4500m的环境条件下运行，能够连续正常工作。

★3.5 适于宽范围直流电源供电，供电电压为DC 12V~36V。

3.6 如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在报价函中加以说明。

4、验收标准

除非在具体要求中另有说明，所有货物按下列要求进行验收： 

4.1 货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供应商负责更换。
4.2 验收标准以成交人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3 验收由采购人、成交人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及成交人在验收报告上签名。

★4.4 验收时应提供所有产品设备机械加工图纸、机械三维图纸文件、电路板的原理图、电路板PCB板图、焊接元器件清单、接线图、软件需要提供注释清晰的源代码、编译后的可执行文件及可直接下载的程序文件。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求：

（一）技术要求：

第一包：电源测控系统

1、工作条件：
电源测控系统主要用于完成试验中各个系统的触发控制和实验数据采集，通过多种通信方式建立分系统之间的联系，完成整个系统的正常工作。工作条件为：

1.1 安装地点：集装箱内布置，室外存放，采购人提供集装箱及安装位置。

1.2 相对湿度：最大湿度不超过95％

★1.3 工作环境温度：-40℃～＋60°C。

1.4 运输和贮存温度：-45℃～＋70°C。

★1.5 适于在电源DC 12V~36V下连续正常工作。

1.6 配置采购人规定的供电接头及连接器和相关线缆。

2、耐振动和冲击要求：

2.1 安装应牢固、不易脱落，冲击振动试验应符合GB/T 21563或IEC61373的规定，能承受振动频率为1～500Hz，在纵向、横向和垂向三个方向上规定的振动水平。横向可承受峰值加速度0.37m/s²，总试验时长不超过10min。纵向可承受峰值加速度0.50m/s²，总试验时长不超过10min。垂向可承受峰值加速度0.75m/s²，总试验时长不超过10min。从零到最高运行速度范围内，各种设备不应产生共振。所有设备和悬挂部分应按GB/T 21563或IEC61373标准要求承受各种力的冲击，设备任何部分不应发生脱离，本体（在不超过1g加速度冲击前提下）也不应发生永久性变形。
2.2 电源测控系统应进行损伤安全设计，以消除灾难性故障。在一般电磁干扰及环境温度条件引发故障时，各组件不应发生误触发情况。
3、技术要求及参数：
电源测控系统中包含10种设备，其工作原理均基于控制器硬件结合上位机软件的控制架构，利用各种通信方式实现各个设备以及设备与上位机之间的连接和信息交互。产品交付时除10种设备外，还应提供设备组网所需的控制软件、服务器、工作站，交换机、供电电池、线缆、光纤等相关配件。整个系统的组成架构如图1所示。


[image: image1.emf]电源集中控制器

-B1

电源集中控制器

-B1

电源集中控制器

-B2

电源集中控制器

-B2

电源集中控制器

-A1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

B1

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

B2

脉冲

电源

控制

器

-

B2

数据采集检测

器

-A

分设

数据

采集

器

-B

综合管理控制器

-A

分设

数据

采集

器

-B

电源集中控制器

-A2

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

A

电源集中控制器

-A1

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

A

脉冲

电源

控制

器

-

B2

脉冲

电源

控制

器

-

B2

综合管理上位机

电源集控上位机

（

A

、

B

两型）

脉冲电源上位机

（

A

、

B

两型）

数据采集上位机

（

A

、

B

两型）

电源线、测量测试线、通信线、光纤等接线、接插件插头及插座等

电池、稳压电源、UPS、电源适配器等供电配件

网络交换机、SFP光纤网络模块、通信光纤及网线等系统组网所需的设备

收发光测试工具、电信号产生和接收工具等专用测试、检查、维修工具

服务器或工作站、网络测试、总线测试、串口测试等通信测试软件

指定

板卡

及接

口

指定

板卡

及接

口

相关

配件


图1 电源测控系统构成架构及连接关系图

整个电源测控系统应至少包含表1所列以下内容：

表1 电源测控系统包含主要设备说明

	序号
	代号
	名称
	简称
	数量
	单位
	备注

	1
	LDC-1-DY-MD-CK
	脉冲电源控制器-A
	脉电A
	8
	套
	含上位机及相关线缆、配件和全套技术资料

	2
	LDC-1-DY-ZH-JK
	电源集中控制器-A1
	集控A1
	2
	套
	

	3
	135-1-DY-ZH-JK
	电源集中控制器-A2
	集控A2
	1
	套
	

	4
	LDC-1-FS-ZH-ZK
	综合管理控制器-A
	总控A
	1
	套
	

	5
	LDC-1-FS-FS-JC
	数据采集检测器-A
	采集A
	1
	套
	

	6
	LDC-2-DY-MD-CK
	脉冲电源控制器-B1
	脉电B1
	8
	套
	

	7
	LDC-2-FS-MD-CK
	脉冲电源控制器-B2
	脉电B2
	4
	套
	

	8
	LDC-2-DY-ZH-JK
	电源集中控制器-B1
	集控B1
	2
	套
	

	9
	LDC-2-FS-ZH-JK
	电源集中控制器-B2
	集控B2
	2
	套
	


	10
	LDC-2-FS-FS-CJ
	分设数据采集器-B
	采集B
	4
	套
	


对应上图中的十种设备，按照每种设备工作需求提出单套设备的详细技术指标如下：

3.1 脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A用于实现系统中多个脉冲电源模块的时序触发、继电器供电及开关控制、电压电流测量采集等，并与上位机或上层设备进行通信，接收命令，反馈状态。

★3.1.1 每台脉冲电源控制器可与8个脉冲电源模块连接，每个脉冲电源模块包含一路继电器驱动、一路触发供电、一路测量供电、一路电压检测、一路电流检测以及A/B两个触发通道。

3.1.2 脉冲电源控制器接收指令的来源有2个，一个来源是脉电测试监控软件、另一个是电源集中控制器。

3.1.3 脉冲电源控制器有两种工作模式。模式1下脉电测试监控软件只有监控的权限，只可进行查看控制器状态。模式2则可对设备操作，模式2有两个等级，一个等级是普通级，用户操作时需要按照基本要求，基本流程操作，一个是超级管理员模式，此种模式则可以任意操作，即使是错误流程。脉电测试监控软件是非必要的软件，模式下1可以不接入脉电测试监控软件。

3.1.4 可手动通过软件配置哪些接口启用，然后存储至控制器本地非易失存储器中；外部硬件控制时根据配置信息动作。对外通信控制分为两类测试用以太网接口、模式1用接口。

★3.1.5 功能需求

存储功能：本地可存储通道配置信息。

校验功能：程序可自动校验自身。

数据存储功能：可存储一定数量次数的电压电流波形。

自检功能：从硬件到软件都设计有自检功能。

运行状态监控功能：发生程序死机等意外可发送故障信号。

▲3.1.6 采集功能：

电压测量：电压采集至少8个通道，每个通道电压采集量程为±10V，采样率20k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间≥5分钟，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。电压测量每个通道分别隔离，隔离电压3.5kV，测试时会采用高压电源测试：

（1）在工作状态下对电压采集通道和机壳间加压，应保证工作正常。

（2）在通道和通道间加高电压，应保证工作正常。

（3）任意一个电压通道与任意一个接口（包括供电电源、电流采样、继电器驱动）施加高电压，应保证工作正常。

电流测量：电流采集至少12个通道，每个通道电流采集量程为±10V，采样率200k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间每次≥150ms，总共小于等于40次，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。4个总电流通道采用BNC引出。

▲3.1.7 投标时提供脉冲电源控制器上位机软件功能操作视频作为证明材料（需随投标文件电子版一起递交，和投标文件电子版保存在同一个U盘或光盘中）。

3.1.8 电源应支持远程开关机功能。

▲3.1.9 触发供电、测量供电、继电器供电均为隔离供电，隔离电压≧3000V RMS。

3.1.10 以太网采用千兆以太网。对外共2路，内部通过交换机交换，一路电口，从控制箱直接引出。一路光口，通过和集控通信的航插引出，去往集控。

▲3.1.11 具备电压电流实时分析功能，在电压电流超过设定值时报警及执行相应处理。

▲3.1.12 时序生成模块A/B

内部触发器分为两组，A组工作时必须保证B组不工作，反之亦然，即要求AB两组互斥工作，AB工作由上位机设定或外部接口给定的模式确定。每组最少12个通道触发接口，是否选用可选接口进行时序配置由上位机确定，时序配置方式要灵活。另外，在进行充电的过程中，触发器处于禁用状态。触发器AB组激光头需要有供电关闭和反馈能力。

3.1.13 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，调试接口应采用带有金属屏蔽盖的接口引出。

3.1.14 上位机参数设置人性化；上位机时序参数可导出、导入；

▲3.1.15 指标需求：

a.整机功耗：不带负载，静态功耗小于50W。带8通道负载满载功耗小于500W。

b.电压测量精度：采集带宽不小于10K，不确定度≦0.1%。

c.电流测量精度：采集带宽不小于100K，不确定度≦0.1%。

d.触发精度 ≦1us.

3.1.16 在执行重频触发时，每一轮的时序可以根据命令在线调用；

3.1.17 上位机支持多台设备同时控制使用并具备系统日志功能；

3.1.18 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.1.19 FPGA等核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.1.20 长期免费支持软件升级。

3.1.21 所有引出的接口采用满足国军标的接口，与8个脉电模块接口采用GJB599系列光电混合航插，与集控接口采用GJB599系列光纤接口，远程开关机控制和电源接口采用Y50系列接口。

3.2 电源集中控制器-A1

电源集控控制器是负责协调所有控制器的设备，是分系统对外的接口。

★3.2.1 电源集中控制器对外包括两个总控接口，总控接口A和总控接口B完全一样，包括硬件和软件功能。以太网接口可连接计算机进行配置和调试。集控器对内包括分为两个部分，集控部分和以太网交换机部分。

★3.2.2 交换机部分采用光电口混合交换机。光口直接与总控接口A/B、脉电控制器接口1-4、初电控制器1、以及电源控制器直接相连，交换机组成的以太网信息交互系统主要用于调试使用。

3.2.3 内部包含一套独立4通道采集器，采样率200kHz内，18位ADC，输入阻抗1MΩ。除供电外其他接口完全与集控器内部器件独立。可本地存储采集数据。

3.2.4 具备总控接口-A和总控接口-B、脉电控制接口4路、初电控制接口1路、电源控制通信接口1路、电源控制接口1路、热管理接口1路、快接接口1路；

3.2.5 接口型号：多模光纤，技术指标为波长850nm，内径62.5μm /外径125μm。插座型号：满足GJB599系列光纤连接器插座。

▲3.2.6 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，需采用可靠金属接口，且采用金属盖屏蔽。

3.2.7 其他接口：4路BNC电流采集接口，采集触发输入接口。

3.2.8 供电接口：4芯航插，不锈钢钝化处理工艺。

3.2.9 功耗要求：整机功耗：不带负载，静态功耗小于200W。

3.2.10 尺寸需求：采用标准19英寸机箱。高度不大于6U。

▲3.2.11 投标时提供电源集中控制器上位机软件功能操作视频作为证明材料（需随投标文件电子版一起递交，和投标文件电子版保存在同一个U盘或光盘中）。

▲3.2.12 上位机软件基于QT开发环境，可移植到银河麒麟系统中。

3.2.13 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.2.14 含配套器件及维修维护；

3.2.15 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.2.16 长期免费支持软件升级；

3.2.17 对初电控制器以及脉电控制等接口采用满足国军标的连接器，光纤采用GJB599系列，电接口采用Y50系列。

3.3 电源集中控制器-A2

针对原有电源系统，电源集控控制器-A2负责协调所有控制器的设备，是原有电源系统对外的接口。

★3.3.1 电源集中控制器A2对外包括两个总控接口，总控接口A和总控接口B完全一样，包括硬件和软件功能。以太网接口可连接计算机进行配置和调试。集控器对内包括分为两个部分，集控部分和以太网交换机部分。

★3.3.2 交换机部分采用光电口混合交换机。光口直接与总控接口A/B、脉电控制器接口1-4、初电控制器1-3、以及电源控制器直接相连，交换机组成的以太网信息交互系统主要用于调试使用。

3.3.3 内部包含一套独立4通道采集器，采样率200kHz内，18位ADC。除供电外其他接口完全与集控器内部器件独立。可本地存储采集数据。

3.3.4 具备总控接口-A和总控接口-B、脉电控制接口、初电控制接口、电源控制通信接口、电源控制接口、热管理接口、快接接口。

3.3.5 接口型号：多模光纤，技术指标为波长850nm，内径62.5μm /外径125μm。插座型号：满足GJB599系列光纤连接器插座。

▲3.3.6 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级

3.3.7 其他接口：4路BNC电流采集接口，采集触发输入接口。

3.3.8 供电接口：4芯航插，不锈钢钝化处理工艺。

3.3.9 功耗要求：整机功耗：不带负载，静态功耗小于200W。

3.3.10 尺寸需求：采用标准19英寸机箱。尺寸经双方讨论后在合同中具体规定。

▲3.3.11 投标时提供电源集中控制器上位机软件功能操作视频作为证明材料（需随投标文件电子版一起递交，和投标文件电子版保存在同一个U盘或光盘中）。

▲3.3.12上位机软件基于QT开发环境，可移植到银河麒麟系统中。

3.3.13 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.3.14 含配套器件及维修维护；

3.3.15 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.3.16 长期免费支持软件升级；

3.3.17 配置高性能便携式工作站；

3.4 综合管理控制器-A

综合管理控制器-A在负载车中使用，用于协调8套电源共同工作，并连接原有电源进行配合工作，同时接收和传递大系统相关通信内容，进行命令传达分发和状态收集反馈。

★3.4.1 综合管理控制-A对外包括8个电源集控接口、旋汇控制接口、北斗授时接口、定位定向接口、控制以太网接口、调试以太网接口（和控制以太网物理隔离）、监测设备和热管理公用接口以及调试监控接口。包括硬件和软件功能，需要适配2套上位机，包括指令模拟上位机和调试监控上位机。

★3.4.2 通用电源接口、调试以太网接口以及调试监控接口组成以太网信息交互系统；控制以太网负责接收上级指令，经过总控分解指令后下发至各分系统。

3.4.3 内部包含一套独立4通道采集器，采样率200kHz内，18位ADC，输入阻抗1MΩ。除供电外其他接口完全与集控器内部器件独立。可本地存储采集数据。

★3.4.4 控制接口型号：多模光纤，技术指标为波长850nm，内径62.5μm/外径125μm。插座型号：满足GJB599系列光纤连接器插座。

▲3.4.5调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等调试接口，便于调试和升级。

3.4.6 其他接口：4路BNC电流采集接口，采集触发输入接口。

3.4.7 供电接口：4芯航插，不锈钢钝化处理工艺。

3.4.8 功耗要求：整机功耗工作时满载功耗小于180W。

3.4.9 尺寸需求：采用采购人规定的机箱尺寸进行设计。

3.4.10 配置分布式终端集中管理控制软件；

3.4.11 上位机软件基于QT开发环境，可移植到银河麒麟系统中。

★3.4.12 控制器应具备高精度授时和守时功能，授时精度小于100uS，放电时刻记录误差小于3ms。应具有PTP授时功能对外提供时间。

3.4.13 含配套器件及维修维护；

3.4.14 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.4.15 长期免费支持软件升级；

3.4.16 配置高性能便携式工作站；

3.5 数据采集检测器-A

用于对电源系统中多种物理量的测量等，并与上位机或上层设备进行通信，接收命令，反馈状态。在工作状态下实时对磁探针、总电流数据波形数据进行分析和计算，控制系统启停，并将状态反馈到总控。

数据采集检测器-A共16个通道，安装于旋转平台上，随旋转平台转动，与总控的通信通过CAN总线通信，具备电/光双接口。

▲3.5.1 高速采集：

（1）通道数及采样率：高速采集共8个通道，采样率最高20Msps多档可调；每4通道一组，分别设置采样率

（2）量程：±10V，单端BNC接口

（3）输入阻抗≧1MΩ

（4）精度：0.1%，AD 14Bit

（5）采样长度：最大1M样点/CH，每4通道一组，分别设置

▲3.5.2 隔离采集：

（1）通道数及采样率：隔离采集共8个通道，采样率：最高1Msps多档可调；每4通道一组，分别设置采样率

（2）量程：±10V，单端绝缘BNC接口 电压隔离指标（3000V）

（3）输入阻抗≧1MΩ

（4）精度：0.1%，AD 18Bit

（5）采样长度：最大1M样点/CH，每4通道一组，分别设置

★3.5.3 其他功能

（1）负延时：最大深度1M，多档可调

（2）通讯接口：电/光纤（千兆），电口通讯距离100m以内，光纤通讯距离2km以内，CAN总线通讯距离100m以内。

（3）存储：≥200G

（4）触发方式：手动触发、内触发、外触发（上升沿、下降沿可设置），可设置前触发和后触发。

▲3.5.4具有数据分析和故障判断能力

对磁探针的波形数据进行分析和计算，得到实测速度，与车载总控系统下发的设定速度进行比较。根据比较标准（可设置，可调节）输出“停止”指令。此功能在软件界面设有开关，可手动选择“开”或者“关”。采集时间＜50ms，速度计算并完成数据对比，上传至车载总控时间＜3s。

★3.5.5环境适应性

（1）振动过载：10个g；

（2）电磁屏蔽：外施磁场，低频（≤200Hz），强度0.5T（跟位置相关），变化率250T/s；高频干扰频率≤100kHz。传感器引线具有相应电磁屏蔽措施，低频磁场强度4T；

（3）耐受温度-45℃~70℃，工作温度-40℃~65℃；

（4）交变湿热30℃~60℃，相对湿度95%；

（5）承受条件降雨5mm/min，工作条件降雨0.8mm/min。

▲3.5.6 为保证系统工作稳定，需设计与之配套的温度控制系统，当环境温度<-10°C时，启动加温辅助系统，使采集仪和积分器、高压差分探头的温度保持在10°C左右。

3.5.7 具有设置和维护接口，可以使用移动pc通过接口对设备进行设置、读取数据和维护等。

▲3.5.8 可外置集成采购人提供的4个积分盒，2个高压差分探头，并向其供电。

3.5.9 备用光触发接口，可接收车载总控发出的光同步触发信号。

3.5.10 配置高性能便携式工作站；

3.5.11 含配套器件及维修维护；

3.5.12 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.5.13 长期免费支持软件升级；

▲3.5.14 全系统专用的统一控制软件，具备全系统协调工作和管理功能、故障判断及预测的功能、系统联动保护的功能等。

▲3.5.15 投标时提供数据采集检测器上位机软件功能操作视频作为证明材料（需随投标文件电子版一起递交，和投标文件电子版保存在同一个U盘或光盘中）。

3.6 脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1与脉冲电源控制器-A需求基本一致，具体如下：

★3.6.1 每台脉冲电源控制器可与10个脉冲电源模块连接，每个脉冲电源模块包含一路继电器驱动、一路触发供电、一路测量供电、一路电压检测、一路电流检测以及A/B两个触发通道。

3.6.2 脉冲电源控制器接收指令的来源有2个，一个来源是脉电测试监控软件、另一个是电源集中控制器。

3.6.3 脉冲电源控制器有两种工作模式。模式1下脉电测试监控软件只有监控的权限，只可进行查看控制器状态。模式2则可对设备操作，模式2有两个等级，一个等级是普通级，用户操作时需要按照基本要求，基本流程操作，一个是超级管理员模式，此种模式则可以任意操作，即使是错误流程。脉电测试监控软件是非必要的软件，模式下1可以不接入脉电测试监控软件。

3.6.4 可手动通过软件配置哪些接口启用，然后存储至控制器本地非易失存储器中；外部硬件控制时根据配置信息动作。对外通信控制分为两类测试用以太网接口、模式1用接口。

★3.6.5 功能需求

存储功能：本地可存储通道配置信息。

校验功能：程序可自动校验自身。

数据存储功能：可存储一定数量次数的电压电流波形。

自检功能：从硬件到软件都设计有自检功能。

运行状态监控功能：发生程序死机等意外可发送故障信号。

▲3.6.6 采集功能：

电压测量：电压采集共10个通道，每个通道电压采集量程为±10V，采样率20k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间≥5分钟，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。电压测量每个通道分别隔离，隔离电压3.5kV，测试时会采用高压电源测试：

（1）在工作状态下对电压采集通道和机壳间加压，应保证工作正常。

（2）在通道和通道间加高电压，应保证工作正常。

（3）任意一个电压通道与任意一个接口（包括供电电源、电流采样、继电器驱动）施加高电压，应保证工作正常。

电流测量：电流采集共14个通道，每个通道电流采集量程为±10V，采样率200k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间每次≥150ms，总共小于等于40次，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。4个总电流通道采用BNC引出。

3.6.7 电源应支持远程开关机功能。

▲3.6.8 触发供电、测量供电、继电器供电均为隔离供电，隔离电压≧3000V RMS。

3.6.9 以太网采用千兆以太网。对外共2路，内部通过交换机交换，一路电口，从控制箱直接引出。一路光口，通过和集控通信的航插引出，去往集控。

▲3.6.10 具备电压电流实时分析功能，在电压电流超过设定值时报警及执行相应处理。

▲3.6.11 时序生成模块A/B

内部触发器分为两组，A组工作时必须保证B组不工作，反之亦然，即要求AB两组互斥工作，AB工作由上位机设定或外部接口给定的模式确定。每组最少12个通道触发接口，是否选用可选接口进行时序配置由上位机确定，时序配置方式要灵活。另外，在进行充电的过程中，触发器处于禁用状态。触发器AB组激光头需要有供电关闭和反馈能力。

3.6.12 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，调试接口应采用带有金属屏蔽盖的接口引出。

3.6.13 上位机参数设置人性化；上位机时序参数可导出、导入；

▲3.6.14 指标需求:

a.整机功耗：不带负载，静态功耗小于50W。带10通道负载满载功耗小于500W。

b.电压测量精度：采集带宽不小于10K，不确定度≦0.1%。

c.电流测量精度：采集带宽不小于100K，不确定度≦0.1%。

d.触发精度 ≦1us.

3.6.15 在执行重频触发时，每一轮的时序可以根据命令在线调用；

3.6.16 上位机支持多台设备同时控制使用并具备系统日志功能；

3.6.17 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.6.18 FPGA等核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.6.19 长期免费支持软件升级。

3.6.20 所有引出的接口采用满足国军标的接口，与8个脉电模块接口采用GJB599系列光电混合航插，与集控接口采用GJB599系列光纤接口，远程开关机控制和电源接口采用Y50系列接口。

3.7 脉冲电源控制器-B2
脉冲电源控制器-B2与脉冲电源控制器-B1需求基本一致，具体如下：

★3.7.1 每台脉冲电源控制器可与10个脉冲电源模块连接，每个脉冲电源模块包含一路继电器驱动、一路触发供电、一路测量供电、一路电压检测、一路电流检测以及A/B两个触发通道。

3.7.2 脉冲电源控制器接收指令的来源有2个，一个来源是脉电测试监控软件、另一个是电源集中控制器。

3.7.3 脉冲电源控制器有两种工作模式。模式1下脉电测试监控软件只有监控的权限，只可进行查看控制器状态。模式2则可对设备操作，模式2有两个等级，一个等级是普通级，用户操作时需要按照基本要求，基本流程操作，一个是超级管理员模式，此种模式则可以任意操作，即使是错误流程。脉电测试监控软件是非必要的软件，模式下1可以不接入脉电测试监控软件。

3.7.4 可手动通过软件配置哪些接口启用，然后存储至控制器本地非易失存储器中；外部硬件控制时根据配置信息动作。对外通信控制分为两类测试用以太网接口、模式1用接口。

★3.7.5 功能需求

存储功能：本地可存储通道配置信息。

校验功能：程序可自动校验自身。

数据存储功能：可存储一定数量次数的电压电流波形。

自检功能：从硬件到软件都设计有自检功能。

运行状态监控功能：发生程序死机等意外可发送故障信号。

▲3.7.6 采集功能：

电压测量：电压采集共10个通道，每个通道电压采集量程为±10V，采样率20k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间≥5分钟，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。电压测量每个通道分别隔离，隔离电压3.5kV，测试时会采用高压电源测试：

（1）在工作状态下对电压采集通道和机壳间加压，应保证工作正常。

（2）在通道和通道间加高电压，应保证工作正常。

（3）任意一个电压通道与任意一个接口（包括供电电源、电流采样、继电器驱动）施加高电压，应保证工作正常。

电流测量：电流采集共14个通道，每个通道电流采集量程为±10V，采样率200k，输入阻抗1MΩ。使用18位AD，数据存储时间每次≥150ms，总共小于等于40次，存储器存满覆盖，存储数据有时间戳。4个总电流通道采用BNC引出。

3.7.7 电源应支持远程开关机功能。

▲3.7.8 触发供电、测量供电、继电器供电均为隔离供电，隔离电压≧3000V RMS。

3.7.9 以太网采用千兆以太网。对外共2路，内部通过交换机交换，一路电口，从控制箱直接引出。一路光口，通过和集控通信的航插引出，去往集控。

▲3.7.10 具备电压电流实时分析功能，在电压电流超过设定值时报警及执行相应处理。

▲3.7.11 时序生成模块A/B

内部触发器分为两组，A组工作时必须保证B组不工作，反之亦然，即要求AB两组互斥工作，AB工作由上位机设定或外部接口给定的模式确定。每组最少12个通道触发接口，是否选用可选接口进行时序配置由上位机确定，时序配置方式要灵活。另外，在进行充电的过程中，触发器处于禁用状态。触发器AB组激光头需要有供电关闭和反馈能力。

▲3.7.12 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，调试接口应采用带有金属屏蔽盖的接口引出。

3.7.13 上位机参数设置人性化；上位机时序参数可导出、导入；

▲3.7.14 指标需求:

a.整机功耗：不带负载，静态功耗小于50W。带10通道负载满载功耗小于500W。

b.电压测量精度：采集带宽不小于10K，不确定度≦0.1%。

c.电流测量精度：采集带宽不小于100K，不确定度≦0.1%。

d.触发精度 ≦1us.

3.7.15 在执行重频触发时，每一轮的时序可以根据命令在线调用；

3.7.16 上位机支持多台设备同时控制使用并具备系统日志功能；

3.7.17 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.7.18 FPGA等核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.7.19 长期免费支持软件升级。

3.7.20 所有引出的接口采用满足国军标的接口，与8个脉电模块接口采用GJB599系列光电混合航插，与集控接口采用GJB599系列光纤接口，远程开关机控制和电源接口采用Y50系列接口。

3.8 电源集中控制器-B1
电源集控控制器-B1是负责协调所有控制器的设备。是分系统对外的接口。

▲3.8.1 电源集中控制器对外包括两个总控接口，总控接口A和总控接口B完全一样，包括硬件和软件功能；1个电源集控接口，连接分系统电源集中控制器B2，用于完成小系统的两车电源连接；以太网接口可连接计算机进行配置和调试。集控器对内包括分为两个部分，集控部分和以太网交换机部分。

★3.8.2 交换机部分采用光电口混合交换机。光口直接与总控接口A/B、电源集控接口、脉电控制器接口1-4、充电机控制接口1-8、以及电源控制器和其他分系统设备部件的通信接口直接相连，交换机组成的以太网信息交互系统主要用于调试使用。

3.8.3 内部包含一套独立4通道采集器，采样率200kHz内，18位ADC。除供电外其他接口完全与集控器内部器件独立。可本地存储采集数据。

3.8.4 脉电控制接口——共4路、充电机控制接口——共8路、车载供电通信接口——共3路、总控接口-A和总控接口-B、电源集控B2接口、电池管理接口、电源控制接口、水冷热管理接口、空调通信接口、快接反馈接口各1路。

3.8.5 接口型号：多模光纤，技术指标为波长850nm，内径62.5μm/外径125μm。插座型号：满足GJB599系列光纤连接器插座。

▲3.8.6 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，需采用可靠金属接口，且采用金属盖屏蔽。

3.8.7 其他接口：4路BNC电流采集接口，采集触发输入接口。

3.8.8 供电接口：4芯航插，不锈钢钝化处理工艺。

3.8.9 功耗要求：整机功耗：不带负载，静态功耗小于200W。

3.8.10 尺寸需求：采用标准19英寸机箱。高度4U，深度550mm。

3.8.11 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.8.12 配置高性能便携式工作站；

3.8.13 含配套器件及维修维护；

3.8.14 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.8.15 全系统专用的统一控制软件，具备全系统协调工作和管理功能、故障判断及预测的功能、系统联动保护的功能等；

3.8.16 上位机软件基于QT开发环境，可移植到银河麒麟系统中。

3.8.17 长期免费支持软件升级。

3.9 电源集中控制器-B2
电源集中控制器-B2需求与电源集中控制器-B1基本一致，具体包括：

★3.9.1 电源集中控制器对外包括1个总控接口，需安装总控提供的接口板及相关光电模块，并包括系统控制需要的硬件和软件功能；1个电源集控接口（连接小系统电源集中控制器B1），用于完成小系统的两车电源连接；以及1个以太网接口，可连接计算机进行配置和调试。集控器对内包括分为两个部分，集控部分和以太网交换机部分。

★3.9.2 交换机部分采用光电口混合交换机。光口直接与总控接口、电源集控接口、脉电控制器接口1-2、充电机控制接口1-4、以及电源控制器和其他分系统设备部件的通信接口直接相连，交换机组成的以太网信息交互系统主要用于调试使用。

3.9.3 内部包含一套独立4通道采集器，200kHz内，18位ADC。除供电外其他接口完全与集控器内部器件独立。可本地存储采集数据。

3.9.4 脉电控制接口—共2路、充电机控制接口—共4路、车载供电通信接口—共3路、总控接口、电源集控B1接口、电池管理接口、电源控制接口、水冷热管理接口、空调通信接口、快接反馈接口各1路。

3.9.5 接口型号：多模光纤，技术指标为波长850nm，内径62.5μm /外径125μm。插座型号：满足GJB599系列光纤连接器插座。

▲3.9.6 调试接口：在面板上引出MCU、FPGA等的调试接口，便于调试和固件升级，需采用可靠金属接口，且采用金属盖屏蔽。

3.9.7 其他接口：4路BNC电流采集接口，采集触发输入接口。

3.9.8 供电接口：4芯航插，不锈钢钝化处理工艺。

3.9.9 功耗要求：整机功耗：不带负载，静态功耗小于200W。

3.9.10 尺寸需求：采用标准19英寸机箱。高度4U，深度550mm。

3.9.11 支持多种方式实现多台设备授时与同步；

3.9.12 配置高性能便携式工作站；

3.9.13 含配套器件及维修维护；

3.9.14 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

3.9.15 全系统专用的统一控制软件，具备全系统协调工作和管理功能、故障判断及预测的功能、系统联动保护的功能等；

3.9.16 上位机软件基于QT开发环境，可移植到银河麒麟系统中。

3.9.17 长期免费支持软件升级。

3.10 分设数据采集器-B

分设数据采集器-B用于对系统中多种物理量的测量等，并与上位机或上层设备进行通信，接收命令，反馈状态。在工作状态下实时对磁探针、总电流数据波形数据进行分析和计算，控制系统启停，并将状态反馈到车载总控。

★3.10.1 总通道数：48CH 

▲3.10.2 高速采集：24个高速非隔离通道，采样率：最高20Msps多档可调；每4通道一组，分别设置采样率

（1）量程：±10V，单端BNC接口

（2）输入阻抗≧1MΩ

（3）精度：0.1%，AD 14Bit

（4）采样长度：最大1M样点/CH，每4通道一组，分别设置

▲3.10.3 隔离采集：24个隔离采集通道，采样率：最高1Msps多档可调；每4通道一组，分别设置采样率

（1）量程：±10V，单端绝缘BNC接口 电压隔离指标（3000V）

（2）输入阻抗≧1MΩ

（3）精度：0.1%，AD 18Bit

（4）采样长度：最大1M样点/CH，每4通道一组，分别设置

▲3.10.4 采集相关功能

负延时：最大深度1M，多档可调

通讯接口：电/光纤（千兆），电口通讯距离100m以内，光纤通讯距离2km以内，CAN总线通讯距离100m以内

存储：≥200G

触发方式：手动触发、内触发、外触发（上升沿、下降沿可设置），可设置前触发和后触发。

▲3.10.5 具有数据分析和故障判断能力

（1）对磁探针的波形数据进行分析和计算，得到6组实测速度v1，上传至总控，可在软件界面直接显示速度。

（2）对总电流数据进行分析和计算。通过数据采集器得到总电流波形i1(t)，与车载总控系统下发的设置电流波形进行i0(t)进行比较，差值Δi(t)超过设置值则输出停止指令，检查并维护装置。

（3）工作过程中无上位机，本设备正常开启后接收触发信号，自动存储数据到本地，并对预先指定通道数据进行分析处理。

（4）具有设置和维护接口，可以使用移动PC通过接口对设备进行设置、读取数据和维护等。

（5）光触发接口，可接收车载总控发出的光同步触发信号。

★3.10.6环境适应性

（1）振动过载：10个g；

（2）电磁屏蔽：外施磁场，低频（≤200Hz），强度0.5T（跟位置相关），变化率250T/s；高频干扰频率≤100kHz。传感器引线具有相应电磁屏蔽措施，低频磁场强度4T；

（3）耐受温度-45℃~70℃，工作温度-40℃~65℃；

（4）交变湿热30℃~60℃，相对湿度95%；

（5）承受条件降雨5mm/min，工作条件降雨0.8mm/min。

3.10.7 具有设置和维护接口，可以使用移动pc通过接口对设备进行设置、读取数据和维护等。

▲3.10.8 外置集成6个积分盒，12个高压差分探头，并向其供电。

总尺寸要求：最大1400mm*300mm*150mm；其中高度150mm固定。

3.10.9 备用光触发接口，可接收车载总控发出的光同步触发信号。

3.10.10 配置高性能便携式工作站；

3.10.11 含配套器件及维修维护；

3.10.12 核心芯片器件，具备国产化替代能力；

▲3.10.13 全系统专用的统一控制软件，具备全系统协调工作和管理功能、故障判断及预测的功能、系统联动保护的功能等。

3.10.14 长期免费支持软件升级；

★3.11 技术资料提交要求

中标人应根据采购人需求提供电源测控系统所必要的技术文件、资料，包括终用于产品制造的工艺图纸、电气参数计算报告、强度计算报告、结构设计说明书、质量保证大纲、试验大纲、装配技术条件、质量检验报告和测试报告。提供出厂测试报告、装配图、安装图、安装指导书和维保手册等。图纸及其他文件资料都应根据图号或文件号及合同号进行识别。当修改文件时，每一修改版本都应在修改框之内用一个字母以及日期和题目予以表示。在文件上还应另加注释，以便于快速查找。提供所有设备机械加工图纸、机械三维图纸文件、电路板的原理图、电路板PCB板图、焊接元器件清单、接线图、软件需要提供注释清晰的源代码、编译后的可执行文件或可直接下载文件。

3.12 其他要求(供应商应提供承诺函)

3.12.1 双方分工

甲乙双方合作完成电源测控系统的研制，双方具体分工如下：

（1）采购人内提供电源测控系统详细的技术需求资料，包括但不限于被控被测系统相关参数、系统供电参数等。

（2）投标人负责开发电源测控系统研制、安装调试及后期维护。

★3.12.2 进度要求

（1）收到中标通知后，中标人立即开展生产研制工作；

（2）合同签订后三个月内，投标人应按合同规定时间完成电源测控系统研制、本机装配和静态调试；

（3）项目执行过程中，投标人应随时响应采购人的测试调试需求，承诺配合采购人完成各个节点的验收工作。

3.12.3 质量要求

（1）投标人应对提供的外协服务过程进行策划，并与采购人共同评审确认，并保留评审记录，以确保外包过程在受控状态下进行。

（2）投标人应确保零件材质与热处理性能符合要求，严格按设计图纸与技术条件实施加工。

（3）投标人需接受采购人全程质量管理，应有经采购人书面认可的质量保证大纲，安排专人负责工艺和质量检验，检查每个零件、组件是否满足质量要求。

（4）投标人完成的阶段性成果需通过采购人评审后方可实施，并保留评审记录。

（5）投标人对每个结构件都应提出明确的工艺要求并严格检测，不合格件装配后无法拆卸返工导致组件报废的损失由投标人承担。

（6）投标人在零件的运输、装配与分解过程中要仔细小心，采购人有权拒绝验收受损零件和组件。

（7）投标人应对关键零件进行检测，并向采购人提供检测结果，经采购人书面认可后方能进入后续装配。

（8）本合同标的中任何零件或组件如有质量问题投标人应重新加工，产生的费用由投标人负责。

（9）投标人应对采购人提供的零件、组件进行检验，并在发现质量问题的第一时间通知采购人。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	脉冲电源控制器-A（含上位机软件）
	套
	8

	2
	电源集中控制器-A1（含上位机软件）
	套
	2

	3
	电源集中控制器-A2（含上位机软件）
	套
	1

	4
	综合管理控制器-A（含上位机软件）
	套
	1

	5
	数据采集检测器-A（含上位机软件）
	套
	1

	6
	脉冲电源控制器-B1（含上位机软件）
	套
	8

	7
	脉冲电源控制器-B2（含上位机软件）
	套
	4

	8
	电源集中控制器-B1（含上位机软件）
	套
	2

	9
	电源集中控制器-B2（含上位机软件）
	套
	2

	10
	分设数据采集器-B（含上位机软件）
	套
	2

	11
	电源线、测量测试线、通信线、光纤线、光缆等接线及配套的接插件（部分接插件型号由采购人指定）
	套
	1

	12
	电池、稳压电源、UPS、电源适配器等供电配件
	套
	1

	13
	网络交换机、SFP光纤网络模块、通信光纤及网线等组网设备
	套
	1

	14
	收发光测试工具、电信号产生和接收工具等专用工具
	套
	1

	15
	上位机网络测试、总线测试、串口测试等通信测试软件
	套
	1


（二）商务要求：

1、技术服务条款：
1.1 售后服务要求：

★1.1.1 现场技术支持要求：

（1）故障后的响应时间：供应商接到用户的故障信息后4小时内作出响应，24小时内提供切实可行的解决方案。经线上讨论后故障无法解决的，需提供现场技术服务，现场服务到位时间在48小时内；

（2）重大任务时的技术保障：在投标人重大任务试验时，供应商应能在24小时内响应，并经双方协商后及时提供现场技术支持。

1.1.2 常规技术支持要求

（1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。

（2）供应商免费提供技术支持热线电话。

（3）提供货物两年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

1.2 培训要求：免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

1.3 使用年限：在本技术协议书中规定的各种条件下电源测控系统的保证使用寿命至少为15年。在保证使用寿命期间、符合本技术协议书中规定的各种条件和运行维护得当的情况下能安全、稳定和可靠运行。

1.4 装配与调试：

投标人负责将电源测控系统与甲方提供的其它组件装配构成完整的电源试验系统；投标人负责调试电源测控系统试验件以使其满足电源系统关键技术研究及测试要求。

1.5 服务要求

（1）需按照采购人的要求，按合同约定完成外协需求内容，交付相关成果和文档。

（2）采购人有权对投标人的技术方案、实施过程提出建议、思路和修改意见，以使投标人提供的服务和成果更符合采购人的需求。投标人对本合同约定服务内容范围内工作成果做出的修改不另行收费。

（3）如技术文档中有遗漏或错误，投标人应负责更正并对由此给采购人造成的损失进行赔偿。

（4）投标人向采购人交付研究开发成果后，应根据采购人需求，免费向采购人指定的人员提供技术指导和培训，确保采购人能够完全掌握使用本项目的研究开发成果。

（5）产品的安装、调试以及有关的技术指导由投标人负责，费用已包括在合同总价中。

（6）投标人派出的技术人员必须是精通合同产品性能的、具有足够专业知识结构和工作经验的、完全能够胜任本职工作的、能对现场出现的相关问题及时作出正确处理、具有良好的协调和协作精神、身体健康的合格人员。一旦发现投标人技术人员不合格，采购人有权向投标人提出更换的要求，投标人必须在接到更换通知后立即更换合格技术人员提供现场服务。

（7）投标人派出的技术人员应遵守采购人的安全管理规定和工作安排，采购人可视情形提供投标人技术人员在采购人提供服务期间通信、食宿的方便，但是费用由投标人承担。投标人有义务为其技术人员在服务期间购买保险，支付工资、福利和津贴，如期间发生意外导致其技术人员人身伤害或财产损失，投标人负责承担责任。

1.6 过程管理措施

（1）投标人技术服务过程需接受采购人全程质量管理；

（2）投标人完成的阶段性成果需通过采购人评审后方可实施，并保留评审记录。

1.7 其他约定

（1）投标人应向采购人提供最终用于产品开发的设计报告、结构设计说明书、仿真分析报告、质保大纲、质量检验大纲、装配技术条件、质量检验报告和测试报告。

（2）在研制开发过程中所形成的知识产权（包含技术秘密成果），归双方所有，双方享有申请专利的权利。除非经采购人事先书面许可，投标人不得以任何方式使用或许可第三方使用采购人的知识产权（包括因投标人过错导致第三方使用的情形），也不得以任何方式将采购人知识产权有关的任何信息透露给第三方。否则，投标人应向采购人赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括因解决争议而产生的一切费用和合理的律师费用）。

（3）双方经过谨慎协商，在双方都书面同意的情况下，在科学的计算依据基础上，可共同对本项目的技术指标和要求进行修改。

（4）双方经过谨慎协商，在双方都书面同意的情况下，可共同对本项目的分工和时间节点进行修改。

2、包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
3、交货日期：
中标单位收到中标通知后立即开展生产工作，按下表规定的时间节点交付产品。

	交付阶段
	时间节点
	交付产品及数量
	备注

	第一阶段
	中标后15天内
	4套脉冲电源控制器-A
	

	
	
	1套电源集中控制器-A1
	

	
	
	2套脉冲电源控制器-B2
	

	
	
	1套电源集中控制器-B2
	

	第二阶段
	中标后30天内
	4套脉冲电源控制器-A
	

	
	
	1套电源集中控制器-A1
	

	
	
	4套脉冲电源控制器-B1
	

	
	
	1套电源集中控制器-B1
	

	第三阶段
	中标后45天内
	1套综合管理控制器-A
	

	
	
	1套电源集中控制器-A2
	

	
	
	2套脉冲电源控制器-B2
	

	
	
	1套电源集中控制器-B2
	

	
	
	1套分设数据采集器-B
	

	第四阶段
	中标后60天内
	1套数据采集检测器-A
	

	
	
	4套脉冲电源控制器-B1
	

	
	
	1套电源集中控制器-B1
	

	
	
	3套分设数据采集器-B
	


4、交货地点：
中国科学院电工研究所用户指定地点
5、验收标准：
1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

2）供应商应提出仪器设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。仪器设备测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6）控制软件单独验收，控制软件不允许安装远程控制锁，不允许设置软件授权使用年限，五年内免费升级至最新版本。控制软件应按照客户要求提供通信及控制接口。

6、执行的相关标准
	IEC 60068-1
	电子、电气和相关技术产品的环境试验-国际电工委员会标准

	IEC 60747-5-2
	电气传感器的电气特性规范-国际电工委员会标准

	IEC 61010-1
	电子测量、控制和实验室设备安全性要求-国际电工委员会标准

	GB/T 18271-2003
	过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序-国家标准

	GB/T 15464-1995
	仪器仪表包装通用技术条件-国家标准

	JB/T 9329-1999
	仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法


7、其他
对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
8、付款方式：
付款共分为4个节点，具体包括：

8.1 节点1：合同生效后，乙方提供完整的设计方案，经甲方评审确认后，向乙方支付合同总价30%的款项作为预付款。

8.2 节点2：乙方货物到达约定交货地点并经甲方清点（包括技术资料和备品备件）验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的40%。
8.3 节点3：全系统的设备安装调试完成并配合甲方进行系统相关的测试和实验工作，经甲方验收评审合格后，向乙方支付合同总价20%。

8.4 节点4：甲方预留合同总价10%为尾款，质量保证期满如设备无质量问题，采购人在扣除维修费用（如发生）后将尾款支付给乙方。

8.5 采购人采用银行转账或双方约定的其他方式支付合同款，投标人开具的增值税发票应事先得到采购人的许可。具体付款方式以实际签订合同为准。
★9、投标报价要求：

（1）本项目不允许采购进口产品。
（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。
（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。
10、是否允许采购进口产品： 否  。
11、预算金额：500万人民币；
最高限价：500万人民币
电源集中控制器-B1
电源集中控制器-B1
电源集中控制器-B2
电源集中控制器-B2
电源集中控制器-A1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-B1
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-B2
脉冲电源控制器-B2
数据采集检测器-A
分设数据采集器-B
综合管理控制器-A
分设数据采集器-B
电源集中控制器-A2
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A
电源集中控制器-A1
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-A
脉冲电源控制器-B2
脉冲电源控制器-B2
综合管理上位机
电源集控上位机
（A、B两型）
脉冲电源上位机
（A、B两型）
数据采集上位机
（A、B两型）
电源线、测量测试线、通信线、光纤等接线、接插件插头及插座等
电池、稳压电源、UPS、电源适配器等供电配件
网络交换机、SFP光纤网络模块、通信光纤及网线等系统组网所需的设备
收发光测试工具、电信号产生和接收工具等专用测试、检查、维修工具
服务器或工作站、网络测试、总线测试、串口测试等通信测试软件
指定板卡及接口
指定板卡及接口
相关配件



