第三包

| 8 | 3 （140.84） | 军事毒剂检测仪 | 20 | ★1、总体性能符合《化学毒剂报警器通用技术条件》（GB/T32187-2015）标准的要求 提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； 2、采样方式 ：泵吸式自动进样； 3、电池运行时间：可充电锂电池，连续运行≥10h，充电时间≤4h； 4、低温测试环境≤-20℃的环境持续放置4h候后正常工作； 5、具备声音和图形报警模式，报警声≥80dB(A)； 6、防护等级 ≥IP67； 7、工作温度：-25℃～60℃； ▲8、可检测沙林（ GB )、索曼（ GD )、维埃克斯（ VX )、芥子气（ HD )、光气 等军事毒剂，根据需要可添加检测新样本，分析时间≤5s。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 复合气体检测仪（核心产品） | 6 | ★1、提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； ▲2、内置PID挥发性有机物检测模块、可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块和X、γ射线检测模块；可监测气体包含可燃气体、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氨气等不少于10种以上毒有害气体浓度和X、γ射线，具有氧气、可燃气、有毒有害气体、VOC挥发性有机污染物和电离辐射同步、实时监测功能，报警结果同屏显示；可根据实战需求配备不同检测气体的探头，主机气体采样方式为泵吸，具有中文操作界面； ▲3、可通过遥控将气体探测仪远程放置在需要探测的区域，后台读取数值；遥控操距离要≥200m，反应时间≤10s，电池持续工作时间≥12h； 4、检测气体不低于以下范围：CO（0～100ppm）、CO₂（0～5000ppm）、CH2O（0～10ppm）、O₃（0～1ppm）、C6H6（0～10ppm）、TVOC（0～10ppm）； 5、检测气体分辨率不低于以下范围：CO（0.01ppm）、CO₂（1ppm）、CH2O（0.01ppm）、O₃（0.01ppm）、C6H6（0.01ppm）、TVOC（0.01ppm）；核辐射测量范围： 0.01uSv/h~10mSv/h。 6、检测精度≤±1%（F.S）； 7、带过充、过放、过压、过热、短路保护功能； 8、防爆等级≥Ex ib IIB T4 Gb，防护等级≥IP68（≥1.5米水深、30分钟及以上，不应出现渗水）； ▲9、报警器可接入网络平台或客户端进行数据管理、设备管理、云端数据分析等功能，可在平台实时监测系统运行状况，接收现场报警信息、故障信息及其他参数，实现危险物质的实时监测及传播预测，辅助决策。 ▲10、整套系统由接收终端、软件、2套气体报警器及其他配件组成，所有检测数据可通过报警器直接读取，现场声光报警，也可通过无线传输到接收终端。 | 2 |
| 12 |  | 核辐射探测仪 | 0.8 | ★1、提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； 2、仪器可以探测现场环境，可远距离测量核射线，避免人体受到伤害设备可通过4G连接到云平台、实现气体、环境数据和定位信息实时上传至云端，便于远程监控现场数据和设备的实时位置； ▲3、设备整机电流≤8mA，设备待机时间≥48h，连续工作时间应≥2h，连续检测≥2000次； ▲4、在有效探测区域内，仪器应能对以下电离辐射发生响应：X射线，γ射线，α射线，β射线； 5、剂量率探测范围0.01μSv/hr-6Sv/hr； 6、温度范围：-20℃～60℃。 | 2 |
| 14 |  | 余震监测仪 | 7.8 | ★1、提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； 2、设备主要监测倾斜建筑物、玻璃、建筑大梁、混凝土墙体、金属罐体等，具备声光报警功能； 3、设备主机屏幕对角线≥6.5cm，可显示位移、震动实时数值、报警值等内容。可通过三维立体监测 X、Y、Z 三轴显示，分辨率≤0.01 度，精度≤0.1°。具有反向一键搜寻功能，可使各路位移报警器自动报警，反向定位监测仪位置； ▲4、设备具有反向一键搜寻功能，可使各路位移报警器自动报警，反向定位监测仪位置。设备标配4路余震位移监测器； 5、控制终端：≥8英寸液晶显示屏，按键和触摸2种操控方式，可显示角度震动实时数值、各监控器电量、各监控器报警状态、各监控器与主机连接状态、无线传输状态（主机和倾角监测模块开机可通过无线网络自动连接）等信息，并可与倾角监控器实现联动报警监控、监控精度调节等内容。主机能一键录音录像和一键拍照，照片可缩放查看，回放视频可快进快退； ▲6、设备配置≥4路倾角监测仪，最大监测距离≥100m（空旷环境下）；具备声光报警功能，声光报警器报警声≥120dB，报警声可开启和关闭；报警阈值采用无极多档设计，可根据需要调节； 7、电池工作时间≥50h。 | 4 |