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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	环形离子淌度液质联用仪
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 环形离子淌度液质联用仪


（一）技术要求：
1. 工作条件：
1.1 工作电压：220V，50Hz
1.2 温度：15～35 ℃
1.3 湿度：35～85% RH

3. 技术规格：
3.1 质谱性能指标
★3.1.1 质谱类型：四极杆-飞行时间串联高分辨质谱仪；
3.1.2 四极杆质量范围(m/z)：20～4000；
#3.1.3 TOF质量范围(m/z)：20～64000（需提供软件截图作为技术证明文件）；
#3.1.4 分辨率：≥100000FWHM，且分辨率不受采样速率影响（如投标产品为进口产品须提供厂家盖章的承诺函）；
#3.1.5 灵敏度：1 pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N≥3000:1；MS/MS模式下，S/N≥5000：1，且为原始数据，无平滑；
3.1.6 质量精度：MS及MS/MS模式达到≤0.8 ppm；
#3.1.7 长期质量稳定性：内标模式下连续5天测试亮氨酸脑啡肽，质量偏差≤1ppm（提供实际样品测试结果作为证明文件）；
3.1.8 采样速率：≥45张谱图/秒；
#3.1.9 样品分析一次进样，可对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，无质量数分段切换过程（需提供彩页或应用文献说明）；
3.1.10 系统处于待机状态时，离子源不消耗氮气；
#3.1.11 离子源需具有双控温区域，离子源可加热温度≥150℃，脱溶剂温度≥650℃。（需提供软件截图作为技术证明文件）；
★3.1.12 需配备同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的复合离子源，无需解除真空更换硬件，即可快速实现ESI或APCI的数据采集；
#3.1.13 内置全自动注射泵和直接进样瓶≥3个，实现质谱的自动调谐和校正（需提供仪器照片作为技术证明文件）；
#3.1.14 具有表面诱导解离功能，可实现通过单次碰撞完成完整离子解离，支持非共价复合物和高级组装体的结构解析；
3.1.15 检测器：复合ADC检测器采样频率：≥6G Hz；
★3.1.16 必须具有离子淌度功能，可测定碰撞横截面积CCS值（如投标产品为进口产品须提供厂家盖章的承诺函）
3.1.17 离子淌度室应位于碰撞室部位，需具备多级离子环型淌度分离能力，可获得MS及MS/MS淌度分离能力,无需任何预先标准品优化方法；
#3.1.18 离子淌度分辨率≥ 400 （如投标产品为进口产品须提供厂家盖章的承诺函）；
#3.1.19 监测8个化合物组成的混合溶液，能测得每个检测到离子的CCS值，连续测试3天，CCS的重现性RSD≤0.5%（提供实际样品测试结果作为证明文件）；
#3.1.20 提供具有CCS值的数据库； 
#3.1.21 具有MS多级碎裂功能，≥3级（如投标产品为进口产品须提供厂家盖章的承诺函）；
★3.1.22 配备可视化成像离子源；
#3.1.22.1成像离子源空间分辨率5μm*5μm（如投标产品为进口产品须提供厂家盖章的承诺函）；
3.1.22.2 离子源采用常压敞开式设计，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换；
3.1.22.3 可同时拥有最多2个全方位影像或1个96孔板的全方位影像；
3.1.22.4 待检测样品切片后直接放置成像源处进行检测，无需事先进行衍生化或使用基质处理；
3.1.22.5 离子入口传输管带有加热功能（加热温度设置最高不小于450度）；
#3.1.22.6离子源配有高清摄像机以便更好的调节喷针位置，定焦镜头（提供软件截图作为证明文件）；
#3.1.22.7 可视化成像离子源与质谱为同一品牌，保证设备联机稳定性。

3.2 超高效液相色谱性能指标
3.2.1 二元高压泵：一体式独立柱塞，数控刚性直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器，泵压力传感器反馈回路：≥2路（提供仪器结构图作为技术证明文件）；
3.2.2 流量：0.0100～2.000 mL/min，可调精度：≤0.001mL/min；
3.2.3 最大操作压力：≥ 15000 psi；
# 3.2.4梯度模式：预置梯度曲线≥10种 (需提供软件截图作为技术支持文件)；
3.2.5 进样精度：RSD≤0.25%； 
[bookmark: _Hlk177031994]3.2.6 样品交叉污染度：≤ 0.002%；
3.2.7 样品室温度范围：4～40℃，可编程，可控精度：≤1℃；
# 3.2.8 色谱柱可历史追踪：每一根色谱柱都有独立的智能芯片连接口，色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史（提供色谱柱的芯片照片以及记录50次色谱柱使用记录的电脑截屏作为证明文件）；
3.2.9 二极管阵列检测器：单一光源下波长范围：190-800nm；
# 3.2.10 液相色谱系统不经过高浓度硝酸和磷酸等措施钝化（流动相仅为甲酸水或水/乙腈等常规试剂，流动相不添加EDTA等预处理试剂）测试三磷酸腺苷（ATP），6针重复进样，峰面积RSD≤5%（如投标产品为进口产品须提供第三方证明材料或承诺书或测试报告）。

3.3 纳升液相色谱性能指标
3.3.1 色谱泵：一体式独立柱塞，独立数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路（提供两个独立泵的柱塞运动模式示意图，及色谱泵结构图作为技术证明文件）；
#3.3.2 流量：不分流，实现200 nL/min-100μL/min，以1nL/min为增量；
3.3.3 延迟体积≤1μL，不随反压变化；
3.3.4 梯度曲线：预编≥10种梯度曲线(需提供软件截图作为技术支持文件)；
#3.3.5 最大操作压力 ≥15000psi；
3.3.6 样品位数≥96位（2ml）；
3.3.7 进样体积：0.1-100μL； 
3.3.8 样品室温度范围：4℃-40℃，可编程，增量：≤1℃。

3.4 数据采集软件
3.4.1数据采集软件：可用于控制整套系统，包括仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告；
3.4.2 软件应具有控制仪器、采集数据、数据处理和生成报告功能；可进行数据处理并生成统一格式的实验报告；
3.4.3 高性能工作站：CPU性能六核心以上，主流通用兼容性强正版操作系统，64位，不小于64G内存，不小于10TB硬盘，显示器不小于27寸。

3.5 数据处理软件
3.5.1 数据筛查软件：具有独立的数据库管理平台，在需要重新分析数据时，可以直接在软件界面进行再处理，方便进行样本差异性比较。含未知物结构分析软件、多种同位素匹配软件；软件具有数据处理和生成报告功能；可以处理数据并生成简洁和一致的实验报告
#3.5.2 代谢组学软件：可导入仪器采集的原始数据；可以自建带有保留时间判定的数据库；归属信号的加合离子；
3.5.3 配代谢物数据库；
3.5.4 高性能工作站：CPU性能 六核心以上，主流通用兼容性强正版操作系统，64位，不小于64G内存，不小于10TB硬盘，显示器不小于27寸。

4. 产品配置要求
环形离子淌度质谱（包含低流速ESI探头）  1套
超高效液相色谱                          1套
纳升液相色谱	                          1套                                         
可视化成像离子源	                      1套
质谱控制系统及相关数据处理软件          1套  
可视化质谱数据分析软件                  1套
氮气发生器、不间断电源等仪器配套设备    1套
液相色谱易损件维护包                    1套
备品备件，包含ESI喷针、成像离子源喷针  1批

5. 技术文件：
5.1随机文件资料：免费提供设备全套、完整的技术资料。
5.2设备操作使用说明书：包含详细的仪器说明书、操作指南以及仪器日常维护指南。

（二）质保及售后服务：
1. 设备安装调试：
卖方应在仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内派原厂工程师进行安装调试，直至设备能够正常使用。
2. 技术培训：
提供设备操作培训、实验操作培训、软件应用培训等现场免费培训，培训时间不少于5天。使用半年之后再次提供免费强化培训一次
3. 质保期：
质保期安装调试后36个月。在质保期内，免费上门维修。质保期外，供应商负责终身维护。
4. 维修响应时间：
工程师24小时内远程响应，72小时内上门服务。
5. 要求卖方提供的其它技术服务内容：
要求终身软件免费升级。

（三） 订货数量：
1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：自合同签订后3个月内
交货地点：中国科学院化学研究所。

（五）付款方式：
进口产品：合同签订后，开具100%即期不可撤消信用证，其中90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字的验收报告支付。
国产产品：货到验收合格后，付100%的货款

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。
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