
福建省承诚招标代理有限公司关于福建农林大学梯度PCR仪等设备采购项目（FJCCZB2022-014WJ-1）网上竞价公告
福建省承诚招标代理有限公司受委托，就下述货物及其服务组织网上竞价，现邀请国内合格的供货商参与报价。

一、项目编号：FJCCZB2022-014WJ-1
二、项目名称：福建农林大学梯度PCR仪等设备采购项目
三、网上竞价品目名称、数量及主要技术要求：详见网上竞价内容一览表
四、报名起止时间：2022年7月18日至2022年7月21日9：00。网上竞价报名表于报名时间截止前传真或发送邮箱至招标代理公司。

五、参与竞价的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。
六、上传网上竞价报价文件截止时间：2022年7月21日上午11：00。

七、下载及上传网上竞价网址：http://www.cczb.net
八、报价供应商应先在福建省承诚招标代理有限公司网站（http://www.cczb.net）首页进行供应商注册，注册完成后需提交以下审核资料（纸质材料加盖公章送达），经审核后方可登录。报价人需提交合格有效的统一社会信用代码营业执照复印件（或事业单位法人证书复印件等）、单位负责人授权书（授权书参考模板详见我公司网站服务专区板块，若报价人代表为单位负责人，则提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书）。
九、本批竞价的保证金为每竞价单位叁仟元人民币，竞价保证金应以转帐、电汇的形式（不接受现金）于网上竞价报价文件递交截止时间前交至招标代理人。办理保证金退还手续时必须按转帐或电汇形式。
十、此次竞价采购为国内采购，请竞价方报人民币交货价，不涉及进口有关手续。

十一、报价文件应按附件1中网上竞价报价文件的格式填写，并按网上竞价要求上传至下载标书处,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

十二、报价数据以本招标代理公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与本招标代理公司无关，请各报价人合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

地  址：福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层      邮  编：350001

电  话：0591-87555357     传真：0591-87554016    邮箱：fjscczb@163.com
联系人：张小姐　　　　　　　　　　　　　　　　开户名：福建省承诚招标代理有限公司

开户行：中国工商银行福州市晋安支行　　　　　　帐  号：1402028109600026871

保证金退还联系人：张小姐                      联系电话：0591-87555357
附件：1、网上竞价报价文件（格式）；（所提交的报价文件响应内容低于报价文件格式要求的，视为无效报价）

2、采购合同参考文本及验收单。
福建省承诚招标代理有限公司

2022年7月18日

一、网上竞价内容一览表

	合同包
	品目号
	品目名称
	备选品牌
	技术和服务要求
	数量
	竞价最高限价（单价/元）
	竞价最高限价（总价/元）
	允许进口

	1
	1
	梯度PCR仪 
	-
	1、具有≥8行温度梯度功能

2、96*0.2ml快速反应模块

3、储存程序≥1000个

4、液晶屏幕可图形显示和文字编辑，显示温度变化曲线

5、具有断电保护功能


6、最大升降温速度≥5°C/秒

7、温度范围：0-100°C

8、温度精确度≤±0.2°C

9、温度均一性≤±0.4°C 

10、温度梯度范围：30-100°C

11、温度梯度温差范围：1-24°C

12、温度梯度精确度≤±0.2°C

13、温度梯度均一性≤±0.4°C
	5台
	44000
	220000
	否

	
	2
	超低温保存箱
	-
	1、温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃ 范围，控温精度≥0.1℃。

2、微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、冰箱内有效容积≥416L，整机装箱量（2ML冻存管容量）≥30000份样本；

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；

6、具有2种（含）以上报警方式，声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警；

7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

8、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g；

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求；

11、压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤650W；

12、25℃环温时，耗电量应≤9Kw.h/24h；

13、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度；

14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6小时，；

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（钥匙≥4把）及双挂锁；

16、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

17、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥15mm；

18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

19、低噪音，整机运行噪音低于60分贝；

20、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

21、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

22、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

23、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

24、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

25、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

26、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，升温时间≥210min；

27、具备温度记录仪扩展端口，后期可根据需要购买温度记录仪，实现单独从箱内采集温度的功能；

28、具备物联模块扩展端口，后期可根据需要购买物联模块，实现物联网功能：手机通过下载APP或微信小程序可实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录可同步短信、APP和微信公众号推送。
	1台
	45000
	45000
	否

	
	3
	紫外交联仪
	-
	1、UV波长：254nm，照射时间测量范围：0-999.9min，功率≥60W

2、UV辐射能量：最高能达5mw/cm2

3、UV光源：6个8W灯管；50个曝光能量与50个曝光时间设定并可保存；UV曝光能量手动设置、UV曝光时间手动设置

4、曝光能量测量范围：0-99.99J (焦耳)

5、曝光时间测量范围：0-999.9min

6、外部尺寸：360mm*340mm*310mm（允许±1%偏离）

7、内部曝光室尺寸：350mm*290mm*150mm（允许±1%偏离）
	1台
	16000
	16000
	否

	合计
	281000
	

	商务要求：

一、售后服务：所有设备自验收合格后免费上门保修一年，24小时内响应，48小时内安排技术人员上门服务。

二、验收安装调试：需要有厂家培训且有售后服务工程师资质证书的工程师负责安装培训，工程师上门安装时需提供售后服务工程师资质证书给业主老师确认核实。
二、合同签订时间：成交通知书发出之日起15天内签订合同。

三、项目交付时间：合同签订后30天内送货至采购人指定地点并完成安装。

四、交货地点：福建农林大学（具体地址以签订合同为准）。

五、交付条件：设备经验收合格后交付使用。

六、付款方式：项目验收合格正常运行一个月后，成交供应商须提供增值税发票，采购人收到发票后无质量问题的情况下在一个月内付合同总金额的100%。（成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

七、履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的2%作为履约保证金，该履约保证金将在验收合格后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为验收合格后再延长6个月。  


注：1、交付地点：福建省（具体按采购人指定地点）。

根据《关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》符合采购需求的潜在供应商通过福建省承诚招标代理有限公司网站进行竞价，供应商提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，所报品牌需在采购单位选定的品牌范围内），投标报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

网上竞价公告期满，符合采购需求的合格供应商不足一家的，网上竞价无效。
同一投标人提交两个（含）以上不同的投标响应内容(响应内容前后不一致)，视为无效报价。

所有网上竞价采购均要严格按照支持节能、环保等有关政府采购政策执行。所投产品如有国家强制性要求或认证的(如：节能、3C等)，必须提供有效的相关证明文件或证书，否则视为无效报价。

二、竞价须知

（一）竞价方可对网上竞价内容一览表中的一个、几个或所有合同包进行报价，但不得将其中一个合同包的内容拆分进行报价，拆分报价或漏项报价无效。报价应分单价、小计和总价，在符合采购需求且报价有效的前提下，投标报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者中标）。报价必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“竞价一览表”中的项目内容（如技术要求、详细配置）完全响应“网上竞价内容一览表”中的采购需求（包含参考图片）。
（二）设备服务要求

1、质量技术要求

（1）提供的货物是全新的。

（2）国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

（4）所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》（若有）。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。若中标后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

（6）承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物必须符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书（若有）。

2、设备安装及调试要求

（1）成交供应商应负责将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。

（2）成交供应商在设备安装前应派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）成交供应商负责组织专业技术人员进行设备安装调试，应向用户提供必须的基本备，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备验收前，成交供应商须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料）（若有）。

（5）成交供应商向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。

（三）供应商注意事项

1、资格要求

（1）在中华人民共和国境内(不含享有单独关境地位的地区)注册，有能力按时、按质、按量提供招标采购之货物及服务的法人、其他组织或者自然人。

（2）在法律上和财务上独立，具有独立承担民事责任能力，与采购单位或政府采购代理机构无直接利益关系、隶属关系的法人、其他组织或者自然人才能参加投标。

2、成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按成交总金额1.5%的标准以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理人缴纳中标服务费。
（四）供应商上传的竞价报价文件应按报价文件的格式逐项填写，并按网上竞价要求上传（DOC或文件夹压缩包RAR格式）,未按此要求的，将被视为无效报价文件。在截止时间前电子报价文件内容可多次补充、修改，以最终生成记录为准。电子报价文档具法律效力。竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的竞价数据错误或缺失均与福建省承诚招标代理有限公司无关，请各竞价方合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。中标后成交供应商需交书面原件（三份）存档。
三、网上竞价项目报名表

项目编号：                                  时间：   年    月    日

	竞价方（全称加盖公章）
	

	竞价方地址
	

	竞价方代表姓名
	

	联系电话/传真
	

	邮箱
	

	合同包
	


