第1包：扫描电子显微镜

- 工作条件：

1.1电源: 230V +6% / -10%; 频率: 50/60Hz 1%;

1.2运行环境温度: 17-23C

1.3 运行环境：相对湿度<80%

1.4仪器运行的持久性：可连续运行

1.5 杂散磁场: 50/60Hz频率: <300nT(峰-峰值); 其它频率: <40nT(峰-峰值); (由供应商负责测试)

1.6 振动: (由供应商负责测试)

1.7功耗: 最大3.0 kVA; 配线按15A – 20A配置; 单相两片式自动空气开关按25A或32A配置(整定值80%左右).

1.8 接地电阻小于2欧姆

- 设备用途：

2.1该电镜主要用于直接观察导电和不导电样品的表面形貌。

- 技术规格：

3.1电子光学系统：

3.1.1分辨率：

*3.1.1.1高真空模式：1.0 nm @15 kV，1.3 nm @1 kV(非减速模式)，1.0nm @1 kV（减速模式）

3.1.1.2低真空模式：1.0nm @15kV，1.8 nm @3 kV

3.1.2 加速电压： 0.2kV－30kV

3.1.3着陆电压：20eV－30keV

*3.1.4电子枪：肖特基场发射电子枪, 束流范围1pA～400n A

3.1.5物镜光阑：物镜光栏应能自加热自清洁；无需拆卸镜筒即可更换物镜光阑。

3.1.6二次电子和背散射电子成像系统: 自动调节和手动调节亮度、对比度

3.1.7扫描旋转、动态聚焦和倾斜校正补充

3.2样品室

*3.2.1样品台：五轴马达驱动，移动范围：X=Y≥110mm，Z≥65mm，

T≥-15～+90°(手动)，R=360°连续旋转

3.2.2 样品室尺寸: 左右内径≥340mm

3.2.3分析工作距离 10 mm

3.2.4手动控制面板

3.3检测器：

3.3.1镜筒内二次电子检测器；

3.3.2 镜筒内背散射电子检测器

3.3.3低真空模式二次电子检测器

3.3.4 定向背散射电子检测器

3.3.5 样品室红外CCD相机

3.3.6 光学导航相机

3.4数字图像记录系统

3.4.1图像处理：最大6144x 4096像素

3.4.2图像显示：单幅图像显示或4帧图像同时显示

3.4.3图像记录: TIFF, BMP或JPEG;

3.4.4 几何量实时测量

3.5控制和数据处理系统

3.5.1 基于以太网架构的数据传输系统

3.5.2 Intel双核控制和操作计算机系统

3.5.3 Windows 7操作系统

3.5.4 显示器：24英寸LCD显示器

3.6真空系统

3.6.1涡轮分子泵250l/sec和两个离子泵

3.6.2前级机械泵

3.6.3样品室真空度：高真空模式下优于6.3×10-4Pa，低真空模式下10Pa～500Pa

3.7标准应用软件

3.7.1样品图像导航

3.7.2鼠标拖曳式放大及对中功能

3.7.3 直方图和在线测量

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

4.1.1场发射扫描电镜主机(镜筒内二次电子和背散射电子检测器)

4.1.2定向背散射电子检测器

4.1.3 光学导航相机

4.1.4 手动控制面板

4.1.5 空压机和冷却循环水

4.16扫描电子显微镜保修一年

4.2其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术文件：

5.1 合同签订后提供设备的预安装要求说明书;

5.2 随机提供产品使用说明书和维护说明书;

5.3 随机提供完整的产品验收说明书。

6.  技术服务：

6.1卖方应在合同生效后的一个月内到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

6.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收,仪器安装调试时间约1～2周。

6.3. 验收：厂家安装、调试的仪器设备，应待供货方到达安装现场后，共同开箱，共同完成数量与质量的验收工作。

6.4  现场培训：仪器安装调试后, 卖方工程师或应用专家对用户技术人员进行2~3天的现场操作培训, 培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器日常维护等。

6.5  卖方对电镜(包括合同项下所有主机及部件)提供壹年保修服务，保修期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外) 均由卖方承担，因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

6.6卖方承诺对买方的服务申请在48小时之内给以响应,工程师在五个工作日内到达服务现场。

6.7保修期过后，卖方承诺对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘的各种配件。

7. 订货数量：

一台

8. 目的港：

三亚机场

9. 交货日期：

合同签订后五个月内

10. 执行的相关标准

无