中国科学院深海科学与工程研究所扫描电子显微镜采购项目招标文件
第1包：扫描电子显微镜

1. 工作条件：
1.1电源: 230V +6% / -10%; 频率: 50/60Hz 1%; 
1.2运行环境温度: 17-23C
1.3 运行环境：相对湿度<80%
1.4仪器运行的持久性：可连续运行
1.5 杂散磁场: 50/60Hz频率: <300nT(峰-峰值); 其它频率: <40nT(峰-峰值); (由供应商负责测试) 
1.6 振动: (由供应商负责测试) 
1.7功耗: 最大3.0 kVA; 配线按15A – 20A配置; 单相两片式自动空气开关按25A或32A配置(整定值80%左右). 
1.8 接地电阻小于2欧姆

2. 设备用途：
2.1该电镜主要用于直接观察导电和不导电样品的表面形貌。

3. 技术规格：
3.1电子光学系统：
3.1.1分辨率：
*3.1.1.1高真空模式：1.0 nm @15 kV，1.3 nm @1 kV(非减速模式)，1.0nm @1 kV（减速模式）
     3.1.1.2低真空模式：1.0nm @15kV，1.8 nm @3 kV
3.1.2 加速电压： 0.2kV－30kV
3.1.3着陆电压：20eV－30keV
*3.1.4电子枪：肖特基场发射电子枪, 束流范围1pA～400n A
3.1.5物镜光阑：物镜光栏应能自加热自清洁；无需拆卸镜筒即可更换物镜光阑。
3.1.6二次电子和背散射电子成像系统: 自动调节和手动调节亮度、对比度
3.1.7扫描旋转、动态聚焦和倾斜校正补充
3.2样品室
*3.2.1样品台：五轴马达驱动，移动范围：X=Y≥110mm，Z≥65mm，
T≥-15～+90°(手动)，R=360°连续旋转
3.2.2 样品室尺寸: 左右内径≥340mm
3.2.3分析工作距离 10 mm
3.2.4手动控制面板
3.3检测器：
3.3.1镜筒内二次电子检测器；
3.3.2 镜筒内背散射电子检测器
3.3.3低真空模式二次电子检测器
3.3.4 定向背散射电子检测器
3.3.5 样品室红外CCD相机
3.3.6 光学导航相机
3.4数字图像记录系统
3.4.1图像处理：最大6144x 4096像素
3.4.2图像显示：单幅图像显示或4帧图像同时显示
3.4.3图像记录: TIFF, BMP或JPEG; 
3.4.4 几何量实时测量
[bookmark: OLE_LINK1]3.5控制和数据处理系统
3.5.1 基于以太网架构的数据传输系统
3.5.2 Intel双核控制和操作计算机系统
3.5.3 Windows 7操作系统
3.5.4 显示器：24英寸LCD显示器
3.6真空系统
3.6.1涡轮分子泵250l/sec和两个离子泵
3.6.2前级机械泵
3.6.3样品室真空度：高真空模式下优于6.3×10-4Pa，低真空模式下10Pa～500Pa
3.7标准应用软件
3.7.1样品图像导航
3.7.2鼠标拖曳式放大及对中功能
3.7.3 直方图和在线测量
4. 产品配置要求
4.1 产品主体部分说明
4.1.1场发射扫描电镜主机(镜筒内二次电子和背散射电子检测器)
4.1.2定向背散射电子检测器
4.1.3 光学导航相机
4.1.4 手动控制面板
4.1.5 空压机和冷却循环水
4.16扫描电子显微镜保修一年
4.2其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术文件：
5.1 合同签订后提供设备的预安装要求说明书;
5.2 随机提供产品使用说明书和维护说明书;
5.3 随机提供完整的产品验收说明书。

6.  技术服务：
6.1卖方应在合同生效后的一个月内到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。
6.2仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收,仪器安装调试时间约1～2周。
6.3. 验收：厂家安装、调试的仪器设备，应待供货方到达安装现场后，共同开箱，共同完成数量与质量的验收工作。
6.4  现场培训：仪器安装调试后, 卖方工程师或应用专家对用户技术人员进行2~3天的现场操作培训, 培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器日常维护等。
6.5  卖方对电镜(包括合同项下所有主机及部件)提供壹年保修服务，保修期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内，仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外) 均由卖方承担，因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。
6.6卖方承诺对买方的服务申请在48小时之内给以响应,工程师在五个工作日内到达服务现场。
6.7保修期过后，卖方承诺对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘的各种配件。

7. 订货数量：
一台

8. 目的港：
三亚机场

9. 交货日期：
合同签订后五个月内

10. 执行的相关标准
无
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