
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院城市环境研究所

四级杆静电场轨道阱高分辨率质谱仪

采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250301703
采购人：中国科学院城市环境研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年5月
第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	四级杆静电场轨道阱高分辨率质谱仪
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 四级杆静电场轨道阱高分辨率质谱仪

技术要求：

工作条件：

1.1. 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz

1.2. 环境温度：18-27℃（最优：18~21℃）

1.3. 相对湿度：20-80%

设备用途：

2.1 适用于代谢组学、食品安全、环境监测、化药和天然产物分析、司法公安、临床检测、等应用领域。

技术规格：

3.1.液相色谱部分：

★超高效液相色谱仪，作为质谱分离设备使用。液相和质谱要求为同一个品牌，保证联机稳定性 

3.1.1泵 

3.1.1.1 二元高压梯度混合

★3.1.1.2压力范围：≥15000 psi

3.1.1.3压力波动：<1%或0.2Mpa

★3.1.1.4流速范围：0.001~8mL/min，步进0.001mL/min

3.1.1.5流速精密度：< 0.05% RSD

3.1.1.6流速准确度：±0.1%

3.1.2自动进样器 

★3.1.2.1加样体积：0.01-100(l，增量0.01 (l；

3.1.2.2加样体积准确度：±0.5%

3.1.2.3进样精度：<0.25%RSD 

★3.1.2.4样品盘位数：2mL进样瓶大于200个

3.1.3柱温箱 

★3.1.3.1控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）

★3.1.3.2温度精确度：±0.5℃

3.1.3.3 温控稳定性：±0.05℃

3.2.质谱部分

3.2.1 离子源：

3.2.1.1独立的可加热电喷雾ESI离子源，喷针前后，左右，上下可调；

★3.2.1.2 可加热ESI源，离子源加热温度大于550℃，流速为1μl -1,000μl /min； 

3.2.1.3 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能，离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

#3.2.1.4具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴;

3.2.2 离子传输系统：

3.2.2.1 离子传输系统配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担，离子传输管材质为不锈钢，坚固耐用，可重复使用；

#3.2.2.2具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需无需卸真空, 待机时不需要消耗氮气；

★3.2.2.3四极杆分辨率可到0.4 Da；隔离窗口宽度从0.4 Da-1200 Da范围内可调；

★3.2.2.4离子传输管金属材质，可独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；若离子传输管为非金属材质、非加热的离子传输管，则需要额外标配5~10根原厂全新的离子传输管作为备用，以确保用户在后续使用中的低成本；若离子传输系统为非离子传输管设计，则需同时配备 10~50 套离子传输组件，以备后续消耗。

3.2.2.5 离子传输系统具有进行性间隔叠加环式离子透镜设计，能够捕获并有效聚焦离子流，同时尽量避免源内裂解。电极之间变化的间距可实现更好的泵送效率和系统耐用性；

3.2.2.6 离子传输透镜系统：能够有效捕获离子并聚焦离子、传输离子，保证系统灵敏度；

#3.2.7带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件，可以阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度和仪器耐用性；

3.2.3 质量分析器部分：

★3.2.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或其他高分辨率质量分析器串联组合质谱；

★3.2.3.2 质量范围：40-6,000 m/z
★3.2.3.3仪器分辨率：≥240,000 FWHM（m/z=200）；

#3.2.3.4高分辨质量分析器真空度：≤10-8 mbar（即≤1.0×E-9 mbar）；

★3.2.3.5 正负离子切换速度：分辨率60,000 FWHM条件下，正负切换时间(0.7 s，等效扫描速度＞1.4 HZ；tSIM模式下正负切换时间＜600ms，等效扫描速度＞1.6HZ；

3.2.3.6灵敏度：

★3.2.3.6.1 MS/MS灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N ≥100:1；

★3.2.3.6.2 选择离子扫描tSIM灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N ≥250:1；

3.2.3.7 质量轴稳定性： 设备外标校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100 fg利血平，母离子609质量精确度≤3ppm；

★3.2.3.8 质谱采集速率：≥22 Hz 在分辨率为15,000和 m/z 200情况下；
3.2.3.9 动态范围 > 5,000:1

3.2.3.10 扫描模式：

★3.2.3.10.1 高分辨全扫描、高分辨选择离子扫描、高分辨全子离子碰撞碎裂扫描、高分辨正负离子切换扫描、高分辨数据依赖子离子扫描（Full MS-ddMS2）、高分辨数据非依赖扫描（DIA）
#3.2.3.10.2可自动更新一级和二级扫描的目标物列表和排除列表，实现样品的深度分析；

★3.2.3.11质谱检测器: 无损型检测器，终身免更换；或者采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，并额外提供相应备用检测器至少5个，满足仪器寿命内正常使用的需求。

3.2.4 数据处理系统

3.2.4.1品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows10软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；

3.2.4.2 简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；

3.2.4.3 工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

产品配置要求

4.1 高分辨质谱主机一套，包含ESI电喷雾离子源、大气压APCI化学源、内标校正模块；

4.2 超高效液相色谱仪部分：二元高压梯度泵、温控自动进样器、柱温箱；

4.3 软件：结构解析搜库软件1套，代谢组学搜库软件1套，筛查分析软件1套，提供农药、兽药、司法毒物、中药等代谢组学数据库及数据方法包；

4.4 工作站：仪器控制及数据采集软件一套，仪器控制工作站一套，工作站硬件不低于以下配置（配置不低于i7处理器，32GB内存，512G固态硬盘+1TB机械硬盘，24寸显示器）；

4.5 耗材：C18色谱柱2根、进样瓶含瓶盖500个、机械泵油6瓶；

4.6 配套设备：不间断电源1套（10kv，2小时）、数据处理工作站1套。

5. 选购附件、备件及消耗品

无          

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。
（二）质保及售后服务：

1. 设备安装、调试和验收：仪器设备到达后，在接到用户通知指定日期内由买方提供生产厂商原厂工程师到现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并通过验收。

2. 技术培训：在用户所在地对用户进行不少于5人/2天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。

3. 保修期：仪器设备软硬件免费保修期三年，保修期自仪器设备验收合格，双方签字之日起计算，投报进口货物的必须提供原厂或代理商的全保承诺函；投报国产货物的投标人需承诺由原厂售后工程师提供服务。

（三） 订货数量：

 1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   交货期：6个月以内 

   交货地：用户指定地点

（五）付款方式：                                         

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，90%采用即期不可撤消信用证凭合同要求单据支付： 

10%凭买方代表签字并加盖单位公章后的验收报告电汇支付。

本项目的预算价即为采购合同的最高结算价。
卖方应在本合同签订前，向买方提交合同金额的5%作为履约保证金。该履约保证金在货物完成安装验收后转为货物的质量保证金。质量保证金在质保期满后，卖方凭签订的采购合同及缴纳履约保证金有关凭证办理退还手续，由买方以原提交方式无息退还。

（六）执行的相关标准

  产品应满足相关国家标准及行业标准。

66
65

