## 技术要求
包号 | 分类 | 技术要求 | 证明材料要求
1 | 激光物证显现仪 | 1、功能：用于现场及实验室内指纹及各种微量痕迹物证的发现及定位 | /
|  | 2、执行标准：《GA/T 1490-2018法庭科学激光物证显现仪技术要求》 | 测试报告/检测报告
2 | “502”指印熏显柜I | 1、执行标准：《GA/T 419-2018法庭科学“502”手印熏显柜通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、熏显容积：V≤60升 | 测试报告/检测报告
3 | “502”指印熏显柜Ⅱ | 1、 执行标准：《GA/T 419-2018法庭科学“502”手印熏显柜通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 熏显容积：60升＜V≤140升 | 测试报告/检测报告
4 | “502”指印熏显柜Ⅲ | 1、 执行标准：《GA/T 419-2018法庭科学“502”手印熏显柜通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 熏显容积：V＞140升 | 测试报告/检测报告
5 | 茚三酮手印显现柜Ⅰ | 1、 执行标准：《GA/T 722-2021茚三酮/DFO手印显现柜》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 熏显舱容积：V≤60升 | 测试报告/检测报告
6 | 茚三酮手印显现柜Ⅱ | 1、 执行标准：《GA/T 722-2021茚三酮/DFO手印显现柜》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 熏显舱容积：60＜V≤140升 | 测试报告/检测报告
7 | 茚三酮手印显现柜Ⅲ | 1、 执行标准：《GA/T 722-2021茚三酮/DFO手印显现柜》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 熏显舱容积：V＞140升 | 测试报告/检测报告
8 | 比对显微镜 | 执行标准：《GA/T 1670-2019法庭科学 比较显微镜通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
9 | 真空金属镀膜设备 | 1、功能：用于实验室内各种疑难指印的显现，及接触性DNA的定位 | /
|  | 2、执行标准：《GA 1651-2019 法庭科学 真空镀膜显现手印技术规范》 | 测试报告/检测报告
10 | 靶向发现生物痕迹仪单一光源 | 1、用于重大疑难案件现场勘查中准确发现纺织物、砖石、棍棒类等载体上生物物证位置 | /
|  | 2、光源：单一光源 | 测试报告/检测报告
|  | 3、电池工作时间≥1小时 | 测试报告/检测报告
|  | 4、光斑均匀度（1米范围内）≥90% | 测试报告/检测报告
11 | 靶向发现生物痕迹仪多波段光源 | 1、用于重大疑难案件现场勘查中准确发现纺织物、砖石、棍棒类等载体上生物物证位置 | /
|  | 2、光源：多波段光源 | 测试报告/检测报告
|  | 3、电池工作时间≥1小时 | 测试报告/检测报告
|  | 4、光斑均匀度（1米范围内）≥90% | 测试报告/检测报告
12 | 超宽光谱现场痕迹物证搜索摄录仪 | 1、用于现场痕迹物证搜索、拍照、存储图像等 | /
|  | 2、显示屏尺寸≥5寸 | 测试报告/检测报告
|  | 3、光谱响应范围：至少包含180nm~1100nm | 测试报告/检测报告
|  | 4、传感器：CMOS图像传感器 | /
|  | 5、连续工作时间≥3.5小时 | 测试报告/检测报告
|  | 6、图像分辨率：≥1024×1024 | 测试报告/检测报告
13 | 隐蔽摄像机搜索仪 | 1、通过探测会议室、办公室等范围内隐蔽摄像头电磁辐射，发现摄像头具体位置 | /
|  | 2、探测频率范围：50MHz到4000MHz | 测试报告/检测报告
|  | 3、连续工作时间≥12h | 测试报告/检测报告
|  | 4、探测距离≥5米 | 测试报告/检测报告
|  | 5、探测角度≥30° | 测试报告/检测报告
14 | 现场痕迹勘察箱Ⅰ | 1、用于现场痕迹及物证发现、提取、测量、记录、保护等 | /
|  | 2、配置：至少包含手术刀1把、镊子1把、胶带1卷、照明放大镜1个、卷尺1个、定性滤纸1盒、棉签1盒、一次性注射器5个、带塞试管10个、物证瓶6个、大号物证袋10个、小号物证袋10个、护目镜1个、手套1副、防护服1套、铅笔1支、记号笔1支、签字笔1支、橡皮1块、铅笔刀1把、文件夹1个、笔录本1本、铝箱1个 | 测试报告/检测报告
15 | 现场痕迹勘察箱Ⅱ | 1、用于现场痕迹及物证发现、提取、测量、记录、保护等 | /
|  | 2、配置：至少包含球形金粉1瓶、球形银粉1瓶、唾液采集卡10张、镊子1把、黑磁粉1瓶、剪刀1把、圆形灰鼠刷1把、卷尺1个、磁性刷1把、纤维刷1把、不干胶比例尺1包、指纹提取膜片10张、掌纹提取膜片10张、静电吸附器1套、物证袋10个、成趟足迹塑料布2卷、单个足迹塑料布2张、血样采集卡10张、采血卡保存袋10个、采血针10支、棉签10盒、手套1副、一次性口罩10个、脱落细胞粘取器5个、止血棉签10支、消毒棉签10支、记号笔1支、铅笔1支、铅笔刀1把、橡皮1块、笔录本1本、粉笔1盒、502胶1瓶、定性滤纸10张、多功能钳1把、唾液保存袋10个、铝箱1个 | 测试报告/检测报告
16 | 现场痕迹勘察箱Ⅲ | 1、用于现场痕迹及物证发现、提取、测量、记录、保护等 | /
|  | 2、配置：至少包含可充电白光手电1只、可充电紫光手电1只、圆形灰鼠毛刷1把、扁形灰鼠毛刷1把、磁性指纹刷2支、羽毛指纹刷2支、球形金粉1瓶、球形银粉1瓶、球形红色荧光粉1瓶、球形黄色荧光粉1瓶、黑色磁性粉1瓶、银色磁性粉1瓶、吹粉球1个、指纹胶带1卷、掌纹胶带1卷、白色掌纹衬底20张、黑色掌纹衬底20张、碘熏管6支、502胶1瓶、502胶冷熏杯罩1个、定性滤纸10张、血手印固定剂1瓶、茚三酮喷罐1瓶、掌纹捺印盒1个、静电吸附器1套、成趟足迹静电膜2卷、单个足迹静电膜10张、静电板2块、足迹提取片5张、照明放大镜1把、多功能钳1把、剪子1把、镊子1把、组合旋具1套、卷尺1个、文件夹1个、笔录本1本、十指指纹信息卡5张、三角板1套、签字笔1支、记号笔1支、铅笔1支、铅笔刀1把、橡皮1块、不干胶比例尺本1本、不干胶号码本1本、塑料物证袋10个、一次性口罩5个、铝箱1个 | 测试报告/检测报告
17 | 技术开锁痕迹发现仪Ⅰ | 1、用于对锁芯内部痕迹进行拍照录像，甄别开锁痕迹 | /
|  | 2、无显示设备，可外接手机等显示图像 | /
|  | 3、探测深度≥50mm | 测试报告/检测报告
|  | 4、视频帧数≥30帧/秒 | 测试报告/检测报告
|  | 5、接口插拔寿命：≥3000次 | 测试报告/检测报告
18 | 技术开锁痕迹发现仪Ⅱ | 1、用于对锁芯内部痕迹进行拍照录像，快速甄别开锁痕迹 | /
|  | 2、自带显示屏，可实时显示图像 | /
|  | 3、探测深度≥50mm | 测试报告/检测报告
|  | 4、显示屏分辨率≥1080P | 测试报告/检测报告
|  | 5、视频帧数≥30帧/秒 | 测试报告/检测报告
|  | 6、视场角≥90° | 测试报告/检测报告
19 | 文件检验箱Ⅰ | 1、用于对纸张上书写压痕、不清楚字迹、涂抹字迹检验，消褪剂褪色字迹显现，褪色剂种类分析等 | /
|  | 2、配置：至少包含试剂20瓶、点滴板2块、不干胶比例尺1包、美工刀1把、刀片10片、刀柄1把、圆规1套、手电筒1只、钢直尺1把、物证盒6个、塑料物证袋5个、纸物证袋5个、短波紫外灯1个、长波紫外灯1个、镊子3把、棉签2包、放大镜1个、塑料试管20支、多功能钳1把、小烧杯1只、铅笔刀1把、剪刀1把、吸管50支、记号笔1支、中性笔1支、铅笔1支、橡皮1块、外箱1只 | 测试报告/检测报告
20 | 文件检验箱Ⅱ | 1、用于对纸张上书写压痕、不清楚字迹、涂抹字迹检验，消褪剂褪色字迹显现，褪色剂种类分析等 | /
|  | 2、配置：至少包含微距拍照系统1套、小型文检仪1台、手持放大镜1台、文件翻拍仪1台、电子显微放大镜1台、多波段光源放大镜1台、笔记本电脑1台、外箱1个 | 测试报告/检测报告
21 | 智能指纹快勘设备 | 1、 用于拍照提取现场各类指纹，包括但不限于胶带、刀具、玻璃器具、灰尘、电子屏幕指纹提取 | /
|  | 2、 设备应至少由激光光源、相机、靶向试剂组成 | /
|  | 3、显现时间≤10秒 | 测试报告/检测报告
|  | 4、具有触摸式智能图像采集前端，屏幕尺寸≥5寸 | 测试报告/检测报告
|  | 5、连续工作时间≥2小时 | 测试报告/检测报告
22 | 视频监控安全检查工具箱 | 1、功能：用于对视频传输网络进行安全检查和管理的设备 | /
|  | 2、主要技术参数要求： （1）设备识别：至少可识别主流视频监控设备、网络设备、安全运维类设备、终端及服务器和网络打印机设备 （2）检查能力：至少可对视频监控设备通用平台、安全漏洞进行检查；至少可对视频网络内部视频监控设备异常替换、违规内联、非法外联行为进行检测 | 测试报告/检测报告
23 | 足迹宽幅强光灯 | 1、用于发现足迹痕迹的现场勘查 | /
|  | 2、可显示剩余电量 | 测试报告/检测报告
|  | 3、光波范围：至少包含400nm~700nm | 测试报告/检测报告
|  | 4、最大功率连续工作时间：≥1小时 | 测试报告/检测报告
24 | 足迹提取箱 | 1、用于对现场足迹、物证发现、提取、测量、记录等 | /
|  | 2、配置：至少包含静电吸附器1台、成趟足迹静电膜10卷、单个足迹静电膜10张、静电板4张、足迹保护盒1个、灰尘固定剂1瓶、黑色衬底足迹提取片5张、白色衬底足迹提取片5张、黑色硅胶足迹提取片5张、比例尺1把、5米卷尺1个、红黄白防水粉笔3支、毛巾1条、汗布手套2副、一次性鞋套5双、一次性口罩5个、一次性帽子5个、石膏2袋、水瓶1个、网状石膏筋2个、足迹标牌2个 | 测试报告/检测报告
25 | 抗人血红蛋白血清试剂 | 1、用于检测生物样品是否含有人血红蛋白 | /
|  | 2、检测时间≤5分钟 | 测试报告/检测报告
26 | 抗人精液血清试剂 | 1、用于检测生物样品是否含有人精液（斑） | /
|  | 2、检测时间≤5分钟 | 测试报告/检测报告
27 | DNA采集卡 | 1、用于存储DNA的介质，专为室温下对各种生物体液（如血液、精液、唾液）等样品进行采集、运输和存储 | /
|  | 2、配置：每盒至少配备血样采集卡50张、血样采集袋50个、一次性采血针50支、消毒棉签50支、止血棉签50支、一次性手套50副 | 测试报告/检测报告
28 | 唾液毒品检测设备 | 1、执行标准：《GA/T 1456-2017唾液毒品检测装置通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、每套产品至少配置100人次的检测耗材 | /
29 | 毛发毒品检测仪 | 1、用于涉毒人员毛发样本的提取、保存和检测 | /
|  | 2、每套产品至少配置100人次的检测耗材 | /
|  | 3、检测时间≤200s | 测试报告/检测报告
30 | 瞳孔吸毒人员检测仪 | 1、通过图像传感器采集瞳孔信息，对信息进行处理，检测涉嫌吸毒人员吸毒情况，具有对涉嫌吸毒人员进行筛查的功能 | /
|  | 2、检测时间≤30s | 测试报告/检测报告
31 | 便携式毒品痕量分析仪 | 1、运用痕量颗粒吸附采样、试纸擦拭取样等方式快速、准确地检测痕量毒品 | /
|  | 2、每种耗材至少配置10份 | /
|  | 3、检测时间≤15s | 测试报告/检测报告
|  | 4、检测范围包括但不限于依托咪酯、冰毒、摇头丸、吗啡、氯胺酮、曲马多 | 测试报告/检测报告
32 | 毒品检测箱 | 1、至少支持对吗啡、氯胺酮、甲基安非他命、摇头丸、苯二氮卓、丁丙诺啡、大麻、巴比妥、美沙酮毒品的样品提取、现场快速筛查以及初步判定 | 测试报告/检测报告
|  | 2、最低配置：常见毒品快速检测试卡、检验试剂、检验工具及其他辅助设备 | 测试报告/检测报告
|  | 3、每种耗材至少配置10份 | /
33 | 便携型拉曼光谱仪Ⅰ | 1、执行标准《GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 符合标准中5.3性能指标中的Ⅰ级要求 | 测试报告/检测报告
34 | 便携型拉曼光谱仪Ⅱ | 1、 执行标准《GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 符合标准中5.3性能指标中的Ⅱ级要求 | 测试报告/检测报告
35 | 便携型拉曼光谱仪Ⅲ | 1、 执行标准《GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 符合标准中5.3性能指标中的Ⅲ级要求 | 测试报告/检测报告
36 | 便携型拉曼光谱仪Ⅳ | 1、 执行标准《GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范》 | 测试报告/检测报告
|  | 2、 符合标准中5.3性能指标中的Ⅳ级要求 | 测试报告/检测报告
37 | 易制毒化学品检测仪 | 1、应支持在现场快速检测多种易制毒化学品，至少包括乙醚、丙酮、三氯甲烷、醋酸酐、甲苯、哌啶、甲基乙基酮、苯乙酸、邻氨基苯甲酸、麻黄碱、黄樟脑、异黄樟脑、樟脑油、胡椒醛氯仿、丁酮易制毒化学品 | 测试报告/检测报告
|  | 2、每种耗材至少配置10份 | /
38 | 手持式危险液体检测仪 | 1、功能：用于检测易燃易爆液体的安检仪器，判断其易燃易爆性，采用介电常数技术，内置多种检测模块，无需开启容器，即可对塑料、玻璃、陶瓷和软包装等容器内的液体进行快速检测 | /
|  | 2、具备USB、WIFI等通讯接口，可导出检测数据及报警信息等 | 测试报告/检测报告
|  | 3、采样方式：非接触式 | 测试报告/检测报告
|  | 4、至少支持声、光报警 | 测试报告/检测报告
|  | 5、检测速度≤5s | 测试报告/检测报告
|  | 6、检测危险液体种类≥50种 | 测试报告/检测报告
|  | 7、配置液晶触摸屏 | /
|  | 8、启动时间≤5s | 测试报告/检测报告
|  | 9、可检测样品包装材质，包括但不限于：塑料、玻璃、陶瓷 | 测试报告/检测报告
|  | 10、外壳防护等级至少符合GB/T 4208-2017中IP31的要求 | 测试报告/检测报告
39 | 台式危险液体检测仪 | 1、功能：采用介电常数技术对符合材质和壁厚要求的非金属和金属材质容器内的液体进行检测，专门用于液体安全检查的安检设备。无需开启容器，即可对塑料、玻璃、陶瓷、金属和软包装等容器内的液体进行快速检测，并可通过报警指示灯、报警声音和液晶图文显示判断被检测液体是否易燃或危险 | /
|  | 2、采样方式：非接触式 | 测试报告/检测报告
|  | 3、检测危险液体种类：≥50种 | 测试报告/检测报告
|  | 4、可检测样品包装材质，包括但不限于：塑料、玻璃、陶瓷、金属 | 测试报告/检测报告
|  | 5、功能模块：至少具有检测非金属材质和金属材质容器两个功能模块，每个功能模块至少有一个标示明显的检测平台。支持功能模块独立工作，应实现金属容器和非金属容器的同时检测 | 测试报告/检测报告
|  | 6、启动时间：﹤4s，自校验时间应：﹤3s | 测试报告/检测报告
|  | 7、检测时间：非金属容：﹤2s，金属容器：﹤5s | 测试报告/检测报告
|  | 8、网络接口及存储数据：应具备USB、以太网络、WIFI等通讯接口，存储数据≥100000条记录，存储数据能通过USB或wifi导出 | 测试报告/检测报告
|  | 9、外壳防护等级：≥IP50 | 测试报告/检测报告
|  | 10、报警指示：支持声音报警/指示灯报警/液晶屏幕 | 测试报告/检测报告
40 | 全光谱食品安全快速检测仪 | 1、主机控制系统：配置国产系统 | /
|  | 2、全光谱检测模块要求 （1）检测通道：＞18个，可实现多通道同时检测 （2）波长扫描范围：330-850nm （3）波长重复性：≤0.5nm （4）透射比示值误差：+0.8% （5）透射比重复性：≤0.4% （6）透射比准确性：≤±0.5%（T） （7）杂散光：≤0.5% （8）光源：采用单一连续波长光源 | 测试报告/检测报告
|  | 3、应用软件及信息化系统 （1）权限管理：具备密码登录等权限管理 （2）知识库系统：内置操作流程文档及指导视频，并支持实时上传下载及分享 （3）本地云端双数据库：内置本地数据库，同时支持云端数据库，可实现两种不同算法比对 （4）自建数据库：可自建数据库用于检测，并支持上传及分享 | 测试报告/检测报告
|  | 4、检测种类：≥7种（至少包括甲醛、硼砂、吊白块、亚硝酸钠、明矾、二氧化硫、糖精钠） | 测试报告/检测报告
41 | 食药胶体金检测仪 | 1、内置锂电池 | 测试报告/检测报告
|  | 2、数据接口：配备多种数据接口包括但不限于：4G、蓝牙、Wifi | 测试报告/检测报告
|  | 3、胶体金检测模块： （1）检测通道：不少于4个 （2）兼容性：可兼容不同厂家胶体金卡，辨识逻辑可调 | 测试报告/检测报告
|  | 4、应用软件及信息化系统 （1）权限管理：具备密码登录等权限管理 （2）知识库系统：内置操作流程文档及指导视频，并支持实时上传下载及分享 （3）本地云端双数据库：内置本地数据库，同时支持云端数据库，可实现两种不同算法比对 （4）自建数据库：可自建数据库用于检测，并支持上传及分享 | 测试报告/检测报告
|  | 5、检测种类：≥19种（至少包括糖皮质激素、双氯芬酸钠、氨基比林、吲哚美辛、吡罗昔康、布洛芬、西地那非、他达拉非、西布曲明、酚酞、可乐定、硝苯地平、苯巴比妥、甲醛、硼砂、吊白块、亚硝酸钠、明矾、二氧化硫） | 测试报告/检测报告
42 | 恒温荧光检测仪（肉类快速鉴别仪） | 1、主机控制系统：内置国产操作系统 | /
|  | 2、检测通道：≥16通道 | 测试报告/检测报告
|  | 3、应用软件及信息化系统 （1）权限管理：具备密码登录等权限管理 （2）知识库系统：内置操作流程文档及指导视频，并支持实时上传下载及分享 （3）本地云端双数据库：内置本地数据库，同时支持云端数据库，可实现两种不同算法比对 （4）自建数据库：可自建数据库用于检测，并支持上传及分享 | 测试报告/检测报告
|  | 4、检测项目≥11种（至少包括猪源性成分、牛源性成分、羊源性成分、鸡源性、鸭源性、鹅源性、马源性、驴源性、狐狸源性、狗源性成分、鼠源性成分） | 测试报告/检测报告
43 | 多参数水质及重金属分析仪 | 1、主机控制系统：国产系统 | /
|  | 2、光电比色检测模块 （1）检测通道：≥24个，可实现24通道同时检测 （2）检测通道光源波长：检测通道光源波长种类≥8种 | 测试报告/检测报告
|  | 3、应用软件及信息化系统 （1）权限管理：具备密码登录等权限管理 （2）知识库系统：内置操作流程文档及指导视频，并支持实时上传下载及分享 （3）本地云端双数据库：内置本地数据库，同时支持云端数据库，可实现两种不同算法比对 （4）自建数据库：可自建数据库用于检测，并支持上传及分享 | 测试报告/检测报告
|  | 4、检测种类：≥15种（至少包括氨氮、氟化物、挥发酚类、磷、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、浊度、镉(Cd)、铅（Pb）、总砷（As）、锌（Zn）、铜（Cu）） | 测试报告/检测报告
44 | 环境空气检测仪 | 1、检测种类≥5种（至少包括硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、TVOC、PM2.5） | 测试报告/检测报告
|  | 2、通讯接口：标准USB充电与通讯 | 测试报告/检测报告
|  | 3、报警方式：支持声光报警/振动报警/视觉报警/声光+振动+视觉报警/可选跌倒报警 | 测试报告/检测报告
|  | 4、数据存储容量：标准容量≥10万条（支持SD卡扩容） | 测试报告/检测报告
|  | 5、电池：内置锂电池供电 | 测试报告/检测报告
|  | 6、界面语言：中文或英文可设置，默认中文界面 | 测试报告/检测报告
45 | 多通道兽药残留检测仪 | 1、用于对抗生素残留、激素残留及动物疫病进行分析 | /
|  | 2、多项目检测：至少可定量检测三聚氰胺、莱克多巴胺、克伦特罗、抗生素、真菌毒素、重金属、转基因、农药残留等多种兽药残留 | 测试报告/检测报告
|  | 3、多通道：≥6通道 | 测试报告/检测报告
|  | 4、检测时间≤10s | 测试报告/检测报告
46 | 红外视频生命探测仪 | 1、配置红外摄像头 | 测试报告/检测报告
|  | 2、配置液晶显示屏，分辨率≥1028*600像素 | 测试报告/检测报告
|  | 3、支持拍照、录像，回看功能 | 测试报告/检测报告
|  | 4、配置红外探头，黑暗环境可视距离6米以上；探头通过按键可控制360度旋转，180度翻转 | 测试报告/检测报告
47 | 音频型生命探测仪 | 1、原理：采用声波及震动波的原理，配置微电子处理器和声音/振动传感器，进行全方位的振动信息收集，可探测以空气为载体的各种声波和以其它媒体为载体的振动，可将非目标的噪音波和其它背景干扰波过滤，并确定被困者的位置 | /
|  | 2、配置：至少包括主机、全方位音频传感器、耳机、音频传感器三脚架、仪器箱 | 测试报告/检测报告
|  | 3、探测频率：1-3000Hz | 测试报告/检测报告
48 | 雷达型生命探测仪 | 1、原理：基于人体运动在雷达回波上产生的时域多普勒效应来进行分析判断废墟内有无生命体存在以及生命体的具体位置信息 | /
|  | 2、侦测距离：≥20m | 测试报告/检测报告
|  | 3、水平侦测角度：左右各2度 | 测试报告/检测报告
|  | 4、垂直侦测角度：开放空间不低于100度(上下至少各50度)，建筑物内不低于80度(上下至少各40度) | 测试报告/检测报告
|  | 5、非感应目标：除人体以外之任何动物皆不被侦测 | 测试报告/检测报告
|  | 6、感应方式：至少支持可穿透建筑物钢筋混凝土墙、砖混墙、木门，开放空间侦测距离≥20m | 测试报告/检测报告
49 | 光学型生命探测仪 | 1、工作原理：利用光反射进行生命探测 | /
|  | 2、配置：至少包括显示器、红外摄像头、视频电缆线、操纵杆、镜头固定带、充电器、电池、便携箱 | 测试报告/检测报告
50 | 视频取证工作站 | 1、通过视频实现道路交通安全违法行为识别、取证及记录的交通技术监控设备 | /
|  | 2、执行标准：符合《GA/T 995-2020 道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》中固定式视频取证设备相关要求 | 测试报告/检测报告
51 | 智能声纹鉴定工作站 | 1、功能：用于声纹自动识别、语音质量检测、人声分离、频谱测量、声纹比对、数据传输等功能 | /
|  | 2、执行标准：《GA/T 1587-2019声纹自动识别系统测试规范》或《GB/T 36464.1-2020信息技术智能语音交互系统第1部分：通用规范》 | 测试报告/检测报告
52 | 声纹数据采集终端 | 1、用于语音定向采集、人员信息管理、声音质量检测、声纹采集管理等 | /
|  | 2、灵敏度≥60mV/Pa | 测试报告/检测报告
|  | 3、信噪比≥60dB | 测试报告/检测报告
|  | 4、失真度≤7% | 测试报告/检测报告
53 | 电子尸体测温仪 | 1、用于测量尸体温度，推算死亡时间 | /
|  | 2、测温范围-50～100℃ | 测试报告/检测报告
|  | 3、准确度±0.5℃ | 测试报告/检测报告
54 | 电动开颅锯 | 执行标准：《GA/T 1489-2018法庭科学法医电动开颅锯通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
55 | 物证袋 | 1、用于封装和保护物证的专用袋子，以确保物证的完整性和安全性 | /
|  | 2、材质：牛皮纸或塑料 | /
|  | 3、密封性：自带密封条，封口后物证袋不能无损开启 | 测试报告/检测报告
|  | 4、数量：不低于10个/包 | /
56 | 尸体袋 | 1、用于存放和运输遗体的专用袋子 | /
|  | 2、材质：PVC防水布或牛津布或尼龙布 | /
|  | 3、承重强度：≥150kg | 测试报告/检测报告
57 | 侦毒包 | 1、用于检测化学污染或化学袭击后环境中的毒剂的设备 | /
|  | 2、侦测范围：神经性毒剂（沙林、梭曼、维埃克斯）、芥子气、路易氏气、氢氰酸、氯化氢和光气等 | 测试报告/检测报告
|  | 3、使用条件：可在-20~40℃和相对湿度90%（30℃）的条件下使用 | 测试报告/检测报告
58 | 热成像体温检测一体机 | 1、多人同时自动体温，并将体温值实时叠加在视频中 | /
|  | 2、高温报警 | 测试报告/检测报告
|  | 3、测温精度：±0.5℃ | 测试报告/检测报告
|  | 4、测温范围：35℃~42℃ | 测试报告/检测报告
59 | 台式扩增仪 | 1、功能：用于放大DNA片段的分子生物学技术 | /
|  | 2、样本容量：≥96 | 测试报告/检测报告
|  | 3、耗材适用性：0.2ml单管、八联管、96孔板均可 | /
|  | 4、最大升降温速度：≥5.3℃/s | 测试报告/检测报告
|  | 5、温度准确度：≤±0.1℃ | 测试报告/检测报告
|  | 6、温度均匀性：≤±0.2℃ | 测试报告/检测报告
|  | 7、温度梯度：一次可实现12个梯度温度，最大温度宽度≥35℃ | 测试报告/检测报告
|  | 8、操作/显示界面：配彩色液晶触摸屏 | /
|  | 9、系统程序：默认语言为中文简体，图形化扩增程序编程界面 | 测试报告/检测报告
|  | 10、程序存储：仪器可存储不少于1000条的扩增程序，并支持U盘无限扩展 | 测试报告/检测报告
60 | 移液枪 | 1、 功能：用于手动移液，能精确地测量和转移小体积的液体 | /
|  | 2、液量：0.2μL到10mL | 测试报告/检测报告
61 | 恒温混匀仪 | 1、振荡频率 200~1800rpm | 测试报告/检测报告
|  | 2、振荡幅度与方式 2mm-3mm（水平回转） | 测试报告/检测报告
|  | 3、温度设置范围 0~100 ℃ | 测试报告/检测报告
|  | 4、控温范围 室温+5 ℃ ~100 ℃ | 测试报告/检测报告
|  | 5、时间设置 1min ~ 99h59min | 测试报告/检测报告
|  | 6、控温精度 ≤ ± 0.3 ℃ | 测试报告/检测报告
|  | 7、显示精度 0.1 ℃ | 测试报告/检测报告
|  | 8、模块温度均匀性 ≤ ± 0.3 ℃ | 测试报告/检测报告
|  | 9、加热时间 ≤15 分钟 （20℃升温到 100℃） | 测试报告/检测报告
|  | 10、多点运行：最多支持 5 点 | 测试报告/检测报告
62 | 涡旋振荡器 | 1、运转方式：点动 | 测试报告/检测报告
|  | 2、震荡频率：≥2800rpm | 测试报告/检测报告
|  | 3、电机功率：≥58w | 测试报告/检测报告
63 | 微型离心机 | 1、最大转速：≥7000rpm | 测试报告/检测报告
|  | 2、最大相对离心力≥2680xg | 测试报告/检测报告
|  | 3、转子容量：0.2/0.5/1.5/2.0mL×8 | 测试报告/检测报告
64 | 台式高速离心机 | 1、转速范围：100-4000rpm | 测试报告/检测报告
|  | 2、转速控制精度：±3rpm | 测试报告/检测报告
|  | 3、离心管最大容量：15ml | 测试报告/检测报告
65 | 平板离心机 | 1、转速设置范围：0~3000rpm | 测试报告/检测报告
|  | 2、转速增量：50rpm | 测试报告/检测报告
|  | 3、时间设置：1min-99min | 测试报告/检测报告
|  | 4、加速时间：≤10秒 | 测试报告/检测报告
|  | 5、刹车时间：≤10秒 | 测试报告/检测报告
|  | 6、容量：≥2块微孔板（酶标板、PCR板、深孔板） | 测试报告/检测报告
66 | 核酸自动提取仪 | 1、核酸提取方式：磁棒式磁珠法 | 测试报告/检测报告
|  | 2、工作模式：全自动加样+核酸提取+PCR反应体系加样 | 测试报告/检测报告
|  | 3、样本通量：≥196，抽拉式样本架 | 测试报告/检测报告
|  | 4、TIP头用量：单样本≤23个Tip头 | 测试报告/检测报告
|  | 5、处理体积：20-1000ul | 测试报告/检测报告
|  | 6、样本处理时间：60分钟内完成≥96个样本的处理 | 测试报告/检测报告
|  | 7、磁珠回收率：≥98% | 测试报告/检测报告
|  | 8、探液方式：气压式液面探测方案，堵针智能检测 | 测试报告/检测报告
|  | 9、单次移液范围：2-1000ul | 测试报告/检测报告
|  | 10、PCR板位：≥2个PCR板位，具备制冷功能 | 测试报告/检测报告
|  | 11、TIP头位：≥6个Tip头板位 | 测试报告/检测报告
|  | 12、试剂位：≥2个试剂位 | 测试报告/检测报告
|  | 13、显示屏：电容触控屏 | /
|  | 14、项目存储：可储存上限＞1000个 | 测试报告/检测报告
67 | 纯水仪 | 1、制水量（水温25℃时）：≥10升/小时（水箱储水满时） | 测试报告/检测报告
|  | 2、取水流量：纯水取水流速≥2.0L/min（水箱储水时），超纯水取水流速≥1.8L/min（水箱储水时）配置10升纯水箱 | 测试报告/检测报告
|  | 3、进水要求：城市自来水TDS≤1000ppm，水压1—5KG/C㎡，水温5-45℃ | 测试报告/检测报告
|  | 4、成品水质：第一出水口(二级RO纯水)：(在线监测) 电导率1~5μS/cm@25℃，实验用水标准《GB/T 6682-2008》中三级水的相关要求 | 测试报告/检测报告
|  | 5、第二出水口(UP超纯水)：(在线监测) 电阻率18.2MMΩ.cm@25℃，实验用水标准《GB/T 6682-2008》中一级水的相关要求，重金属离子<0.1ppb，微颗粒物（>0.22μm）<1个/ml，细菌（微生物）<0.1cfu/ml阴、阳离子（ppb）≤0.1总有机碳TOC（ppb）≤3，热源（内毒素）<0.001EU/ml | 测试报告/检测报告
68 | 超净工作台 | 1、洁净等级 100级@≥0.5μm | 测试报告/检测报告
|  | 2、菌落数≤0.5个/皿时（Φ90mm培养平皿） | 测试报告/检测报告
|  | 3、平均风速0.25～0.45m/s（快慢双速） | 测试报告/检测报告
|  | 4、噪音≤62dB（A） | 测试报告/检测报告
|  | 5、振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向） | 测试报告/检测报告
|  | 6、照度≥300Lx | 测试报告/检测报告
|  | 7、最大功率≥300W | 测试报告/检测报告
69 | 常染色体检测试剂盒 | 1、检测试剂盒可单管同时扩增至少20个基因座，必须包括核心基因座：D5S818、D21S11、D18S51、D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、CSF1PO、vWA、D8S1179、TPOX、TH01、FGA、Amelogenin | 测试报告/检测报告
|  | 2、检测试剂盒采用至少五色荧光标记复合扩增技术 | 测试报告/检测报告
|  | 3、检测试剂盒包含扩增所需的全部试剂，试剂盒无需提取或纯化，可直接用于扩增保存有血液或唾液样本的滤纸和FTA卡 | 测试报告/检测报告
|  | 4、试剂盒应用快速扩增和高效缓冲体系，扩增时间不超过90分钟 | 测试报告/检测报告
|  | 5、试剂盒组分完整、包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder等），直接扩增滤纸上的血斑、唾液卡，无需提取或纯化 | 测试报告/检测报告
|  | 6、试剂盒至少包含10个小于220bp的 MiniSTR基因座 | 测试报告/检测报告
|  | 7、所投扩增试剂最大扩增片段小于480bp | 测试报告/检测报告
|  | 8、所投扩增试剂灵敏度至少达到125pg | 测试报告/检测报告
70 | Y染色体检测试剂盒 | 1、完全兼容公安建库要求的20个核心位点和15个优选位点，能够一次性扩增并同时分析不少于35个位点： DYS19、DYS385a、DYS385b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、YGATAH4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a、DYS527b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596 | 测试报告/检测报告
|  | 2、采用6色荧光标记复合扩增技术 | 测试报告/检测报告
|  | 3、扩增产物片段小于480bp，20个位点扩增片段在250bp以内 | 测试报告/检测报告
|  | 4、至少包含Yindel、AMEL | 测试报告/检测报告
71 | DNA提取试剂盒 | 手工提取试剂盒，从法医和人类身份鉴定样本中纯化DNA，用于从案发现场痕量样本中获得高质量DNA设计，如拭子、滤头、案件或罪案现场样品等 | /
72 | 96孔板 | 1、规格：96孔，10块/盒 | /
|  | 2、低蒸发，低吸附，无人类DNA，DNase，RNase和PCR抑制剂，可高温高压灭菌 | 测试报告/检测报告
73 | 10微升移液器枪头 | 1、数量：不少于96支/盒 | /
|  | 2、透明吸头，塑封盒装，无菌，无外源DNA | 测试报告/检测报告
74 | 200微升移液器枪头 | 1、数量：不少于96支/盒 | /
|  | 2、透明吸头，塑封盒装，无菌，无外源DNA | 测试报告/检测报告
75 | 1000微升移液器枪头 | 1、数量：不少于96支/盒 | /
|  | 2、透明吸头，塑封盒装，无菌，无外源DNA | 测试报告/检测报告
76 | 1.5毫升离心管 | 透明微量离心管，耐沸腾，平盖 | 测试报告/检测报告
77 | 0.5毫升离心管 | 透明微量离心管，耐沸腾，平盖 | 测试报告/检测报告
78 | 现场物证提取棉签 | 1、专用于生物物证的提取和保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用 | /
|  | 2、所用棉签均在净化条件下生产，并经灭菌处理，棉签头部由纯棉制成 | 测试报告/检测报告
79 | 脱落细胞粘取器 | 1、塑料盒尺寸：≥44mm×42mm×13mm | 测试报告/检测报告
|  | 2、EVA塑料块：≥30mm×10mm×10mm | 测试报告/检测报告
|  | 3、胶片尺寸：≥10mmx10mm | 测试报告/检测报告
|  | 4、胶片种类：低粘度压敏胶 | 测试报告/检测报告
80 | 便携式脱落细胞发现仪 | 1、用于现场及实验室内各种检材上脱落细胞的发现及定位提取 | /
|  | 2、便携式 | /
|  | 3、显示屏尺寸≥2.5英寸 | 测试报告/检测报告
|  | 4、 光源种类：其中白光光源不少于3种；荧光光源不少于3种；UVA光源不少于1种；红外光源至少1种 | 测试报告/检测报告
|  | 5、光学成像系统变倍率≥4倍 | 测试报告/检测报告
81 | 实验室台式脱落细胞发现仪 | 1、用于现场及实验室内各种检材上脱落细胞的发现及定位提取 | /
|  | 2、台式 | /
|  | 3、显示屏尺寸≥4英寸 | 测试报告/检测报告
|  | 4、 光源种类：其中白光光源不少于3种；荧光光源不少于4种；UVA光源不少于1种；红外光源至少1种 | 测试报告/检测报告
|  | 5、光学成像系统变倍率≥4倍 | 测试报告/检测报告
|  | 6、物证台尺寸≥600 mm×400mm | 测试报告/检测报告
82 | 便携式多波段光源 | 1、包括多个波长的光源，能够提供从紫外线到红外线的各种波段，能突出一些不易发觉的痕迹，为办案提供证据 | /
|  | 2、执行标准：《GA 235-1999多波段光源通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 3、便携式 | /
83 | 台式多波段光源 | 1、包括多个波长的光源，能够提供从紫外线到红外线的各种波段，能突出一些不易发觉的痕迹，为办案提供证据 | /
|  | 2、执行标准：《GA 235-1999多波段光源通用技术要求》 | 测试报告/检测报告
|  | 3、台式 | /