[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	离子淌度质谱仪
	1套
	是




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 离子淌度质谱仪

（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1环境温度：15-35℃
1.2环境湿度：30-70% RH
1.3电源要求：100~240V，50~60Hz

2. 设备用途：
对未知物进行准确的相对分子质量以及分子截面测定，从而推断未知分子的确切化学式，以及对于同分异构的物质进行额外的淌度分离，便于结构解析。
    
3. 技术规格：
3.1质谱：
3.1.1离子源是双正交设计，有效防止大量复杂样品对仪器的污染。
#3.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。
3.1.3待机过程时，离子源不消耗氮气。
3.1.4离子源传输部分采用锥孔设计，在离子传输系统任意部分不得使用毛细管接口（包括金属或石英等各种材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。
3.1.5质量校正技术采用双进样口设计，一针进样口应用于样品数据采集，一针进样口应用于校准液数据采集。实时采集校正，而且样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，即最终获取到的样品数据中不包含质量校正标准品的信息。且双喷针之间有隔板切换，防止样品与校准液接触，避免样品与校准液之间相互干扰，提高校准准确性。软件能够自动根据同一样品数据中校正试剂的质量信息对样品数据进行校正。
3.1.6偏轴式离子传输系统技术设计大幅度提升可电离组分的信号，同时偏轴设计可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应，降低噪声，大幅提高检测灵敏度，同时也能提高仪器耐污染能力。
#3.1.7具备双碰撞室技术，经过≥2次碰撞能够产生MS/MS/MS碎片，显著增强定性能力。且碰撞室非常有效的防止离子束扩散，同时提高检测灵敏度及分辨率，降低交叉污染。碰撞气须采用氩气。
#3.1.8飞行管需具备V型和W型飞行模式，能够显著增强分辨率，且在增强分辨率的同时不牺牲离子强度，保证超高灵敏度下超高分辨率。
3.1.9检测器：复合式ADC（非TDC），采样频率≥3G Hz，检测器能够提供出色的灵敏度及定量分析性能。 
#3.1.10可扩展配置同品牌解析电喷雾电离源，无需添加基质，即可实现样品表面分析或分子成像。
#3.1.11可升级配置同品牌大气压气相色谱电离源，与气相色谱联用
#3.1.12可扩展配置同品牌真空型MALDI离子源，保证样品处于真空状态，最大化离子传输效率。
3.2高效液相自动进样系统：
3.2.1一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。
3.2.2流量范围：0.001~ 2.000mL/min，增量为≤0.001mL
3.2.3最大操作压力：≥15000psi（全流量范围）
3.2.4梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由软件实现准确控制。
3.2.5内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化。
3.2.6样品容量：≥96位（2 mL样品瓶架）
3.2.7进样精度：≤0.25%RSD
3.2.8进样准确度：±0.2μL
3.3质谱测试性能指标要求
#3.3.1 TOF质量范围：≥ m/z 20-64000。 
★3.3.2分辨率：测定牛胰岛素m/z 956的（M+6H）6+，要求≥75000FWHM；分辨率不受采样速率影响。
3.3.3质量精确度，MS及MS/MS模式达到<1ppm。
3.3.4灵敏度：从样品孔板所采集到的浓度为≤10fmol的[Glu1] -血纤维蛋白肽B在m/z 1570.6774处的峰强度要求≥每秒24000个离子/秒；
3.3.5谱图内动态范围：在全扫描模式下，采用动态范围扩展功能可进一步提高动态范围至5个数量级。
3.3.6采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，≥30张谱图/秒。
3.3.7同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素组成分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。
3.4具备多种数据采集模式
3.4.1样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS数据采集，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，极大提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失；MS及MS/MS谱图质量范围可高达≥16000m/z。
[bookmark: _Hlk193705733]3.4.2具备超快速数据非依赖扫描方式（DIA），一级MS及二级MS/MS均采用质量数分段数据采集，四极杆质量数分辨窗口分段可设置在5-50Da，扫描速度≥200谱图/次，最大限度提高选择性，减少谱图干扰，避免假阴性或假阳性。MS及MS/MS谱图质量数范围可高达≥16000m/z。
★3.4.3具备离子淌度非数据依赖性扫描模式，通过淌度预分离，然后再同时得到全质量范围每单个化合物MS及MS/MS谱图，极大降低噪音干扰，增加化合物灵敏度，提高MS及MS/MS谱图洁净度，提高化合物鉴定的匹配度及可靠性；MS及MS/MS谱图质量范围可高达≥16000m/z。
★3.4.4支持高分辨TOF-MRM及离子淌度-MRM定量模式，能够提高目标化合物5-10倍灵敏度。 
3.4.5可以获得MS3即MS/MS/MS扫描数据，获得更多的碎片离子，定性可靠性越高（非源内碰撞）。
3.5具备离子淌度分离及定性技术
★3.5.1离子淌度室位于碰撞室部位，可以获得MS及MS/MS淌度分离能力。无需任何预先标准品优化方法。
#3.5.2以混合肽ser-asp-gly-arg-gly和gly-arg-gly-asp-ser为分析物，得到双电荷离子m/z 246.1。两者的碰撞截面积(collision cross section, Ω)分别为222.7和211.7Å2，可以得到很好的分离，Ω/△Ω≥40。
3.5.3提供CCS（碰撞横截面积）作为辅助定性手段，提高定性定量准确性。
3.6 软件
3.6.1可以控制液相色谱和质谱
3.6.2可以进行数据采集、处理以及数据分析

4. 产品配置要求
4.1质谱主机，1套，包含：
4.1.1四极杆，1套；
4.1.2离子淌度管，1套；
4.1.3飞行管，1套；
4.1.4 ESI/APCI复合源，1套；
4.1.5 ESI源，1套；
4.1.6无油真空泵，1套。
4.2进样和质谱测试控制软件，1套。
4.3高效液相自动进样系统 1套，包含：
4.3.1四元溶剂泵 1套；
4.3.2自动进样器，1套；
4.4氮气发生器，1套；
4.5连续流分离截留系统，2套；
4.6环境湿度调节系统，2套；
4.7稳压不间断供电系统，1套。

5. 技术文件
5.1.投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作、安装及调整说明书。
5.2.投标人应提供仪器使用软件的所有说明书。
5.3.投标人应提供电子版说明书。
5.4.投标人应提供仪器使用软件的备份。

（二）质保及售后服务：
1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收。
1.1设备到买方现场后，由买方组织人员开箱验货，卖方应派检查人员到现场参加检验工作。如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合本招标文件规定的问题，买卖双方检验人员应作详细记录，并由买卖双方代表签字。
1.2对不符合本招标文件规定的部分，卖方应无偿换货或补发短缺，并负担由此产生的所有费用及买方由此产生的利息和其它损失。
1.3如买卖双方对货物质量、规格发生意见分歧，买方有权委托相关国家商检部门对货物进行复检，相关机构出具的检测报告即为买方向卖方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。卖方除承担上述条款所规定的费用外，还须承担货物检测费用。
1.4卖方应在合同生效后的1个月内到用户实验室现场进行预安装检测（包括磁场、震动测试等），并向买方提出详细的安装要求并提供技术咨询。
1.5卖方必须提供设备现场安装及调试服务，并承担相应的全部费用。卖方或设备制造厂必须派遣称职的技术人员自带专用工具到买方现场负责设备安装和调试等工作，并有责任解答买方技术人员提出的问题。
1.6仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1个月内进行安装调试，直至通过验收。
2.技术培训
2.1卖方设备安装调试完成后，卖方应免费对用户技术人员进行调试、操作、日常维护、故障排除等方面的现场培训，直至用户学会为止。培训时提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、操作流程、注意事项等。
2.2仪器使用三个月后，根据买方具体使用情况，免费安排操作人员进行一次不低于3天的现场应用培训，解决设备使用过程中的问题。
3. 质量及验收标准：技术指标符合招标要求
4.服务要求
4.1卖方提供自测试验收合格起2年或2年以上的保修服务。保修范围为整机、附属设备及备品备件。仪器保修期内任何由于产品质量问题导致的费用由卖方承担,包括：维修工程师的劳务和各种部件的维修及更换。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，从保修期中扣除。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
4.2质保期外，针对用户的报修申请，卖方或仪器制造厂应在4时内做出响应，8小时内给出解决方案或48小时内到达用户现场排除故障。买方有权在仪器恢复正常后再支付相关费用，且卖方或仪器制造厂应保证对买方所购仪器提供终生优惠的备件供应和及时的维修服务和技术支持。
4.3如果卖方接到故障信息后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
4.4卖方或仪器制造厂应提供免费的终身应用咨询、技术帮助。

（三） 订货数量：
离子淌度质谱仪，1套。

（四）交货日期：
签订合同后4个月内。

（五）交货地点（项目现场）：
中国科学院福建物质结构研究所指定实验室

（六）付款方式：                                         
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
[bookmark: _GoBack]
