    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能场发射扫描电子显微镜 | 1套 | 合同生效后的3个月内完成全部交货 | 中国科学院微生物研究所用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

标 书 规 范

货物名称：多功能场发射扫描电子显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

房间温度：15 ~ 25℃

相对湿度：小于65%

适用电源：单相，220V±10%，50/60Hz，4kVA，要求连续供电

地线：独立接地电阻≤100Ω，不可限制到小于10Ω及以下，如果地线达不到此项要求，由厂家负责解决地线问题。

- 设备用途：

多功能功能场发射扫描电子显微镜不但可通过二次电子像和背散射电子像高分辨观察样品表面超微结构，用于微生物等样品的形态结构观察和病理组织的结构分析；又可快速观测各类元素在微生物、病原组织或细胞内的微区分布，并对元素给予定性、定量分析。而对生物等样品进行连续切割加工，既可降低能谱分析难度，又能记录组织细胞、病原微生物等的超微结构、并实现三维重构。

- 技术规格：

3.1场发射扫描电子显微镜主机：

3.1.1 电子枪：场发射电子枪。

★3.1.2二次电子分辨率：≤0.7nm(15kV)，≤0.8nm（1kV）, STEM分辨率：≤0.6nm (30KV)。

3.1.3放大倍率: ≥20×～2,000,000×。

3.1.4 加速电压：0.5 KV～30kV。

★3.1.5 着陆电压50V～30KV，具备减速模式。

▲3.1.6物镜光阑：内置加热自清洁装置。

▲3.1.7 自动功能：包括但不限于自动对焦，自动调像散，自动合轴，自动图像漂移校正。

★3.1.8 探测器：探测器数量≥5，包括镜筒内二次电子探测器，样品室内二次电子探测器，背散射电子探测器，明场STEM和暗场STEM探测器；电镜可以按比例选择接收二次电子和背散射电子信号，同时可接收STEM明场和STEM暗场像，并可多通道同时进行独立图像采集。

3.1.9 样品台：5轴马达驱动：X≥100mm、Y≥100mm、Z≥1.5～40mm、R:360°、T≥-5°～70°。

★3.1.10样品室: 配备预抽室，预抽室最大样品直径≥130mm，预抽室可观察到样品交换过程；换样抽真空时间≤1.5分钟；具有样品安装到位提示，避免样品在安装时脱落。

★3.1.11 自动连续拍照系统：配置自动连续拍照系统，单次可连续拍摄的连续切片最大数量≥400片；每个切片可拍摄的视野最大数量≥400张。且后期可通过软件实现拼图及三维重构。

★3.1.12. 三维重构软件：能够处理不同图像采集仪器获得的数据，包括但不限于扫描电镜、透射电镜、光学显微镜、能谱等；能够对获得的数据做自动的Z轴对中；可以融合二维 三维图像数据，可实现直接交互三维可视化探索，并能对不同材料和对象进行二维和三维结构分析。能够实现动态追踪、自动测量和计数分类等；提供形式多样的结果，如表格、图像和动态模型等，满足不同科研需求。具备纤维状结构的精确且自动的分割提取及统计分析功能；具有深度学习功能；具有可扩展性。并配备配置不低于以下参数的图形工作站：英特尔至强W-2255 处理器：10内核20线程，3.7GHz；内存:512GB DDR4；硬盘: 2TB固态硬盘 ；8TB 7200rpm SATA 机械硬盘；GPU: NVIDIA RTX6000 48GB；操作系统: Windows 11 专业工作站版（英文版）；千兆网卡；含DVD+RW光驱；显示器: 32英寸, 3840X2160分辨率。支持内存和显卡等扩展；五年质保免费售后服务。

3.1.13  扫描模式：具有（但不限于）快速扫描，慢速扫描，积分扫描。

3.1.14 数据记录：照片包括编号、加速电压、标尺、放大倍率、日期、时间、工作距离等。

3.1.15 图像储存： 最大像素≥10240×7680，照片包括编号、加速电压、标尺、放大倍率、日期、时间、工作距离等信息。

3.1.16 图像类型： TIFF, BMP或JPEG等。

3.1.17 带有专业电子图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告；信号/图像处理功能：像素积分改善S/N，框架积分，彩色图像显示，2色合成图像显示（保存图像），伪彩色图像显示（保存图像），针对保存图片的图像处理（灰阶变换，伽马调整，各种空间过滤处理）。

▲3.1.18 真空系统：真空泵：化学吸附泵≥1台，离子泵≥2台，磁悬浮分子泵≥1台；机械泵≥1台；真空度：电子枪部分≤10-7Pa；样品室部分≤10-3Pa；自动抽真空： 完全气动阀自动控制。

3.1.19 安全保护：具有断电、漏电、真空保护。

3.1.20  防污染措施：具有防污染冷阱。

3.1.21  用户可自行完成烘烤维护和镜筒合轴维护。

3.1.22  操作控制系统：等于或优于Windows 10 Pro 64位操作系统，配置大于或等于24英寸显示器，像素不低于1920x1200。

3.2. 能谱分析部件：

★3.2.1 探测器：无窗型电制冷探测器，探测器活区面积不小于100mm2，

3.2.2 元素可检测到Li3。

3.2.3 探测器的电子陷阱和准直器一体化，立体角不小于0.08sr。

★3.2.4能量分辨率：计数率130,000cps 下，Mn Ka保证优于127eV，F Ka 保证优于64eV，C Ka 保证优于56eV，符合ISO 15632:2012标准。

★3.2.5探测器可软件控制，内置压力传感器，感知真空变化，会自动后撤；自动升温保护，挡板密封，防止污染。

▲3.2.6具备元素面分布实时刷新显示功能：在样品台静止状态、移动及改变放大倍数时，均可实时显示电子图像、不同元素分布以及它们的叠加图，可记录样品预览过的轨迹位置，进行元素追踪及导航功能；样品停止移动时，自动开启面分布图静态采集模式，得到更高清晰度的面分布图。同时实时更新谱图的动态变化过程。可利用软件控制样品台移动及改变放大倍数。

3.2.7 可记录样品预览过的位置，以便随时返回重新分析。并具备元素追踪功能，显示经过位置的不同元素含量变化。

3.2.8具备零峰修正功能, 开机后无需重新修正峰位。

3.2.9 定性分析：可自动标识谱峰，并和峰修正，可进行谱图重构。

3.2.10 定量分析：采用XPP定量修正技术。除完备的KLM全谱线系外，具有完备的20KV和5KV高低电压定量数据库。

3.2.11 电子图像最高分辨率达8192×8192像素；元素面分布图分辨率最高达4096×4096像素；可在电子图像上叠加元素分布图；可从面分布图上进行点、线谱图重建。

3.3 连续超薄切片部件：

3.3.1光学部分：放大倍数： 10×～70×；带有共心式移动：调整体视显微镜的倾斜角度，聚焦点位置不变。

3.3.2 刀架：360°旋转。

3.3.3 刀的角度可调：-2°～15°。

3.3.4 样品可做360°旋转。

3.3.5切片速度控制范围：0.05mm～100mm/s。

★3.3.6样品厚度的设定范围： 1nm～15μm。

3.3.7样品臂总行程：200μm，可扩展。

3.3.8切片削冲程范围：0.2mm～14mm。

3.3.9切片原理(传动系统)：震动解耦的重力切片模式。

▲3.3.10控制面板： 配置高级触摸屏≥10.4寸， 内置计数器，可进行切片数计数，切片行程计数，切片数倒计数，切片行程倒计数，带自动修块模式 ，手动修块模式 ，手动测距模式，连续切片模式。

★3.3.11连续切片控制：可针对不同切片托架对程序进行预定义并自动创建和收集数百个超薄(> 20nm) 连续切片。

3.3.12配备连续切片专用刀架，钻石刀宽度≥4mm；钻石刀水槽尺寸可放置≥25mm×50mm 硅片或玻片等。

3.3.13 连续切片收集方式：单向带式收集；四维（上下、左右、前后、水平旋转）；调节行程：50mm×25 mm×25 mm×180°；收集带宽度：7 mm～8 mm；收集带长度：≥ 20 m；连续切片收集片数：400片；收集效率：> 300片/小时。
4、产品配置要求

场发射扫描电镜主机                 1套

显示系统                           1套

电镜工作站                         1套

仪器安装调试备件                   1套

标准工具                           1套

干泵或机械泵                       1套

空压机                             1套

冷却循环水系统                     1套

无窗能谱仪                         1套

不间断电源UPS                     1套

连续超薄切片机                     1套

配套用三维重构软件                 1套

配套用图形工作站                   1套

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

标准随机文件                      1套

操作系统恢复盘 CD-ROM             1件

测试报告                          1件

软件 CD-ROM                       1件

安装手册                          1件

配套用灯丝                        2套

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

（1）中标设备包含第三方配套设备或者附件，均需要由该品牌的原厂提供售后服务（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

▲（2）技术服务人员:供应商配备由原厂专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上专职售后技术人员名单及联系方式（投标人需提供有效证明并加盖公章）。

（3）供方应在24小时内对用户的报修申请做出响应。投标人售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，接到报修通知后,24小时内响应，一般性问题需在48小时内解决；对于在48小时内无法解决的其它较大的问题，需在3天内现场解决，对于在3天内不能解决的问题，应提出明确的解决方案，得到用户的认可后，在预定的期限内解决问题。乙方维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，保修期顺延。

▲（4）提供货物三年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。保修期（调试验收合格开始计算）内正常使用中出现的任何故障，均可保证负责无偿调试及维修；保修期内一年至少提供两次巡检服务。投标人需提供原厂出具的售后服务承诺函，承诺函中需明示对保修期服务内容，和保修期后的维修费用及零配件价格的认可。投标人还需要提供设备质量保证期（保修期）结束后的设备维保费用报价（此报价需单独列出，不计入投标总报价），其中设备出保后第1-2年维保费用最高不超过合同额5%，设备出保后第3年以后维保费用最高不超过合同额5.5%。该报价应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

（5） 零配件报价要求：

投标人需提供投标产品的维修零配件清单，清单包括零配件名称及优惠供应价，凡未列入清单的零配件视为免费提供（此报价需单独列出，不计入投标总报价）。

国内零配件及消耗品供应：仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；保修期满后，厂商应保证长期（不少于10年）供应该仪器设备零配件和正常的售后服务，易损件及耗材的供应（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

（6）软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来5年的仪器软件升级和优惠价格的硬件升级。

培训要求：

免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

（三）订货数量：

1套。

（四）交货地点：

中国科学院微生物研究所用户指定地点

（五）交货日期：

合同生效后的3个月内完成全部交货

（六）验收标准

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6）如验收不通过，采购人有权终止合同，重新招标。

（七）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。

（八）其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

（九）付款方式

100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

★（十）投标报价要求：

（1）本项目主机不允许进口，部分进口功能部件是否提供进口产品由投标人自行决定。本项目若投标人自行提供部分进口功能部件，则报项目现场交货人民币含税价。采购人不承担进口部件的额外进口费用（包含外贸代理费，清关杂费等所有费用）。

（2）国产产品与服务报项目报价为交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费、货物运送费、技术培训费等）。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

（十一）是否允许采购进口产品： 否

（十二）预算金额：490万元

最高限价（如有）：490万元