一、 货物需求一览表

| 包号 | 货物 名称 | 数量 （套） | 简要说明 | 交货期 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR系统 | 1 | 实时荧光定量PCR系统要求配备384孔模块，需满足目的基因绝对和相对定量分析、阴阳性分析、SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测等。 | 合同签订后2个月交货 | 是 |

注：交货期从合同生效之日起计算。质保期从验收后起计算。

二、具体要求：

“为证明所投设备参数的真实性，投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的产品宣传彩页，如彩页中技术参数不完整，需提供仪器制造商对彩页中未提及技术参数部分的满足说明，否则视同不满足。”

★付款方式：如中标产品为进口产品，且中标人为境外公司，中标人即为外贸合同卖方；如中标人为中国境内注册公司，外贸合同卖方应为进口产品的制造厂商或中标人指定的境外公司。外贸合同的付款方式为90%不可撤销即期信用证凭发货单据议付，10%凭借最终用户签字并加盖章的验收报告电汇支付。如中标产品为非进口设备，付款方式为预付30%，货到验收后15个工作日内支付70%尾款。

第一包   实时荧光定量PCR系统

一、技术要求

1．工作环境

1.1	工作温度			5-31℃

1.2	工作湿度			相对湿度≤80%

1.3	工作电源			100–240 VAC, 50–60HZ.

2．功能

可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

3．性能与技术要求

3. 1 主要性能

★3.1.1五个检测通道，可实现4重PCR，可同时检测4个靶基因，专用FRET检测通道

3.1.2有动态温度梯度PCR功能，可以同时运行16个不同的温度，每个温度孵育时间相同

3.1.3完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

3.1.4适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

3.1.5耗材开放，可兼容多品牌384孔板

#3.1.6 可独立运行，真正离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线

★3.1.7通过云平台即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能

3.1.8 单机仪器无需外接存储设备即可存储1000次运行结果

3.1.9 根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态

#3.1.10 支持无线（WiFi）连接

3.2  主要技术要求

★3.2.1样品容量：384孔板

3.2.2耗材类型：可使用384孔板

3.2.3反应体系：1-30µl

★3.2.4光源：五个带有滤光片的LED

★3.2.5检测器：五个带有滤光片的光敏二极管

3.2.6升降温速度：≥2.5℃/秒

3.2.7温控范围：0 -100℃

#3.2.8温度准确性：±0.2℃（90˚C时）

★3.2.9温度均一性：±0.3℃（10秒内达到90˚C）

★3.2.10动态温度梯度功能：同时运行16个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同

3.2.11激发/发射波长范围：450-690nm

3.2.12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

3.2.13动态范围：10个数量级

#3.2.14 显示：彩色触摸屏且角度可调（12-55°）

3.2.15 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

3.2.16数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

3.2.17 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性

★3.2.18 安全版软件提供审计追踪功能

★3.2.19 需提供原厂IQ，OQ验证（本条投标文件中不用提供彩页证明资料；制造商应提供承诺，在验收合格后提供原厂IQ，OQ验证）

3.2.20 需配品牌电脑

4 必备附件

计算机及控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、t检验及方差分析、多板数据比较功能等）

5 质量保证期

★5.1安装调试经用户验收合格起，质量保证期不少于2年。（本条投标文件中不用提供彩页证明资料，应提供承诺）

5.2具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，48小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需48小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。