中国海洋大学双前端高分辨质谱系统采购项目

采购需求

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务培训

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

5.4质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

- 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双前端高分辨质谱系统 | 一、设备参数 1.质谱部分 1.1离子源 1.1.1独立的可加热电喷雾离子源，集成式气路电路设计，自动识别； 1.1.2喷针小于70度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口； 1.1.3具有雾化气和辅助雾化气； 1.1.4离子源加热温度最高≥550℃； 1.1.5全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正； 1.1.6具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能； 1.1.7具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度。 1.2离子传输系统 1.2.1离子传输系统必须配有离子传输管设计； 1.2.2离子传输管独立加热，最高温度≥400℃； 1.2.3具有真空隔断阀设计。 1.3质量分析器部分 1.3.1质量分析器采用四极杆与高分辨串联的组合，质量范围40~6000m/z； 1.3.2仪器分辨率：≥400000FWHM（m/z≤200）；≥4档可调； 1.3.3双曲面分段四极杆，分辨率可到≤0.4Da； 1.3.4谱内动态范围：≥5000； 1.3.5质谱采集速率：≥40Hz； 1.3.6正负离子切换速度：一个完整周期采集速度≥1.4Hz，一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各1张； 1.3.7灵敏度： （1）MS/MS灵敏度：≤50fg利血平进样，S/N100:1； （2）选择离子扫描SIM灵敏度：≤50fg利血平进样，S/N-150:1； 1.3.8质量准确度：外标法≤3ppm RMS，内标法≤1ppm； 1.3.9扫描模式： （1）高分辨全扫描MS和MS/MS； （2）高分辨选择离子扫描； （3）高分辨全子离子碰撞碎裂扫描； （4）高分辨正负离子切换扫描； （5）高分辨数据依赖子离子扫描； （6）高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS）； （7）高分辨平行反应监测子离子扫描； 1.3.10检测器:无损检测器或消耗性检测器；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，须额外提供相应备用检测器≥20个。 2.数据处理系统 2.1工作站：处理器i7九代及以上级别CPU；内存≥32GB；固态硬盘≥500G，机械硬盘≥1TB；Windows 10 Enterprise LTSC x64以上操作系统；双网卡（主板网卡+独立网卡），液晶显示器≥32英寸； 2.2工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能； 2.3提供LC和MS/MS的全自动控制； 2.4可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法； 2.5具备实验室数据管理自动备份系统，可对实验数据进行备份； 3.配置清单 3.1高分辨率质谱仪主机1套； 3.2高效液相色谱仪1套； 3.3纳升液相色谱仪1套； 3.4软件1套； 3.5氮气发生器1套； 3.6UPS（10KVA，延迟1小时）1套； 3.7隔离变压器（10KVA）1套； 3.8配套工作站1套。 4.售后服务：仪器到货后10个工作日内，专职工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训。 二、质保及其他要求 1.为保证售后服务质量，投标时，进口设备需提供厂家或总代理商授权证书以及售后服务承诺书、彩页资料，并加盖公章。 2.总代理商或厂家提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为至少3名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 3.安装调试过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即交钥匙工程（投标人须在投标文件中提供能满足上述要求的承诺函）。 4.仪器设备或随机软件需要配套计算机的，由中标人免费提供主流品牌主流配置计算机，除非特别注明的，配置需完全满足仪器设备或随机软件运行要求。 5.除非特别注明的，仪器设备质保期为测试验收合格后至少1年；质保期内维修及更换配件均免费，质保期内维修或更换同一配件次数累计超过3次的或者质保期内维修或更换不同配件次数累计超过6次的，免费更换整机。 6.中标人提供1次仪器搬迁服务，具体搬迁时间地点由用户指定且不受质保期限制，中标人须在接到用户通知后5个工作日内完成仪器搬迁，搬迁过程中产生的所有费用，包括且不限于环境改造、配件、试剂、耗材、人工等均由中标人承担，即交钥匙工程（投标人须在投标文件中提供能满足上述要求的承诺函）。 | 1套 |

注：

1.投标人须提供所投产品的彩页或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告或官网截图并加盖投标人公章（须体现产品的技术参数）。

2.所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。