
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc129880039][bookmark: _Toc512937852]  第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	超高速流式分选系统
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 超高速流式分选系统

（1） 技术要求：
1. 工作条件：
1.1电源：电压 100-240V，电流10A，功率200VA；
1.2环境温度：15 - 30 ℃；
1.3环境湿度：20% - 80%，无冷凝。

2. 设备用途：
能够对细胞进行多参数荧光检测与高速分选，支持植物细胞周期、基因组大小、GC含量及染色体倍性等关键性状的高通量分析。其精准分选功能可高效分离目标细胞亚群，为单细胞测序、功能研究提供高纯度样本。广泛应用于植物进化与遗传多样性分析、作物性状改良及细胞分裂机制研究，是植物分类学、基因组学和发育生物学研究的核心工具。

3. 技术参数
[bookmark: OLE_LINK3]*3.1主机具有四个独立激光器位置，至少配置488nm≥50mW、638±2nm≥100mW和405nm≥90mW和561nm≥30mW四根固态激光器（提供原厂技术彩页或说明书）；
*3.2 检测参数：可以同时检测≥17个参数，包括15个荧光参数、SSC和FSC；
# 3.3检测器：采用APD检测器阵列；
# 3.4光路系统：通过波分复用器（WDM）收集及分离光信号，仅使用带通滤光片，有效地将光信号传递到检测器；
3.5采用一体化的流动室-物镜设计；
3.6同时配备一根638±2nm激光用于液滴延迟设定；
# 3.7荧光灵敏度：FITC≤20 MESF、PE≤10 MESF和APC≤10 MESF（提供国家相关机构检测报告）；
3.8配置紫色激光检测器进行侧向角散射光（VSSC）的采集；
#3.9最小检测颗粒为≤100nm；
3.10分选速度：30000个事件/秒；
3.11液滴振荡频率：30-35kHz自动优化并且可调节；
# 3.12免微球分选参数设定系统，可以自动优化液滴形成，自动计算液滴延迟，并且监控并维持；
# 3.13分选纯度：在速度小于10000 颗粒数/秒条件下，5% 的目标细胞可以获得>99% 的纯度；
3.14具备不加电垂直分选模式；
3.15分选收集模式：提供富集模式、纯度模式和单细胞模式，同时具有混合分选功能；
3.16能够同时实现4路分选；
3.17配备高通单克隆分选系统，可以使用6孔、24孔、48孔、96孔和384孔板、96孔深孔板和载玻片，可校准自定义设备进行分选；
3.18信号处理精度：7个十进制的数据显示，24bit分辨率的全数字系统；
3.19全17个参数采集时，检测速度≥40,000个/秒；
# 3.20最大样本收集数：单个文件全通道信号收集，至少可存储3000万个事件。
3.21上样速度：可连续自定义样本进样速度10-100 μL/min，增量为1 μL；
# 3.22鞘液压力：固定15 psi的鞘液压力（提供相应软件界面展示图）；
3.23样本混匀方式：电磁混匀，3档样本混匀速度调节；
3.24液流车标配液体储存桶：耐热耐压4升钢质鞘液桶、7升高密度聚乙烯废液桶和1升高密度聚乙烯关机液桶；
# 3.25内置气压泵；
3.26分选收集仓配置水浴温控系统；
3.27电脑配置：处理器：Intel Core i7-11700 或更高；CPU：8核；内存：32 GB RAM；存储器：256固态硬盘，2 T机械硬盘；以太网：Integrated 100M GB, 双以太网端口；USB 端口：4 ports, at least one USB 3.0；显示器：32 英寸显示器 (2560x1440 分辨率 )；
分析软件无版权限制，可自由安装在任意电脑上，方便用户脱机分析数据，提高仪器使用效率，便于数据共享，具备中、英文两种语言。

4. 配置要求 
4.1分选流式主机一台（包含405nm、488nm、638nm和561nm共4根独立激光器以及1根638nm激光用于液滴延迟设定，15个荧光检测器，2个SSC和1个FSC）；
4.2数据采集及分析软件一套；
4.3喷嘴2个、密码狗1个；
4.4电脑工作站及显示器各1个；
4.5装机试剂一套（包括质控微球、鞘液、关机液、清洗液等）；
4.6电源线、数据线若干及其它配件。

（二）质保及售后服务：
1投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。
2免费保修期要求在1年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
3维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。
4厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少五年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。
5到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。
6. 交货地点：用户指定地点。

（三） 订货数量：
1台

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货地点：北京市海淀区香山南辛村20号中国科学院植物研究所
交货期：合同签订后 30 日内交货并安装完毕。

（五）付款方式：
合同签订后 10 个工作日内甲方支付合同总价款的30%，设备安装调试完毕能正常投入使用，甲方验收合格后，乙方按合同总金额开具符合要求的等额发票，甲方收到发票后 10 个工作日内支付剩余70%的款项。
57
76
