    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动间断化学分析仪 | 1台 | 合同签订3个月内 | 兰州机场 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容名称 | 参数序号 | 参数名称 | 条件 | 技术指标 | 技术条款 | 计量单位 | 数量 |
| 全自动间断化学分析仪 | 1 | 样品架 | ≥ | 3个 | # | 台 | 1 |
|  | 2 | 试剂位 | ≥ | 70个 | * |  |  |
|  | 3 | 分析速度 | ≥ | 400样/小时 | # |  |  |
|  | 4 | 光源 | 必备 | 6V/10W卤素灯 |  |  |  |
|  | 5 | 比色皿光程 | ≥ | 10mm |  |  |  |
|  | 6 | 比色皿转盘容纳量 | ≥ | 70个/次 | * |  |  |
|  | 7 | 滤光轮 | ≥ | 10个 | # |  |  |
|  | 8 | 波长范围 | ≥ | 350nm - 850 nm |  |  |  |
|  | 9 | 吸光度范围 | ≥ | 0.01-4.00 Abs | # |  |  |
|  | 10 | 吸光度分辨率 | ≤ | 0.001Abs | # |  |  |
|  | 11 | 最小反应体积 | ≤ | 240μl | # |  |  |
|  | 12 | 试剂预热温度 | ≥ | 30℃ |  |  |  |
|  | 13 | 取样量 | ≥ | 25-50μl/次, （精度1μl） |  |  |  |
|  | 14 | 试剂量 | ≥ | 3.0-300μl/次, （精度1μl） |  |  |  |
|  | 15 | 紧急样品处理 | 必备 | 可任意时间加入 |  |  |  |
|  | 16 | 主机与电脑连接端口 | 必备 | 9针串口连接 |  |  |  |
|  | 17 | 比色皿自动清洗工作站 | 必备 | 高效清洗，具有光学质控功能 | * |  |  |
|  | 18 | 可测指标 | ≥ | 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、磷酸盐 | * |  |  |
|  | 19 | 授权 |  | 提供制造商针对本项目的投标授权和售后服务承诺函 |  |  |  |
|  | 20 | 配置 | 必备 | 主机，1台 | * |  |  |
|  |  |  |  | 取样针针芯，1个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 取样针套件，1套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 干垫，2个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色皿，70个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卤素灯，1个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50ml试剂瓶（带瓶盖），12个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 22ml试剂瓶（带瓶盖），24个 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比色杯清洗溶液 x250 ml，2瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 进样针润洗液 50ml，1瓶 |  |  |  |

服务需求

保修要求：1年

维修要求：1年内免费维修，并终生提供维修服务

培训要求：需在仪器到货同时最少教会2名操作人员

其他要求：无