东方国际招标有限责任公司
1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	全自动间断化学分析仪
	1台
	合同签订3个月内
	兰州机场
	中国科学院西北生态环境资源研究院


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。







2、 技术规格
一、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
	技术要求

	采购内容名称
	参数序号
	参数名称
	条件
	技术指标
	技术条款
	计量单位
	数量

	全自动间断化学分析仪
	1
	样品架
	≥
	3个
	#
	台
	1

	
	2
	试剂位
	≥
	70个
	*
	
	

	
	3
	分析速度
	≥
	400样/小时
	#
	
	

	
	4
	光源
	必备
	6V/10W卤素灯
	
	
	

	
	5
	比色皿光程
	≥
	10mm
	
	
	

	
	6
	比色皿转盘容纳量
	≥
	70个/次
	*
	
	

	
	7
	滤光轮
	≥
	10个
	#
	
	

	
	8
	波长范围
	≥
	350nm - 850 nm
	
	
	

	
	9
	吸光度范围
	≥
	0.01-4.00 Abs
	#
	
	

	
	10
	吸光度分辨率
	≤
	0.001Abs
	#
	
	

	
	11
	最小反应体积
	≤
	240μl
	#
	
	

	
	12
	试剂预热温度
	≥
	30℃
	
	
	

	
	13
	取样量
	≥
	25-50μl/次,
（精度1μl）
	
	
	

	
	14
	试剂量
	≥
	3.0-300μl/次,
（精度1μl）
	
	
	

	
	15
	紧急样品处理
	必备
	可任意时间加入
	
	
	

	
	16
	主机与电脑连接端口
	必备
	9针串口连接
	
	
	

	
	17
	比色皿自动清洗工作站
	必备
	高效清洗，具有光学质控功能
	*
	
	

	
	18
	可测指标
	≥
	氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、磷酸盐
	*
	
	

	
	19
	授权
	
	提供制造商针对本项目的投标授权和售后服务承诺函
	
	
	

	
	20
	配置
	必备
	主机，1台
	*
	
	

	
	
	
	
	取样针针芯，1个
	
	
	

	
	
	
	
	取样针套件，1套
	
	
	

	
	
	
	
	干垫，2个
	
	
	

	
	
	
	
	比色皿，70个
	
	
	

	
	
	
	
	卤素灯，1个
	
	
	

	
	
	
	
	50ml试剂瓶（带瓶盖），12个
	
	
	

	
	
	
	
	22ml试剂瓶（带瓶盖），24个
	
	
	

	
	
	
	
	比色杯清洗溶液 x250 ml，2瓶
	
	
	

	
	
	
	
	进样针润洗液 50ml，1瓶 
	
	
	



服务需求	
保修要求：1年
维修要求：1年内免费维修，并终生提供维修服务
培训要求：需在仪器到货同时最少教会2名操作人员
其他要求：无
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