[bookmark: _Toc217446094][bookmark: _Toc217446095]一、项目概述
1.项目概况：四川大学华西第四医院拟采购四川省第四批尘肺康复站膈肌起搏治疗仪，本项目为1个包。
★二、项目清单                             
	序号
	货物名称(标的名称)
	数量
	计量单位
	所属行业
	单价限价（万元）
	总价限价（万元）
	是否为核心产品
	是否允许进口

	1
	膈肌起搏治疗仪
	15
	台
	工业
	1.85
	27.75
	是
	否



三、技术参数要求
1、脉冲频率：可调单频，30-50Hz，可选择，可调节。
2、大脉冲宽度≤300us次/分钟。
3、起搏次数：5-l5次/分钟可选择，可调节。
4、刺激强度：具有0-30档位，可调节。
5、治疗时间：5-120min可选择，有计时提示。
6、电源要求：DC3.8V±10%（专用锂电池），电池充满所需时间<4小时，满电状态工作时长不低于8小时。
7、波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险（在投标文件中提供设备功能演示界面截图证明）。
8、可移动和放置，且不受限于网电插孔的数量和位置。
9、有电量提示功能。
10、主机重量（不含电池）≤500g,尺寸长≤250mm，宽≤120mm，高≤30mm。
11、理疗电极片的导电阻抗应≤2000Ω。
12、工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示（在投标文件中提供设备功能演示界面截图证明）。
13、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能（在投标文件中提供设备功能演示界面截图证明）。
14、开机时有提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。
15、可选配电极片固定装置，以缩短电流到达膈神经的距离，实现更好的刺激效果。
★16、配置至少包含：主机一台、电源适配器一台、导线四条。
★四、商务要求
1.交货时间：采购合同签订后30个日历日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.支付方式：采购合同签订生效后，完成交货、安装调试并验收合格后支付合同金额的100%。
4.验收方法和标准：
参照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。
5.包装方式及运输：
（1）包装：设备包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。设备包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装产品的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面应清洁。组件排放整齐，不可有高低不平。外包装箱表面不应该有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响箱体安全。
（2）运输：装运设备的运输工具应清洁、干燥、无污染物。敞车运输时，必须用防雨布盖好，以保证设备不被雨(雪)浸入。设备中转时，应堆放在库房内。短暂露天堆放时，必须用防雨布盖好，产品在装卸时，应采用合适的装卸方式，严防将包装箱(件)损坏，包装箱应注意谨慎堆放，防止产品碰伤。装载时，运输车辆与包装箱之间、包装箱之间应用防震减压的填充物填实，不得留有空隙，防止在运输途中造成货物之间互相碰撞、摩擦，避免发生箱体移位。避免货物在运载工具上的堆码不当，使底层货物承载过重，造成包装破损，甚至商品在运输过程中变形，损坏。在运输过程中避免接触腐蚀性物质。
6.质量保修范围和保修期：质保期不低于3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：所有投标产品整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。
7.安装调试：
（1）中标人负责设备安装、调试。
（2）货物到达生产现场后，中标人接到采购人通知后到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在总价格中。
（3）中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作，维修技术人员能完成常见故障的维修排除。

注：1.本章技术参数中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。
2.本章标注“★”的内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
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