第四章 项目需求
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1、 货物需求一览表


	包号
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场
（交货地点）

	1
	1
	自动呼吸机
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	2
	婴幼儿呼吸机
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	3
	智能 ICU 呼吸机
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	4
	肺部电阻抗成像（EIT）
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	5
	模拟肺
	4套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	6
	气体流量分析仪
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	7
	氧气浓度分析仪
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	8
	示波器
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	9
	生理数据采集分析系统
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	10
	服务器
	1组
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点

	
	11
	硬件RCP开发评估套件
	1套
	合同签订后的3个月内交货
	国内指定地点




注：
1、 投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
2、 核心产品：自动呼吸机、婴幼儿呼吸机。

二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

1、 招标项目信息
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	是否接受进口设备参与投标
	预算金额
（万元）
	最高限价（万元）
	本项目所属行业

	一
	自动呼吸机
	1
	台
	是
	100
	100
	工业

	二
	婴幼儿呼吸机
	1
	台
	是
	70
	70
	工业

	三
	智能 ICU 呼吸机
	1
	台
	是
	40
	40
	工业

	四
	肺部电阻抗成像（EIT）
	1
	台
	是
	100
	100
	工业

	五
	模拟肺
	4
	台
	是
	30
	30
	工业

	六
	气体流量分析仪
	1
	台
	是
	7
	7
	工业

	七
	氧气浓度分析仪
	1
	台
	是
	13
	13
	工业

	八
	示波器
	1
	台
	是
	22
	22
	工业

	九
	生理数据采集分析系统
	1
	套
	是
	95
	95
	工业

	十
	服务器
	1
	组
	是
	70
	70
	工业

	十一
	硬件RCP开发评估套件
	1
	套
	是
	49.9
	49.9
	工业


2、 技术部分
1、配置清单及零配件（包括专用工具）：
	序号
	名称
	参数/配置
	数量
	单位

	一
	自动呼吸机
	(见技术指标值)
	1
	台

	二
	婴幼儿呼吸机
	(见技术指标值)
	1
	台

	三
	智能 ICU 呼吸机
	(见技术指标值)
	1
	台

	四
	肺部电阻抗成像
	(见技术指标值)
	1
	台

	五
	模拟肺
	(见技术指标值)
	4
	台

	六
	气体流量分析仪
	(见技术指标值)
	1
	台

	七
	氧气浓度分析仪
	(见技术指标值)
	1
	台

	八
	示波器
	(见技术指标值)
	1
	台

	九
	生理数据采集分析系统
	(见技术指标值)
	1
	套

	十
	服务器
	(见技术指标值)
	1
	组

	十一
	硬件RCP开发评估套件
	(见技术指标值)
	1
	套


技术要求及参数：
详细见：技术性能指标表。
加“★”条款为必须满足的条款，不得偏离。
2、技术性能指标表
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	一
	性能指标
	自动呼吸机

	
	
	★1
	1. 呼吸频率(RR): 成人 0.5 至 98/min , 新生儿 0.5 至 150/min;

	
	
	★2
	吸气时程(Ti): 成人 0.11 至 10 s , 新生儿0.1 至 10 s;

	
	
	★3
	潮气量(VT): 成人 0.1 至 3.0 L, 新生儿 0.002 至 0.1 L;

	
	
	★4
	吸气流量(Flow): 成人 2 至 120 L/min, 儿科患者 2 至 30 L/min;

	
	
	★5
	新生儿无创通气时的最大注量(Flow max): 0 至 30 L/min;

	
	
	6
	吸气压(Pinsp): 1 至 95 mbar;

	
	
	7
	压力限制(Pmax): 2 至 100 mbar;

	
	
	8
	呼气末正压(PEEP): 0 至 50 mbar;

	
	
	9
	附加间歇性窥视(AINTPEEP): 0 至 20 mbar;

	
	
	10
	压力支持: 0 至 95 mbar;

	
	
	11
	压力上升时间: 成人 0至 2 s, 新生儿 0至1.5s;

	
	
	12
	氧浓度(FiO2): 21 to 100 Vol.%;

	
	
	13
	触发阈值(Flow trigger): 0.2 至 15 L/min;

	
	
	14
	自动管道补偿(ATC®): 
气管内导管:
-成人 5至12mm, 儿科患者 2至8mm, 新生儿 2至5mm
气管造口管:
-成人5至12mm, 儿科患者 2至8mm, 新生儿 2至5mm
补偿度: 0 至 100 %

	
	
	15
	吸气时间(Thigh): 0.1 至 30 s;

	
	
	16
	呼气时间((Tlow): 0.05 至30 s;

	
	
	★17
	低压力的最大持续时间(Tlow max): 0.05 至30 s;

	
	
	18
	高气压(Phigh): 0至 95 mbar;

	
	
	19
	低气压(Plow): 0至50 mbar;

	
	
	20
	呼气终止标准(与呼气峰值相关流量)( Exp. term.): 1 至 80 % (PEF)

	
	
	21
	辅助流量(Flow Assist):
成人 0至30 mbar/L/s, 儿科患者0至100 mbar/L/s,新生儿0至300 mbar/L/s;

	
	
	22
	容量辅助(Vol. Assist): 成人 0至100 mbar/L/s

	
	
	★23
	对应顺应性补偿: 
-10000 至 10 mL/mbar, 儿科患者 0 至 1000 mbar/L
-10000 至 1 mL/mbar, 新生儿0 至 4000 mbar/L
-1000 至 0.3 mL/mbar;

	
	
	24
	氧疗: 
-连续流: 2至50 L/min, BTPS
-氧气浓度: 21 至 100 Vol%;

	
	
	25
	呼吸系统的动态顺应性(Cdyn): 0 至 650 mL/mbar;

	
	
	26
	呼吸系统的阻力(R): 0 至 1000 mbar/L/s;

	
	
	27
	每分钟泄漏量(MVleak): 0 至 99 L/min, BTPS

	
	
	28
	快速浅快呼吸指数(RSBI): 
-成人0至9999min/L, 儿科患者0至9999min/L, 新生儿0至300min/L

	
	
	29
	吸气负压(NIF): -80 mbar 至 0 mbar;

	
	
	30
	气道闭合压力(P0.1): 0 至 -25 mbar;

	
	
	31
	波形显示:
-气道压力(t): -30 至 100 mbar
-流量(t): -180 至 180 L/min
-容量(t): 2 至 3000 mL
-二氧化碳(t): 0 至 100 mmHg;

	
	
	32
	断线报警时间: 0 至 60 s.

	
	
	婴幼儿呼吸机

	
	
	★1
	心率(BPM): 1 至 150 bmp (分辨率:1bmp);

	
	
	★2
	吸气时间(Inspiratory Time): 0.1 至 3.0s(分辨率:0.01s)

	
	
	★3
	频率范围(Frequency Range): 3 到 20 Hz(分辨率: 0.1Hz);

	
	
	★4
	吸呼比(I:E Ratio): 11.2:1 至 1:600(根据心率与吸气时间设定);

	
	
	★5
	吸气压力(Inspiratory Pressure):2至 65mbar(分辨率:1mbar);

	
	
	6
	驱动压力(Delta P Range): 4mbar至 180mbar(分辩率:1mbar);

	
	
	7
	呼气末正压通气(PEEP):0 至35mbar;
- 分辨率: PEEP < 10mbar时 0.5mbar;
- 分辨率: PEEP > 10mbar时 1mbar;

	
	
	8
	管道压力(PIP Pressure):0 至 65 mbar, 分辨率:1mbar;

	
	
	9
	氧浓度(O2 %): 21% 至 100%(分辨率:1%):

	
	
	★10
	可用作压力定容呼吸机,或压力时间循环呼吸机和高频振荡呼吸机;

	
	
	11
	配备两个氧电池校准程序;

	
	
	12
	流量传感器:
- 流量: 0.2 l/min to 30 l/min;
- 精度: ±8%;
- 无效腔: 1 ml;

	
	
	13
	容积:
- 呼气潮气量: 0 至 999 ml (0.1 ml);
- 呼气容积: 0 至 18l (1 ml);

	
	
	14
	容量控制精度:
- 容量: ±8%:
- 呼气末正压通气: ±1mbar;
- 氧气: ±3 %;

	
	
	15
	压力控制精度:
- 压力: ±1mbar;
- 呼气末正压通气: ±1mbar;
- 氧气: ±3 %;

	
	
	16
	呼吸系统过滤器:
- 过滤效率: 细菌过滤效果99.999%,病毒过滤效果 99.999%;
- 阻力: < 380 pa(60 L/min);

	
	
	17
	最大限制压力: 120mbar;

	
	
	18
	带护士呼叫功能;

	
	
	19
	无运动精度(No Motion Accuracy): ± 2.0% rms;

	
	
	20
	运动精度(Motion Accuracy): ± 3.0% rms;

	
	
	21
	分辨率(Resolution): ≤ 0.1%;

	
	
	22
	显示时间: ≤ 8, ≤12 s;

	
	
	23
	心脏停搏检测时间(Asystole Detection Time): ≤ 8 s;

	
	
	24
	反应时间(Response Time): ≤20 s

	
	
	25
	具备二氧化碳(CO2)/ 氧饱和度(SpO2)监测功能;

	
	
	26
	具备增氧/吸痰（O2 Suction）/雾化功能;

	
	
	27
	具备氧气吸入控制功能(Inspired Oxygen Control);

	
	
	28
	具备数据导出功能.

	
	
	智能 ICU 呼吸机

	
	
	★1
	自动呼气基础气流: 固定为 6 L/min;

	
	
	★2
	吸气压: 0 至 100 cmH2O;

	
	
	★3
	最大吸气流量: 260 L/min

	
	
	4
	吸气触发的方式: 流量触发、压力触发或可选 IntelliSync+;

	
	
	5
	呼气触发的方式: 流量切换 (ETS)、或可选 IntelliSync+

	
	
	6
	最短呼气时间: 周期时间的 20%;0.2 至 0.8 秒;

	
	
	7
	氧输入流速: 80 L/min (输入压力为 2.8 bar / 280 kPa / 41 psi);

	
	
	8
	氧混合器精确度: ± (2.5% 的体积分数 + 实际读数的 2.5%);

	
	
	9
	潮气量: 成人/儿童 20 至 2000 ml, 新生儿:2 至 300 ml

	
	
	10
	每分钟通气量: 25 至 350 L/min

	
	
	11
	呼气末正压和持续气道正压: 成人0 至 50 cmH2O,新生儿0 至 25 cmH2O;

	
	
	12
	控制压力: 5 至 100 cmH2O;

	
	
	13
	吸气压: 3 至 100 cmH2O;

	
	
	14
	支持压力: 0至 100 cmH2O;

	
	
	15
	低压时间: 0.2 至 40 s

	
	
	16
	峰值流量: 1 至 195 L/min;

	
	
	17
	呼气触发灵敏度 ETS: 5% 至 80%;

	
	
	18
	呼吸频率: 1 至 80 b/min;

	
	
	19
	呼吸暂停时间: 0至 30s;

	
	
	20
	吸呼比: 1:9 至 4:1;

	
	
	21
	压力触发: -0.1 至 -15.0 cmH2O;

	
	
	22
	压力上升时间: 成人/儿童 0至2000ms, 新生儿0至600ms

	
	
	23
	压力限值: 5至100 cmH2O;

	
	
	24
	氧浓度: 21% 至 100%;

	
	
	25
	最大吸气时间: 0.5s至 3s;

	
	
	26
	波形: 压力、流量、容量、二氧化碳饱和度、氧气饱和度、体积描记图、气管内压、食道压、跨肺压、关.

	
	
	肺部电阻抗成像

	
	
	1
	帧率: 10, 15, 20, 30fps

	
	
	2
	数据分析的帧率: 10, 15, 20, 30, 40, 50 fps

	
	
	3
	低通滤波器截止频率: 10 至 300/min

	
	
	4
	带通滤波器截止频率: 30 to 300/min

	
	
	★5
	馈电电流幅度: Max.9mA 符合IEC 60601-1(第3版)标准;

	
	
	6
	馈电电流频率: 80 至 130 kHz;

	
	
	★7
	电极数量: 16个电极加1个参比电极;

	
	
	★8
	显示不同肺部区域的通气情况,实时生成全局和局部阻抗波形和参数;

	
	
	★9
	诊断功能：PEEP滴定工具、肺复张评价工具、肺过度膨胀/肺塌陷视图.

	
	
	模拟肺

	
	
	1
	潮气量容量：成人肺2000mL/lung,婴儿肺200mL/lung；

	
	
	2
	肺余容量:成人肺1.02 L/lung, 婴儿肺70 mL/lung;

	
	
	3
	顺应性(可调）:
-成人肺0.01至0.10 L/cmH2O, 精度：±3％,
-婴儿肺0.001到0.01 L/cmH2O精度：±5％;

	
	
	4
	气道阻力: 
-成人肺Rp5, Rp10, Rp20 or Rp50 cmH2O/sec精度：±5％,
-婴儿肺Rp50, Rp100, Rp200 or Rp500 cmH2O/sec精度：±5％;

	
	
	5
	氧传感器: 8.0 至 12.0 mV;

	
	
	★6
	配置标准气阻： Rp5、10、20、50、100、200、500cmH2O/L/sec.

	
	
	气体流量分析仪

	
	
	1
	高流量量程：±300L/min；精度：读数的±1.75%或±0.1L/min；

	
	
	2
	低流量量程：±20L/min；精度：读数的±1.75%或±0.04L/min；

	
	
	3
	高压力量程：0-10bar；精度：读数的±1%或±10mbar；

	
	
	4
	低压力量程：±150mbar；精度：读数的±0.75%或±0.1mbar；

	
	
	5
	氧浓度：量程：0-100%，精度：±1%；

	
	
	★6
	配置与PC通讯功能.

	
	
	氧气浓度分析仪

	
	
	★1
	量程范围：0-100%；精度：±0.05% 02；

	
	
	2
	最小输出范围: 0-1% O2;

	
	
	3
	零点漂移/周: ±0.2% O2;

	
	
	4
	响应时间 (T90): <15秒;

	
	
	5
	倾斜效应: ±0.15% O2 (与标定位置的倾斜 角度:15°);

	
	
	6
	温度系数(零点温漂): ±0.2% O2 / 10°C (18°F);

	
	
	7
	温度系数(量程温漂): ±0.3% O2 / 10°C (18°F);

	
	
	★8
	内置气泵- 7kPa (1psig) 至3.5kPa (0.5psig).

	
	
	示波器

	
	
	1
	模拟通道: 4, 数字通道: 16;

	
	
	2
	带宽: 200、350、500 MHz、 1、1.5 GHz;

	
	
	3
	最高采样率: 5 GSa/s;

	
	
	4
	最大存储器深度: 4 Mpts;

	
	
	5
	最高波形更新速率: > 1,000,000 wfms/sec;

	
	
	6
	显示: 12.1 英寸电容屏;

	
	
	★7
	探头
-带宽: DC 至 50 MHz;
-上升时间: < 7 ns;
-最大电流(连续)RMS: 30A;
-最大电流峰值(不连续): 50A;
-输出电压比: 0.1 V/A (10:1);
-可测量导体直径: 5 mm dia. (0.2” dia.);
-配电源 三路 12V 输出.

	
	
	生理数据采集分析系统

	
	
	1
	数据采集主机模拟输入:
-输入通道：16;
-放大范围：±2 mV to ±10 V;
-最大输入电压：15V;
-输入阻抗：~1 MΩ || 100pF;
-共振抑制比：100 dB @ 100 Hz;
-输入噪音：<350 μVrms;
-POD连接和BNC连接;
-供给电压：±5 V;
-最大电流：50 mA;
-连接方式：2-wire I2C;
-接口类型：8-pin DIN.

	
	
	2
	桥式放大器：
输入数量： 4;
输入配置：差分;
放大范围：±200 μV - ±5V，共14档;
最大输入电压：±10 V;
输入阻抗：2 MΩ;
低通滤波：1Hz到2kHz，共8档;
CMRR：100dB@50Hz;
输入噪音：<1 μVrms;
调零：软件控制自动调零;
参数设置：软件程控.

	
	
	3
	采样率:
-模数转换精度：16 bit;
-最大采样率：400KHZ;
-微处理器和数据传输;
-处理器：PowerPC 405GPr @ 240 MHz;
-内存: 16MB SDRAM;
-传输接口：USB 2.0;
-I2C接口：使放大器和主机连接，软件控制放大器的滤波、放大调节;

	
	
	4
	软件:
可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图;
可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存;
有血压,心电,量效关系,峰直方图,心率变异性等专业的模块分析软件以方便实验人员分析数据;
五年内免费升级，包含专业版分析软件；
软件控制主机和放大器的滤波、放大、等操作，实现了程序控制化.

	
	
	5
	生理学压力传感器：
-压力范围: –20 to 300 mmHg;
-最大电压: 15 V DC or AC;
-灵敏度: 5 μV/V/mmHg;
-输出阻抗: 1000 Ω;
-输入阻抗: 700 Ω;
-材质:金属, 液体通过压力传感器帽的薄膜与传感器接触, 传感器帽需避免气泡存在死腔问题，且可重复使用.

	
	
	6
	生理电放大器：
-输入放大：高阻抗差分电隔离;
-放大范围：±5μV - ±100mV，共14档;
-增益精度：±1.5%;
-IMRR：>130dB (@ 50 - 100Hz);
-CMMR：>100dB (10 – 1KHz);
-输入阻抗：200MΩ对隔离地..
滤波:
-低通滤波：标准：50、100、200、500、1K、5K Hz;
-高通滤波：标准：0.1、0.3、1、3、10Hz;
-陷波滤波：50或60Hz;
-参数设置：软件程控..

	
	
	7
	呼吸放大器：
最大量程：±1 inch H2O;
放大范围：±20 mV - ±500 mV，共5档(连接PowerLab时);
最大输入压力：±28.1 inch H2O;
温度漂移：每摄氏度为满量程0.05%;
零压力误差：< 1 % 软件操作;
反应时间:1 毫秒;
预热时间:2分钟;
低通滤波：1、10、100HZ;
I2C部分：提供电源和程序部分;
接口传输速度：50Kb/s.

	
	
	服务器

	
	
	1
	处理器*2: 28核 56线程 2.7G;
内存：512G（32G*16）;
硬盘：4T固+8T;
显卡*2：48GB GDDR6, 显存位宽384,功耗300W,显卡接口DP*4;
数量: 2台.

	
	
	2
	处理器*2: 20核 40线程 2.3G;
内存：256GB
硬盘:3.84TB*4SSD/1;
接口: 双口16Gb/S HBA/2电口千兆+2光口万兆/Cisco SFP*2;
数量: 2台.

	
	
	3
	处理器*2: 20核 40线程 2.3G;
内存：256GB/960GB*2;
硬盘: 256GB/960GB*2+12TB*6;
接口: 2电口千兆+2光口万兆/Cisco SFP*2;
数量: 3 台.

	
	
	硬件RCP开发评估套件

	
	
	1
	实时目标机:
-4.2GHz;
-4U/19寸铝制机箱，400W电源，低噪 音风扇，工业主板，Intel i7 4.2GHz 4核CPU，4096MB RAM，120GB闪存;
-4个PCIe+3个PCI I/O板卡安装槽，2路千兆Ethernet端口(1路保留用于与上位机 的通讯，1路支持Raw-Ethernet，real-time UDP 及EtherCAT Master通讯)，1 路COM（RS232），最高支持波特率115kbs，1路USB端口用于内核传输，1 路PS/2键盘端口，1路VGA，1路HDMI显示接口.

	
	
	2
	IO324模块：
-可编程FPGA I/O模块，基于Xilinx Artix 7 FPGA芯片，200K逻辑单元。 
- 32路单端或16路差分16位模拟输入;
-单端模式电压范围：±0.64V，±2.56V， ±5.12V，±10.24V，±12.288V，软件可选;
-差分模式电压范围：±0.64V，± 1.28V，±2.56V，±5.12V，±10.24V，±20.48V，±24.576V，软件可选;
-8路单端16位模拟输出，电压范围：±2.5V，±5V，±10V;
-32路3.3V/5V（可选）数字TTL I/O线。 其中最多16条TTL I/O线,可以通过终端电阻启用/禁用的方式重新配置为8路RS422/485接口。 此外，该I/O模块还提供64个LVTTL/32个LVDS 3.3V后端I/O线路，与IO3XX-2X 信号调理模块兼容，3个千兆级(Multi-Gigabit)收发器用于模块间通信;
-可选的HDL Coder Workflow支持包;
-用于适时仿真系统(Simulink Real Time Speedgoat)驱动模块;
- I/O线缆和终端板.

	
	
	3
	IO3XX-21模块:
-该模块将FPGA I/O模块后端2.5V LVCMOS I/O线转换为56路3.3V/5V（软件可 选）TTL I/O线，增加ESD和过压保护，支持24mA电流输出;
-用于适时仿真系统(Simulink Real Time Speedgoat)驱动模块;
- I/O线缆和终端板.

	
	
	4
	高密度编码器(IO3xx HDL Coder) 软件集成包模块:
-所选IO32x/IO33x FPGA I/O模块的参考设计;
-在FPGA上运行Simulink设计， 利用MathWorks的HDL Coder自动生成HDL代码.

	
	
	5
	运动控制HDL I/O工具箱：
-运动控制HDL I/O工具箱包含 Simulink 配置和实用程序模块、测试模型和全面的文档，可将所需的代码模块功能集成到您的 HDL 编码器工作流中; -此封装包含 PWM 生成和捕获、编码器测量和仿真(Quadrature, SSI, BiSS, EnDat, Cam/Crank).

	
	
	6
	通讯HDL I/O工具箱：
-通讯HDL I/O工具箱包含 Simulink 配置和实用程序模块、测试模型和全面的文档，可将所需的代码模块功能集成到您的 HDL 编码器工作流中; -此封装包含 PWM 生成和捕获、编码器测量和仿真(Quadrature, SSI, BiSS, EnDat, Cam/Crank).


3、 商务条款
1. ★交货地点：深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司指定地点
2. ★交货期：合同签订后的3个月内交货。
3. ★报价方式及要求：
1) 本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的进口产品）
2) 国产/进口产品与服务均报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费（如为进口设备投标还须包括：进口环节税、进口环节增值税、消费税）、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
3) 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4) 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
4. ★付款方式：
签订合同后中标人提供合法正规发票后，采购人支付50%货款，设备采购人技术验收合格后，中标人提供合法正规发票采购人支付剩余50%货款。

5. 质保及售后服务要求：
1) 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。
2) 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。
3) 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。
4) 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。
5) ★投标人提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。
6) 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。
7) ★投标人提供配套软件至少三年内免费升级服务。
8) ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

6. 培训要求：
1) 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。
2) 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
3) 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。
7. 运输及包装方式的要求
设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8. 安装、调试及验收：
1) 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。
2) 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。 
3) 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 
4) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。  
9. 质量及知识产权要求
1) 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。
2) 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。
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