第六章 技术要求

第1包  声波纳升移液系统

1. ★主要用途和要求：

主要用于化合物的DMSO溶液和水溶液的微量液体转移操作，自动检测母板中的液体体积，并能提供快速精准的移液结果，液体转移完毕后提供转移报告，可实现任意孔到任意孔体积的转移。

2.工作条件：

2.1工作温度(℃)：16~26℃

2.2工作湿度：20~80％

2.3工作电压：AC220V、50/60Hz

3.主要技术指标：

3.1 通过声波能量提供高精准，全自动，非接触式的液体转移功能。

3.2无需一次性吸头或喷嘴等第三方媒介辅助，无液体粘附及残留，无交叉污染，保证移液精准。

3.3液体转移范围2.5nL-5µL。

＃3.4 要求最小移液体积：≤2.5 nL。

＃3.5能够检测DMSO的水合作用，并形成报告。

＃3.6 能够自动探测待转移液体体积及组成，移液前无需用户进行校准。

3.7可以实现384孔板、1536孔板等来源板到96孔、384孔、1536孔和3456孔的SBS标准板等目的板的任意孔到任意孔的移液，也可以移液到多种平面上。

★3.8转移时，同一母板中不同形式的溶液时，可以准确转移，不需选择不同的设定档或长时间校正。

3.9可转移DMSO、PCR Master mix、DNA、RNA、细胞、蛋白缓冲液和50%甘油等多种不同液体类型。

＃3.10移液过程高度自动化，对于不同材质母板时以及母板中的不同类型的液体，能够自动化精准识别，无需额外的人工校准步骤，减少人工操作误差，保证实验准确性和重复性。

3.11能够实时监测每孔中移液过程中液面和体积变化。

3.12移液完成后可出具仪器运行报告，便于用户进行数据回溯。

3.13处理程序全程可视化，同时允许可针对实际情况直接编辑更改并优化程序，满足特殊组织样本的处理需求。

3.14检测细胞的准确度范围：CV<5%

3.15转移液体体积在2.5nL及以上时，移液精确度误差小于8%，移液的准确性偏差小于10%。

＃3.16移液速度：4 min内完成将2.5 nL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中；5min内完成将100 nL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中。（该时间是指将384孔板放入设备至移液结束所需全部时间）。

3.17应用软件要求用户友好的图形化界面，易于使用与操作。

3.18厂商应具有成熟的自动化实验工作站，可根据用户需求进行原地升级及灵活整合。

3.19运行持久稳定，可连续运行8小时以上。

4.质保期与保修期

4.1质保期：≥12个月 整机质保，免上门服务费，至少1次巡检保养服务

4.2保修期：≥12个月 免上门服务费，配件优惠折扣，至少1次巡检保养服务

4.3公司在国内有较强的技术支持和维修力量，响应迅速（24小时）。

5.安装要求：

5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计

6.数量：1套

7.到货地点：北大医学部（泰州）医药健康产业创新中心

8.到货日期：合同签订后120天交货。

9. ★所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页

10.★代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；

“＃”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分，不限制个数。

（三）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标（以＃号指标为重点验收指标）。

培训：

4. 安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行现场免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。

5. 投标人应向采购方提交测试内容、方法和计划。测试内容由投标人拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

（四）维修服务体系：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。