包组一技术要求

- 基本需求

为建全水质检测项目，适应各类复杂检测环境和检测需求，提升前出支援能力，现需购买一批高精度便携式水质快检设备，包括：多参数便携式比色计4台、多参数分析仪4台。

具体需求如下：

（1）为保证货源正宗和原厂售后服务，仪器必须有对应原厂授权书和服务承诺书。

（2）为保证仪器的数据的通用性且具有统一的售后服务和培训渠道，采购仪器需都属于同一品牌产品且有便携化设计。

（3）仪器需要操作简明易懂，数据准确，精度高。

（4）有稳定服务团队，随时为我方提供技术支持和服务响应，服务团队需在24小时内响应，到达现场。承诺质保期内每月一次上门服务（提供证明文件和承诺书）。

（5）承诺提供原厂售后服务保障。

- 技术参数需求

根据水质快速检测技术有关要求，设备参数需满足：

（1）多参数便携式比色计：具有浓度、%透光率，吸光度三种读数模式。测量程序需至少有90种，其中必须包含余氯、COD、TOC、氨氮等多参数测量，此外还可自建10条及以上测量程序。可设置常用测量程序收藏菜单，便于快速选中收藏的常用测量程序。具备空白调节和标准调节功能，可校正不同批次试剂之间的差异。

（2）多参数分析仪：具备3个以上电极接口，可测定5种以上参数，其中必须包括pH 值、ORP、电导率、总溶解固体、溶解氧等。支持即按即读，间接读数、连续读数的测量。操作界面简单直观，具有中文菜单，具有校正指引和标准规程检查功能。具备数据日志储存功能，能够存储校正数据，用户ID，样品ID，时间，以及日期等数据，要求可存储100,000 组以上的数据。

（3）便携式水质检测箱：能够存放1台便携式比色计、1台多参数分析仪及配套检测附件，箱体内部需有保护内衬，箱体及内衬材质符合生物安全相关要求，考虑便携要求，箱体材质轻量级树脂，箱体自重不超过5千克，外部尺寸长宽高不超过520*405*200（毫米），内部尺寸长宽高不超过455*350*200（毫米），箱体带动力爪锁，具备一定抗冲击能力。

- 服务需求

（1）培训要求

系统设备安装调试完毕后，质保期（24个月）内中标人免费对用户单位人员针对本项目仪器提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。培训内容包括：设备组成和工作原理，操作使用，日常运维等。

（2）质保要求

中标人必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在保修期内，中标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门取机，返厂检修更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，供货商应上门取机，返厂检修更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。中标方24小时免费提供技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务，终身免费对产品软件进行升级。维修响应时间1小时内，如远程指导无法解决时须在12小时内到达现场，24小时保证修复正常。

- 用户需求参数

比色计

- ▲读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

- ▲已存储校准曲线：大于90条，可直接用于COD、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物、铜离子、铁离子、铝离子、氯离子、氰化物、硫化物等重要水质参数分析（提供仪器测量程序截图）

- ▲自建曲线：≥10条

- ▲波长范围：420nm，520nm，560nm，610nm

- 波长准确度：±1 nm

- ▲波长选择：基于测试方法的自动选择

- 光度测量范围：0~2 A

- 光度测量线性：±0.002 A（0~1 A）

- 光度测量重复性：±0.002 A（0~1 A）

- 光度测量准确度：±0.005 A（1.0Abs时）

- 光源：发光二极管（LED）

- 检测器：硅光电二极管

- ▲数据存储：至少500条，自动存储

- ▲接口：具备mini USB接口

- 仪器重量：不超过0.6 kg

- ▲认证：CE认证

- ▲防护等级：IP67，防尘（验收时整机需浸泡水中）

- 配置: 仪器主机,玻璃样品瓶，塑料样品池,COD比色皿适配器,标准USB线缆，带mini-USB接头（提供实物图片）

多参数分析仪

- 提供多国语言，其中包括中文

- ▲显示：可同时连接至少3个电极，并能同时显示3个电极的测量读数（提供实物照片）

- 必须配有能够测量pH 值、ORP、电导率、总溶解固体、溶解氧等参数的电极

- 可自动识别所连接的数字式电极，并可自动识别缓冲溶液；

- 具备电极校准功能，且能够记录在设备中。

- ▲数据内存：至少100,000 组数据

- 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

- 温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

- ▲外壳防护等级：IP67

电极技术性能指标

温度

- 量程：-10.0～110.0℃

- 分辨率：0.1℃

- 准确度：±0.3℃

ORP/氧化还原电位

量程：-1200～＋1200 mV

电导率电极

电导率：

- 量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

- 分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

- 电阻率：

- 量程：2.5～49欧姆·厘米

- 分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）

溶解氧:

- 量程: 0.05–20.0 mg/L

- 1–200% 饱和度

- 分辨率：0.01 mg/L

- 溶解氧的准确度：在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L，大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

配置

- 三通道主机（提供实物照片）

- 标准型凝胶ORP电极，3米电缆（提供实物照片）

- 标准型电导率电极，3米电缆（提供实物照片）

- 标准型溶解氧电极，3米电缆（提供实物照片）

便携式水质检测箱

- 能够存放1台便携式比色计、1台多参数分析仪及配套检测附件，设计合理，有预留存放缓冲空间。

- 箱体内部需上盖下底均有保护内衬，箱体及内衬材质符合生物安全相关要求,箱体材质为轻量级树脂；，箱体带动力爪锁

- 考虑便携要求，箱体自重不超过5千克，外部尺寸长宽高不超过520*405*200（毫米），内部尺寸长宽高不超过455*350*200（毫米），具备一定抗冲击能力

（二）包组二技术要求

- 服务内容：

购买3套高精度便携式食品快速检测箱组（含手持式食品安全检测箱，快检前处理箱）：

- 手持式食品安全检测箱

箱体内部包含但不限于：

- 手持式安全检测仪：体型小巧，能够手持，能兼容市面上所有厂家的胶体金方法的食品安全快速检测卡和试纸条结果；

- 除手持式安全检测仪外，其它位置支持我站定制内部格局设计，具有放置移液枪、试管、试剂等设备耗材的空间；

- 箱体为抗摔材质，有较好的抗静压力和冲击阻力，且箱体含内部所有设备不超过10kg。

- 快检前处理箱组

内部包含但不限于：

- 离心机1个，能对15ml试管开展4000转以上离心；

- 水浴锅1个，单孔及以上；

- 迷你漩涡器1个；

- 空气浓缩仪1个；

- 具有空余空间提供定制。

- 交付成果形式

手持式食品安全检测箱3套，快检前处理箱组3套。

- 服务要求

（1）培训要求:设备到货后，中标人免费对用户单位人员提供技术培训，并提供全套培训资料，直至用户单位技术人员熟悉操作为止。

（2）质保要求：①合同签订2年内为质保期，质保期内如有任何由设备自身原因导致的故障问题，应免费进行维修，对无法进行维修的设备，应免费进行更换；厂家在华南地区具有设备维护网点，在使用期内设备出现故障，在粤、琼、桂、云、贵、湘6省内提供维修服务。②中标人必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在保修期内，中标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。③中标方24小时免费提供技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务，终身免费对产品软件进行升级。④维修响应时间1小时内，如远程指导无法解决时须在12小时内到达现场，如无法在规定时间内到达现场需在48小时内提供可使用的新机或备用机到使用单位。

- 技术参数需求表

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 手持式食品安全检测箱 | 手持式安全检测仪： 一、功能要求： ▲1.适用于蔬菜水果中农药残留、水产品和禽蛋中抗生素残留、畜禽肉中药物残留、粮食谷物中真菌毒素、奶制品中非法添加物质、保健品中违禁添加物质的检测。 2.操作要求：设备显示与操作以按键、按钮、触屏等形式完成，无需外接键盘鼠标， ▲3.软件系统内置各项目国标值，检测结果可与国标值比对、判断，且根据国标修改提供内置方法修改服务。 4.供电方式：内置大容量锂电池和适配器直流供电模式，在充满电的情况下待机时间在48小时以上或连续使用时间在4小时以上，满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。 5.体积要求：仪器小巧轻便，检测仪单机重量不超过1kg，满足快速现场携行需求。 二、技术要求： 1.一体化主机，主机同时集成了胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块、内嵌式打印模块等功能模块。 2.胶体金检测模块： ▲2.1.具备可互换的兼容插槽，具有CT线位置自动识别对准功能，兼容市面上所有胶体金检测卡和试纸条。 2.2.结果显示：自动计算浓度，并给出阴性、阳性判定结果； 2.3.具有计时检测功能，检测过程自动计时，减少人为误差。 2.4.样本检测时间：检测仪的单次样本检测时间不大于10秒 2.5．检测重复性≤1% 2.6．稳定性≤±1% 2.7．通道间误差≤1% 2.8．检测精度≤1% 3.采用先进扫描技术，提高仪器的灵敏度和可靠性 4.操作软件 自带智能化操作系统，采用开源软件编写，保证用户实验数据安全和避免知识产权纠纷。至少包含任务管理、样品管理、检测管理、数据管理、系统管理等功能。支持自动将检测数据上传至后台系统的功能。 4.1.任务管理：仪器具备任务接收下载，显示未完成任务等； 4.2.样品管理：样品信息的保存、删除、查询、统计等； 4.3检测管理：检测过程标准化，检测结果自动判读； 4.4.数据管理：包含各检测模块结果自动获取、报告整合打印、结果上传、检测数据查询、统计与分析、备份和转存、可导出数据到计算机等功能； 4.5.系统管理：包括设备基本信息、设备设置、权限管理、系统时间设置、重新启动等信息的维护； 4.6.状态管理：可通过配套网络平台监控仪器开关机状态； 4.7.曲线管理：内置检测曲线以及检测限参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，相关参数可添加或升级；用户可根据使用需求自行增减项目曲线。 4.8.软件更新：软件可自动联网检测是否有更新版本，如有则自动更新； |
|  | 内部布局： 有充足的空余位置支持我站定制内部格局设计，具有放置移液枪、试管、试剂等设备耗材的空间。 |
|  | 箱体结构： ▲1.设计便携可手提，且箱体含内部所有设备总重量不超过10kg。 2.箱体为抗摔材质，有较好的抗静压力和冲击阻力，在箱体闭合的情况下能承重80 kg。 |
|  | 附件配备： 1.配备有移液枪*2，枪头盒*1，搅拌机*1，烧杯*1，实验剪刀、镊子等简单实验设备2套； 2.后续需提供试剂采购服务。 |
| 快检前处理箱组 | 附件配备： 1.离心机1台，转子：15ml，4孔及以上，转速4000转 2.水浴锅1个，单孔及以上； 3.迷你漩涡器1个； 4.小型空气浓缩仪1个； 5.具有一定空余空间提供定制。 |
|  | 箱体结构： 设计便携可手提，箱体为抗摔材质，有较好的抗静压力和冲击阻力，在箱体闭合的情况下能承重80kg，可单手携行或拖行。 |