
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海有机化学研究所

高分辨单细胞代谢组质谱仪采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250303022
采购人：中国科学院上海有机化学研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年11月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

11

第三部分 投标人须知

25

第四部分 合同一般条款及格式

36

第五部分 合同特殊条款

37

第六部分 附件

66

第七部分 资格审查和评标办法

71

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	高分辨单细胞代谢组质谱仪
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380V，三相五线电，气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 高分辨单细胞代谢组质谱仪

技术要求：

工作条件：
1.1 见总则第3条。

设备用途：
2.1    该系统适用于各类小分子代谢物中的分析场景。可用于亚细胞/单细胞代谢组的分析，以及生物体内代谢网络的响应机制探究。生物基质中的内源性小分子代谢物的定性与定量，非靶向代谢组学的研究，包括差异代谢物筛选，未知代谢物结构解析等。疾病代谢标志物与功能代谢物的研究。药物作用靶点代谢物的挖掘，可用于代谢通路的动态变化及代谢物功能关联研究。 

技术规格：
3.1: 离子源采用逆向反吹干燥气体加热
3.2: 离子淌度可以将单电荷离子与多电荷离子完全分离开，在复杂蛋白组学分析时，可以屏蔽单电荷的干扰，得到更高质量的 MS2谱图。
3.3: 非轴线型的气体辅助喷雾，可承受流速高达1 mL/min

3.4: 玻璃毛细管，起到将大气压与真空系统隔离和产生电压差的目的
3.5: ★ 具备离子淌度功能，可测定CCS值，离子淌度分辨率≥150

3.6: ★ 四极杆质量过滤器，质量范围20-3000m/z
3.7: 离子淌度分辨率可调节，共三种不同的离子淌度分辨率模式可供选择
3.8: 进样口喷针部分电压为零，利于HPLC的联接，安全可靠。
3.9: # 飞行时间质量分析器采用单次反射模式。
3.10: #  可正负离子切换，且飞行管配有先进的水冷恒温温控装置。
3.11: 五级真空差动系统  

3.12:#  分辨率：采用V模式条件，在45 Hz扫描速度下，可以保证分辨率 ≥60000 。
3.13: 准确度  

内标校准：平均误差 ≤ 0.8 ppm

外标校准：平均误差 ≤ 2 ppm

3.14: # 不需要利用第二个喷雾器进行实时质量轴校正
3.15: 同位素丰度真实值与理论值比率偏差(用TOF-MS Tuning Mix m/z=622、922、1522测试)：＜2%
3.16: # 离子淌度准确度（内标校正）：≤ 0.5%

3.17: MS采样频率：≥ 50 Hz

3.18: # MS/MS采样频率：≥ 250 Hz

3.19: ★ m/z范围： 高达20,000 m/z，可由软件自动设定 

3.20: 采集模式： dda, dia, prm

3.21: 灵敏度： 
MS：1pg/uL利血平（m/z 609），信噪比>2500: 1 RMS。

4.产品配置要求

4.1 高分辨单细胞代谢组质谱仪1套

4.2 ESI 源低浓度校正液，BSA标准品，滤网，色谱柱连接工具包，喷雾针连接工具

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 请参考总则第2.2条
6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

1.1  为方便用户设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须在合同生效后30天内向购方提供一台完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

1.2 合同签订后，仪器公司协助用户进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求。

1.3 供应商在接到用户安装通知后，须在15天内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在30天内安装调试完毕；仪器公司免费提供全面安装工具，安装工程师费用由仪器公司承担。

1.4 投标商在保修期内安装的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方书面认可的，否则，不可使用其它（非新的）配件。

1.5 设备验收：在接到用户通知一周内，安排原厂工程技术人员到用户现场，按照双方签订的合同和技术协议条款进行验收，直到通过验收。

2. 技术培训 (请参考总则第2.5条)

2.1 安装调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真讲解和回答。

2.2 安装验收期间，仪器供应商需在用户所在地对用户进行3天以上的仪器操作和日常维护的现场免费培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2.3 仪器供应商还需提供后续相关仪器操作使用及应用方面的免费培训二次以上。

3. 保修期：

安装调试经用户技术验收合格当天起，全机免费至少保修一年。质保期内的售后服务方式均为仪器供应商上门保修，即由仪器供应商派人员到用户设备使用现场维修。

4. 维修响应时间：

4.1 工作日8小时在线技术支持，4小时响应，保修期内48工作小时内派维修人员到达用户现场维修

4.2 电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对技术人员存在疑问时使用，通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

（三） 订货数量：

 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：合同签订后三个月内到货。 

 2. 交货地点：指定实验室
（五）付款方式：                                         
对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；
对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：
      90%凭发货单据支付；
      10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
58
75

