
[image: ]





招标文件

项目名称：ZYCGR22011901病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛采购项目
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第一章 投标邀请
项目概况
ZYCGR22011901病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛采购项目的潜在投标人应在https://www.oitccas.com获取招标文件，并于2026年9月30日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：ZYCGR22011901病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛采购项目
项目编号/招标编号：OITC-G260602610
预算金额：1662万元（人民币）
最高限价（如有）：1662万元（人民币）
采购需求：
1、项目内容需求简表：
	包号
	产品名称（标的名称）
	数量
	是否允许采购进口产品
	采购预算
（万元人民币）
	最高限价
（万元人民币）

	1
	病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛
	1套
	否
	1662
	1662



2、技术要求详见公告附件。
合同履行期限：自合同签订并生效之日起至完成合同所约定的所有权利义务之日止。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：
1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；
2）投标人资格声明函；
3）按本投标邀请的规定获取招标文件；
4）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
三、获取招标文件：
时间：2026年9月9日 至 2026年9月16日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：https://www.oitccas.com。
招标文件售价：￥600.00元，本公告包含的招标文件售价总和。
招标文件获取方式：登录https://www.oitccas.com注册并购买。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月30日14:00（北京时间）
开标时间：2026年9月30日14:00（北京时间）
开标地点：广州市越秀区先烈中路81号共富金农科创园76栋之二308

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜
1、招标文件采用网上电子版本发售和纸质招标文件同时发售方式:
（1）有兴趣的投标人可登录“东方招标”平台（https://www.oitccas.com），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地址（https://www.oitccas.com/pages/sign_in.html）完成投标人注册手续（免费），然后登录系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600元，售后不退。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续,纸质文件可联系采购代理机构联系人通过快递或现场领取获取。电子版招标文件与纸质招标文件具有同等的法律效力。
（2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。
开户名称：东方国际招标有限责任公司
开户行：招商银行北京西三环支行
账号：862081657710001
（3）投标人应在“东方招标”平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方招标”平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。
2、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G260602610第1包标书款或OITC-G260602610第1包投标保证金，有可能导致投标无效）。
3、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
4、采购项目需要落实的政府采购政策:
（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）扶持不发达地区和少数民族地区
（6）政府采购支持本国产品
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人（采购人）信息：
名称：ZYCGR22011901
地址：广东省广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号
[bookmark: OLE_LINK4]联系方式：位老师020-89806606（6057）
2、采购代理机构（招标代理机构）信息：
名称：东方国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层
联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
联系方式：020-87001523、0769-26627023
3、项目联系方式：
项目联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
[bookmark: _Hlk164440326]电话：020-87001523、0769-26627023（电话若一时无人接听请发邮件mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn 咨询，我司会及时回复）


第二章 投标人须知资料表
本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	说明与要求

	1
	采购人：ZYCGR22011901
地址：广东省广州市海珠区广州国际生物岛星岛环北路9号
联系电话：位老师020-89806606（6057）

	2
	采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层
邮编：100081
联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷、王宸极、李飒
电话：020-87001523、0769-26627023
传真：010-50828550

	3
	资金来源：财政性拨款经费，已落实。

	4
	项目名称：ZYCGR22011901病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛采购项目
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]产品名称：详见招标文件项目需求
招标内容：详见招标文件项目需求

	5
	合格的投标人资格：
1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；
2）投标人资格声明函；
3）按本投标邀请的规定获取招标文件；
4）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注1）

	6
	投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

	7
	现场踏勘：
不组织
□组织

	8
	中标后分包：
不允许
□允许，分包要求详见招标文件项目需求。

	9
	是否允许备选方案：否

	★10
	投标货币：人民币

	11
	投标报价要求：详见招标文件“第四章项目需求”的具体要求

	12
	★投标保证金金额：采购预算金额的1.5%
投标保证金形式：电汇、网银转账或金融机构、担保机构出具的保函。
(1)采用保函形式的，保函的格式以保函出具机构格式为准，保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由保函出具机构向采购人或采购代理机构足额支付投标保证金）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关费用。
(2) 使用电汇、网银转账形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝：
投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。
开户名称：东方国际招标有限责任公司
开户行：招商银行北京西三环支行
账号：862081657710001
注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G260602610，有可能导致投标无效）

	13
	投标有效期及投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起算__90个__日历天（不得少于90个日历天）

	14
	为了投标文件的规范和统一，投标人需按第六章内容及顺序编写投标文件，实际响应中如有必要，应由投标人对目录未涉及的部分予以补充。
注：投标文件项目需求应答简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本项目需求服务方案描述的，将可能导致其投标响应被拒绝；投标人编制上述投标文件时，本招标文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。

	15
	★15.1投标文件数量：
投标文件：正本：1份
副本：7份
电子版：1份。（签字盖章版的正本投标文件的扫描件，PDF格式，与盖章签字版的纸质正本内容一致；U盘或光盘）。
15.2所有纸质版投标文件建议采用左侧书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。
15.3为节约资源，建议纸质版投标文件双面打印。

	16
	投标文件的密封和标记：
16.1全部投标文件须1式8份，正本1份，副本7份，并注明“正本”和“副本”；投标文件电子版1份（PDF版本，U盘或光盘形式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质正本投标文件内容一致，如有不同，以纸质正本投标文件为准）；唱标信封1份（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。
16.2所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。投标文件的①正本（正本里须含投标一览表）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）、④电子版应分别封装。采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
16.3密封袋上应当至少载明以下信息：
项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一
览表、投标人名称、投标人地址、
“在  年  月  日  时  分（开标时间）前不得开启”字样。
16.4投标文件正本与副本应采用胶装左侧固定方式，分别装订成册并编制目录。不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。应当按照采购文件要求，在投标文件正本的规定位置加盖公章，副本可为正本的复印件。正本和副本封面应清晰标记“正本”或“副本”字样。投标人应当在投标文件加盖与当事人名称全称相一致的标准公章。正本和副本分别封入密封的信封或包装，加贴封条，封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
16.5投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“电子版”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
16.6唱标信封密封方式：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函一同单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“投标一览表”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。
★16.7若投标人使用其它（如带有“**专用章”等字样）的印章，则必须提供关于使用其它印章与公章同等法律效力的授权说明文件并加盖公章，否则将被视为无效响应。

	17
	现场递交投标文件时，应于开标时间前到达开标现场。

	18
	投标文件递交地点：详见“第一章 投标邀请”
投标文件递交截止时间：详见“第一章 投标邀请”

	19
	开标时间：详见“第一章 投标邀请”
开标地点：详见“第一章 投标邀请”

	20
	评标方法：综合评分法
具体评分标准详见招标文件第七章：评标文件（附：评标标准）。

	21
	确定中标候选人的原则：按综合评价得分排名确定

	22
	中标人为国内合同卖方

	23
	履约保证金：如有，详见项目需求

	24
	中标服务费：
中标人在收到中标通知书后5个工作日内，须向采购代理机构支付中标服务费：
中标服务费支付给采购人的采购代理机构，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率收取，具体比率为：
	中标金额（人民币万元）
	比率

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%


注：中标服务费按差额定率累进法计算。

	25
	投标无效的情形：
（1）投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；
（2）投标有效期不足的；
（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（4）未提供法定代表人授权书的；
（5）投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
（6）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（7）投标报价超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）的；
（8）招标文件中明确规定不接受进口产品及服务参加投标的，投标人提供进口产品及服务的；
（9）不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的。

	26
	询问：
询问送达形式：询问可以电话口头咨询方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函。
联系部门：招标部
联系电话：020-87001523、0769-26627023
传真：010-50828550
电子邮箱：mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。

	27
	招标文件的质疑：
接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：
接收方式：电子邮件或邮寄
联系部门：招标部
联系电话：020-87001523、0769-26627023
电子邮箱：mye@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。

	28
	分公司投标：
分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

	29
	中小企业划分标准所属行业
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的通知，行业划分具体为：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
[bookmark: _GoBack]即从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
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	本国产品标准：
投标人提供的本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关配套政策规定的“本国产品”标准。
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	废标条款：
1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标人的报价均超过了采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。



注1：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。代理机构在评审当天查询结果。



第三章 投标人须知

（一）说明
1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人
1.1 采购人（采购人）：ZYCGR22011901
1.2 采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司
1.3 合格的投标人（供应商）：详见招标文件第二章“投标人须知资料表”（以下简称“资料表”）
1.4凡受托为本次招标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标，凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标。
1.5投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。
1.6采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。
2．资金来源
2.1 财政性拨款经费，已落实。
3．投标费用
3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务承担责任。
3.2 中标人应向采购代理机构交纳中标服务费(费用详见“资料表”)。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

（二）招标文件
4. 招标文件构成
4.1 招标所需的有关服务的内容、详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。
招标文件包括：
第一章 投标邀请 
第二章 投标人须知资料表  
第三章 投标人须知
第四章 项目需求
第五章 拟签订的合同文本（范本）
第六章 投标文件格式  
第七章 评标文件（附：评标标准）
根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）
4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
5. 招标文件的澄清
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式通知所有招标文件收受人。所有接到澄清通知的投标人在收到后应立即向采购代理机构回函确认。
6. 招标文件的修改
6.1采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。修改的内容是招标文件的组成部分，对招、投标双方具有约束力。
6.3 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）投标文件的编制
7．投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言
7.1投标范围详见第二章“资料表”。
7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
7.3 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。
8. 投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括但不仅限于以下内容：详见第六章投标文件格式。
9. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件
9.1 投标人应按照第四章项目需求和第六章投标文件格式要求，提供证明所投货物及相关服务符合招标文件规定的技术支持材料。
对于成熟通用模块参数，可提供制造商公开技术资料、检测/校准报告、软件截图等证明材料；对于整机集成、定制开发、需在交付后结合采购人场景验证的指标，可提供设计方案、实现路径、关键模块证明材料、测算说明等。
10. 投标报价
10.1投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。
10.2 投标人对每项货物及服务只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。
10.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
10.4投标人所报的投标分项价格或单次费用明细价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。
10.5对投标人投标服务报价的其他要求详见第二章“资料表”。

11. 投标保证金
11.1 投标人应提供投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。
11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。
下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：
(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；
(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；
(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；
(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的。
11.3 投标人应提交投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。
11.4 凡没有根据本招标文件规定缴纳投标保证金的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。
11.5 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后的5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内办理无息退还手续。
12. 投标有效期
12.1投标应在规定的开标日后的（见第二章“资料表”）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。
12.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求或允许修正其标书内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13. 投标文件的签署及规定
13.1 投标人应按“第二章投标人须知资料表”的要求准备投标文件正本、副本、电子版(U盘或光盘形式，pdf格式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的签字盖章版纸质投标文件正本内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”“投标一览表”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。
13.2 投标文件需打印后胶装成不可拆解的文本。投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见第六章附件），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
13.3 如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。
13.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。
13.5 除招标文件有特殊说明,投标文件的正本须为原件。
13.6 投标文件的签署及规定的其他要求详见第二章“资料表”，如有要求不一致的以第二章“资料表”要求内容为准。

（四）投标文件的递交
14. 投标文件的密封和标记
14.1投标时，所有投标文件必须封入密封的信封或包装，投标文件的①正本（须内含投标一览表）、②副本、③电子版、④唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）应分别封装，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“投标一览表”字样。
14.2 所有信封上均应：
(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；
(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一览表、投标人名称、投标人地址、和“在    年    月   日    时   分（开标时间）之前不得启封”的字样； 
(3) 在信封的封装处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。
14.3所有信封上均应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。
14.4投标文件的密封和标记的其他要求详见第二章“资料表”。
14.5 如果投标人未按招标文件要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。
14.6所有投标文件应在投标截止时间前送达投标文件递交地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
14.7 采购代理机构不接受电话、传真投标。
15. 投标截止日期
15.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。
15.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
15.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
16. 投标文件的修改与撤回
16.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。
16.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
16.4 从投标截止期至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第11条规定不予退回。

（五）开标及评标
17. 开标
17.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
17.2 投标人不足3家的，不得开标。
17.3 开标时，由投标人代表或公证人检查投标文件的密封情况。
17.4密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。
17.5未宣读的投标价格评标时一律不予承认。
17.6采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。
17.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18. 组建评标委员会
评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。
19. 投标文件的初审
19.1 投标文件的初审分为资格检查和符合性检查：
（1）开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
[bookmark: _Toc89569862][bookmark: _Toc520356167]20. 投标文件的澄清
20.1 详见第七章评标文件。
21. 投标偏离与非实质性响应
21.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的描述，评标委员会可以接受，但这种接受不能妨碍或影响任何投标人的相对排序。
21.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。在实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.评标
本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见第七章。
23．评标过程及保密原则
23.1 开标之后，直到采购人与中标人签署合同为止，本次招标各方有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
23.2 评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，将及时向财政部门报告。
23.2 政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，将及时向财政、监察等部门举报。

[bookmark: _Toc520424503][bookmark: _Ref467306463][bookmark: _Toc518803444][bookmark: _Toc520647612][bookmark: _Toc89569874]（六）中标服务费
[bookmark: _Ref467307288]24.1中标人须在收到中标通知书后5个工作日内，向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准和计算办法见第二章“资料表”。此项费用无须单列，但计入投标总价。
24.2 中标服务费将以采购代理机构可接受的方式进行收取。中标人如未按上述规定交纳，采购代理机构将没收其投标保证金。
24.3 在投标时，投标人需提供中标服务费承诺书（承诺书格式见第六章附件）。


（七） 询问和质疑
25. 询问
供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。
26. 质疑
26.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
26.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对本项目招标文件提出质疑的，为按要求购买获取招标文件之日；
（二）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
26.3 提出质疑的供应商（简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑期外提出的质疑及针对同一采购程序环节非“一次性提出”的质疑，采购代理机构将不予受理。
26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.5 采购人、采购代理机构收到的质疑函不符合本须知26.4条规定的，将一次性书面告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。未按照法定质疑期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不予受理。
26.6 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章“资料表”。
26.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

（八）其他需注意事项
投标文件是双方最终签订合同的组成部分，是合同履行的依据之一。投标人应认真、严谨地编写投标文件保证投标资料的真实性。投标人提供的所有数据和内容应当保证是真实有效的，不得为增加评分、谋取中标机会而故意夸大、虚假杜撰投标文件的内容，提出无法履行的响应内容。投标人中选后，采购人有权对此进行核实，如有虚假情况或履约能力达不到采购人要求，采购人有权取消其中选资格或单方解除合同，并扣除参选保证金，上报监督管理部门。投标文件的内容还应清晰、准确，不得有歧义。合同履行过程中，如因投标文件的内容存在歧义导致双方发生争议的，应按有利于采购人的理解执行。



[bookmark: OLE_LINK1]第四章 项目需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量

	1
	病原分离鉴定Ⅰ期-全自动多功能病原分离鉴定功能岛
	1套




注：
1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。
2、核心产品：自动化移液工作站
二、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是全新、未经使用、配件齐全、功能与性能满足招标文件要求的产品。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人存在伪造、变造、篡改相关材料，隐瞒技术规格真实偏差情形或在开标后提出新的偏差，将被视为虚假响应。买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，供货时投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。采购人不再另行支付相关费用。中标人不得因为投标文件未列出相关附件和工具，而拒绝向采购人提供或者向采购人收费。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标人应在合同生效后30天内向采购人提供整体设计方案及项目进度计划。另一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件资料应在设备综合验收时提供给采购人，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，中标人应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由中标人支付，包含在投标报价中。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人单方出具的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现，采购人有权终止合同，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本需求书中标注“★”号的为关键参数，对这些关键参数的任何负偏离将导致废标，“▲”号条款是重要条款，负偏离将严重扣分。
6、如在“三、具体要求”中与上述“二、总则”中有不一致之处，以“三、具体要求”中的具体技术、商务要求为准。



3、 [bookmark: OLE_LINK3]具体要求：
《一》技术要求
	编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值

	1
	应用范围要求及实现的功能
	本项目采购全自动多功能病原分离鉴定功能岛一套，需可适用于广泛的应用领域，涵盖病毒类病原微生物的培养、分离、扩增与特性分析，中和抗体筛选，抗病毒药物筛选及免疫诊断抗体评价等。整体需采用模块化、集成化、自动化设计，以多智能体集群为核心搭建软件系统架构，集成病原浓缩处理、类器官/细胞自动化培养与病原接种、类器官/细胞成像检测、病原表征分析、生化免疫检测五大核心功能模块。系统整体需具备流程编辑、时序编排和成熟的错误处理功能。每个模块需实现以下功能：
（1）病原浓缩处理模块：需可实现病毒样本的撕封膜、低温冷藏、冷冻离心、冻融等操作，可用于病毒PEG浓缩、冻融释放等实验，从而提升样本中病毒分离效率。
（2）类器官/细胞自动化培养与病原接种模块：需可实现类器官和细胞的自动化铺板、贴壁培养、培养基换液、消化分离、病毒感染与样本收集等操作，可用于类器官和细胞的传代与分化、病毒接种、病毒扩增实验，从而构建病毒-细胞和病毒-类器官感染模型。
（3）类器官/细胞成像检测模块：需利用高内涵成像系统对培养物进行自动化明场/荧光成像与AI智能分析，实时监测细胞汇合度、CPE病变效应及合胞体形成，实现类器官/细胞状态智能分析，为病毒扩增能力评估提供数据支持。
（4）病原表征模块：需通过整合核酸提取、体系构建、封膜离心、qPCR检测等模块，用于实现自动化病毒基因组提取、qPCR定量检测等实验分析，完成病毒水平的精准定量。
（5）生化免疫检测模块：需可实现样本梯度稀释、试剂添加和分装、酶标板读取、洗板、孵育、离心等操作，用于实现自动化高通量ELISA、免疫荧光检测等实验分析，完成病毒滴度测定、细胞感染水平检测和抗体亲和力评估等。

	2
	性能指标
	1.自动化移液工作站1（2台）
1.1 包含至少3个机械臂，含有1个灵活8通道移液机械臂、1个高通量移液机械臂和1个移板机械臂。
▲1.2 多个机械臂可并行工作，同时执行多项任务（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲1.3 工作板/吸头盒容量（堆叠或嵌套前）≥46（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
1.4 机器内置≥3个摄像头。
▲1.5 利用基于摄像头的系统，可在运行时评估实际台面布局，与预期台面布局进行比较，并突出显示任何差异（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
1.6 配备灵活8通道移液机械臂，可同时并行使用10、50、200、1000μL等不同规格一次性加样针；采用气体置换式移液原理；8通道间距可自动根据孔距调节，可变范围9～38mm，可同时吸排不同体积液体；移液范围：0.5～1000μL；采用自适应信号液面探测技术，可精确探测微量液体，有效降低样本和试剂损耗，对于96孔V底板的最小探测体积≤2μL，移液精度：CV≤4.0%(1μL时)，CV≤1%(10μL时)，CV＜0.5%(100μL时)。
1.7 配置96通道机械臂；移液范围：1～1000μL，加样精度：CV≤1.5%(2μL时)，CV≤1%(5μL时)；可实现任意行、列或单个通道取针和加样；96通道均具有液面探测功能。
1.8 具有独立移板机械臂，不与移液机械臂捆绑，机械臂可进行水平方向的旋转和延展，可操作层架式立体储板架；抓手可360度任意旋转。
1.9 配置不少于5台SBS温控模块，配备专用驱动软件，支持通过工作站主控软件直接设定温度、读取实时温度及超温报警；温度控制范围4℃～85℃，温度均一性≤±0.5℃。
1.10 配置1台加热振荡模块，配备专用驱动软件，支持通过工作站主控软件直接设定振荡频率、幅度、温度及运行时间；振荡频率范围200～2000rpm，加热范围室温+5℃～90℃。
1.11 配置不少于4个板位的倾斜模块，支持通过工作站主控软件控制倾斜角度，可设置倾斜角度范围不小于-40°～40°。

	
	
	2.自动化移液工作站2（1台）
2.1 含有至少1个灵活4通道移液机械臂、96通道移液机械臂，两个机械臂相互独立，并可实现并行运动。
▲2.2 板位数：至少包括35个板位（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
2.3 灵活4通道移液机械臂：同时挂载4通道可变间距的移液模组，间距18～300mm可调，具备压力感应液面探测功能。
2.4 96通道移液机械臂：同时挂载96通道移液模组及移板模组，实现样本整板处理，并可错位插装枪头，实现单行、单列、多行、多列灵活移液。
▲2.5 移液范围：1～1000μL；移液精确度：CV≤4% @5μL；CV≤1% @200μL（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
2.6 配置至少2个温控模组，温度范围4～100℃。
2.7 配置至少1个振荡模组，具有精确的自动原位定位功能；支持自动夹紧功能；最大振荡频率≥2000rpm。

	
	
	3.自动化封膜机（1台）
3.1	系统可自动识别浅孔、深孔、PCR等不同规格的微孔板，并完成稳定封膜。
3.2	封膜耗时≤18s。

	
	
	4.自动化热封膜仪（2台）
4.1 密封温度范围：100～195℃。
4.2 密封循环时间不超过15s。

	
	
	5.自动化撕膜机（2台）
▲5.1 内置密封验证传感器，反射式，灵敏度可调（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
5.2 胶带粘附时间、撕膜速度、孔板输出方向、开始剥离位置均作为可调节驱动参数。
5.3 撕膜能力：每卷胶带不少于400次撕膜。

	
	
	6.自动化冷冻离心机（2台）
▲6.1 最高转速不低于5000rpm，最大离心力不低于3000g（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
6.2 最大容量：不低于2块96孔PCR板。
6.3 温控范围：包含4℃。

	
	
	7.自动化细胞培养箱1（1台）
7.1 温度控制：室温+5～55℃。
7.2 CO2浓度控制：0%～20%。
7.3 湿度控制：≥95%RH@37℃。
7.4 灭菌方式：90℃湿热循环灭菌。
7.5 器皿容量：≥170个48孔板/24孔板/6孔板（高度24mm）。

	
	
	8.细胞培养模块（3台）
8.1 温度范围：环境温度+5～45℃。
8.2 容量：至少4个反应板位置。
8.3 存取时间不超过15s。
8.4 CO2比例：约1%～10%。
8.5 相对湿度@37℃：95%RH，波动范围+5/-10%。

	
	
	9.自动化4℃冰箱1（1台）
9.1 温控控制：4～55℃。
9.2 灭菌方式：90℃湿热循环灭菌。
9.3 湿度控制：≥95%RH@37℃。
9.4 器皿容量：≥54个53mm深孔板。

	
	
	10.自动化细胞培养箱2（1台）
10.1 温度控制：室温+5～55℃。
10.2 湿度控制：≥95%RH@37℃。
10.3 灭菌方式：90℃湿热循环灭菌。
10.4 器皿容量：≥36个48孔板/24孔板/6孔板（高度24mm）。

	
	
	11.自动化4℃冰箱2（1台）
11.1 温控控制：4～55℃。
11.2 灭菌方式：90℃湿热循环灭菌。
11.3 湿度控制：≥95%RH@37℃。
11.4 器皿容量：≥18个53mm深孔板。

	
	
	12.自动化冻存管开盖机（2台）
12.1 可以在30秒内完成整板96支螺旋盖存储管开盖。

	
	
	13.自动化冻存管扫描仪（2台）
13.1 自动完成整板冻存管底部二维码的扫描识别。
13.2 可以同时读取盒码和管码。
13.3 读码时间≤3秒。

	
	
	14.自动化高内涵成像系统（1台）
14.1 光学系统：共聚焦成像、宽场成像，支持切换。
▲14.2 共聚焦类型：50μm针孔转盘式共聚焦（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲14.3 荧光通道：5通道，激发波长包括405nm、488nm、561nm、638nm、730nm（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
14.4 对焦方式：支持红外激光对焦和图像对焦方式。
14.5 相机分辨率：2600万像素。
14.6 支持基于AI的细胞核、细胞、类器官自动识别与分割。

	
	
	15.自动化核酸提取仪（2台）
15.1 样品通量：1～96。
15.2 处理体积：50～1000μL。
15.3 裂解温度：室温～120℃。
15.4 洗脱温度：室温～120℃。
▲15.5 包含磁棒套自动装卸结构（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。

	
	
	16.自动化多功能酶标仪（1台）
16.1 支持6至384孔板。
▲16.2 具备光吸收，荧光和化学发光三种基本检测模式（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
16.3 光吸收检测功能：波长范围230～1000nm；测量范围0～4OD。
16.4 荧光检测功能：波长范围Ex 230～850nm，Em 280～850nm。
16.5 发光灵敏度值：18amol ATP/孔，0.25pM，384孔板。
16.6 支持光吸收、荧光激发和发射的全波段扫描。
16.7 温度控制：环境温度+5℃～42℃。
16.8 振板方式：线性及轨道。

	
	
	17.自动化快速分液器（4台）
17.1 分液体积范围：10～50000μL。
▲17.2 分液速度：96孔板(25μL)<10s；384孔板(20μL)<20s（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲17.3 支持单通道/双通道分液功能（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
17.4 200μL分液体积精密度：CV＜2%。

	
	
	18.自动化荧光定量PCR仪（1台）
18.1 孔间温度均一性：≤±0.1℃。
▲18.2 可互换的96孔、384孔加热模块，用户可自行更换，无需工程师到场（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
18.3 反应速度：40分钟完成40个PCR循环(384孔板)。
18.4 动力学范围：可同时检测到1～1010个拷贝DNA。
▲18.5 光学检测系统：CCD或CMOS，所有样本同步检测。固定光路系统，仪器终身无需校准（需提供原厂出具的无需校准认证文件）。

	
	
	19.自动化96HT高速洗板机（1台）
▲19.1 清洗头类型：96道，用于快速清洗96孔微孔板（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
19.2 洗液通道：4。
19.3 注液量：50～3000μL，以50μL步进。
19.4 清洗时间：单个清洗循环15秒。
19.5 残留量：＜2μL/孔。
19.6防堵：具备自动针孔防堵功能，在洗板机处于闲置状态时能自动灌注和浸泡清洗头，防止针孔堵塞。
▲19.7 具备废液瓶液面检测功能（需提供制造商提供的印刷资料官方彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。

	
	
	20.自动化384HT高速洗板机（1台）
▲20.1 清洗头类型：384道，用于快速清洗384孔微孔板（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
20.2 洗液通道：4。
20.3 注液量：10～1000μL，以10μL递增。
20.4 清洗时间：单个清洗循环15秒。
20.5 残留量：＜2μL/孔。
20.6 防堵：具备自动针孔防堵功能，在洗板机处于闲置状态时能自动灌注和浸泡清洗头，防止针孔堵塞。
▲20.7 具备废液瓶液面检测功能（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。

	
	
	21.自动化-80℃冰箱（1台）
21.1 存储量：2mL冻存管（工作体积2mL）≥3.9万份。
21.2 冻存盒样本从外部常温区进入到设备时，可直接从进样口下降式存入，且无需桶式交接介质。
▲21.3 存储温度可调范围：-80～-50℃（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲21.4 支持自动存取盒功能和自动存取管功能（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
21.5 提供自动盘库、辅助碎片空间整理等智能管理工具，同时支持向管理者提供各账户出入库通量、库位碎片化率、库位使用率等统计数据，实现高效精准管理。
▲21.6 整合人脸识别系统（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。

	
	
	22.自动化液氮速冻模块（1台）
22.1 具备液位实时显示功能，低液位自动报警并且禁止排液，液位误差不高于±5cm。
22.2 具备压力实时显示功能，压力过高或温度过高自动报警，并紧急泄压，压力检测范围0～30Kpa。
22.3 可容纳至少1块带盖的细胞培养板。

	
	
	23.自动化涡旋混匀仪（1套）
23.1 可容纳至少4块带盖的细胞培养板。
23.2 温控范围室温～60℃。
23.3 支持线性振荡功能和零点复位功能，振荡速度范围50mm/s～500mm/s。

	
	
	24.AGV复合机器人（1台）
24.1 导航方式：激光SLAM。
24.2 底盘最大移动速度：不低于1.5m/s。
24.3 底盘站点定位精度：≤±10mm。
24.4 机械臂自由度：包含6个旋转关节。
24.5 机械臂重复精度：≤±0.02mm。
24.6 机械臂具备视觉定位技术。

	
	
	25.定制生物安全整合岛台1（1套）
25.1 配备协作机械臂及导轨，机械臂自由度≥4，机械臂有效负载≥0.5kg。
▲25.2 机械臂内置扫码器，用于读取条形码（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
25.3 配置大容量SBS板式耗材存储系统，如全部存储17mm高度的微孔板，系统总容量不低于600块。
▲25.4 机械人手臂可直接访问耗材存储系统的每个位置，快速省时（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
25.5 采用断桥铝框架+理化板台面，阻热防渗，耐酸耐碱，每平米承重大于200kg。
25.6 配备自动门，实现岛台内耗材和AGV的自动交互。
25.7 配套垂直夹指，可被运行中的机械臂自动取放，用于访问落地离心机。
25.8 配套负压生物安全系统，技术要求如下：
▲25.8.1 HEPA过滤器，过滤效率≥99.995%（效率H14），尘埃粒子≥0.3μm（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
25.8.2 腔内气流和环境气流均通过进风口/风道/回风墙/风机及高效过滤器排出，保证腔内洁净环境及腔内气流不外泄污染环境。
25.9 配套正压ORABS系统，技术要求如下：
▲25.9.1 HEPA过滤器，过滤效率≥99.995%（效率H14），尘埃粒子≥0.3μm（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
25.9.2 过滤器底部均安装有均流膜。
25.9.3 每一块过滤器上均安装有压差计，用以显示过滤器两端的压差。
25.9.4 台面内部下降气流风速0.45±20%m/s（出风面下方150-300mm处）。
25.10 配置照明和紫外消毒功能。

	
	
	26.定制生物安全整合岛台2（1套）
26.1 配备协作机械臂及导轨，机械臂自由度≥4，机械臂有效负载≥0.5kg。
▲26.2 机械臂内置扫码器，用于读取条形码（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
26.3 配置大容量SBS板式耗材存储系统，如全部存储17mm高度的微孔板，系统总容量不低于400块。
26.4 机械人手臂可直接访问耗材存储系统的每个位置，快速省时。
26.5 采用断桥铝框架+理化板台面，阻热防渗，耐酸耐碱，每平米承重大于200kg。
26.6 配备自动门，实现岛台内耗材和AGV的自动交互。
26.7 配套垂直夹指，可被运行中的机械臂自动取放，用于访问落地离心机。
26.8 配套微孔板去盖器，开盖数量≥4块。
26.9 配套正压FFU系统
▲26.9.1 HEPA过滤器，过滤效率≥99.95%@MPPS（效率H13）（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
26.9.2 额定风速0.45m/s。
26.10 配置照明和紫外消毒功能。
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	27.智能管理系统（1套）
27.1 软件需实现病原浓缩处理、类器官/细胞自动化培养与病原接种、类器官/细胞成像检测、病原表征及生化免疫检测五大模块流程化运行，需具有完整的图形化流程编辑界面。无需任何专业编程软件即可完成流程编写工作。
▲27.2 软件具备不同实验方法多任务并行处理能力，并且支持运行后继续追加运行新的流程。在设备资源允许的情况下新追加流程可以和已运行流程并行运行。软件可通过设置实验操作步骤间的时间约束，以保证不同批次反应时间一致性及关键实验操作步骤的连续执行（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲27.3 甘特图界面除了提供各个流程的资源占用情况外,还需提供各个设备资源汇总的占用情况的展示。各个设备资源汇总占用情况需要在同一个甘特图界面上以投影的方式展示，以便用户能够直观查看设备资源瓶颈所对应的流程和通量（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲27.4 软件对运行中有故障的外周设备，支持设备离线、重启等故障恢复策略。具有容错能力，设备故障后若无法恢复，可选择跳过当前步骤继续运行（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
▲27.5 软件支持线上设备随时离线单机使用（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
27.6 软件采用先进的架构，支持多人同时操作，运行稳定，响应速度快。
▲27.7 软件支持多功能岛同时部署，可通过切换浏览不同功能岛的流程（需提供制造商官方印刷资料，如彩页或技术白皮书等，或检测机构出具的检测报告）。
27.8 软件具备移动机器人控制和调度能力。

	
	
	★28、配置清单及零配件（包括专用工具），包含但不限于：
1. 病原培养分离功能岛	1台
（1）自动化移液工作站1    2台
（2）自动化热封膜仪    1台
（3）自动化撕膜机    1台
（4）自动化冷冻离心机    1台
（5）自动化细胞培养箱1    1台
（6）细胞培养模块    3台
（7）自动化4℃冰箱1    1台
（8）自动化冻存管开盖机    1台
（9）自动化冻存管扫描仪    1台
（10）自动化高内涵成像系统    1台
（11）自动化液氮速冻模块    1台
（12）自动化涡旋混匀仪    1套
（13）智能管理系统    1套
（14）定制生物安全整合岛台1    1套
2. 病原检测功能岛	    1台
（1）自动化移液工作站2    1台
（2）自动化封膜机    1台
（3）自动化热封膜仪    1台
（4）自动化撕膜机    1台
（5）自动化冷冻离心机    1台
（6）自动化细胞培养箱2    1台
（7）自动化4℃冰箱2    1台
（8）自动化冻存管开盖机    1台
（9）自动化冻存管扫描仪    1台
（10）自动化核酸提取仪    2台
（11） 自动化多功能酶标仪    1台
（12） 自动化快速分液器    4台
（13）自动化荧光定量PCR仪    1台
（14）自动化96HT高速洗板机    1台
（15）自动化384HT高速洗板机    1台
（16）智能管理系统    1套
（17）定制生物安全整合岛台2    1套
3. AGV复合机器人   1台
4. 自动化-80℃冰箱	1台
5. 配套的试剂耗材   1套

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]★3、所有设备须开放API接口，支持与自动化设备连接。投标人应当按照招标文件、合同约定和采购人要求，完整开放本合同项下的设备/软件系统的应用程序编程接口（以下简称“API接口”），包括但不限于接口规范、技术文档、软件开发工具包及其他必要技术资料、配置集合文件，确保采购人技术人员能独立、高效地完成系统对接、二次开发与运维工作。投标人须保证其开放的API接口及技术资料不侵犯任何第三方合法权益，且采购人应获得一项永久、不可撤销全球范围且免许可费的使用授权，该授权同样适用于API接口的后续更新版本。

	4、本功能岛采用以多智能体集群为核心构建软件系统架构，涵盖故障诊断智能体、工艺优化智能体与数据分析智能体三大模块。该系统深度融合专业领域知识及岛台运行积累的历史数据，打造面向病原分离领域的私有化模型基座，进而实现实验方案的自主生成、实验过程的智能监控以及实验结果的实时分析。

	5、投标人须围绕全自动多功能病原分离鉴定功能岛，中标合同签订后，投标人需按照采购人要求的期限提供满足采购人要求的设计方案（含工艺流程）。设计方案应同步产出带标注的设备3D图、平面图及各模块图文说明文档，清晰阐释功能逻辑及技术指标。同时，须协助采购人完成实验室规划布局图，明确各模块空间边界与多设备协同动线，兼顾生物安全防护与人员操作规范，确保该功能岛具备自动化、高通量、高重复性的稳定运行能力，并围绕各模块提供完整的工艺流程图。软件系统须具备设备调度、时序编排及错误处理功能。投标人须确保设计方案、工艺流程与软件架构三者无缝衔接，为病毒培养分离、中和抗体及抗病毒药物筛选等应用提供完整硬件与软件支撑。






[bookmark: OLE_LINK6]《二》商务要求
（一）供货要求
[bookmark: OLE_LINK8]★1、数量要求：全自动多功能病原分离鉴定功能岛1套，满足配置清单及零配件数量要求。
★2、交货期：
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK11]第一阶段：合同签订生效后，2026年11月15日前，投标人须完成并交付全自动多功能病原分离鉴定功能岛详细方案设计，以及自动化高内涵成像系统（1台）、自动化核酸提取仪（2台）、自动化荧光定量PCR仪（1台）、自动化96HT高速洗板机（1台）设备。投标人提交的详细方案设计须经采购人审核并书面确认。若投标人提交的详细方案设计经采购人审核不达标的，投标人应按照采购人提出的整改要求进行整改，直至通过采购人书面确认达标为止；因投标人整改原因造成交货逾期的，采购人有权依据合同约定追究投标人逾期交货的违约责任。详细方案设计经2次整改后仍未通过采购人书面确认达标的，视为投标人无能力完成本阶段工作，采购人有权依据合同约定解除合同，并追究投标人相应违约责任。
第二阶段：前述功能岛详细方案设计经采购人书面确认达标之日起4个月内，投标人须完成全自动多功能病原分离鉴定功能岛全部设备交付及单机调试工作，确保各子设备可独立稳定运行，并经采购人书面确认。采购人可委托第三方监理单位参与本阶段的过程监督与核查工作。
第三阶段：功能岛各子设备单机调试、独立稳定运行并经采购人书面确认之日起5个月内，投标人完成功能岛5大模块流程编辑（病原浓缩处理、类器官/细胞自动化培养与病原接种、类器官/细胞成像检测、病原表征及生化免疫检测）及全岛台整体联调工作，派驻不少于1名专职工程师现场开展联调验证。联调验证合格并经采购人书面确认后，开展15天设备试运行；试运行期满经采购人书面确认合格的，投标人向采购人提交综合验收申请。经采购人综合验收合格，视为本阶段交货义务全部完成。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23] 第四阶段：投标人须按采购人要求完成定制货物的二次搬迁、移机、安装、调试工作，以及与采购人相关实验平台的整体联合调试服务，并经采购人书面确认。
★3、交货地点：采购人指定地点。
4、投标人应提供项目技术方案，包括定制开发计划、定制内容与设计方案、项目管理计划、风险分析及防控措施安排等。
（二）投标人项目团队以及能力要求
1、投标人需为本项目配备结构合理的履约项目团队：
（1）配备1名项目负责人，负责总体设计和管理、以及售后过程中的运维调度，从顶层设计层面保障项目交付质量与落地效果，项目负责人具有机械、电子或软件相关专业背景，5年以上工作经验；
投标人需提供项目负责人\技术负责人的电话和邮箱，5×8小时响应，以保证项目的及时沟通。
（2）配套1名技术负责人负责项目实施中的技术攻关与推进，需具备装备、算法、软件和运维调度等相关工作经验，能够凭借丰富的项目经验快速化解项目推进和售后服务中的技术卡点与协调难题，技术负责人具有机械、电子或软件相关专业背景，5年以上工作经验；
（3）配备至少1名驻场人员，驻场人员具有同类型设备调试经验，并具备AI智能编排、实验调度与监测、以及自进化参数优化相关技术理解与项目实施经历。在本项目合同履行期间，每次驻场工作时间以满足项目实际需要为准，具体时间及地点以采购人通知为准。采购人不承担服务人员驻场期间的食宿、差旅及交通费用，相关费用已包含在投标总报价中。驻场期间服务人员产生工伤、意外伤害或者意外事故的，由投标人依法自行承担相应法律责任。
（4）配备至少3名工程师（含1名机械/自动化工程师、1名电气工程师、1名软件系统工程师）负责开发。履约团队成员（不含项目负责人）应具有机械、电子、计算机、医学等相关领域的专业背景及3年以上工作经验，依托丰富的专业知识储备和工作经验，满足项目的技术需求，保证设备研制与后续运维的专业度，为项目全周期履约提供扎实的技术能力支撑。
2、投标时须提供团队成员的简历（含学历、专业、工作经历、项目相关经验）。为保证服务质量，在合同履行期间，投标人团队人员应保持稳定，未经采购人事先书面同意，投标人不得擅自变更团队成员，确因人员离职、病休等特殊客观情况需进行调整的，投标人应提前30个工作日向采购人提出书面更换申请，说明更换原因及拟新更换人员的资质、履历。新更换人员的资质、专业能力不得低于被更换的人员，且需经采购人书面批准后方可更换。若团队成员无法满足项目工作要求，采购人要求更换的，投标人须在收到采购人通知后7个工作日内完成人员更替，新更换的人员须符合招投标文件要求并满足采购人项目工作需要。
3、投标人能力：鉴于本项目应用于生命科学实验室自动化场景，且属于研制类采购范畴，为保障项目定制化研制目标落地、最终成果稳定适配自动化实验室相关规范，投标人须具备自动化实验室相关产品的自主生产制造能力，可独立完成产品的研发设计、生产组装与性能校验，具备稳定的产品供应与技术迭代保障能力。
4、上述履约项目团队的要求除另有约定外，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
（三）包装和运输
1、所有设备从出厂到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作均由投标人负责，投标人对设备运输进行保险，并全权负责运输人员的人身安全。投标人对任何由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
2、对于有特殊要求的设备运输时（如恒温、易碎、易变形、易受潮、防雨等），投标人应加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。
3、产品的包装应具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。
4、设备、附件、专用工具应按照采购人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。
5、投标人应在发货前两周将预计发货日期及实际交货日期告知采购人，具体交货日期需经双方确认。如果运输和安装过程中设备损坏的，责任由投标人承担，投标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并按照批准的维修计划完成设备修复。
6、除另有约定外，上述关于包装和运输相关的费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
（四） 供货要求和设备调试方案
1、投标人应按交货期要求制定项目进度计划、进度延误处理措施、设备调试方案。
2、到货后应按采购人实际要求的期限、范围分批安装、调试、试运行（如有）、委托测试、设备联调（如有）及验收。
3、场地协同要求：
（1）因采购人场地在建设中，合同签订后，投标人应当专门安排一名设备安装维护工程师，随时与采购人保持联系，能及时主动跟进设备安装场地条件具体情况，在设计阶段及施工阶段能及时为采购人提供设备安装场地关于科研设备对场地的技术要求，运输路线等注意事项。根据采购人需要，参加采购人组织的场地建设设计交底、施工交底、场地验收等会议，并对场地设计图纸进行确认，确保科研设备到场后能顺利安装和运行。实施过程中设备安装场地发生变化时，应当及时配合采购人对新的安装场地进行评估，在科研设备生产前和运输安装前，与采购人联系，结合场地条件安排下单生产和运输时间，必要时共同踏勘安装场地，在设备发货前共同评估设备安装场地条件。如因投标人未及时提供场地条件或配合不到位，导致设备与场地不匹配的，由投标人承担相应责任。
（2）若货物交付时，采购人安装场地尚未建成，投标人需提供场地供采购人进行设备存放、调试，以确保设备功能及智能化目标实现，产生的全部相关费用由投标人承担，包括但不限于场地租赁费、水电费、网络通讯费、安保管理费等。
4、合同履行过程中投标人对设备进行测试的，如采购人对测试结果、内容有异议，采购人有权另行委托第三方机构进行重新测试，如重新测试的结果不符合招投标文件与合同约定的，测试相关费用由投标人承担。
（五）出厂检测、现场开箱验收、安装调试、试运行、综合验收
1、出厂检测
（1）设备应通过出厂检测后方得发货。出厂检测大纲由投标人编制，由采购人确认相关测试内容、项目、指标和方法等。采购人或者采购人委托第三方机构对投标人编制的出厂检测大纲组织专家评审并形成评审意见，以评审通过后的检测大纲作为检测依据，组织开展检测。出厂检测应对设备进行测试运行，由投标人提供测试过程的数据记录、照片、视频等过程资料。测试记录和测试结果应完整齐全，能够满足或优于本项目采购需求。若测试记录和测试结果缺失，采购人有权委托有资质的第三方进行全部所需的检测。出厂检测所产生的一切费用均由投标人承担。
（2）采购人派员参与工厂验证、设计联络、出厂检验等环节时，投标人应提供必要的工作条件（如测试场地、仪器、安全培训、技术资料等），配合采购人关于关键外购件/组件的技术调研、样品获取、性能比对测试、可行性论证等，上述要求产生的人员、材料、外协等全部费用已含在投标总价中。
2、现场开箱验收
投标人应按采购人确认的计划时间，将货物运到安装现场，交货内容如下：
（1）按本项目合同约定的货物、软件和配套的技术资料，包括但不限于：设备硬件产品、设备控制软件（系统用户操作手册、软件安装程序U盘、软件相关技术文档，包括设备接口文件，通讯协议说明文档，涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明等）、产品合格证、维保说明书、产品使用说明书、测试报告、随机配件及工具、设备总体设计图纸、关键部件工艺规程、外购件合格证、装配作业指导书、精度检验单/校准证书或报告，设备制造过程中及完工后的检查、检验、实验记录等数据和其他相关资料等。
（2）到货后，由采购人通知各方到场开箱，依据招投标文件、合同、其他有关规定、装箱清单，对到货的规格、数量、型号、表面状况、包装、装箱资料及技术资料等进行开箱检验，并在开箱记录上签字。经采购人通知，投标人不派员参加开箱验收的，则验收结果以采购人单方作出的开箱验收报告为准。如发现货物存在包装损坏、货物损坏、数量短缺等与合同约定不符的，采购人有权通知投标人限期退、换货、补货，如投标人逾期或拒绝退、换货、补货的，采购人有权追究投标人的违约责任直至解除合同。此外，投标人未提交相关技术资料的，采购人有权拒绝接收货物或不对货物进行开箱验收，并视为投标人未交付货物。
（3）开箱后，在后续总装集成、安装调试和系统联调期间直至质保期结束前发现货物、软件和技术资料存在任何问题的，投标人需承担相应责任，相关费用包含在投标总价内。
3、安装调试
（1）投标人应按照采购人的实际要求，在设备安装前编制安装方案，报采购人批准后执行。
（2）投标人应在收到采购人关于安装、调试货物的通知之日起3天内委派具有相关资质或能力的技术人员到采购人的指定地点负责现场安装、调试工作，并在6个月内完成安装、单机调试及整个岛台整体联调。投标人应提供定制货物安装调试的一切技术支持以及安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等。在现场安装调试期间，严格遵守采购人的有关管理规定。如采购人有要求，投标人应指定专人持续跟进安装场地条件、运输路径和现场接口需求，并根据采购人要求参与场地设计交底、施工交底和场地验收等工作。所产生费用包含在本项目投标报价内。
（3）安装调试过程中，由投标人负责对本项目采购人现有设备、系统进行保护，现场实施前应与采购人签署安全责任书。因投标人的安装调试人员违规操作、疏忽或者故意行为导致的人身伤亡、设备损坏或给采购人、第三方造成其他损失的，由投标人承担全部法律责任及经济赔偿。
（4）安装调试过程所需相应资质及报审批资料应符合国家相应法律法规，并遵循采购人的要求，特别是中国特种设备检测研究院对压力容器相关检验、检测、注册、建设备案的要求。
（5）投标人应派出技术、商务人员参加采购人召集的各种会议，包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。
（6）投标人负责本项目范围内所有内容的安装，包括但不限于所有设备、电气仪表及其他现场需安装的内容。。
（7）项目安装完毕后应经质量验收合格，并满足以下观感质量要求：
1　 连接螺栓、螺母与垫圈应按设计配置齐全，紧固后螺栓应露出螺母或与螺母齐平，外露螺纹应无损伤，螺栓拧入方向除构造原因外应一致；
2　 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象；
3　 油漆涂层应均匀，无漏涂、脱皮、明显皱皮和气泡，色泽应基本一致；
4　 设备应无缺损，裸露加工面应保护良好，设备地脚螺栓有防腐保护措施；
5　 如招投标文件及采购人另有规定的，还应满足招投标文件及采购人的要求。
4、试运行
在整个岛台联调验证合格后，中标人开展为期15日的试运行工作。试运行启动前，中标人须编制并提交正式试运行方案，经采购人审核确认通过后方可启动试运行。试运行期满后，经采购人书面确认试运行合格的，中标人向采购人提交完整、详实的试运行报告；如试运行经采购人书面确认不合格的，中标人应根据采购人的要求限期进行整改。逾期未整改或整改次数超过2次（含）仍未能试运行合格的，采购人有权解除合同且投标人应承担违约责任。
5、综合验收
（1）岛台联调验证、试运行等阶段完成，达到综合验收条件后15天内，投标人应向采购人申请综合验收，并提供现场试用测试结果和报告等验收资料，由采购人或者采购人委托第三方机构组织专家评审并形成评审意见，确认是否通过验收。综合验收的内容包括但不限于：①型号、数量及外观；②货物所附技术资料；③货物组件及配置；④货物功能、性能及各项技术参数指标；⑤货物内容；⑥其他。
（2）若验收未通过，采购人有权解除合同要求中标人承担相关违约责任或要求中标人须在30日内完成整改并重新提交验收申请。
（3）逾期未整改或整改次数超过2次（含）仍未能通过验收的，采购人有权解除合同且投标人需要承担违约责任。
（4）验收通过后，各项材料应按采购人要求进行归档。验收产生的全部费用由投标人负责。综合验收通过后，如采购人需对设备移机、软件数据迁移及对本项目设备及系统应用场景相关的实验平台进行整体联合调试的，投标人还应按采购人要求与期限完成移机、迁移并配合整体联合调试。
（5）本招标项目综合验收时，依据采购人验收内容中技术文档的要求，投标人应提交对应的硬件和软件相关技术文档，并确保交付档案资料的真实性、完整性。技术文档验收是本项目综合验收的一部分，技术文档验收不通过，视为本项目综合验收不通过。
（6）鉴于综合验收的局限性，投标人交付的定制货物通过采购人的综合验收并不视为定制货物已完全符合合同的约定。如采购人在实际使用过程中发现中标人交付的定制货物仍存在不符合合同约定的，包括但不限于技术参数、性能指标、质量要求，采购人仍有权要求中标人负责对定制货物进行免费维修、退货、换货或要求解除合同(或部分解除合同)并按合同约定追究中标人的违约责任。
（六）售后服务及培训
1、售后服务要求
★（1）投标人仪器设备及配套的软件系统的质保期至少为4年，自综合验收合格之日起计。质保期内，投标人提供7*24小时的技术支持、保修及保养等售后服务。
①技术支持服务。技术支持服务可采取电话（联系方式：）、电子邮件（电邮地址：）等形式的远程服务与上门服务。投标人接到采购人的服务需求后，可通过远程的形式向采购人提供服务，指导采购人解决问题，解答采购人的疑问，当远程服务无法解决时，投标人应派技术人员上门服务。
技术支持服务的响应要求：远程服务的响应要求为收到采购人服务需求后4小时内提供服务并解决问题；上门服务的响应要求为收到采购人服务需求后48小时内上门，72小时内解决问题。
②保修服务。如果仪器设备或配套软件发生故障、损坏的，投标人应提供保修服务。保修服务应采取上门服务的形式，响应要求为收到采购人服务需求后48小时内上门，72小时内排除故障，修复设备。如属于重大故障或损坏的，投标人应告知采购人修复或排除故障的合理时间，经采购人同意后按时完成。
提供保修服务时，投标人应调查故障、损坏的原因，修复设备或排除故障至设备符合合同约定的性能与功能要求。如无法修复或排除故障至设备符合合同约定的性能与功能要求，则投标人还应按采购人的要求进行设备更换。如设备发生故障、损坏是因为产品质量问题、设计缺陷或投标人原因造成的，修复或更换发生的一切费用均由投标人自行负担。同一设备（或部件）一个月内连续2次出现同一故障的，投标人须无条件更换同一档次设备（或部件）；如因采购人错误使用或故意损坏造成设备故障、损坏的，则由采购人承担修复或更换发生的费用。
③保养服务。投标人需根据采购人的要求（每季度至少1次）提供设备保养服务（包括但不限于定期巡检、设备养护、清洁、调试、系统维护等），相关费用（包括但不限于保养人员的路费、食宿、养护所需的设备、耗材、工具等）由投标人自行负担。
（2）质保期的顺延与重新计算。质保期内，如设备因产品质量、设计缺陷或投标人原因出现故障、损坏，造成短期停用的，则质保期相应顺延；停用时间累计超过60天的，则质保期从最后一次修复或更换完成之日重新计算。
（3）关于配套软件售后服务的其他要求：
1　 升级服务：投标人对配套软件系统进行功能改进或开源系统、开源软件版本升级的，投标人应在24小时内为采购人完成软件系统的更新、升级。
2　 产品补丁：发现软件系统存在Bug（包含但不限于缺陷、故障、漏洞、程序错误等导致系统无法正常、安全、顺畅运行的问题）后，投标人24小时内完成修复并为采购人安装相应的补丁。
3　 培训服务：软件系统升级后，投标人应提供新功能线上训练及功能说明手册，如采购人要求提供线下培训的，投标人还应按采购人要求提供线下培训。
4　 非开源软件或第三方软件的保障：若投标人交付的产品包含或安装、调试、维护等过程中需使用任何非开源软件或第三方软件的，投标人须确保采购人获得该软件的永久、不可撤销、不限地域、免许可费的使用权，且不得设置调用次数、并发用户数、API调用频次等限制性条款，投标人应于交付时提供本项目项下所有软件相关合法使用且不限制采购人进行商业或非商业使用的有效证明。如投标人违反本条约定，导致采购人无法使用相关软件或引发任何第三方索赔，投标人应承担全部法律责任、赔偿采购人所有损失并按采购人要求采取如下补救措施:
a：取得第三方的许可并自行承担相关费用。
b：免费修改或更换相关软件使其不侵权。
投标人不按要求采取补救措施的，采购人有权选择自行或委托第三方采取补救措施并要求投标人承担相关费用和按合同总额的30%支付违约金。
（4）关于售后服务的其他要求。
1　 投标人应为本项目配备足够的售后服务力量，并按照采购人要求在合同履行期间（含售后服务期内）提供驻场人员，相关费用包含在投标总价中。
2　 每次完成售后服务后，投标人按照采购人要求提供书面服务报告，载明服务时间、内容、解决方式并由采购人验收后签字确认。
（5）售后服务的费用
①质保期内，除另有规定外，投标人提供本条的售后服务，相关费用已包含在投标总价中。
②质保期届满后，除另有规定外，投标人为采购人提供本条第1.（1）款第①项的技术支持服务和第（3）款的配套软件售后服务，相关费用已包含在投标总价中。
（6）备品备件与耗材要求
自本项目综合验收合格之日起，投标人应提供不少于5年的备品备件供应保障承诺，并随设备提供以下资料：
①易损件清单（含名称、型号、规格、预估寿命、更换周期）；
②关键耗材清单及采购渠道；
③备品备件报价单（保修期外维修参考）。
如备品备件将停产，投标人应提前6个月书面通知采购人，并提供替代方案。
（7）如“技术要求”中对售后及质保服务另有要求的，中标人还需按该要求提供相应服务。
2、培训要求
（1）为保证中标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，中标人在采购人组织综合验收前必须对采购人培训合格的维护和管理人员。包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。具体要求如下：
（2）仪器设备安装调试后，投标人需向采购人至少提供3次现场培训，具体培训批次、内容、时间安排须提前与采购人沟通确认，经采购人同意后方可实施。培训内容包括但不限于：设备操作规范、技术原理、软硬件操作规范、参数调试方法、日常维护保养流程、常见故障识别与应急处理、安全操作规范等内容，兼顾理论讲解与实操演练，突出实操能力培养。每次现场培训均须向采购人交付完整配套资料，包括纸质版培训手册、操作指南、维护规程，以及操作演示视频、故障排查教学视频等电子资料，确保采购人后续可随时查阅复盘。所产生费用包含在本项目投标报价中。
（3）如“技术要求”中对培训服务另有要求的，中标人还需按该要求提供培训服务。
3、上述售后与培训服务的要求除另有约定外，相关费用均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
★（七）API接口开放要求
1、 投标人应当按照招标文件、本项目合同约定和采购人的要求为采购人完整开放本合同项下的设备/软件系统的应用程序编程接口（以下简称“API接口”）并提供相关资料。
2、 API接口开放须通过采购人的验收及相关测试，交付资料包括但不限于：接口规范、技术文档、软件开发工具包、配置集合文件等其他必要技术资料，确保采购人技术人员能独立、高效地完成系统对接、二次开发与运维工作。
3、 投标人保证其开放的API接口及技术资料不侵犯任何第三方合法权益，且采购人应获得永久、不可撤销、免许可费的全球使用许可和API接口更新后的免许可费的许可。
4、 投标人不提交上述资料或者不提供上述服务的，采购人有权不组织对本合同货物及服务进行验收且不视为采购人违约，且采购人有权追究投标人的违约责任。
★（八）货物二次搬迁、移机及安装、调试等部署服务
如货物（含全部耗材与相关配件）需要二次搬迁、移机的，投标人应按采购人的要求，对本项目下所有的设备（含软件）各提供一次搬迁、移机服务（含数据迁移，如有），及搬迁、移机后再次安装、调试等部署服务。投标人应自行承担全部费用，包括但不限于运费、保险费、安装费、材料费、调试费、人工费、差旅费等全部费用。投标人应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 
★（九）与采购人相关实验平台整体联合调试服务
投标人清楚知悉，本项目下所有货物是采购人相关实验平台众多子系统的一部分。在各部分子系统完成开发、研制后，采购人需将全部子系统进行整合、集成。为支持采购人的建设任务，投标人应按采购人的要求，配合采购人进行相关项目的整体联合调试服务。包括但不限于：
1.投标人配合采购人进行相关实验平台整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案，所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中，待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给采购人。
2.按照采购人的要求，及时提供系统集成所需的完整技术文档、接口规范及必要的技术支持，确保集成工作顺利进行。
3.指派专门技术人员配合采购人完成系统对接、联调测试等工作。
4.联调测试责任：提供测试环境所需的系统访问权限和必要数据，配合采购人制定详细的联调测试方案，及时响应并解决测试过程中发现的接口问题，参与测试结果评估和问题修复。
★（十）安全要求
货物所有的配套信息系统或软件必须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中要求的备案和测评要求，所属等级为 2 级，如不符合，投标人应无条件免费负责配合整改完成。
★（十一）档案资料
1、货物综合验收时，投标人应按照采购人档案管理的要求，提交合同履行过程中产生的档案资料等文件。投标人无正当理由拒不提交的，采购人有权不组织对本合同货物及服务验收且不视为采购人违约，且采购人有权追究投标人的违约责任。
2、投标人配合采购人进行相关平台项目整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给采购人。
★（十二）预付款保函
1、投标人应按采购人的要求，在本项目合同签订并生效后15日内，向采购人出具同等金额、不可撤销、见索即付的预付款保函，预付款保函应由银行开具，保函格式应采用采购人认可的格式，开具保函所产生的费用由投标人承担。
2、预付款保函的有效期须至所有货物、服务综合验收合格为止。如预付款保函的有效期在所有货物、服务经综合验收合格前到期的，投标人应在到期前提前30天向银行申请换开同等效力的预付款保函，费用由投标人承担。
3、若投标人未能按时提交符合约定的预付款保函，采购人有权顺延支付预付款且不视为违约；同时，采购人有权追究投标人的违约责任。
★（十三）履约保证金
1、投标人应按采购人的要求，在本项目合同签订并生效后15日内，向采购人提交金额为合同总价10%的履约保证金。履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如投标人采取保函形式提交履约保证金的，则应提供不可撤销、见索即付的履约保函，履约保函应由银行等金融机构（或担保机构）开具，保函格式应采用采购人认可的格式，开具保函所产生的费用由投标人承担。
2、投标人提供的履约保证金的有效期至投标人完成货物、服务的二次搬迁及“相关实验室平台”项目联合调试工作并经采购人书面确认时为止。如投标人采取保函等非现金形式提交履约保证金的，应在前述有效期届满前提前30天向履约保函开具的银行等金融机构（或担保机构）申请换开同等效力的履约保函并提交至采购人，费用由投标人承担。
3、若投标人未能按本合同约定履行任何一项义务（包括但不限于交货、安装、调试、试运行、设备联调、验收、二次移机（如有）、数据迁移（如有）、整体联合调试（如有）等），采购人有权根据其认定的投标人违约事实和程度，在通知投标人后，直接从履约保证金中兑取相应金额作为违约金或投标人应向采购人赔偿的款项。采购人行使此项权利并不影响其根据本合同和法律享有的其他权利。
4、若投标人未能按时提交符合约定的履约保证金或者履约保函有效期届满未按约定换开保函，采购人有权中止付款且不视为违约；同时，采购人有权按照合同约定追究投标人的违约责任。
5、合同履行完毕，投标人未发生违约行为或者履约保证金扣除投标人应支付的违约金、赔偿款后仍有余额的，采购人应在30日内以非现金形式无息向投标人退回履约保证金或剩余的履约保证金。如采购人逾期退回的，在投标人催告后采购人仍未退回的，采购人应以应退回的履约保证金金额为基数，按同期LPR向投标人支付违约金。因投标人自身原因导致保证金无法及时退还的，采购人不承担责任。
★（十四）付款方式
1、 本项目合同总额由采购人分期支付，具体支付方式和时间如下：
[bookmark: OLE_LINK27]（1）预付款：在合同签订并生效后，且采购人收到投标人提交的预付款保函及对应金额的有效发票后10个工作日内向投标人支付合同总额40%的预付款。
（2）进度款：投标人完成并交付全自动多功能病原分离鉴定功能岛详细方案设计，以及自动化高内涵成像系统（1台）、自动化核酸提取仪（2台）、自动化荧光定量PCR仪（1台）、自动化96HT高速洗板机（1台）设备，详细方案设计经采购人审核书面确认达标，且采购人收到对应金额的有效发票后10个工作日内向投标人支付合同总额40%的进度款。
（3）验收款：投标人完成全自动多功能病原分离鉴定功能岛交付、五大模块流程编辑、岛台整体联调验证、试运行，并经采购人综合验收合格，且采购人收到对应金额的有效发票后10个工作日内向投标人支付合同总额10%的验收款。
（4） 尾款：投标人按采购人要求完成定制货物的二次搬迁、移机、安装、调试工作，并按照采购人要求完成与采购人相关实验平台整体联合调试服务，经采购人书面确认，且采购人收到对应金额的有效发票后10个工作日内向投标人支付合同总额10%的尾款。
2、发票：采购人每次付款前，投标人应开具相应金额的有效发票给采购人。否则，采购人有权将付款期限顺延且不构成违约。
3、支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）、银行转账等形式。
4、付款顺延：若采购人支付当期款项的期限届满时，相关财政资金尚未下达，采购人可顺延支付该笔款项，顺延期限以资金下达到位时间为准，采购人不承担因此产生的逾期支付违约责任。因履行事业单位请款审批流程而导致支付时间延长，不视为采购人违约，投标人须继续履行合同中要求的相关内容。
★（十五）知识产权要求
1、中标人应保证本项目技术、货物、服务或其任何一部分（含配套软件系统）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因此导致第三方向采购人主张权利或采购人被行政机关作出处罚的，投标人承担全部法律责任，包括但不限于负责赔偿采购人因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且采购人有权立即解除合同并要求投标人全额返还采购人已支付的合同款。
2、中标人在履行本合同过程中使用的自有背景知识产权、技术成果等，应免费授权采购人在本项目设备、仪器及后续研发中永久、不可撤销地使用。
3、采购人向投标人提供使用的素材、技术资料、设计方案、图纸等；双方或任一方为检测设备性能所形成的测试结果、成果及相关过程资料，包括但不限于实验过程数据记录、照片、视频、各类实验测试结果、设备性能测试结果、试运行数据和结果等；以及采购人在使用设备过程中形成的资料，包括但不限于实验过程、实验数据、使用信息、实验照片、实验结果、报告、设计方案、图纸等，其知识产权、使用权及相关权益均归采购人所有。未经采购人书面授权，投标人不得以任何形式对上述材料、数据、结果及资料进行使用。除为履行本项目目的所必需外，投标人不得复制、使用、披露、转让，亦不得以任何方式向任何第三方提供。采购人向投标人披露任何技术信息或技术秘密，均不应视为采购人向投标人转让、许可或授予其对该等商业秘密（包括技术秘密）、专利或其他任何知识产权享有所有权、使用权或其他权益。未经采购人书面授权，投标人不得以任何形式使用采购人的技术信息或技术秘密。本条约定同样适用于采购人向投标人披露的尚未注册或尚未获得知识产权保护的技术方案、技术文件及其他技术信息。
4、除背景知识产权外，基于履行本项目所产生的、无论由一方单独完成或双方共同完成的与货物、服务事项有关的成果及相关知识产权，其权利归属和全部权益均归采购人所有。采购人有权自行决定发表、修改、申请知识产权保护、使用并取得相应收益。未经采购人书面同意，中标人不得对该等成果及知识产权进行任何形式的使用、处分或收益，包括但不限于自行实施、申请知识产权、授权、转让、许可、披露、发表、出版或委托第三方使用。中标人不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。该等权利包括但不限于商标权、著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有权及其他知识产权。
中标人应按照采购人的要求，将全部技术资料（包括但不限于3D图等各项图纸、工艺参数等等）交付给采购人。未经采购人书面同意，中标人不得将本项目研发形成的各项技术图纸等全部技术资料出租、出借、转让或许可以及其他方式提供给任何第三方使用，亦不得利用相同或实质性相同的技术图纸，为第三方生产本合同项下产品或与本合同产品规格、功能、用途实质相同或相似的产品。    
5、针对本项目软件系统：
（1）投标人承诺：投标人按合同约定开发、交付的软件系统不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密（包含技术秘密）等知识产权及保密信息等；也不违反投标人（包括投标人开发人员）与任何第三方的保密义务或有关知识产权约定。如采购人因采购、使用投标人开发、交付的软件被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，投标人应赔偿采购人因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失。并且投标人应当选择下列措施之一进行补救：
1　 取得第三方的许可并自行承担相关费用。
2　 免费修改或更换开发软件使其不侵权。
（2）投标人履行本项目所产生的新的知识产权（即本合同履行过程因开发软件所产生的知识产权），包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密及其他保密信息等均归采购人所有，未经采购人书面同意，投标人不得全部或部分使用，不得授权、转让、许可、委托第三方使用。该等权利包括但不限于商标权、著作权、软件著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有权益以及其他知识产权。投标人不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。投标人不得以自己或第三方名义提出权利主张、申请、注册或备案等。投标人提交的开发成果如涉及投标人的背景知识产权（即在合同生效前就已经存在的或者在独立于本项目之外获得的知识产权），为确保采购人有权利用开发成果，投标人应就所涉背景知识产权给予采购人非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的、全世界范围内的、免费的、拥有分许可权的许可，但所述许可仅限于采购人利用开发成果所必须。
（3）合同履行过程中采购人向投标人提供的或投标人获悉的采购人任何文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格）均不构成向投标人转让任何采购人的背景知识产权或许可投标人以商业利用为目的使用任何采购人背景知识产权及相关技术信息。投标人只能将采购人提供或在履行合同过程中获悉的采购人文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格），用于本项目的设计、开发、测试和使用，不得用于其他用途。   
（4）软件系统建设、运行、维护期间所产生的数据和相应权益，全部归采购人所有。
（5）关于软件系统的开发文档和源代码：投标人交付软件系统时，对属于执行本项目产出的知识产权的源代码和开发文档应一并交付采购人；如因投标人经营情况发生重大变化（如股权变化、经营不善、被收购、解散清算、破产等）无法继续按照合同约定为采购人提供升级、维护或服务的，投标人应自采购人提出申请后20个工作日内向采购人免费提供本合同项下开发的软件系统的所有开发文档和源代码及过往维护或者升级记录等技术资料，以便采购人可以委托第三方继续进行产品的维护和升级，保证本系统的正常运行。
6、本项目研发过程中产生的硬件产品及软件控制系统的相关知识产权，均为采购人唯一拥有。 
7、采购人利用中标人提交的定制货物及服务所完成的新的技术成果归采购人所有。采购人有权自行决定发表、修改、申请知识产权保护、使用并取得相应收益。
8、专利及软件著作权申请义务：
中标人在履行合同期间，应配合采购人完成本项目相关发明专利、实用新型或者外观设计专利的申请或软件著作权的登记。申请专利的内容应基于本项目产生的技术成果（如控制方法、样本处理工艺等），专利申请权及授权后的专利权归采购人所有，投标人应提供必要的技术交底材料并协助完成申请文件撰写。软件著作权基于本项目交付的设备控制软件，著作权归采购人所有，中标人应提供必要的申请材料。
9、若中标人违反本条第2-5款约定，采购人有权要求中标人立即停止违约行为，采取必要措施防止损失扩大。同时，中标人应按合同总金额的30%向采购人支付违约金；若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失，采购人有权要求中标人就差额部分予以补足。若经采购人通知后中标人未在15天内纠正其违约行为，采购人还有权单方解除合同。
10、若中标人违反本条第8款约定，每违反一次应按合同总额的5‰向采购人支付违约金，且采购人有权自行委托第三方提供采购人所需要的技术支持和服务，所发生的费用由中标人承担，如因此造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
★（十六）保密要求
1、双方在合作过程中，投标人从采购人处获得的包括但不限于商业信息、数据和技术资料等均被视为采购人的保密信息，其所有权属于采购人，投标人保证该保密信息仅用于本协议的合作项目并予以保密，并至少采取与对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。投标人为执行本协议的需要有权将保密信息披露给指定的雇员或其他组织、人员，但应保证该等组织、人员均了解并同意遵从本保密约定。
2、经采购人提出要求，投标人应按照采购人的指示将含有保密信息的所有文件或其它资料归还给采购人，或者按照采购人的指示予以销毁。
3、鉴于采购人保密规定，除非双方合作产出的重大成果获采购人书面的宣传许可，否则投标人不得通过任何方式使用采购人的名称、商标、商号，或以采购人、采购人某科学家、“相关实验平台”的名义用于任何用途和目的。按法规要求和上市公司需公告情况的除外，但需事前告知采购人并取得采购人书面同意。
4、如保密信息中包含个人信息（含个人敏感信息）等，投标人承诺将遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，建立并维护个人信息安全影响评估、泄露通知、合规审计等机制，确保数据处理活动合法合规，否则，由此给采购人造成的任何损失投标人应当进行赔偿。
5、本保密条款自合同签订生效之日起永久有效，不受此协议效力变更影响。
★（十七）报价方式及要求
1、本项目不允许采购进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2、国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。投标报价应为完成采购人委托定制货物的包干价，包括但不限于货物的定制费、运输费、保险费、装卸费、报关费、存储费、配套资料费、系统软件费、系统软件升级费、安装调试费、系统集成费、试剂耗材费、培训费以及售后服务费、试运行费用（如有）、设备联调（如有）、二次移机费（如有）、项目整体联合调试费，以及接洽、对接、物料、人工、差旅、税费、评审费、专家验收费、场景改造费、测试费、验证费等投标人为履行本合同的一切费用；
3、投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
4、投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。
★（十八）项目分包要求
1.本项目禁止中标人转包；
2.本项目分包要求如下（请依据项目是否允许分包的具体情况进行选择）：
本项目不允许投标人分包。
本项目允许投标人分包，分包的具体要求如下：
（1）分包的内容及比例：本项目关键、主体部分（包括：        ）不允许分包，其他不属于关键、主体的部分允许分包，可分包的具体内容为【    】，全部分包部分的总额不得超过本项目采购合同总额的【 】%。分包的内容、比例违反上述要求的则投标无效。
（2）投标人在投标时应提供《分包意向书》，内容包括但不限于分包方相关信息（公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、住所、电话等），以及分包内容、分包金额等）。
（3）分包方资质：投标人在投标时应提供分包方的营业执照及具备从事分包工作的相应资质。中标人应确保分包方的相应资质真实有效，且分包方不得将分包内容再次分包。
（4）分包合同备案：中标人应在签订分包合同后15天内，将分包方的营业执照复印件、相应资质证书、分包合同的复印件/扫描件交给采购人备案，并提供分包合同原件供采购人核对。
（5）连带责任：中标人应就分包的内容与分包方一起向采购人承担连带责任。
（6）中标人违反项目分包的违约责任：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK18]①如中标人未在签订分包合同后15天内将分包合同交给采购人备案，并提供分包合同原件供采购人核对的，每违反一次，应该采购合同总额的3‰向采购人支付违约金。
②如经采购人催促中标人拒不提供分包合同交给采购人备案，或中标人未与分包方签订书面分包合同但构成事实分包合同关系，且拒不按采购人要求与分包方签订书面分包合同的，采购人有权解除合同，并按采购合同约定追究中标人的违约责任。
[bookmark: OLE_LINK15]③如中标人违反招投标文件及采购合同的约定，将主体、关键工作分包或者分包内容、比例超出约定或者有其他违法分包情形的，采购人有权解除采购合同，并按采购合同约定追究中标人的违约责任。







第五章 拟签订的合同文本（范本）


注:采购人与中标人应根据本章节提供的合同文本内容签订合同书。本项目所有文件(包括招标文件、投标文件、合同文本等)共同组成一个整体，互为补充。当合同条款与“招标文件与投标文件”部分的规定不一致时，应以“招标文件与投标文件”部分的规定为准。当“招标文件与投标文件”部分未作规定的，以合同条款约定为准。)

委托定制      货物采购合同

甲方合同编号：            
              签订地点：广州市黄埔区

甲方： 
联系地址：广东省广州市黄埔区国际生物岛环岛北路9号
联系人：
联系电话： 
      
乙方：                            
联系地址：
联系人：
联系电话：

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，就甲方委托乙方定制货物事宜，达成如下合同，并由双方共同恪守。
1.1此项目是否通过招标：
是。根据         招标文件（项目编号：           ）。招标代理公司：            。
1.2否。
一、委托定制货物内容
1.委托定制货物目标：                                          。
2.委托定制货物内容：
（1）A：（具体要求1.2.3）。
（2）B：（具体要求1.2.3）。
3.方式：委托定制
二、交货地点、日期、技术参数及性能指标、质量要求、安全要求、服务团队要求
1.交货地点：乙方应在合同约定期限内在甲方指定地点交货：广东省广州市黄埔区生物岛环岛北路9号   栋 （具体交货地点以甲方的书面通知为准）。
2.交货日期：
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK26]第一阶段：合同签订生效后，2026年11月15日前，乙方须完成并交付全自动多功能病原分离鉴定功能岛详细方案设计，以及自动化高内涵成像系统（1台）、自动化核酸提取仪（2台）、自动化荧光定量PCR仪（1台）、自动化96HT高速洗板机（1台）设备。乙方提交的详细方案设计须经甲方审核并书面确认。若乙方提交的详细方案设计经甲方审核不达标的，乙方应按照甲方提出的整改要求进行整改，直至通过甲方书面确认达标为止；因乙方整改原因造成交货逾期的，甲方有权依据本合同约定追究乙方逾期交货的违约责任。详细方案设计经2 次整改后仍未通过甲方书面确认达标的，视为乙方无能力完成本阶段工作，甲方有权依据本合同约定解除合同，并追究乙方相应违约责任。
第二阶段：前述功能岛详细方案设计经甲方书面确认达标之日起4个月内，乙方须完成全自动多功能病原分离鉴定功能岛全部设备交付及单机调试工作，确保各子设备可独立稳定运行，并经甲方书面确认。甲方可委托第三方监理单位参与本阶段的过程监督与核查工作。
第三阶段：功能岛各子设备单机调试、独立稳定运行并经甲方书面确认之日起5个月内，乙方完成功能岛5大模块流程编辑（病原浓缩处理、类器官/细胞自动化培养与病原接种、类器官/细胞成像检测、病原表征及生化免疫检测）及全岛台整体联调工作，派驻不少于1名专职工程师现场开展联调验证。联调验证合格并经甲方书面确认后，开展15天设备试运行；试运行期满经甲方书面确认合格的，乙方向甲方提交综合验收申请。经甲方综合验收合格，视为本阶段交货义务全部完成。
[bookmark: OLE_LINK30] 第四阶段：投标人须按采购人要求完成定制货物的二次搬迁、移机、安装、调试工作，以及与采购人相关实验平台的整体联合调试服务，并经采购人书面确认。
3.技术参数及性能指标、质量要求、安全要求
（1）技术参数及性能指标：详见附件*。
（2）质量要求：①应符合中华人民共和国国家标准，行业标准，地方标准，货物生产商的产品质量标准，货物生产制造地标准及中华人民共和国相关法律、法规规定；②符合有关部门制定的相关技术规范；③其他质量要求详见附件*。
（3）安全要求：货物所有的配套信息系统或软件必须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中要求的备案和测评要求，所属等级为 2 级，如不符合，乙方应无条件免费负责配合整改完成。
（4）乙方需严格按实施方案（详见附件*）完成本项目，并在项目开展期间与甲方密切沟通，积极解决在项目执行过程中遇到的问题，保证项目的顺利开展。
 4.乙方服务团队要求
（1）乙方需为本项目配备足够的研发和评估技术力量，并配置符合本项目要求的服务团队（详见附件*）。乙方团队人员应具有完成本项目所必需的技术职称、资质、技术能力及项目经验。为保证服务质量，在合同履行期间，乙方团队人员应保持稳定，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自变更团队成员，确因人员离职、病休等特殊客观情况需进行调整的，乙方应提前30个工作日向甲方提出书面更换申请，说明更换原因及拟新更换人员的资质、履历。新更换人员的资质、专业能力不得低于被更换的人员，且需经甲方书面批准后方可更换。若团队成员无法满足项目工作要求，甲方要求更换的，乙方须在收到甲方通知后7个工作日内完成人员更替，新更换的人员须符合招投标文件要求并满足甲方项目工作需要。
（2）在本项目合同履行期间，乙方应按招标文件及甲方的要求提供驻场服务。每次驻场工作时间以满足项目实际需要为准，具体时间及地点以甲方通知为准。甲方不承担服务人员驻场期间的食宿、差旅及交通费用，相关费用已包含在本合同总额中。驻场期间服务人员产生工伤、意外伤害或者意外事故的，由乙方依法自行承担相应法律责任。
（3）乙方需提供项目负责人/技术负责人的电话和邮箱，5×8小时响应，以保证项目的及时沟通。
三、技术资料及工作条件
1.甲方提供的技术资料：详见附件*。本合同生效后甲方向乙方提供相关资料，乙方收到甲方提供的技术资料后应立即审查，如技术资料存在错误、遗漏、缺失等情况，应在收到技术资料之日起3日内向甲方书面反馈。乙方逾期审查或反馈的，视为甲方已提供乙方为完成货物定制服务所需的全部技术资料。如甲方延迟提供技术资料的，乙方履行时间可以相应顺延。
2.甲方提供工作条件：如需乙方提供现场服务的，甲方应当尽合理努力为乙方提供办公场所、网络等便利条件。
四、合同金额、支付方式、预付款保函及履约保证金
1.委托定制货物合同总额（含税）为¥         大写：人民币       元整。本合同总额为乙方完成甲方委托定制货物的包干价，包括但不限于货物的定制费、运输费、保险费、装卸费、包装费、报关费、存储费、配套资料费、系统软件费、系统软件升级费、安装调试费、系统集成费、试剂耗材费、培训费以及售后服务费、试运行费用（如有）、设备联调（如有）、二次移机费（如有）、数据迁移费（如有）、与甲方相关实验平台整体联合调试服务（以下简称“相关实验平台”）项目整体联合调试费，增值税和其他税费，以及接洽、对接、物料、人工、差旅、税费、评审费、专家验收费、场景改造费、测试费、验证费等投标人为履行本合同的一切费用；除本合同明确约定的以外，甲方无需再向乙方支付其他任何价款或费用。
以上合同总额具体构成如下：
	委托定制货物内容
	单价
	总价
	备注

	A
	
	
	

	B
	
	
	


2. 合同总额由甲方一次性/分期支付给乙方，具体支付方式和时间如下：
    一次性付款。经甲方综合验收合格，且乙方按甲方的要求提供定制货物二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）、安装、调试工作（如有），并配合甲方完成“相关实验平台”项目的整体联合调试服务（如有）且经甲方书面确认后   天内，甲方支付合同总额全款，即人民币  ¥           （大写：       ）
分期付款。
（1）预付款：在合同签订并生效后，且甲方收到乙方提交的预付款保函及对应金额的有效发票后10个工作日内向乙方支付合同总额40%的预付款，即¥            （大写：人民币            元）。
（2）进度款：乙方完成并交付全自动多功能病原分离鉴定功能岛详细方案设计，以及自动化高内涵成像系统（1台）、自动化核酸提取仪（2台）、自动化荧光定量PCR仪（1台）、自动化96HT高速洗板机（1台）设备，详细方案设计经甲方审核并书面确认达标，且甲方收到对应金额的有效发票后10个工作日内向乙方支付合同总额40%的进度款，即¥            （大写：人民币            元）。
（3）验收款：乙方完成全自动多功能病原分离鉴定功能岛交付、五大模块流程编辑、岛台整体联调验证、试运行，并经甲方综合验收合格，且甲方收到对应金额的有效发票后10个工作日内向乙方支付合同总额10%的验收款，即¥            （大写：人民币            元）。
（4）尾款：乙方按甲方要求完成定制货物的二次搬迁、移机、安装、调试工作，并按照甲方要求完成“相关实验平台”项目整体联合调试服务，经甲方书面确认，且甲方收到对应金额的有效发票后10个工作日内向乙方支付合同总额10%的尾款，即¥            （大写：人民币            元）。
支付方式：采用支票、银行汇付（含电汇）、银行转账等形式。
乙方应在甲方每次付款前向甲方开具相应金额的合法有效增值税发票给甲方。否则，甲方有权将付款期限顺延且不构成违约。因履行事业单位请款审批流程而导致支付时间延长，不视为甲方违约，乙方须继续履行合同中要求的相关内容。若甲方支付当期款项的期限届满时，相关财政资金尚未下达，甲方可顺延支付该笔款项，顺延期限以资金下达到位时间为准，甲方不承担因此产生的逾期支付违约责任。
*3.预付款保函和履约保证金
甲乙双方确认，本合同项下适用以下第 1和2两 种方式（本合同未要求开具保函的，请用“/”表示）进行担保：
（1）预付款保函
①乙方应按甲方的要求，在本项目合同签订并生效后15日内，向甲方出具同等金额、不可撤销、见索即付的预付款保函，预付款保函应由银行开具，保函格式应采用甲方认可的格式，开具保函所产生的费用由乙方承担。
②预付款保函的有效期须至所有货物、服务综合验收合格为止。如预付款保函的有效期在所有货物、服务经综合验收合格前到期的，乙方应在到期前提前30天向银行申请换开同等效力的预付款保函，费用由乙方承担。
③若乙方未能按时提交符合约定的预付款保函，甲方有权顺延支付预付款且不视为违约；同时，甲方有权按照本合同第十六条第5款和第十六条第13款追究乙方违约责任。
（2）履约保证金
①乙方应按甲方的要求，在本项目合同签订并生效后15日内，向甲方提交金额为合同总额10%的履约保证金。履约保证金可以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如乙方采取保函形式提交履约保证金的，则应提供不可撤销、见索即付的履约保函，履约保函应由银行等金融机构（或担保机构）开具，保函格式应采用甲方认可的格式，开具保函所产生的费用由乙方承担。
②乙方提供的履约保证金的有效期至乙方完成货物、服务的二次搬迁及“相关实验室平台”项目联合调试工作并经甲方书面确认时为止。如乙方采取保函等非现金形式提交履约保证金的，应在前述有效期届满前提前30天向履约保函开具的银行等金融机构（或担保机构）申请换开同等效力的履约保函并提交至甲方，费用由乙方承担。
③若乙方未能按本合同约定履行任何一项义务（包括但不限于交货、安装、调试、试运行、设备联调、验收、二次移机（如有）、数据迁移（如有）、整体联合调试等），甲方有权根据其认定的乙方违约事实和程度，在通知乙方后，直接从履约保证金中兑取相应金额作为违约金或乙方应向甲方赔偿的款项。甲方行使此项权利并不影响其根据本合同和法律享有的其他权利。
④若乙方未能按时提交符合约定的履约保证金或者履约保函有效期届满未按约定换开保函，甲方有权中止付款且不视为违约；同时，甲方有权按照本合同第十六条第6款和第十六条第13款追究乙方违约责任。
⑤合同履行完毕，乙方未发生违约行为或者履约保证金扣除乙方应支付的违约金、赔偿款后仍有余额的，甲方应在30日内以非现金形式无息向乙方退回履约保证金或剩余的履约保证金。如甲方逾期退回的，在乙方催告后甲方仍未退回的，甲方应以应退回的履约保证金金额为基数，按同期LPR向乙方支付违约金。因乙方自身原因导致保证金无法及时退还的，甲方不承担责任。
4.甲方开票信息
单位名称：
纳税人识别号：
地址：
电话：
开户行：
开户行账号：
5.乙方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户：
账户名称：                                                                             
开户银行：                                                                                
银行账号：                                                                                
甲方向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。
五、包装和运输
1.所有设备从出厂到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作均由乙方负责，乙方对设备运输进行保险，并全权负责运输人员的人身安全。乙方对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
2.对于有特殊要求的设备运输时（如恒温、易碎、易变形、易受潮、防雨等），乙方应加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。
3.产品的包装应具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。
4.设备、附件、专用工具应按照甲方要求单独分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。
5.乙方应在发货前两周将预计发货日期及实际交货日期通知甲方，具体交货日期需经双方确认。如果运输和安装过程中设备损坏的，责任由乙方承担，乙方必须在一周内提交维修计划供甲方批准，并按照批准的维修计划完成设备修复。
6.除另有约定外，上述关于包装和运输相关的费用均已包含在本合同总额中，甲方不另行支付。
六、供货要求和设备调试要求
1.乙方应根据交货期要求制定项目进度计划、进度延误处理措施、设备调试方案。
2.到货后应按甲方实际要求的期限、范围分批安装、调试、试运行（如有）、委托测试、联调（如有）及验收。
3.场地协同要求：
（1）因甲方场地在建设中，合同签订后，乙方应当专门安排一名设备安装维护工程师，随时与甲方保持联系，能及时主动跟进设备安装场地条件具体情况，在设计阶段及施工阶段能及时为甲方提供设备安装场地关于科研设备对场地的技术要求，运输路线等注意事项。根据甲方要求，参加甲方组织的场地建设设计交底、施工交底、场地验收等会议，并对场地设计图纸进行确认，确保科研设备到场后能顺利安装和运行。实施过程中设备安装场地发生变化时，应当及时配合甲方对新的安装场地进行评估，在科研设备生产前和运输安装前，与甲方联系，结合场地条件安排下单生产和运输时间，有必要时共同踏勘安装场地，在设备发货前共同评估设备安装场地条件。如因乙方未及时提供场地条件或配合不到位，导致设备与场地不匹配的，由乙方承担相应责任。
（2）若货物交付时，甲方安装场地尚未建成，乙方应提供场地供甲方进行设备存放、调试，以确保设备功能及智能化目标实现，产生的全部相关费用由乙方承担，包括但不限于场地租赁费、水电费、网络通讯费、安保管理费等。
4.合同履行过程中乙方对设备进行测试的，如甲方对测试结果、内容有异议，甲方有权另行委托第三方机构进行重新测试，如重新测试的结果不符合招投标文件与本合同约定的，测试相关费用由乙方承担。
七、出厂检测、现场开箱验收、安装调试、试运行、综合验收
1.出厂检测
（1）设备应通过出厂检测后方得发货。出厂检测大纲由乙方编制，由甲方确认相关测试内容、项目、指标和方法等。甲方或者甲方委托第三方机构对乙方编制的出厂检测大纲组织专家评审并形成评审意见，以评审通过后的检测大纲作为检测依据，组织开展检测。出厂检测应对设备进行测试运行，由乙方提供测试过程的数据记录、照片、视频等过程资料。测试记录和测试结果应完整齐全，能够满足或优于本项目采购需求。若测试记录和测试结果缺失，甲方有权委托有资质的第三方进行全部所需的检测。出厂检测所产生的一切费用均由乙方承担。
（2）甲方派员参与工厂验证（如有）、设计联络、出厂检验等环节时，乙方应提供必要的工作条件（如测试场地、仪器、安全培训、技术资料等），配合甲方关于关键外购件/组件的技术调研、样品获取、性能比对测试、可行性论证等，上述要求产生的人员、材料、外协等全部费用已含在本合同总额中。
2.现场开箱验收
乙方应按甲方确认的计划时间，将货物运到安装现场，交货内容如下：
（1）按本项目合同约定的货物、软件和配套的技术资料，包括但不限于：设备硬件产品、设备控制软件（系统用户操作手册、软件安装程序U盘、软件相关技术文档，包括设备接口文件，通讯协议说明文档，涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明等）、产品合格证、维保说明书、产品使用说明书、测试报告、随机配件及工具、设备总体设计图纸、关键部件工艺规程、外购件合格证、装配作业指导书、精度检验单/校准证书或报告，设备制造过程中及完工后的检查、检验、实验记录等数据和其他相关资料等。
（2）到货后，由甲方通知各方到场开箱，依据招投标文件、合同、其他有关规定、装箱清单，对到货的规格、数量、型号、表面状况、包装、装箱资料及技术资料等进行开箱检验，并在开箱记录上签字。经甲方通知，乙方不派员参加开箱验收的，则验收结果以甲方单方作出的开箱验收报告为准。如发现货物存在包装损坏、货物损坏、数量短缺等与合同约定不符的，甲方有权通知乙方限期退、换货、补货，如乙方逾期或拒绝退、换货、补货的，甲方有权追究乙方的违约责任直至解除合同。此外，乙方未提交相关技术资料的，甲方有权拒绝接收货物或不对货物进行开箱验收，并视为乙方未交付货物。
（3）开箱后，在后续总装集成、安装调试和系统联调期间直至质保期结束前发现货物、软件和技术资料存在任何问题的，乙方需承担相应责任，相关费用包含在本合同总额内。
3.安装调试
（1）乙方应按照甲方的实际要求，在设备安装前编制安装方案，报甲方批准后执行。
（2）乙方应在收到甲方关于安装、调试货物的通知之日起3天内委派具有相关资质或能力的技术人员到甲方的指定地点负责现场安装、调试工作，并在6个月内完成安装、单机调试及整个岛台整体联调。乙方应提供定制货物安装调试的一切技术支持以及安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等。在现场安装调试期间，严格遵守甲方的有关管理规定。如甲方有要求，乙方应指定专人持续跟进安装场地条件、运输路径和现场接口需求，并根据甲方要求参与场地设计交底、施工交底和场地验收等工作。所产生费用包含在本合同总额内。
（3）安装调试过程中，由乙方负责对本项目甲方现有设备、系统进行保护，现场实施前应与甲方签署安全责任书。因乙方的安装调试人员违规操作、疏忽或者故意行为导致的人身伤亡、设备损坏或给甲方、第三方造成其他损失的，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿。
（4）安装调试过程所需相应资质及报审批资料应符合国家相应法律法规，并遵循甲方的要求，特别是中国特种设备检测研究院对压力容器相关检验、检测、注册、建设备案的要求。
（5）乙方应派出技术、商务人员参加甲方召集的各种会议，包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。
（6）乙方负责本项目范围内所有内容的安装，包括但不限于所有设备、电气仪表及其他现场需安装的内容。
（7）项目安装完毕后应经质量验收合格，并满足以下观感质量要求：
1　 连接螺栓、螺母与垫圈应按设计配置齐全，紧固后螺栓应露出螺母或与螺母齐平，外露螺纹应无损伤，螺栓拧入方向除构造原因外应一致；
2　 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象；
3　 油漆涂层应均匀，无漏涂、脱皮、明显皱皮和气泡，色泽应基本一致；
4　 设备应无缺损，裸露加工面应保护良好，设备地脚螺栓有防腐保护措施；
5　 如招投标文件及甲方另有规定的，还应满足招投标文件及甲方的要求。
4.试运行：
在整个岛台联调验证合格后，乙方开展为期15日的试运行工作。试运行启动前，乙方须编制并提交正式试运行方案，经甲方审核确认通过后方可启动试运行。试运行期满后，经甲方确认试运行合格的，乙方向甲方提交完整、详实的试运行报告，如试运行经甲方确认不合格的，乙方应根据甲方的要求限期进行整改。逾期未整改或整改次数超过2次（含）仍未能试运行合格的，甲方有权解除合同且乙方应承担违约责任。
【如有其他阶段要求，如设备联调、性能验证等，按照项目实际情况编制】
5.综合验收
（1）岛台联调验证、试运行等阶段完成，达到综合验收条件后15天内，乙方应向甲方申请综合验收，并提供现场试用测试结果和报告等验收资料，由甲方或者甲方委托第三方机构组织专家评审并形成评审意见，确认是否通过验收。综合验收的内容包括但不限于:①型号、数量及外观；②货物所附技术资料；③货物组件及配置；④货物功能、性能及各项技术参数指标；⑤本合同第一条约定的货物内容；⑥其他         。
（2）若验收未通过，甲方有权解除合同要求乙方承担相关违约责任或要求乙方须在30天内完成整改并重新提交验收申请。
（3）逾期未整改或整改次数超过2次（含）仍未能通过验收的，甲方有权解除合同且乙方应当承担违约责任。验收通过后，各项材料应按甲方要求进行归档。验收产生的全部费用由乙方负责。
（4）综合验收通过后，如甲方需对设备移机、软件数据迁移及对本项目设备及系统应用场景相关的实验平台进行整体联合调试的，乙方还应按甲方要求与期限完成移机、迁移并配合整体联合调试。
（5）本项目综合验收时，依据甲方验收内容中技术文档的要求，乙方应提交对应的硬件和软件相关技术文档，并确保交付档案资料的真实性、完整性。技术文档验收是本项目综合验收的一部分，技术文档验收不通过，视为本项目综合验收不通过。
（6）鉴于综合验收的局限性，乙方交付的定制货物通过甲方的综合验收并不视为定制货物已完全符合合同的约定。如甲方在实际使用过程中发现乙方交付的定制货物仍存在不符合合同约定的，包括但不限于技术参数、性能指标、质量要求，甲方仍有权要求乙方负责对定制货物进行免费维修、退货、换货或要求解除合同(或部分解除合同)并按合同第十六条13款追究乙方的违约责任。

八、售后服务及培训
1.售后服务要求
（1）乙方仪器设备及配套的软件系统的质保期至少为4年，自综合验收合格之日起计。
质保期内，乙方提供7*24小时的技术支持、保修及保养等售后服务。
①技术支持服务。技术支持服务可采取电话（联系方式：     ）、电子邮件（电邮地址：   ）等形式的远程服务与上门服务。乙方接到甲方的服务需求后，可通过远程的形式向甲方提供服务，指导甲方解决问题，解答甲方的疑问，当远程服务无法解决时，乙方应派技术人员上门服务。
技术支持服务的响应要求：远程服务的响应要求为收到甲方服务需求后4小时内提供服务并解决问题；上门服务的响应要求为收到甲方服务需求后48小时内上门，72小时内解决问题。
②保修服务。如果仪器设备或配套软件发生故障、损坏的，乙方应提供保修服务。保修服务应采取上门服务的形式，响应要求为收到甲方服务需求后48小时内上门，72小时内排除故障，修复设备。如属于重大故障或损坏的，乙方应告知甲方修复或排除故障的合理时间，经甲方同意后按时完成。
提供保修服务时，乙方应调查故障、损坏的原因，修复设备或排除故障至设备符合合同约定的性能与功能要求。如无法修复或排除故障至设备符合合同约定的性能与功能要求，则乙方还应按甲方的要求进行设备更换。如设备发生故障、损坏是因为产品质量问题、设计缺陷或乙方原因造成的，修复或更换发生的一切费用均由乙方自行负担。同一设备（或部件）一个月内连续2次出现同一故障的，乙方须无条件更换同一档次设备（或部件）；如因甲方错误使用或故意损坏造成设备故障、损坏的，则由甲方承担修复或更换发生的费用。
③保养服务，乙方需根据甲方的要求（每季度至少1次）提供设备保养服务（包括但不限于定期巡检、设备养护、清洁、调试、系统维护等），相关费用（包括但不限于保养人员的路费、食宿、养护所需的设备、耗材、工具等）由乙方自行负担。
（2）质保期的顺延与重新计算。质保期内，如设备因产品质量、设计缺陷或乙方原因出现故障、损坏，造成短期停用的，则质保期相应顺延；停用时间累计超过60天的，则质保期从最后一次修复或更换完成之日重新计算。
（3）关于配套软件售后服务的其他要求
5　 升级服务：乙方对配套软件系统进行功能改进或开源系统、开源软件版本升级的，乙方应在24小时内为甲方完成软件系统的更新、升级。
6　 产品补丁：发现软件系统存在Bug（包含但不限于缺陷、故障、漏洞、程序错误等导致系统无法正常、安全、顺畅运行的问题）后，乙方应在24小时内完成修复并为甲方安装相应的补丁。
7　 培训服务：软件系统升级后，乙方应提供新功能线上训练及功能说明手册，如甲方要求提供线下培训的，乙方还应按甲方要求提供线下培训。
8　 非开源软件或第三方软件的保障：若乙方交付的产品包含或安装、调试、维护等过程中需使用任何非开源软件或第三方软件的，乙方须确保甲方获得该软件的永久、不可撤销、不限地域、免许可费的使用权，且不得设置调用次数、并发用户数、API调用频次等限制性条款，乙方应于交付时提供本项目项下所有软件相关合法使用且不限制甲方进行商业或非商业使用的有效证明。如乙方违反本条约定，导致甲方无法使用相关软件或引发任何第三方索赔，乙方应承担全部法律责任、赔偿甲方所有损失并按甲方要求采取如下补救措施:
a：取得第三方的许可并自行承担相关费用。
b：免费修改或更换相关软件使其不侵权。
乙方不按要求采取补救措施的，甲方有权选择自行或委托第三方采取补救措施并要求乙方承担相关费用和按合同总额的30%支付违约金。
（4）关于售后服务的其他要求
6　 乙方应为本项目配备足够的售后服务力量，并按照甲方要求在合同履行期间（含售后服务期内）提供驻场人员，相关费用包含在本合同总额中。
7　 每次完成售后服务后，乙方按照甲方要求提供书面服务报告，载明服务时间、内容、解决方式并由甲方验收后签字确认。
（5）售后服务的费用
①质保期内，除另有约定外，乙方提供本条的售后服务，相关费用已包含在本合同总额中。
②质保期届满后，除另有约定外，乙方为甲方提供本条第1.（1）款第①项的技术支持服务和第（3）款的配套软件售后服务，相关费用已包含在本合同总额内。
（6）备品备件与耗材要求
自本项目综合验收合格之日起，乙方应提供不少于5年的备品备件供应保障承诺，并随设备提供以下资料：
①易损件清单（含名称、型号、规格、预估寿命、更换周期）；
②关键耗材清单及采购渠道；
③备品备件报价单（保修期外维修参考）。
如备品备件将停产，乙方应提前6个月书面通知甲方，并提供替代方案。
（7）如招投标文件中对售后及质保服务另有要求的，乙方还需按该要求提供相应服务。
2.培训要求  
（1）为保证乙方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于甲方的运行维护，乙方在甲方组织综合验收前必须对甲方培训合格的维护和管理人员。包括仪器设备基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。具体要求如下：
（2）仪器设备安装调试后，乙方需向甲方至少提供3次现场培训，具体培训批次、内容、时间安排须提前与甲方沟通确认，经甲方同意后方可实施。培训内容包括但不限于：设备操作规范、技术原理、软硬件操作规范、参数调试方法、日常维护保养流程、常见故障识别与应急处理、安全操作规范等内容，兼顾理论讲解与实操演练，突出实操能力培养。每次现场培训均须向甲方交付完整配套资料，包括纸质版培训手册、操作指南、维护规程，以及操作演示视频、故障排查教学视频等电子资料，确保甲方后续可随时查阅复盘。所产生费用包含在本合同总额中。
（3）如招投标文件中对培训服务另有要求的，乙方还需按该要求提供培训服务。
3.上述售后、质保与培训服务的要求除另有约定外，相关费用均已包含在本合同总额中，甲方不另行支付。
九、API接口开放要求
1.乙方应当按照招标文件、本合同约定和甲方的要求为甲方完整开放本合同项下的设备/软件系统的应用程序编程接口（以下简称“API接口”）并提供相关资料。
2.API接口开放应通过甲方的验收及相关测试，交付资料包括但不限于：接口规范、技术文档、软件开发工具包、配置集合文件等其他必要技术资料，确保甲方技术人员能独立、高效地完成系统对接、二次开发与运维工作。
3.乙方保证其开放的API接口及技术资料不侵犯任何第三方合法权益，且甲方应获得永久、不可撤销、免许可费的全球使用许可和API接口更新后的免许可费的许可。
4.乙方不提交上述资料或者不提供上述服务的，甲方有权不组织对本合同货物及服务进行验收且不视为甲方违约，且甲方有权追究乙方的违约责任。
十、货物二次搬迁、移机及安装、调试等部署服务（如有）
如货物（含全部耗材与相关配件）需要二次搬迁、移机的，乙方应按甲方的要求，对本项目下所有的设备（含软件）各提供一次搬迁、移机服务（含数据迁移，如有），及搬迁、移机后再次安装、调试等部署服务。乙方应自行承担全部费用，包括但不限于运费、保险费、安装费、材料费、调试费、人工费、差旅费等全部费用。乙方应依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 
十一、与甲方相关实验平台整体联合调试服务（如有）
乙方清楚知悉，本项目下所有货物是甲方相关实验平台众多子系统的一部分。在各部分子系统完成开发、研制后，甲方需将全部子系统进行整合、集成。为支持甲方的建设任务，乙方应按甲方的要求，配合甲方进行相关项目的整体联合调试服务。包括但不限于：
1.乙方配合甲方进行相关实验平台整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案，所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中，待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给甲方。
2.按照甲方的要求，及时提供系统集成所需的完整技术文档、接口规范及必要的技术支持，确保集成工作顺利进行。
3.指派专门技术人员配合甲方完成系统对接、联调测试等工作。
4.联调测试责任：提供测试环境所需的系统访问权限和必要数据，配合甲方制定详细的联调测试方案，及时响应并解决测试过程中发现的接口问题，参与测试结果评估和问题修复。
十二、档案资料
1.货物综合验收时，乙方应按照甲方档案管理的要求，提交合同履行过程中产生的档案资料等文件。乙方无正当理由拒不提交的，甲方有权不组织对本合同货物及服务验收且不视为甲方违约，且甲方有权追究乙方的违约责任。
2.乙方配合甲方进行相关平台项目整体联合调试时，应按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。待项目整体联合调试完成后，将质量跟踪档案的原件交付给甲方。
十三、知识产权
1、乙方应保证本项目技术、货物、服务或其任何一部分（含配套软件系统）不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因此导致第三方向甲方主张权利或甲方被行政机关作出处罚的，乙方承担全部法律责任，包括但不限于负责赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且甲方有权立即解除合同并要求乙方全额返还甲方已支付的合同款。
2、乙方在履行本合同过程中使用的自有背景知识产权、技术成果等，应免费授权甲方在本项目设备、仪器及后续研发中永久、不可撤销地使用。
3、甲方向乙方提供使用的素材、技术资料、设计方案、图纸等；双方或任一方为检测设备性能所形成的测试结果、成果及相关过程资料，包括但不限于实验过程数据记录、照片、视频、各类实验测试结果、设备性能测试结果、试运行数据和结果等；以及甲方在使用设备过程中形成的资料，包括但不限于实验过程、实验数据、使用信息、实验照片、实验结果、报告、设计方案、图纸等，其知识产权、使用权及相关权益均归甲方所有。未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式对上述材料、数据、结果及资料进行使用。除为履行本项目目的所必需外，乙方不得复制、使用、披露、转让，亦不得以任何方式向任何第三方提供。甲方向乙方披露任何技术信息或技术秘密，均不应视为甲方向乙方转让、许可或授予其对该等商业秘密（包括技术秘密）、专利或其他任何知识产权享有所有权、使用权或其他权益。未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式使用甲方的技术信息或技术秘密。本条约定同样适用于甲方向乙方披露的尚未注册或尚未获得知识产权保护的技术方案、技术文件及其他技术信息。
4、除背景知识产权外，基于履行本项目所产生的、无论由一方单独完成或双方共同完成的与货物、服务事项有关的成果及相关知识产权，其权利归属和全部权益均归甲方所有。甲方有权自行决定发表、修改、申请知识产权保护、使用并取得相应收益。未经甲方书面同意，乙方不得对该等成果及知识产权进行任何形式的使用、处分或收益，包括但不限于自行实施、申请知识产权、授权、转让、许可、披露、发表、出版或委托第三方使用。乙方不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。该等权利包括但不限于商标权、著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有权及其他知识产权。
乙方应按照甲方的要求，将全部技术资料（包括但不限于3D图等各项图纸、工艺参数等等）交付给甲方。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目研发形成的各项技术图纸等全部技术资料出租、出借、转让或许可以及其他方式提供给任何第三方使用，亦不得利用相同或实质性相同的技术图纸，为第三方生产本合同项下产品或与本合同产品规格、功能、用途实质相同或相似的产品。    
5、针对本项目软件系统：
（1）乙方承诺：乙方按合同约定开发、交付的软件系统不侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权、商业秘密（包含技术秘密）等知识产权及保密信息等；也不违反乙方（包括乙方开发人员）与任何第三方的保密义务或有关知识产权约定。如甲方因采购、使用乙方开发、交付的软件被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，乙方应赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失。并且乙方应当选择下列措施之一进行补救：
3　 取得第三方的许可并自行承担相关费用。
4　 免费修改或更换开发软件使其不侵权。
（2）乙方履行本项目所产生的新的知识产权（即本合同履行过程因开发软件所产生的知识产权），包括但不限于著作权、专利权、商标权、技术秘密及其他保密信息等均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分使用，不得授权、转让、许可、委托第三方使用。该等权利包括但不限于商标权、著作权、软件著作权、专利申请权、专利权、技术秘密专有权益以及其他知识产权。乙方不得以自己名义、与第三方共同名义，或以任何其他方式就上述成果申请专利、著作权登记、商标注册或其他知识产权。乙方不得以自己或第三方名义提出权利主张、申请、注册或备案等。乙方提交的开发成果如涉及乙方的背景知识产权（即在合同生效前就已经存在的或者在独立于本项目之外获得的知识产权），为确保甲方有权利用开发成果，乙方应就所涉背景知识产权给予甲方非排他的、不可转让的、永久的、不可撤销的、全世界范围内的、免费的、拥有分许可权的许可，但所述许可仅限于甲方利用开发成果所必须。
（3）合同履行过程中甲方向乙方提供的或乙方获悉的甲方任何文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格）均不构成向乙方转让任何甲方的背景知识产权或许可乙方以商业利用为目的使用任何甲方背景知识产权及相关技术信息。乙方只能将甲方提供或在履行合同过程中获悉的甲方文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格），用于本项目的设计、开发、测试和使用，不得用于其他用途。   
（4）软件系统建设、运行、维护期间所产生的数据和相应权益，全部归甲方所有。
（5）关于软件系统的开发文档和源代码：乙方交付软件系统时，对属于执行本项目产出的知识产权的源代码和开发文档应一并交付甲方；如因乙方经营情况发生重大变化（如股权变化、经营不善、被收购、解散清算、破产等）无法继续按照合同约定为甲方提供升级、维护或服务的，乙方应自甲方提出申请后20个工作日内向甲方免费提供本合同项下开发的软件系统的所有开发文档和源代码及过往维护或者升级记录等技术资料，以便甲方可以委托第三方继续进行产品的维护和升级，保证本系统的正常运行。
6、本项目研发过程中产生的硬件产品及软件控制系统的相关知识产权，均为甲方唯一拥有。 
7、甲方利用乙方提交的定制货物及服务所完成的新的技术成果归甲方所有。甲方有权自行决定发表、修改、申请知识产权保护、使用并取得相应收益。
8、专利及软件著作权申请义务：
乙方在履行合同期间，应配合甲方完成本项目相关发明专利、实用新型或者外观设计专利的申请或软件著作权的登记。申请专利的内容应基于本项目产生的技术成果（如控制方法、样本处理工艺等），专利申请权及授权后的专利权归甲方所有，乙方应提供必要的技术交底材料并协助完成申请文件撰写。软件著作权基于本项目交付的设备控制软件，著作权归甲方所有，乙方应提供必要的申请材料。
9.若乙方违反本条第2-5款约定，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，采取必要措施防止损失扩大。同时，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金；若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失，甲方有权要求乙方就差额部分予以补足。若经甲方通知后乙方未在15天内纠正其违约行为，甲方还有权单方解除合同。
10.若乙方违反本条第8款约定，每违反一次应按合同总额的5‰向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
十四、保密要求
1.双方在合作过程中，乙方从甲方处获得的包括但不限于商业信息、数据和技术资料等均被视为甲方的保密信息，其所有权属于甲方，乙方保证该保密信息仅用于本协议的合作项目并予以保密，并至少采取与对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。乙方为执行本协议的需要有权将保密信息披露给指定的雇员或其他组织、人员，但应保证该等组织、人员均了解并同意遵从本保密约定。
2.经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其它资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。
3.鉴于甲方保密规定，除非双方合作产出的重大成果获甲方书面的宣传许可，否则乙方不得通过任何方式使用甲方的名称、商标、商号，或以甲方、甲方某科学家、“相关实验平台”的名义用于任何用途和目的。按法规要求和上市公司需公告情况的除外，但需事前告知甲方并取得甲方书面同意。
4.如保密信息中包含个人信息（含个人敏感信息）等，乙方承诺将遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规，建立并维护个人信息安全影响评估、泄露通知、合规审计等机制，确保数据处理活动合法合规，否则，由此给甲方造成的任何损失乙方应当进行赔偿。
5.本保密条款自合同签订生效之日起永久有效，不受此协议效力变更影响。
十五、风险承担
1.定制货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方综合验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方综合验收合格以后由甲方承担。如甲方需要乙方对货物进行二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）的，则二次搬迁、移机（含数据迁移，如有）导致货物（数据）毁损、灭失的风险由乙方承担。
   2.如因定制货物质量不符合合同约定的质量要求而被甲方拒绝接收货物或解除合同的情况下，定制货物毁损、灭失的风险由乙方承担。 
    3.在定制货物毁损、灭失的风险由甲方承担时，不影响甲方追究乙方因没有完全履行合同义务的违约责任。 
十六、违约责任
1.甲、乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任并按合同的约定支付违约金。违约方还应当赔偿守约方因此遭受的损失。
2.乙方违反本合同第二条第1款、第2款，逾期交付货物的，每逾期一天，应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，直至实际交付货物之日止；乙方逾期交付货物超过15天的，甲方有权单方解除合同。
3.乙方违反本合同第二条第3款交付的货物不符合本合同约定技术参数、性能指标、质量要求、安全要求，或违反第六条供货要求和设备调试要求，或违反第七条出厂检测、现场开箱验收、安装调试、试运行、综合验收的，甲方有权选择退货、换货、维修或解除合同。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]4.乙方违反本合同第二条第4款关于服务团队要求的，在甲方限期内未整改、逾期整改或整改后仍不符合甲方要求的，每违反一次应按合同总额的3‰向甲方支付违约金；乙方累计违反上述约定达三次（含）的，甲方有权解除合同。
5.乙方违反本合同第四条第3款第（1）项，逾期出具符合要求的预付款保函或者预付款保函有效期届满未按约定换开保函的，每逾期一天应按合同预付款金额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
6.乙方违反本合同第四条第3款第（2）项，逾期提交履约保证金或者履约保函有效期届满未按约定换开保函的，每逾期一天应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
7.乙方违反本合同第八条售后服务及培训的，每违反一次应按合同总额的3‰向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的售后服务及培训，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
8.乙方违反本合同第十条，拒绝或逾期按甲方要求对货物进行二次搬迁（含数据迁移）、移机及安装、调试等部署服务（如有），则每逾期一天应按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权自行委托第三方对货物进行二次搬迁（含数据迁移）、移机及安装、调试等部署服务，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从应支付给乙方的合同款中扣除，不足扣除部分，甲方有权向乙方追偿。
9.乙方违反本合同第十一条，拒绝或逾期配合甲方进行“相关实验平台”项目整体联合调试的，则每逾期一天应按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权单方解除合同。
10.如乙方违反知识产权相关条款的，应按本合同第十三条的约定承担违约责任。
11.乙方违反本合同第十四条保密义务的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。如该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应对造成的甲方损失进行赔偿。
12.除本合同已有约定外，乙方因自身原因导致逾期履行本合同约定的任一义务的，每逾期一天应按合同总额的3‰向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同。
13.因乙方原因甲方解除合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起15天内，退回甲方已支付的所有合同款，并按合同总额的30%向甲方支付违约金（如甲方仅解除部分合同的，则乙方应退回该解除部分对应货物已收取的合同款且违约金仅按该解除部分的货物金额的30%计算），如违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应赔偿不足部分。同时，乙方应自行承担全部费用取回已发往甲方的货物。
14.甲方违反本合同第四条第1款，逾期付款的，自乙方书面催告后，每逾期一天应按欠付金额的0.1‰向乙方支付违约金。
15.本合同中所称的损失，包括守约方的直接损失、间接损失，以及因违约方违约守约方产生的维权费用，包括但不限于：法院受理费、仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、证据保全费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、办案差旅费等。
十七、合同分包
1.本合同禁止乙方转包；
2.本合同分包约定如下（请依据项目是否允许分包的具体情况，在中打勾进行选择）：
本合同不允许乙方分包。
本合同允许乙方分包，分包的具体约定如下：
（1）分包的内容及比例：本合同项目关键、主体部分（包括：        ）不允许分包，其他不属于关键、主体的部分允许分包，分包的具体内容为【    】，全部分包部分的总额不得超过本合同总额的【 】%。
（2）分包方相关信息：公司名称：            ；统一社会信用代码：       ；法定代表人：         ；地址：            ；电话：             。
（3）分包方资质：分包方具备               资质。乙方应确保分包方的相应资质真实有效，且分包方不得将分包内容再次分包。
（4）分包合同备案：乙方应在签订分包合同后15天内，将分包方的营业执照复印件、相应资质证书、分包合同的复印件/扫描件交给甲方备案，并提供分包合同原件供甲方核对。
（5） 连带责任：乙方应就分包的内容与分包方一起向甲方承担连带责任。
（6）乙方违反合同分包的违约责任：
[bookmark: OLE_LINK19]①如乙方未在签订分包合同后15天内将分包合同交给甲方备案，并提供分包合同原件供甲方核对的，每违反一次，应该本合同总额的3‰向甲方支付违约金。
②如经甲方催促乙方拒不提供分包合同交给甲方备案，或乙方未与分包方签订书面分包合同但构成事实分包合同关系，且拒不按甲方要求与分包方签订书面分包合同的，甲方有权解除合同，并按本合同第十六条第13款追究乙方的违约责任。
③如乙方违反招投标文件及本合同的约定，将主体、关键工作分包或者分包内容、比例超出约定或者有其他违法分包情形的，甲方有权解除合同，并按本合同第十六条第13款追究乙方的违约责任。
十八、合同的变更及权利义务转让
1.本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
2.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让/转委托其应履行的合同项下的权利和义务。
十九、争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。
二十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后7天内向对方通报，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。发生不可抗力一方应采取必要措施以防止损失扩大。
二十一、其它
1.本合同未尽事宜，甲乙双方根据本合同确定的原则，从实际需要出发，另行签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本项目招投标文件及在采购过程中所作的其他承诺/申明/书面澄清、本合同和所有附件、以及在合同履行过程中甲乙双方共同签署的补充协议等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.上述文件中如对同一事项规定不一致时按以下顺序执行，以顺序在先的文件为准：
（1）补充协议；
（2）本合同及附件；
（3）本项目的招投标文件及在采购过程中所作的其他承诺/申明/书面澄清。
4.本合同载明的双方联系地址可作为送达催款函、对账单、通知书、法院送达诉讼文书等的地址，因载明地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
5.其他：[  ]（如无此需求，请在[]里打“/”）
二十二、合同生效
1.本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
2.合同文本一式  4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。


（此页为ZYCGR22011901与         （乙方名称）《委托定制        货物采购合同》签订页，以下无正文）
	甲方（盖章）：ZYCGR22011901
	乙方（盖章）：               

	项目负责人（签字）：
	法定代表人或授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：




      




第六章 投标文件格式
【特别提醒：标记“★”的内容必须按照招标文件的要求提供准确、真实内容，否则投标无效。如提供的材料形式（或格式）不符或内容不清晰无法辨别导致的投标无效由投标人自行承担】
目录
★附件1 投标书（统一格式，投标人必须提供）
★附件2 投标一览表（统一格式，投标人必须提供）
★附件3 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供）
附件4 货物说明一览表
★附件5 技术要求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）
★附件6 商务要求应答表（统一格式，投标人必须提供）
附件7 资格证明文件：
★7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）
★7-2法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供）
7-3  制造厂家的资格声明（统一格式）
7-4  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式）
7-5制造厂家的授权书（如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产产品不需要提供。）
★7-6 投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）
7-7  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：业绩合同、质量认证、荣誉证书等）
附件8 预付款银行保函（统一格式）
附件9 履约保证金保函（统一格式）
附件10 投标保证金的银行保函（统一格式）
附件11中标服务费承诺书（统一格式）
附件12货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）
附件13投标人针对本项目的技术支持及售后服务的方案内容
附件14服务方案
附件15中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式）
附件16《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（统一格式）
附件17残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式）
附件18政府采购投标担保函（适用于中小企业）
附件19政府采购履约担保函（适用于中小企业）
附件20节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）
★附件21 关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）




★附件1：投标书 
致：东方国际招标有限责任公司
根据贵方为( 项目名称：               )项目招标采购服务的投标邀请(招标编号：          和包号：    ),签字代表 (姓名：      、职务：      )经正式授权并代表投标人（投标人名称：         、地址：           ）提交下述文件
1. 提供投标须知规定的全部投标文件：正本   份，副本   份，电子版   份。
1. 以     形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。
在此，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价总价为：
大写：                        （用文字表示的投标总价，标明币种）；
小写：                       （用数字表示的投标总价，标明币种）。
1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
1. 我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1. 本投标有效期为自开标日起       个日历日。
1. 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5） 我司承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。
（6） 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（7） 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                     传真：               
电话：                     电子函件：               
开户名全称：               开户银行：               
银行账号：           

投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：              


★附件2：投标一览表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /       
	包号
	货物名称
	投标报价
	投标保证金金额
	投标声明

	
	
	
	
	





投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）

注：
1、本表按包填写；
2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；
3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；
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★附件3：投标分项报价表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /       
货币币种：                                       单位：          
	采购标的
	标的名称
	数量
	编号
	建设项
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商、产地
	制造商企业类型
	质量保证期
	单项投标报价（元）

	一
	病原培养分离功能岛
	1
	1. 
	自动化移液工作站1    
	2台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. 
	自动化热封膜仪    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. 
	自动化撕膜机    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. 
	自动化冷冻离心机    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5. 
	自动化细胞培养箱1    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. 
	细胞培养模块  
	3台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. 
	自动化4℃冰箱1    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8. 
	自动化冻存管开盖机    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9. 
	自动化冻存管扫描仪    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10. 
	自动化高内涵成像系统 
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11. 
	自动化液氮速冻模块    
	1台 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12. 
	自动化涡旋混匀仪    
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13. 
	智能管理系统        
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14. 
	定制生物安全整合岛台1   
	1套
	
	
	
	
	
	

	二
	病原检测功能岛
	1
	1. 
	自动化移液工作站2    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. 
	自动化封膜机
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. 
	自动化热封膜仪 
	1台 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. 
	自动化撕膜机       
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5. 
	自动化冷冻离心机    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. 
	自动化细胞培养箱2     
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. 
	自动化4℃冰箱2    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8. 
	自动化冻存管开盖机   
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9. 
	自动化冻存管扫描    
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10. 
	自动化核酸提取仪    
	2台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11. 
	自动化多功能酶标仪   
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12. 
	自动化快速分液器    
	4台 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13. 
	自动化荧光定量PCR仪     
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14. 
	自动化96HT高速洗板机
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15. 
	自动化384HT高速洗板机
	1台
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16. 
	智能管理系统
	1套
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17. 
	定制生物安全整合岛台2   
	1套
	
	
	
	
	
	

	三
	AGV复合机器人   
	1
	1
	 AGV复合机器人     
	1台 
	
	
	
	
	
	

	四
	自动化-80℃冰箱
	1
	1
	自动化-80℃冰箱   
	1台
	
	
	
	
	
	

	五
	配套的试剂耗材
	1
	1
	配套的试剂耗材   
	1套
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	





投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）

注：1.如果按单项价格计算的结果与总价不一致,以单项价格为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.投标人可根据实际情况对上表进行表格内容增减。



附件4：货物说明一览表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /1       
	序号
	产品名称（标的名称）
	产地
	品牌
	制造商名称
	主要规格型号
	数量
	关境内供货或关境外供货
	交货地点
	备注（是否属于强制节能产品）

	1
	病原培养分离功能岛
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	病原检测功能岛
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	AGV复合机器人   
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	自动化-80℃冰箱
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
注：
1、 本表按包填写
2、 若投标人所投货物为小型微型企业产品，应在备注栏标明，同时提供中小企业声明函。



★附件5：技术要求逐条应答表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /       
	序号
	招标文件技术要求内容
	投标文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供）
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	如有对招标文件其他技术要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。



投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：                         

注：
1、本表须针对招标文件“第四章 项目需求 三、具体要求 《一》技术要求”所有内容要求逐条应答；包括配置清单及零配件以及技术性能指标等等。如需提供证明资料的，应附在本表格后面以便评审专家查阅。
2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容或全部响应仅以“符合、满足、无偏离”应答；
3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。
4、如有对招标文件其他技术要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。


★附件6：商务要求应答表

项目名称：                               
招标编号/包号：                   /       
	序号
	招标文件商务要求内容
	投标文件应答内容
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）
	相关商务证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	如有对招标文件其他商务要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。



投标人授权代表签字：               
投标人名称：               （加盖公章）
日期：                         

注：
1、商务偏离表主要针对招标文件第四章 项目需求 三、具体要求 《二》商务要求（包括招标文件中付款条件、培训、售后服务等要求）等内容填写；如需提供证明资料的，应附在本表格后面以便评审专家查阅。
2、若对招标文件商务条款有任何偏离应列明偏离情况；除有偏离情况以外的，若对招标文件商务条款其他部分无偏离应标明“其他无偏离”；
3、对招标文件全部无偏离允许标明“全部无偏离”。
4、如有对招标文件其他商务要求的投标有偏离，请务必在此表展开说明，如未加以说明或者漏项缺项则视为全部满足招标文件要求。


附件7 资格证明文件：
★附件7-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）
（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。）



★附件7-2 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

★（1）法定代表人资格证明书
（注：响应签字代表为法定代表人，适用本表）

致：                   (采购人名称)_：
        同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
	签发日期：    年    月    日
	单位（加盖公章）：    

	附：
	

	代表人性别：         
	年龄：         

	身份证号码：         

	联系电话：         



附：法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处
	粘贴法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件





★（2）法定代表人授权委托书
（注：响应签字代表为被授权代表人，除出具此表外，还需出具法定代表人资格证明书）

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的   （法人代表姓名、职务）代表本公司授权  （单位名称）的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月       日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或人名印章：                 
被授权人签字：                 
公司加盖公章：                 

被授权人姓名：                    职务：                 
详细通讯地址：                 
邮政编码：                 传真：                 
电话：                     邮箱：                  
附：被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处
	粘贴被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件




附件7-3 制造厂家的资格声明

1、 名称及概况：
(1)制造厂家名称：									
(2)地址及邮编：									

(3)成立和注册日期：								
(4)主管部门：										
(5)企业性质：									
(6)法人代表：										
(7)职员人数：										
一般工人：										
技术人员：										
(8)近期资产负债表(到		年月			日止)
(1)固定资产：					
原值：						
净值：						
(2)流动资金：					
(3)长期负债：					
(4)短期负债：					
(5)资金来源
自有资金：					
银行贷款：					
(6)资金类型：					
生产资金：					
非生产资金：				
2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数
_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________
_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________
(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件
制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称
__________________　　　　　　　　______________
__________________　　　　　　　　______________
3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4、近三年投标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：
（   年  月-  年  月）
包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等
5、近三年的年营业额：
年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
6、易损件供应商的名称和地址：
部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商
__________________　　　　　　　　______________
　　__________________　　　　　　　　______________
7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________
8、其他情况：_______________________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日
制造商名称：________
投标人授权代表(签字)：__________________
投标人授权代表的职务：__________________　　电话号：__________________
制造商盖章：____________________________　　传真号：__________________

附件7-4 投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

（投标人为经销商时，除了填写附件7-4外，还要填写附件7-3）

1、名称及概况：
(1)投标人名称：_______________________________________________________
(2)地址及邮编：_______________________________________________________
(3)成立和注册日期：___________________________________________________
　　(4)主管部门：_________________________________________________________
(5)公司性质：_________________________________________________________
(6)法人代表：_________________________________________________________
(7)职员人数：_________________________________________________________
(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)
〈1〉固定资产：__________________________
原值：______________________________
净值：______________________________
〈2〉流动资金：__________________________
〈3〉长期负债：__________________________
〈4〉短期负债：__________________________
〈5〉资金来源：
自有资金：__________________________
银行贷款：__________________________
〈6〉资金类型：__________________________
商业性：____________________________
非商业性：__________________________
2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）
年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________
__________　　 ___________　　___________　　___________
3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）
名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量
(1)出口销售：
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
(2)国内销售：
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
_________________　　　　_______________________________
4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：
制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量
_____________________　_____________________________
_____________________　_____________________________
5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：
制造厂名称和地址　　　　　　制造项目
_____________________　_______________________
_____________________　_______________________
6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：
合同号：___________________________
签字日期：_________________________
产品名称：_________________________
数量：_____________________________
合同金额___________________________
7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________
8、投标人认为需要声明的其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________
投标人授权代表(签字)：________________________________
投标人授权代表的职务：________________________________
电话号：________________________________________
传真号：________________________________________
加盖公章：__________________________________________


附件7-5 制造厂家的授权书（如果投标人提供的进口货物不是投标人自己制造的，则必须提供，进口货物适用。国产产品不需要提供。）
（投标人可另附单独出具的制造厂家的授权书，格式自拟）

致：东方国际招标有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请第　　（包号）号要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于
　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。



制造商名称：         （加盖公章或签字或加盖人名印章）
签字人职务和部门：         
签字人姓名：         
签字人签名：         



★附件7-6 投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）

致：（采购代理机构）
关于贵方  年  月  日发布关于“         ”（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：
我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。与各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形。与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写，如不存在相关单位，须填写“无”）： 
	序号
	关联关系类型
	单位名称
	相互关系

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	… 
	
	
	


（八）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。
本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此声明！
投标人名称：      （盖章）
日期：20  年   月   日


附件7-7  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：业绩合同、质量认证、荣誉证书等）


附件8：预付款银行保函（统一格式）
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]（中标后开具）
预付款银行保函
                                       编号：
致：                         （受益人）
鉴于            （下称“受益人”）与             （下称“被保证人”）已/拟签订项目名称为               的合同（下称“合同”）。被保证人提供一份预付款保函，即有权得到受益人支付一定金额的预付款，为确保被保证人得到预付款后履行合同，我行（下称“保证人”）同意为被保证人出具本保函，担保范围为被保证人履行合同项下义务直至达到本保函最高担保金额。本保函为不可撤销、见索即付的独立保函，未经受益人同意不可撤销。
一、本保函担保金额最高为（小写）¥            （大写）人民币                       。
二、本保函有效期自       年   月   日起至       年   月   日止。
三、在本保函失效前，如受益人依本保函向我行索赔，我行在收到受益人提交的以下索赔单据纸质原件后，根据保函担保金额在  工作日内予以支付。索赔单据为：受益人出具的书面索赔通知书。
四、受益人索赔须同时向我行提交本保函正本原件。如索赔累计金额未达本保函最高担保金额的，则我行应在支付索赔款后五个工作日内退回本保函正本原件给受益人。
五、全部索赔单据须在本保函失效前，在我行对公营业日下午五时前送达我行单位地址。
六、本保函担保金额随我行按受益人索赔要求已支付索赔款而相应的减少，根据我行付款记录确定前述事件的发生。
七、出现下述任一情形时，本保函即失效，保函失效后我行在本保函项下的责任消灭：(1)保函有效期届满，受益人未向我行提交符合保函要求的全部单据；(2)受益人已出具同意保函失效或解除我行担保责任的文件；(3)保函担保金额已减额至零；(4)保函正本已退还我行。
八、本保函为独立见索即付保函，独立于基础合同及其他任何法律关系。无论基础合同是否成立、生效、变更、解除或无效，均不影响本保函的效力及保证人在本保函项下的付款义务。
九、本保函自保证人法定代表人（负责人）或授权代理人签署及加盖保证人印章之日起生效。
十、本保函适用中国法律。因本保函发生的争议，由受益人所在地人民法院管辖。
十一、本保函及其项下权利不得转让，不得设定担保。

保证人名称（盖章）：                                  
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：                                    
地址：                      
邮政编码：               
电话：                   
日期：      年    月    日


附件9：履约保证金保函（统一格式）
（中标后开具）
履约保证金保函

致：                      （下称“受益人”）      
鉴于          （下称“被保证人”）与受益人已/拟签订项目名称为         采购项目的《采购合同》（合同编号：     ，下称“基础合同”）。经被保证人申请，我行（下称"保证人"）为被保证人向受益人出具本不可撤销、无条件见索即付的独立履约保函，具体保函条款如下：
一、本保函担保金额最高为（小写）¥      （大写）人民币        。
二、本保函有效期自本保函生效之日起至           止。
本保函有效期届满前30日，如上述基础合同项下的义务尚未履行完毕，经被保证人申请，保证人同意换开同等效力及有效期的保函。
三、本保函为独立见索即付保函，独立于基础合同及其他任何法律关系。无论基础合同是否成立、生效、变更、解除或无效，均不影响本保函的效力及保证人在本保函项下的付款义务。
四、本保函担保事项为被保证人履行基础合同项下义务直至本保函第二条约定的有效期届满为止，如果被保证人未履行前述义务给受益人造成损失或违约应向受益人支付违约金的，受益人有权根据本保函的约定向保证人提出索赔以弥补其损失或兑付违约金直至达到本保函最高担保金额为止。
五、如果受益人在保函有效期内提出索赔，保证人在收到受益人提交的以下全部单据纸质原件后于叁拾个工作日内支付索赔款，受益人索赔须提交的单据分别为：（1）受益人出具且由受益人或其授权代理人签章的书面索赔通知书，载明索赔金额，并声明被保证人未履行基础合同项下履约义务（无需附证明材料）；（2）本保函正本。如索赔累计金额未达本保函最高担保金额的，则保证人将在支付索赔款后五个工作日内退回本保函正本给受益人。
六、受益人索赔须在保证人营业场所内当面递交全部单据，否则为无效交单；索赔保函的单据须为中文语言纸质原件，否则为无效单据。无效交单的索赔均为无效索赔，保证人无需赔付。
七、本保函担保金额随保证人按受益人索赔要求及已支付索赔款而相应的减少，根据保证人付款记录确定前述事件的发生。
八、出现下述任一情形时本保函失效，保证人在保函项下的责任与义务自动全部消灭:(1)保函有效期届满；(2)受益人已向保证人确认同意保函失效或解除保函担保责任；(3)保函担保金额已减额至零。
八、无论基础合同及其招投标文件如何约定都不影响本保函，保证人仍需按本保函约定履行。
九、本保函自保证人法定代表人（负责人）或授权代理人签署及加盖保证人印章之日起生效。
十、本保函适用中国法律（不含港澳台），因本保函发生的争议由受益人住所地法院管辖。
十一、本保函及其项下权利不得转让，不得设定担保。

保证人： （盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）
开立日期： 年 月 日


 
附件10：投标保证金的银行保函
投标保函（独立性参考格式）
编号：           
致：                   
鉴于：                         （下称“投标人”）根据贵方发出的编号为                的招标文件／标书拟向贵方投标承接                  项目。根据招标文件／标书，投标人需向贵方提交投标保函。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_aj3A2vSG]根据保函申请人                  的申请，我行（下称“担保人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过      （币种）          （大写）的投标保函（下称“本保函”）。
一、本保函为独立保函，见索即付。担保人承诺，在本保函有效期内收到受益人的索赔文件且符合本保函约定的，担保人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：
1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标；或
（2）投标人中标后未与受益人签约；或
（3）投标人中标后未按招标文件或中标通知书的规定提交履约保函。
2.本保函正本原件（电子保函无须提交正本原件）。
3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交担保人，寄送地址为              。
二、受益人将基础交易项下债权转让第三人，或将保函索赔请求权转让第三人时，须经担保人书面同意，否则担保人在本保函项下的担保责任自动解除。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_il8RzwnX]三、未经担保人书面同意，本保函不得转让、不得设定担保。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_PS2ihgvi]四、本保函一经开立即生效，于       年    月   日担保人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）；本保函有效期内保函正本原件为索赔要件且已返还担保人，或受益人声明放弃担保权益的，本保函亦失效。
本保函失效后，担保人在本保函项下的担保责任和义务自动解除。如为纸质保函，受益人应立即将本保函正本原件退回担保人，但无论是否退回，均不影响保函失效；如为电子保函，失效后无论受益人是否继续保留本保函电子文本、打印件、复印件等任何形式，或采取其他任何行为，均不能使受益人得到在本保函项下继续提出索赔的权利。
[bookmark: 核稿纠错_纠错结果_W7vDkbkT]五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向担保人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

担保人：招商银行股份有限公司          
（银行签章）
有权签字人：                
开具日期：                

附件11：中标服务费承诺书


致：东方国际招标有限责任公司

	我们在贵公司组织的                   项目招标中若获中标（招标文件编号：                   ），我们保证在收到中标通知书后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。


		特此承诺！


	承诺方法定名称：           
	地址：           
	电话：           传真：           
	电传：           邮编：           
	承诺方授权代表签字：           （承诺方盖章）
	承诺日期：           


附件12：货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）


附件13：投标人针对本项目的技术支持及售后服务的方案内容


附件14：服务方案
包括但不限于技术开发、项目管理计划、风险分析、测试验收等等，具体详见采购需求以及技术评分内容。


附件15：中小企业声明函
（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
 1. （ 标 的 名 称 ）， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.  （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）行业；；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件16：《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（统一格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：       
日期：     年     月     日

备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
(采购项目或采购包含有多种产品的适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%上。
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    

公司(单位)名称(盖章):         
日 期：      年     月      日




附件17：残疾人福利性单位声明函
（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                         单位名称（盖章）：
               日  期：

附件18：政府采购投标担保函（项目用）

                                                     编号： 
                    （采购人或采购代理机构）： 
　　鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
　　1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 
　　2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。 
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
　　2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
　　3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　五、免责条款 
　　1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
　　2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。 
　　4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
保证人：（公章） 
　　                                              年     月     日

附件19：政府采购履约担保函（项目用）
　                                                  　编号： 
                     （采购人）： 
　　鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保： 
　　一、保证责任的情形及保证金额 
　　（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
　　1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
　　（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
　　（2）                                           。 
　　（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额） 
　　二、保证的方式及保证期间 
　　我方保证的方式为：连带责任保证。 
　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。 
　　如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
　　三、承担保证责任的程序 
　　1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
　　如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。 
　　2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 
　　四、保证责任的终止 
　　1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。 
　　2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。 
　　3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
　　4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。 
　　五、免责条款 
　　1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。 
　　2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。 
　　3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。 
　　六、争议的解决 
　　因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。 
　　七、保函的生效 
　　本保函自我方加盖公章之日起生效。 
　                             
 保证人：（公章） 
　　                                                       年   月    日 

附件20：节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。
二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。
三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。




★附件21：关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）

致  （采购人名称）   ：

我单位参加的  （项目名称、项目编号、包号）  投标活动中，承诺本次投标提供的所有投标产品均不属于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）中46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
本承诺内容真实有效，如有虚假，我单位承担所有法律责任与后果。
特此承诺！

投标人名称：
（盖章）
时间：   年   月   日


第七章 评标文件（附：评标标准）
[bookmark: _Toc73979859][bookmark: _Toc25938564]一、说明
1.1 概述
根据《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方采购有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由东方国际招标有限责任公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。
1.2 定义
采购人：ZYCGR22011901。
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司。
[bookmark: _Toc458980397][bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc477879844][bookmark: _Toc425347666][bookmark: _Toc369081823][bookmark: _Toc422865425][bookmark: _Toc414510784][bookmark: _Toc416208490][bookmark: _Toc438513738][bookmark: _Toc422161996][bookmark: _Toc418023337][bookmark: _Toc487044256][bookmark: _Toc479340793][bookmark: _Toc458635600][bookmark: _Toc439513449][bookmark: _Toc73979860][bookmark: _Toc486969383][bookmark: _Toc358307752][bookmark: _Toc498035131][bookmark: _Toc273342936][bookmark: _Toc25938565][bookmark: _Toc470184445][bookmark: _Toc439513165][bookmark: _Toc439679272][bookmark: _Toc479325596][bookmark: _Toc494812263][bookmark: _Toc438722134][bookmark: _Toc438508601]二、评标须知
2.1 关于评标方案
（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；
（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。
2.2 关于评标纪律
（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，
不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；
（3）评委之间不得相互串通进行评分；
（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；
（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。
2.3 关于评标责任
（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；
（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。
2.4 关于回避
有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：
（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
2.5 关于保密
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
2.6投标文件的澄清
（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。
[bookmark: _Toc425347667][bookmark: _Toc24194][bookmark: _Toc479340794][bookmark: _Toc486969384][bookmark: _Toc458635601][bookmark: _Toc25938566][bookmark: _Toc439513450][bookmark: _Toc422161997][bookmark: _Toc416208491][bookmark: _Toc494812264][bookmark: _Toc439513166][bookmark: _Toc422865426][bookmark: _Toc470184446][bookmark: _Toc479325597][bookmark: _Toc438508602][bookmark: _Toc458980398][bookmark: _Toc477879845][bookmark: _Toc439679273][bookmark: _Toc498035132][bookmark: _Toc414510785][bookmark: _Toc487044257][bookmark: _Toc438513739][bookmark: _Toc438722135][bookmark: _Toc418023338][bookmark: _Toc73979861]三、评标委员会
3.1依法组建评标委员会
评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。
3.2评标委员会将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符
合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它
证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，
没有重大偏离的投标。
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4.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
4.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标
准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。
4.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
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本次招标的评标方法采用综合评分方法。
评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。
5.2.1 投标文件资格审查
资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。
5.2.2 投标文件符合性审查
符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。
（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：
1.不具备招标文件中规定资格的；
2.投标有效期不足的；
3.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
4.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；
5.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；
6.未提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的；
7.投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；
8.投标文件中提供虚假或失实资料的；
9.不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的以及其他实质性要求的。
（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：
a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
e）不同投标人的投标文件相互混装；
f）不同投标人的投标保证金由同一个账号汇出。
2）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）启动异常低价审查如下：
a）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
b）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。
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（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。
（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标候选人一名，第二中标候选人一名，第三中标候选人一名。
（3）当通过资格审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。
（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人。不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料）
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评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
6.1.1 技术、商务评审
评审内容详见技术（商务）响应评审表
计算公式（四舍五入保留两位小数）：
子项评分=各评委子项评分总和
技术（商务）得分=各子项得分之和
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6.1.2.1 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a) 投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；
b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.1.2.2 服务范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
6.1.2.3 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
6.1.3 政策价格扣除
6.1.3.1 小型和微型企业产品价格扣除
6.1.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。根据工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部四部门印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）、财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
6.1.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
6.1.3.1.3货物全部由政策要求的小型、微型企业制造的或服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的或工程全部由政策要求的小型、微型企业承建的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。
6.1.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。
6.1.3.2 监狱企业产品价格扣除
a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
c)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
6.1.3.3 残疾人福利性单位产品价格扣除
a)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
b)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6.1.3.4本国产品价格扣除：
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
（3）供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.1.3.5 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除，本国产品除外。
6.2 价格分采用低价优先法计算。
即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100；计算结果保留至小数点后两位。
6.3 权重分配（详见评标标准）
综合得分=价格得分+商务得分+技术得分
评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。
七、确定中标
7.1 确定中标候选人
评标委员会将根据评标标准，按综合评价得分排名确定。
[bookmark: _Toc89569868][bookmark: _Toc520356172]7.2 确定中标人
评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。
7.3 中标通知书
7.3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在规定的发布信息媒体(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）)上发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。
7.3.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.3中标通知书是合同的组成部分。
7.3.4采购代理机构将向其他投标人发出中标通知书，并退还投标保证金。
7.4 签订合同
7.4.1采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。
7.4.2中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
7.4.3 如果中标人没有按照上述第7.4.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新招标。
7.4.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7.5 履约保证金
7.5.1中标人应按第二章“资料表”中的规定的时间、金额、有效期，并按照招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。
7.5.2如果中标人没有按照上述第7.4条或7.5.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报上级主管部门备案。



八、附表：评标标准
一、投标文件的初审：
本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1、资格检查
	序号
	评审内容

	1
	具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件
	具有独立承担民事责任的能力；

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

	
	
	参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件

	2
	在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。）

	3
	投标人资格声明函（统一格式，加盖公章）

	4
	按本投标邀请的规定获取招标文件

	5
	本项目不接受联合体投标

	6
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	7
	其他特定资格要求（如有，见投标邀请）

	结论



注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格要求。

2、符合性检查
	序号
	评审内容

	
	

	1
	是否由法人代表或授权代表有效签署

	2
	是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用）

	3
	是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章

	4
	投标有效期是否满足招标文件（不少于90个日历日）

	5
	是否按招标文件规定提交足额投标保证金

	6
	投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期）

	7
	投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）

	8
	如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理

	9
	是否存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

	10
	招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品

	11
	是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★条款）

	12
	投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款

	结    论



注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。
资格检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格部分
(30分)

	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30
	30

	商务部分
(19分)
	1、商务要求条款应答响应情况：
（1）标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。
（2）标记“▲”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得2分，应答有正偏离得3分。
（3）无标记的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得0.5分，应答有正偏离得1分。
	4

	
	2、投标人或产品制造商的产品相关业绩
自2024年1月1日以来生物安全防护的细胞或病毒培养功能岛等类似项目（以合同签订日期为准）的销售业绩，每提供一项得1.5分，本项最高得3分。注：请附上与最终用户签订的合同关键页（含合同首页、签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同标的名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类项目业绩证明资料。
	3

	
	3、售后服务1：
针对本项目的需求制定售后培训服务方案（包括但不限于以下内容：故障处理与技术支持方案、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、具体培训计划与内容、 软件更新升级方案）进行评审：
评审标准：方案内容涵盖上述每一点得0.4分，最高得2分。
	2

	
	4、售后服务2：
在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得3分，评审为良的得2分，评审为中的得1分，评审为差的加0分。其中：
优：售后服务和培训方案内容全面，具体，表达清晰、完整、严谨，针对性强，科学合理，可操作性强；
良：售后服务方案和培训方案内容比较全面，比较具体，表达比较清晰、完整、严谨，针对性比较强，比较科学合理，可操作性比较强；
中：售后服务方案和培训方案内容不够全面，不够具体，表达不够清晰、完整、严谨，针对性不够强，不够科学合理，可操作性不够强；
差：投标人未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。
	3

	
	5、综合评审投标人提出的供货、安装调试、验收等内容。方案内容涵盖以下方面：
（1）供货计划和安装调试方案。
（2）产品出厂前测试方案。
（3）试用测试方案和计划。
（4）产品整体验收方案。
评审标准：
实施方案内容涵盖上述每一点得0.5分，最高得2分。
	2

	
	6、综合评审投标人提出的供货、安装调试、验收等内容。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得5分，评审为良的得3分，评审为中的得1分，评审为差的得0分。其中： 
优评分标准：可行、全面、合理，方案具体、成熟，体现投标项目实施方案成熟，项目组织管理科学合理，对存在的风险分析到位且防控措施可操作性强。
良评分标准：较可行、较全面、较合理、方案较具体，体现投标项目实施方案较成熟，项目组织管理比较科学合理，对存在的风险分析比较到位且防控措施可操作性比较强。
中评分标准：不够可行、不够全面、不够合理、方案不够具体，体现投标项目实施方案不够成熟，项目组织管理不够科学合理，对存在的风险分析不够到位且防控措施可操作性不够强。
差评分标准：可行性差、不具体，对设计规范不熟悉，对项目实施方案要求响应性较差，或不满足项目实施方案要求。
	5

	技术部分
(51分)
	1、技术指标条款应答响应情况
（1）技术要求逐条应答表须依据招标文件《第四章 项目需求 三、具体要求 《一》技术要求》》逐条响应；
（2）技术指标评审基准分为33分，评委可根据技术指标的偏离情况进行评分。
（3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离或无偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。
（4）标记“▲”的指标是重要技术条款，共33分，共33项，正偏离或无偏离不加分，负偏离每项减1分。
（5）无标记的指标为一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。
（6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。标题内容不计算为一项技术条款。
	33

	
	2、对项目技术要求中设备涉及的系统设计和功能说明提供相应说明方案。内容应包括系统框架、系统功能、功能模块和设计目标重点。
评审标准：
说明内容方案内容涵盖上述每一点得0.5分，最高得2分。
	2

	
	3、对项目技术要求中设备涉及的系统设计和功能说明提供相应说明方案。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得8分，评审为良的得5分，评审为中的得2分，评审为差的得0分。其中：
优评分标准：说明方案内容可行、全面、合理、具体，提供的系统开发方案完全契合或优于采购需求，功能内容介绍详细，分析全面具体。
良评分标准：说明方案内容比较可行、全面、合理、具体，提供的系统开发方案契合采购需求，功能内容介绍比较详细，分析比较全面具体。
中评分标准：说明方案内容不够可行、全面、合理、具体，提供的系统开发方案不够契合采购需求，功能内容介绍不够详细，分析不够全面具体。
差评分标准：说明方案内容不可行、全面、合理、具体，提供的系统开发方案不契合采购需求，功能内容介绍不详细，分析不全面具体，或未提供方案内容。
	8

	
	4、综合评审投标人提出的定制内容、定制方案和定制开发流程的理解与分析，以及技术方案的合理性和可行性等。实施方案内容涵盖以下方面：
（1）设备仪器定制开发计划。
（2）定制内容与设计方案。
（3）方案合理性和可行性分析。
（4）项目管理计划及预期指标。
（5）风险分析及质量防控措施。
评审标准：
实施方案内容涵盖上述每一点得0.4分，最高得2分。
	2

	
	5、综合评审投标人提出的定制内容、定制方案和定制开发流程的理解与分析，以及技术方案的合理性和可行性等。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，评审为优的得5分，评审为良的得3分，评审为中的得1分，评审为差的得0分。其中： 
优评分标准：可行、全面、合理，方案具体、成熟，有相似设备设计开发经验的，很好响应项目实施方案要求，体现投标项目实施方案成熟，项目组织管理科学合理，对存在的风险分析到位且质量防控措施可操作性强。
良评分标准：较可行、较全面、较合理、方案较具体，对设计规范较熟悉，较好响应项目实施方案要求，体现投标项目实施方案较成熟，项目组织管理比较科学合理，对存在的风险分析比较到位且质量防控措施可操作性比较强。
中评分标准：不够可行、不够全面、不够合理、方案不够具体，对设计规范不够熟悉，基本响应项目实施方案要求，体现投标项目实施方案不够成熟，项目组织管理不够科学合理，对存在的风险分析不够到位且质量防控措施可操作性不够强。
差评分标准：可行性差、不具体，对设计规范不熟悉，对项目实施方案要求响应性较差，或不满足项目实施方案要求。
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	6、供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况：
（1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。
（2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。
	1





注：
★1、对于所投货物的数量作为实质性要求，不满足配置清单和招标文件要求的将被视为无效投标。
2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人。不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料）
3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
5、举例说明：投标截止日若为2024年12月31日，则“自投标截止日起近3年内”、“近3年内”为2021年12月31日至2024年12月31日期间（含首尾），以此类推。
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