
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海有机化学研究所

超高效液相色谱仪及网络版软件

采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250301736
采购人：中国科学院上海有机化学研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年8月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

12

第三部分 投标人须知

27

第四部分 合同一般条款及格式

38

第五部分 合同特殊条款

39

第六部分 附件

77

第七部分 资格审查和评标办法

82

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量(台/套)
	是否接受进口

	1
	超高效液相色谱仪及网络版软件
	5套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 超高效液相色谱仪及网络版软件

技术要求：
1、项目概述

本项目采购的设备为超高效液相色谱仪及网络版软件，将直接接入自主研发的超级智能化学合成平台主控系统。该平台面向有机化学合成的全流程自动化与智能化需求，能够在反应条件优化、机理研究、多维谱图分析等方面，实现对实验过程的精准检测、数据高效处理及反应策略的智能调整。

超高效液相色谱仪凭借高分离效率、快速分析速度与高灵敏度，以及自动化智能化的网络版软件将为有机合成实验提供以下核心能力：
1.1智能条件筛选：结合专为平台开发的先进深度学习算法，自动优化反应参数（如溶剂比例、温度、催化剂用量、反应时间等），并能根据实验历史数据预测最优条件。实验完成后，系统可自动生成优化报告，指导后续实验设计。

1.2多维谱图分析：支持峰纯度评估、色谱峰位置匹配和谱图模式识别，帮助解析复杂混合物、手性异构体及副产物分布。系统可结合主控平台的化学知识库，对谱图异常情况提供智能警告和实验建议。

1.3高通量实验分析能力：可对多个平行反应体系同时进行检测，实现高通量筛选和数据采集，结合自动化样品运送和智能排程系统，提高有机化学研究效率。

2、设备特点

2.1高速高效：超高效液相色谱仪采用先进泵控与快速柱温调节技术，使分离时间显著缩短，极大提升了样品分析效率。在高通量有机化学反应筛选中，仪器能够同时监控多个平行反应体系，记录反应物、产物及副产物的化学信息变化，并与超级智能化学合成平台主控系统联动，进行实验分析与进一步的实验条件推荐，实现真正意义上的实验闭环自动化。高速高效不仅减少实验等待时间，还显著降低溶剂和样品消耗，提升整体实验室运行效率。

2.2高精度自动化：仪器具备微升级进样、精密控温与梯度洗脱功能，可对不同极性和复杂结构的有机分子进行高精度分析。在涉及醇、酮、酸、胺、酯等多功能团混合体系的反应优化中，高精度自动化确保每一次进样、每一次梯度调控和温度设定都在严格公差范围内执行。通过与主控系统的联动，实验人员可以预设复杂反应序列，仪器能够自动调节流速、溶剂梯度及柱温，实现精密控制，从而获得重复性高、可靠性强的实验数据。

2.3智能化控制：该超高效液相色谱仪将结合化学实验智能体，与超级智能化学合成平台主控系统无缝集成，形成闭环的智能实验生态。智能体能够实时解析分析结果，自动触发后续实验步骤，并基于目标产物的实时产率动态调整底物加入量、反应温度或溶剂比例等关键参数。在反应过程中，智能体会调用历史实验数据与预测模型进行条件优化推荐，并提前识别潜在反应风险。借助任务调度与条件触发机制，整个实验可在无人值守状态下持续运行，显著提升实验效率与数据稳定性。同时，当检测到异常波动或趋势偏离时，智能体会立即生成预警，并自主制定或建议调整方案，使有机化学实验实现从被动控制到主动决策的跨越。

2.4多维数据支持：仪器支持输出包括保留时间、波长和吸收强度等在内的多维数据，为复杂有机化学反应的分析及副产物检测提供坚实的数据基础。结合主控系统，用户可对不同反应条件下生成的多维谱图进行自动分析，如峰纯度评估、色谱峰位置匹配和光谱模式识别，快速确定反应是否生成预期产物。多维数据还可用于机理研究，例如识别短寿命中间体或副产物生成路径，辅助反应机理建模和优化设计，实现从数据采集到知识生成的闭环分析。

2.5有机化学适配性强：仪器兼容多种极性和非极性溶剂体系，可灵活应对醇、酮、酸、胺、酯、硝基等多种功能团的有机分子检测需求。在复杂反应体系中，用户可轻松进行溶剂梯度优化、pH 调整和离子强度控制，确保不同极性和结构的分子得到准确分析。仪器还支持多种检测模式，可实现紫外、可见光和多波长同步检测，为有机合成实验提供全方位分析能力，并与主控系统联动，自动记录分离条件和检测参数，为高通量实验和数据驱动的反应优化提供可靠数据支持。

2.6实验场景智能化：设备能够识别谱图异常、自动优化反应条件，并结合超级智能化学合成平台主控系统实现闭环控制。在有机合成实验中，系统可自动判断反应是否发生、是否生成副产物或中间体，并根据数据调整温度、溶剂配比及催化剂用量。同时，可预设多种实验方案，实现反应条件智能切换，确保实验安全和数据可靠性。该功能使高通量反应筛选、复杂机理研究及多步连续反应变得高度自动化，减少人为干预，提升科研效率，为现代智能化有机化学实验提供有力支撑。

3、技术参数与功能要求：

3.1工作条件：

3.1.1电压：100 – 240 V~, ± 10 % 较宽的适用范围

3.1.2频率：50 或 60 Hz, ± 5 %

3.1.3 操作环境温度：4 – 55 °C


3.2设备用途：

超高效液相色谱仪凭借其卓越的高分离效率、快速分析速度和极高灵敏度，在有机化学反应研究中发挥着重要作用。它不仅能够实时检测反应进程，准确追踪反应物、产物及中间体的浓度变化，还可用于优化反应条件，如温度、溶剂比例、催化剂用量和反应时间等参数，从而提高反应产率和选择性。在机理研究中，仪器能够精确捕捉短寿命中间体和副产物，为复杂有机化学反应的路径解析提供可靠数据。结合超级智能化学合成平台主控系统，超高效液相色谱仪可以实现自动化实验流程与智能决策支持，辅助科研人员进行高通量筛选和数据驱动的实验设计，大幅提升实验效率与可靠性。


3.3技术规格：

3.3.1 用于反应条件优化的超高效液相色谱仪    4套
3.3.1.1   多柱切换超高效液相色谱仪       2套

3.3.1.1.1 四元泵
#（1）泵驱动方式：串联双柱塞，可变伺服冲程

★（2）可设置的流速范围：0.001-3mL/min或更宽范围，增量为0.001 mL/min

（3）流速精度：≤0.07 % RSD

#（4）压力范围：0-1300 bar或更宽范围

（5）组分准确度：≤±0.4 %

3.3.1.1.2自动进样器

（1）压力范围：0-1300 bar或更宽范围

（2）进样量范围：0.1-20 uL，以0.1 uL步进

（3）样品容量：≥108位2mL样品瓶；支持96孔板进样

（4）进样精度：<0.25% RSD

3.3.1.1.3 大容量柱温箱

#（1）温控单元数量：≥2（单个设备中，不支持多个设备叠加）

#（2）温控方式：半导体控温

（3）温控范围：4–110℃或更宽范围
（4）色谱柱容量：≥ 4根30 cm长度的色谱柱或8根10 cm长度的色谱柱（单个设备中，不支持多个设备叠加）

（5）温度稳定性：≤±0.03℃

#（6）多柱切换阀组件：单个阀即可实现自动六柱切换（不支持多个阀或多个模块组合实现）
3.3.1.1.4二极管阵列检测器

（1）检测器类型：≥1024个二极管元件

（2）光源：氘灯

（3）信号数量：≥8

（4）最大采样速率：≥120 Hz

（5）波长范围：190-640 nm或更宽范围

（6）漂移：<0.5×10-3 AU/h

（7）信噪比：<±3×10-6 AU
3.3.1.2   二维超高效液相色谱仪        1套
3.3.1.2.1 溶剂输送系统 （第一维和第二维各1台）

（1）泵驱动方式：串联双柱塞，可变伺服冲程

（2）可设置的流速范围：0.001-3mL/min或更宽范围，增量为0.001 mL/min

（3）流速精度：≤0.07 % RSD

（4）压力范围：0-1300 bar或更宽范围

（5）可支持同时混合的溶剂路数：≥3
3.3.1.2.2自动进样器  （第一维和第二维各1台）

（1）压力范围：0-1300 bar或更宽范围

（2）进样量范围：0.1-20 uL，以0.1 uL步进

（3）样品容量：≥108位2mL样品瓶；支持96孔板进样

（4）进样精度：<0.25% RSD

3.3.1.2.3 大容量柱温箱 （第一维和第二维各1台）

★（1）温控单元数量：≥2（单个设备中，不支持多个设备叠加）

#（2）温控方式：半导体控温

★（3）温控范围：4–110℃或更宽范围

★（4）色谱柱容量：≥ 4根30 cm长度的色谱柱或8根10 cm长度的色谱柱（单个设备中，不支持多个设备叠加）

（5）温度稳定性：≤±0.03℃

#（6）二维阀切换组件：两位六通阀，实现第一维与第二维的色谱切换

3.3.1.2.4二极管阵列检测器 （第一维和第二维各1台）

（1）检测器类型：≥1024个二极管元件

（2）光源：氘灯

（3）信号数量：≥8

（4）最大采样速率：≥120 Hz

（5）波长范围：190-640 nm或更宽范围

（6）漂移：<0.5×10-3 AU/h

（7）信噪比：<±3×10-6 AU
3.3.1.3   半制备超高效液相色谱仪        1套
3.3.1.3.1  溶剂输送系统
（1）泵驱动方式：串联双柱塞，可变伺服冲程
（2）流速精度：≤0.07 % RSD或≤0.02 min SD

（3）pH范围：1.0-12.5或更宽范围

（4）通道数目：≥4路

3.3.1.3.2 自动进样器
（1）进样模式：高压流通式计量泵进样
（2）进样体积：可拓展至900uL或更宽范围
3.3.1.3.3 柱温箱
（1）温控单元数量：≥2（单个设备中，不支持多个设备叠加）
（2）温控模式：半导体加热 
3.3.1.3.4 二极管阵列检测器 

#（1）检测器类型：≥1024个二极管元件

★（2）波长范围：190-950 nm或更宽范围
（3）短期噪音：＜±0.7×10-5 AU

（4）信号数量：≥8
3.3.1.3.5  馏分收集模块
（1）收集模式：≥4种收集模式
（2）收集样品盘：≥8种类型样品组合盘
3.3.1.4 智能化模块功能：

（1）智能化任务程序设置：仪器支持设定不少于50个智能化任务程序，并可根据具体分析项目名称进行命名，如 “Suzuki偶联”“Ullmann-Ma反应”等，避免简单的 Method 1/Method 2 命名带来的混淆。每个任务程序可包含至少三项不同操作，如 purge、预冲洗、平衡、后冲洗等步骤，并可按实验需求自由组合。结合超级智能化学合成平台主控系统，用户可预先设定复杂的有机合成流程，系统会根据任务顺序自动执行操作，实现全自动化运行，减少人工干预，并保证实验的高重复性与可靠性。

（2）智能化仪器冲洗：系统提供至少两种判定仪器冲洗和色谱柱平衡终点的方式，包括自动判断和人工判断。自动判断可通过检测压力、流速和基线稳定性来识别冲洗完成情况，而人工判断则允许实验人员根据实际样品特性进行干预。在有机化学反应检测中，仪器能够针对不同溶剂体系或反应条件自动选择最佳冲洗策略，防止样品交叉污染或残留物影响后续分析，确保实验数据的准确性。同时，该功能可与主控系统联动，实现条件触发和任务调度的闭环管理。

（3）任务开启模式：仪器支持至少三种任务开启模式：实时开启、定时开启和循环定时开启，并可在面板上显示未来任务的具体日期和时间。实时开启模式适用于突发实验或动态反应监控；定时开启模式可针对预设反应条件自动启动采样；循环定时模式适用于长期多步反应或高通量筛选。结合超级智能化学合成平台，系统可根据前一任务结果智能调整后续任务参数，实现全流程自动化和智能化决策，提高实验效率，降低人为误差，同时确保实验安全性。

#（4）上述配置的仪器均可连入实验室现有的网络版软件体系，实现有机合成全流程自动化。

3.3.2 用于反应机理研究的超高效液相色谱仪 1套
3.3.2.1 溶剂输送系统

（1）梯度混合：高压混合，二元梯度

（2）最大输液压力：≥1400Bar

（3）泵驱动方式：串联式双柱塞往复泵，使用独立驱动两个柱塞，双压力传感器反馈回路

（4）脉冲抑制方式：自动预压缩控制功能；高速反馈，实时控制方法

（5）流速范围：0.0001～2.000mL/min，增量0.0001ml/min

3.3.2.2 自动进样器

（1）样品容量：162 位 1.5ml 进样瓶，4 位 4ml 进样瓶

（2）标准进样体积：0.1uL～10uL（10uL定量环），增量 0.1uL； 

（3）样品残留：＜0.002%

3.3.2.3  柱温箱

（1）控温方式：帕尔帖加热/冷却＋空气循环

（2）温度设定范围：1.0～90.0℃或更宽范围（最小单位为 0.1℃）

（3）温度控制范围：［环境温度－15］～［环境温度＋65］℃(但是必须在温度设定范围之内)

（4）色谱柱容量：最多可安装 4 根 250mm 色谱柱

3.3.2.4 紫外检测器

（1）光学方式：双光束

（2）光源：氘灯，钨灯，汞灯（波长校正用）

（3）测量波长范围（单波长模式）：

190～900 nm（氘灯和钨灯混合模式）

190～600nm（氘灯模式）

380～900nm （钨灯模式）

（4）噪音（单波长模式）：

单波长测量时: 0.5×10-5AU 以下

（ 波长 250 nm， 检测池中为空气， 时间常数 2.0s， 数据收集间隔 400 ms）

（5）漂移：1.0× 10-4AU/h 以下

（ 条件： 波长 250 nm， 检测池中为空气， 恒温， 时间常数 2.0 s）

（6）最大采样频率：500Hz
3.3.3 网络版软件

3.3.3.1网络版软件系统集成

系统能够统一管理实验任务、监控反应状态，并为多维谱图分析提供高效支撑。3.3.3.2 配置仪器连入现有网络版软件体系的硬件系统，包括但不限于高通量有机化学反应检测算力系统、数据缓存控制器、数据采集控制器。
3.3.3.2.1 基于超高效液相色谱仪及网络版软件的高性能算力集群
仪器接入的网络系统由超级智能化学合成平台主控系统统一管理，并嵌入化学实验智能体，实现高通量有机反应的实时分析、数据处理与智能决策。硬件组成包括控制器、客户端及高性能反应检测算力集群。集群配置如下：至少 3 台标准计算节点（每台CPU 双精度算力 ≥7.38 TFLOPS，总计 22.12 TFLOPS）和 1 台胖节点（CPU 双精度算力 ≥27.6 TFLOPS），集群总算力<br/>≥49.7 TFLOPS，能够满足复杂有机化学实验的高强度计算需求。服务器节点包括：标准节点 ≥4U 机架式，配备 ≥2 颗处理器（单颗主频 ≥2.4GHz、核数 ≥96）及≥24根 64GB DDR5 内存；胖节点 ≥4U 机架式，配备 ≥2 颗处理器（单颗主频 ≥2.25 GHz、核数 ≥192）及≥24根 96GB DDR5 内存：辅助节点 ≥2U机架式，配备 ≥2 颗处理器（单颗主频 ≥2.8GHz、核数 ≥32）及 ≥16 根 32GB DDR5 内存。所有服务器均配备双口千兆网卡和 200G IB 网卡，支持BMC 密码托管、备件统一管理及全方位性能监控，并配置 1+1 冗余电源，硬件提供三年维保。
3.3.3.2.2 数据缓存控制器

英特尔 酷睿 i7-14700 20核心 28线程 2.1GHZ-5.4GHZ 33M 65W/内存 16GB，DDR5 5600Mhz /M.2 512G SSD NVME固态硬盘/ 无内置光驱/Windows 11 专业版/USB KB216光电键盘/MS116光电鼠标/260W电源/集成RJ 45网口/附加intel 千兆网卡/DP输出。

3.3.3.2.3 数据处理控制器

英特尔 酷睿 i5-14500 14核心 20线程 2.6GHZ-5.0GHZ 24M 65W/内存 16GB，DDR5，4800MHz/5600Mhz /M.2 512G SSD NVME固态硬盘/ 无内置光驱/Windows 11 专业版/USB KB216光电键盘/ MS116光电鼠标/180W电源/集成RJ 45网口/HDMI DP

通过智能体的实时数据解析与平台主控系统的闭环调度，整个网络系统与高性能算力集群能够支持复杂有机化学实验的自动化运行、异常监控与条件优化，实现从数据采集、分析到实验决策的全流程智能化管理。

3.3.3.3 配置仪器连入现有网络版软件体系的永久许可证书。

3.3.3.4多维谱图

3.3.3.4.1原始数据导出：

(1)系统可以提供高效便捷的多维谱图数据导出功能，并提供相关界面展示；

(2)支持多维谱图数据的一键导出或通过API返回；

(3)可生成包含核心信息的CSV、Excel、JSON等不少于三种数据格式，以满足多样化数据应用需求。

3.3.3.4.2峰内纯度评估：

(1)系统可提供色谱峰纯度评估功能，并提供相关界面展示；

(2)对于常规结构化合物，其在色谱纯样品上的评估准确度＞90%；

(3)对杂质含量大于5%的样品，评估准确率＞90%。

3.3.3.4.3色谱峰位置匹配：

(1)系统提供色谱峰位置匹配功能，可根据目标组分标准物质的保留时间或参考谱图，并提供相关界面展示；

(2)实现对当前分析结果中相应组分位置的自动匹配与识别，匹配准确率＞90%。 
3.3.3.5 系统智能化功能：

系统在合成反应监控中具备智能化数据采集、处理能力，具体包括：


（1）实时反应监控与自动采样：仪器能够在有机化学反应过程中实时采集样品并生成高分辨率谱图，用于追踪反应物、产物和短寿命中间体的浓度变化。结合主控系统，用户可设定自动采样间隔，仪器会根据反应速率动态调整采样频率，以获得关键反应阶段的数据。对于复杂反应，系统可实时判断反应进程是否达到预设条件，并自动触发下一步分析或反应操作，实现闭环监控与数据驱动决策。


（2）智能化条件优化：针对机理研究中不同的有机化学反应类型（如偶联反应、加成反应、氧化还原反应），仪器可结合主控系统对溶剂比例、温度、pH 值及催化剂用量进行智能优化。系统通过实时分析多维谱图数据，自动生成优化建议，自动调整泵速、柱温和溶剂梯度，从而获得最佳分离效果和最精准的机理信息。这一功能显著减少人工试错次数，提高实验效率和数据可靠性。


（3）副产物与中间体识别：仪器智能化算法可在多维谱图中自动识别潜在副产物和中间体信号，通过谱图峰位置、波长吸收特征及峰内纯度分析，提供可靠的化学推断。与主控系统联动，系统可根据发现的异常峰自动记录实验条件并生成提示，帮助科研人员分析副产物生成机理，预测反应路径和潜在副反应，从而加深对复杂有机化学反应机理的理解。


（4）多维数据自动解析与建模：超高效液相色谱仪可输出包括保留时间、波长、吸收强度等多维数据，并与主控系统集成，实现自动化数据解析与可视化建模。系统可对不同条件下的反应进行动力学分析，生成反应速率曲线、活性中间体浓度变化曲线等。通过数据挖掘与模式识别，仪器能够辅助科研人员推导反应机理，优化反应设计，并为未来实验提供数据驱动的预测与参考。


（5）异常检测与安全保护：仪器配备智能异常检测功能，可在出现压力异常、流速波动或样品不足等情况下自动报警，并与主控系统联动暂停或切换任务，保证实验安全性和数据完整性。同时，系统会自动记录异常事件，便于后续分析和实验可追溯性管理。

3.4. 选购附件、备件及消耗品

仪器耗材若干，具体型号数量以用户实验需求为准

4. 产品配置要求

4.1  用于反应条件优化的超高效液相色谱仪    4套 

  4.1.1  多柱切换超高效液相色谱仪 2套
  4.1.2  二维超高效液相色谱仪 1套

  4.1.3  半制备超高效液相色谱仪 1套
4.2  用于反应机理研究的超高效液相色谱仪    1套
4.3  网络版软件及系统集成配置              1套

（二）质保及售后服务：

1合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。

2提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

3仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

4仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

5设备整机质保期为壹年。

6质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

7保证供应仪器质保期后5年内所需的备品、备件。

8仪器制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在2小时内作出响应，3个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复；履行所承诺的其他服务条款。

9仪器制造商（或代理商）提供应用咨询及技术帮助。

（三）订货数量：
超高效液相色谱仪5台

网络版软件1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：90天

 2. 交货地点：中国科学院上海有机化学所指定现场。

（五）付款方式：                                         

   对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

53
55

